## 误差来源
误差来源说明:
1、分上级检定的误差、标准器本身的误差、被试设备分辨力等。
2、当上级设备、标准器按照规定进行年检的时候，会出相关的检定报告给出被试设备的误差。
3、当被试设备过来检定时，才能确定被试设备的误差。

## 数表三不确定度展示方式
原始记录编号：DC/标表原始-001-2014
1、检定项目名称不确定度的评定
UA |  | UB |  |  | uc |  | Urel |  | 报告不确定度
（1）不确定度A类的评定
y1/y6 |  | y2/y7 |  |  | y3/y8 |  | y4/y9 |  | y5/y10
（2）不确定度B类的评定
误差来源 | 误差限 |  |  | 误差分布情况 |  | k |  | 不确定度ui
xxxu1 |  |  | % | [6 empty] | %
页眉
UA:
1.数表三采用贝塞尔公式即
STDEV(y1:y10)
2.根据标准，保留小数点后两位有效数字的指数形式，四舍六入、奇进偶不进
UB:
1.数表三即所有B类不确定度ui的平方和的开方SQRT(SUMSQ(Ui:Uj))
2.根据标准，保留小数点后两位有效数字的指数形式，四舍六入、奇进偶不进
Uc:
1.SQRT(SUMSQ(UA:UB))
2.根据标准，保留小数点后两位有效数字的指数形式，四舍六入、奇进偶不进
Urel:
1.Urel=2*uc
2.根据标准，保留小数点后两位有效数字的指数形式，四舍六入、奇进偶不进
报告不确定度：
1.默认Urel
2.但是可以修改
误差限:
1.数表三目前都是%
2.主要是上级误差来源、本标准器误差来源、被试设备分辨力等导致
ui:
1.数表三都是%
2.计算方式：上级误差限/k；本标准器误差限/k,被试设备分辨力/k
其中：被试设备分辨力当用户来检定是时才能确定。其他不确定度来源不用进行多余计算和考虑。
1、数表单目前生成此附表。
数表三一个检定项目算一个不确定度

## 电能实验室不确定度计算固定
电能实验室不需要附表，不确定度要么写死，要么试验时自己手工输入。

## 数表三不确定度B类误差来源
第一、标准器
|  | 1、 | 三相标准功率电能表 | RD-33-434
出厂编号 | 300684
误差来源 |  |  |  | 误差限 |  | 误差分布状况 | k | 不确定度 |  | 备注
上级标准器导致的不确定度 |  |  |  |  | % | 正态分布 | 2 |  | % | 溯源证书、三相四线
上级标准器导致的不确定度 |  |  |  |  | % | 正态分布 | 2 |  | % | 溯源证书、三相三线
本标准器相对误差导致的不确定度 |  |  |  |  | % | 正态分布 | 2 |  | % | 标准器、最大允许误差
出厂编号 | 300747
误差来源 |  |  |  | 误差限 |  | 误差分布状况 | k | 不确定度 |  | 备注
上级标准器导致的不确定度 |  |  |  |  | % | 正态分布 | 2 |  | % | 溯源证书、三相四线
上级标准器导致的不确定度 |  |  |  |  | % | 正态分布 | 2 |  | % | 溯源证书、三相三线
本标准器相对误差导致的不确定度 |  |  |  |  | % | 正态分布 | 2 |  | % | 标准器、最大允许误差
|  | 2、 | 三相标准功率电能表 | RD-31-434
出厂编号 | 300877
误差来源 |  |  |  | 误差限 |  | 误差分布状况 | k | 不确定度 |  | 备注
上级标准器导致的不确定度 |  |  |  | 0.006 | % | 正态分布 | 2 | 0.0030 | % | 溯源证书、三相四线
上级标准器导致的不确定度 |  |  |  | 0.004 | % | 正态分布 | 2 | 0.0020 | % | 溯源证书、三相三线
本标准器相对误差导致的不确定度 |  |  |  | 0.02 | % | 正态分布 | 2 | 0.010 | % | 标准器、最大允许误差
|  | 3、 | 标准电阻
出厂编号 |  | 79413，77673，79024
误差来源 |  |  |  | 误差限 |  | 误差分布状况 | k | 不确定度 |  | 备注
标准电阻导致的不确定度 |  |  |  | 0.012 | % | 正态分布 | 2 | 0.0060 | % | 标准器、电阻
|  | 4、 | 多功能标准源 | 5720A
出厂编号 |  | 1015202
| 来源 | 分类 | 量程 | 指标1 | 指标2
| 标准器 | 直流电压 | 200 | 4.5 | 0.5
| 标准器 | 直流电压 | 2 | 3 | 0.2
| 标准器 | 直流电压 | 20 | 3 | 0.2
| 标准器 | 直流电压 | 200 | 4.5 | 0.2
| 标准器 | 直流电压 | 1000 | 4.5 | 0.5
|  | 分类 | 量程 | 指标1 | 指标2
| 标准器 | 直流电流 | 200 | 12 | 2
| 标准器 | 直流电流 | 2 | 12 | 2
| 标准器 | 直流电流 | 20 | 13 | 2
| 标准器 | 直流电流 | 200 | 36 | 4
| 标准器 | 直流电流 | 2 | 170 | 8
| 标准器 | 直流电流 | 20 | 380 | 20
|  | 5、 | 数字多用表 | 8508A
出厂编号 |  | 136561133
| 来源 | 分类 | 量程 | 指标1 | 指标2
| 标准器 | 直流电压 | 220 | 7.5 | 0.4
| 标准器 | 直流电压 | 2.2 | 5 | 0.7
| 标准器 | 直流电压 | 11 | 3.5 | 2.5
| 标准器 | 直流电压 | 22 | 3.5 | 4
| 标准器 | 直流电压 | 220 | 5 | 40
| 标准器 | 直流电压 | 1100 | 6.5 | 400
|  | 分类 | 量程 | 指标1 | 指标2
| 标准器 | 直流电流 | 220 | 40 | 6
| 标准器 | 直流电流 | 2.2 | 35 | 7
| 标准器 | 直流电流 | 22 | 35 | 40
| 标准器 | 直流电流 | 220 | 45 | 0.7
| 标准器 | 直流电流 | 2.2 | 80 | 12
| 标准器 | 直流电流 | 11 | 360 | 480
第二、 |  | 被试设备
误差来源 |  |  |  | 误差限 | 误差分布状况 | k | 不确定度 | 备注
被试仪表分辨力导致的不确定度 |  |  |  |  | 矩形分布 |  |  | 被试设备、分辨力
第三、 |  | 环境
误差来源 |  |  |  | 误差限 | 误差分布状况 | k | 不确定度
备注：1、误差来源误差限，标准器检定完毕后再补充
2、不用区分测量范围
3、 不确定保留两位有效数字
4、 被试仪表默认为0.0005%，可以修改，被试设备的显示能力维护地方待定。
5、放大器（配套使用）不用配置误差来源
6、标准电阻配合8508使用的
7、数字多用表8508A，多功能标准源5720A参考数表单相
8508A
1）8508A的指标1、指标2要乘以10-6计算
2）绝对不确定度(k=2)(TCal±1℃)±(ppm of reading+ppm of range)
3）看标准值在哪个区间
4)被试设备分辨力要参与运算，根据设备的小数位数计算
5）范围是量程1<标准值<=量程值2,取量程2对应的指标值
5720A
1)指标1要乘以10-6计算
2)指标2换算成和量程单位一样的单位参与运算，nA、mA、A依次是10-3的关系
3）看量程在哪个区间
4)被试设备分辨力要参与运算，根据设备的小数位数计算
5）范围是量程1<量程值<=量程值2,取量程2对应的指标值
8、上级标准器导致的不确定度u1等，u1根据误差来源数目进行排序展示
9、有功功率算不确定度仅算一个，不区分三相三线和三相四线。
10、目前数表三相在计算不确定度时不考虑环境因素