## 模拟式（指针式）-检定项目
检定类别 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检验 | 结果 | 备注 | 需确认项
检定项目
外观检查 | + | + | + | 合格、不合格 |  | 1.实验室是否不涉及‘首次检定’
通电检查① | - | - | - | 合格、不合格 | 模拟式接地电阻表不检定
绝缘电阻 | + | + | + | 合格、不合格
介电强度 | + | - | - | 删除 |  | 1.删除是否是因不涉及‘首次检定’
示值误差 | + | + | + | 数据录入，示值误差检定项目区分为电子式和指针式。
位置影响② | + | + | - | 根据情况，决定有无。 |  | 样表中有误？
辅助接地电阻影响 | + | + | + | 数据录入，区分为电子式和指针式两个表头。
地电压的影响③ | + | - | - | 删除 | 仅对地电压有要求的接地电阻表 | 1.删除是否是因不涉及‘首次检定’
5.示值误差检定
| 量程(Ω) | 等级 | 示值 | 实际值(Ω) | 误差(%) | 校准结果的不确定度 （k=2） | Uarel(%) | Ubrel(%) | Ucrel(%)
检定、校准原始 | + | + | + | + | + | + | + | + | +
检定证书 | + | - | + | + | + | - | - | - | -
校准证书 | + | - | + | + | + | + | - | - | -
说明 | 1.被检表最高准确度等级中的任一量程为全检量程 2.非全检量程 | 1、（1.5）、2、（2.5）、（3）、5 | 1.全检量程：此量程中对于带有数字分度线的点都要进行检定 2.非全检量程：该量程中的测量上限及对应全检量程的最大正、负误差分度线三个点 |  | 引用误差=（示值-实际值）/量程 示值：被试设备显示值 实际值：标准设备显示值 误差比准确度等级多1位，参与运算多2位，少了要提醒，多了不提醒。 | 取所有量程中绝对值的最大值，标注在其后
备注 |  |  | 非全检中最大正、负误差，需全检测量完成才可知 |  | 结果小数位数根据等级的小数位数+1 最大容许误差不超过表1，超过提示？ | k*Uc 位置填写在误差绝对值最大的位置 表头默认k=2,可修改为K=X（其他值如：3） | 注意表头斜体显示字及字大小位置 A类 | B类
6.位置影响
| 量程 | 示值（前） | 标准值Ω（前） | 误差%（前） | 示值（后） | 标准值Ω（后） | 误差%（后） | 示值（左） | 标准值Ω（左） | 误差%（左） | 示值（右） | 标准值Ω（右） | 误差%（右）
检定、校准原始 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
检定、校准证书 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
说明 |  |  |  | 引用误差（示值前-标准值前）/量程*100%。 备注：比准确度等级多1位，参与误差计算的比准确度等级多2位
7.辅助接地电阻影响
| 量程(Ω) | 辅助电阻（Ω） | 示值 | 实际值（Ω） | 误差(％) | 500Ω电阻实际值（Ω） | 改变量(％)
检定、校准原始 | + | + | + | + | + | + | +
检定、校准证书 | + | + | + | + | + | + | +
说明 |  | 0
1000
2000
5000
[5 empty] | （示值-实际值）/量程 |  | （实际值-500电阻实际值）/量程 小数位数参考误差
超过表2是否提示

## 数字式（电子式）-检定项目
检定类别 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检验 | 结果 | 备注 | 需确认项
检定项目
外观检查 | + | + | + | 合格、不合格 |  | 1.实验室是否不涉及‘首次检定’
通电检查① | + | + | + | 合格、不合格
绝缘电阻 | + | + | + | 合格、不合格
介电强度 | + | - | - | 删除 |  | 1.删除是否是因不涉及‘首次检定’
示值误差 | + | + | + | 数据录入，示值误差检定项目区分为电子式和指针式。
位置影响② | - | - | - | 根据情况，决定有无。
辅助接地电阻影响 | + | + | + | 数据录入，区分为电子式和指针式两个表头。 | 数字式接地电阻表不检定
地电压的影响③ | + | - | - | 删除 | 仅对地电压有要求的接地电阻表 | 1.删除是否是因不涉及‘首次检定’
5.示值误差检定
| 量程(Ω) | 等级 | 标准值(Ω) | 显示值（Ω） | 误差(%) | 校准结果的不确定度 （k=2） | Uarel(%) | Ubrel(%) | Ucrel(%)
检定、校准原始 | + | + | + | + | + | + | + | + | +
检定证书 | + | + | + | + | + | - | - | - | -
校准证书 | + | + | + | + | + | + | - | - | -
说明 | 1.全检量程均匀选择检测点，一般10个 2.非全检量程，上下量程连续性，对应全检量程的最大误差，不少于3个 |  |  |  | 相对误差：（显示值-标准值）/标准值 比准确度等级多一位，参与误差计算的多两位 四舍六入，逢五奇进偶不进
备注 |  | 1、2、5，有其他等级吗？ |  |  | 结果小数位数根据等级的小数位数+1
7.辅助接地电阻影响
| 量程(Ω) | 辅助电阻(Ω) | 标准值(Ω) | 显示值(Ω) | 误差(％) | 500Ω显示值(Ω) | 改变量(％)
检定、校准原始 | + | + | + | + | + | + | +
检定、校准证书 | + | + | + | + | + | + | +
说明 |  | 0
1000
2000
5000
[5 empty] | 引用误差=(显示值-标准值)/量程*100% 备注：误差小数位数和参与运算的小数位数，分别比准确度等级多1位，2位。 |  | （显示值-500显示值）/量程 小数位数参考误差
超过表2是否提示

## 不确定度
不确定度A类评定
1.重复试验10次
y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y 10
0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
uArel= | 0.05165%
y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
uArel= | 0.05658%
表头选用哪一个？
测量范围：
1Ω～1900Ω
0.1Ω～1Ω
0.01Ω～0.1Ω
0.001Ω～0.01Ω
|  | 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
|  | 1 | 标准仪器的示值误差 | 0.1% | 均匀分布 | 3 | 0.03333%
|  | 2 | 上级传递 | 0.025% | 正态分布 | 2 | 0.0125%
|  | 3 | 修约 | 0.05% | 均匀分布 |  | 0.02887%
UB
|  | 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
|  | 1 | 标准仪器的示值误差 | 0.5% | 均匀分布 | 3 | 0.1667%
|  | 2 | 上级传递 | 0.12% | 正态分布 | 2 | 0.06%
|  | 3 | 修约 | 0.05% | 均匀分布 |  | 0.02887%
UB
|  | 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
|  | 1 | 标准仪器的示值误差 | 2% | 均匀分布 | 3 | 0.6667%
|  | 2 | 上级传递 | 0.5% | 正态分布 | 2 | 0.25%
|  | 3 | 修约 | 0.05% | 均匀分布 |  | 0.02887%
UB
|  | 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
|  | 1 | 标准仪器的示值误差 | 10% | 均匀分布 | 3 | 3.333%
|  | 2 | 上级传递 | 2.5% | 正态分布 | 2 | 1.25%
|  | 3 | 修约 | 0.05% | 均匀分布 |  | 0.02887%
UB
Note on A6: 作者: 根据项目小数位数不同
Note on A11: 作者: 根据项目小数位数不同
Note on H36: 作者: 小数位数根据实际情况，不同
Note on C40: 作者: 根据项目小数位数不同
Note on H42: 作者: 小数位数根据实际情况，不同
Note on C46: 作者: 根据项目小数位数不同
Note on H48: 作者: 小数位数根据实际情况，不同
Note on C52: 作者: 根据项目小数位数不同
Note on H54: 作者: 小数位数根据实际情况，不同
Note on C58: 作者: 根据项目小数位数不同

## 说明样表-JJG 366-2004 接地电阻表
规程名称： | JJG 366-2004 接地电阻表
检定项目 |  |  |  |  | 电子式备注 | 指针式备注
检定项目 检定类别 | 备注 |  |  |  | 1、准确度等级大于等于2级的，如果合格，则检定项目只标注合格，结论也为合格。如果不合格，只标注在该项目下标准不合格，以下项目以/标注，总结论为不合格 4、如果小于2级的，所有都显示 3、如果数据录入，检定项目内容为空，那么原始记录检定项目为空，证书默认为/ 例如：3就是大于等于2级的 | 准确度大于等于2， 与电子式模板一致
外观检查 | 合格、不合格
通电检查① | 合格、不合格
绝缘电阻 | 合格、不合格
介电强度 | 删除
示值误差 | 数据录入，示值误差检定项目区分为电子式和指针式。
位置影响 | 根据情况，决定有无。
辅助接地电阻影响② | 数据录入，区分为电子式和指针式两个表头。
地电压的影响③ | 删除
|  | 量程 | 显示值
1.1、示值误差 | [13 empty] | 根据标准值范围段计算
电子式-检定、校准原始： | [22 empty] | 检定证书： | [14 empty] | 校准证书：
量程(Ω) |  | 等级 | 标准值(Ω) |  |  |  | 显示值（Ω） |  |  | 误差(%) |  |  |  | 校准结果的不确定度（k=2） |  |  |  | Uarel(%) | Ubrel(%) | Ucrel(%) |  |  | 量程(Ω) |  | 等级 | 标准值(Ω) |  |  |  | 显示值（Ω） |  |  | 误差(%) |  |  |  |  | 量程(Ω) |  | 等级 | 标准值(Ω) | 显示值（Ω） |  | 误差(%) | 校准结果的不确定度（k=2）
200 |  | 3 | 0.100 |  |  |  | 0.102 |  | Ω | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 200 |  |  | 0.100 |  |  |  | 0.102 |  | Ω | 2 |  |  |  |  | 200 |  |  | 0.100 | 0.102 | Ω | 2
|  |  | 0.200 |  |  |  | 0.202 |  | Ω | 1 | [15 empty] | 0.200 |  |  |  | 0.202 |  | Ω | 1 | [7 empty] | 0.200 | 0.202 | Ω | 1
|  |  | 0.500 |  |  |  | 0.502 |  | Ω | 0.4 | [15 empty] | 0.500 |  |  |  | 0.502 |  | Ω | 0.4 | [7 empty] | 0.500 | 0.502 | Ω | 0.4
|  |  | 1.00 |  |  |  | 1.002 |  | Ω | 0.2 | [15 empty] | 1.00 |  |  |  | 1.002 |  | Ω | 0.2 | [7 empty] | 1.00 | 1.002 | Ω | 0.2
|  |  | 2.00 |  |  |  | 2.02 |  | Ω | 1 | [14 empty] | 3 | 2.00 |  |  |  | 2.02 |  | Ω | 1 | [6 empty] | 3 | 2.00 | 2.02 | Ω | 1
|  |  | 5.00 |  |  |  | 5.08 |  | Ω | 1.6 | [15 empty] | 5.00 |  |  |  | 5.08 |  | Ω | 1.6 | [7 empty] | 5.00 | 5.08 | Ω | 1.6
|  |  | 10.0 |  |  |  | 10.09 |  | Ω | 0.9 | [15 empty] | 10.0 |  |  |  | 10.09 |  | Ω | 0.9 | [7 empty] | 10.0 | 10.09 | Ω | 0.9
|  |  | 20.0 |  |  |  | 20.1 |  | Ω | 0.5 | [15 empty] | 20.0 |  |  |  | 20.1 |  | Ω | 0.5 | [7 empty] | 20.0 | 20.1 | Ω | 0.5
|  |  | 50 |  |  |  | 50.1 |  | Ω | 0.2 | [15 empty] | 50 |  |  |  | 50.1 |  | Ω | 0.2 | [7 empty] | 50 | 50.1 | Ω | 0.2
|  |  | 100 |  |  |  | 100.1 |  | Ω | 0.1 | [15 empty] | 100 |  |  |  | 100.1 |  | Ω | 0.1 | [7 empty] | 100 | 100.1 | Ω | 0.1
|  |  | 200 |  |  |  | 200.2 |  | Ω | 0.1 | [15 empty] | 200 |  |  |  | 200.2 |  | Ω | 0.1 | [7 empty] | 200 | 200.2 | Ω | 0.1
问题： | 标准值、显示值、误差的长度和小数位数是?
1.2、示值误差
指针式-检定、校准原始 | [23 empty] | 指针式-检定证书 |  |  |  |  | 指针式-校准证书
量程 |  |  | 等级指数 | 示值 |  |  |  | 实际值(Ω) |  |  | 误差(%) | [5 empty] | 校准结果的不确定度（k=2） |  |  | Uarel(%) | Ubrel(%) | Ucrel(%) |  | 量程 | 示值 | 实际值(Ω) | 误差(%) |  | 量程(Ω) |  | 示值 |  | 显示值(Ω) |  |  | 误差(%) |  | 校准结果的不确定度（k=2）
× 10 Ω |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 19.50 |  |  | 0.5
|  |  |  | 3 |  |  |  | 3.09 |  |  | 26.9
|  |  |  | 4 |  |  |  | 39.10 |  |  | 0.9
|  |  |  | 5 |  |  |  | 5.10 |  |  | 44.9
|  |  |  | 6 |  |  |  | 59.90 |  |  | 0.1
|  |  |  | 7 |  |  |  | 7.14 |  |  | 62.9
|  |  |  | 8 |  |  |  | 78.84 |  |  | 1.2
|  |  |  | 9 |  |  |  | 9.16 |  |  | 80.8
|  |  |  | 10 |  |  |  | 98.60 |  |  | 1.4
× 1 Ω |  |  | 3 | 10 |  |  |  | 10.04 |  |  | -0.4
|  |  |  | 8 |  |  |  | 7.991 |  |  | 0.1
|  |  |  | 4 |  |  |  | 4.160 |  |  | -1.6
×100 Ω |  |  | 3 | 10 |  |  |  | 982.0 |  |  | 1.8
|  |  |  | 8 |  |  |  | 784.0 |  |  | 1.6
|  |  |  | 4 |  |  |  | 391.0 |  |  | 0.9
2、位置影响 |  | 仅指针式
指针式-检定、校准原始 | [20 empty] | 指针式-检定、校准证书
量程 |  |  | 示值（前） | 标准值Ω（前） |  | 误差%（前） |  | 示值（后） | 标准值Ω（后） | 误差%（后） | 示值（左） | 标准值Ω（左） | 误差%（左） | 示值（右） |  | 标准值Ω（右） |  | 误差%（右） |  |  | 量程 |  |  | 示值（前） | 标准值Ω（前） |  | 误差%（前） |  | 示值（后） | 标准值Ω（后） | 误差%（后） | 示值（左） | 标准值Ω（左） | 误差%（左） | 示值（右） |  | 标准值Ω（右） |  | 误差%（右）
× 1 Ω |  |  | 10 | 9.990 |  | 0.1 |  | 10 | 9.98 | 0.2 | 10 | 9.98 | 0.2 | 10 |  | 9.99 |  | 0.1 |  |  | × 1 Ω |  |  | 10 | 9.990 |  | 0.1 |  | 10 | 9.98 | 0.2 | 10 | 9.98 | 0.2 | 10 |  | 9.99 |  | 0.1
× 10 Ω |  |  | 10 | 98.60 |  | 1.4 |  | 10 | 98.5 | 1.5 | 10 | 98.6 | 1.4 | 10 |  | 98.50 |  | 1.5 |  |  | × 10 Ω |  |  | 10 | 98.60 |  | 1.4 |  | 10 | 98.5 | 1.5 | 10 | 98.6 | 1.4 | 10 |  | 98.50 |  | 1.5
× 100Ω |  |  | 10 | 982.0 |  | 1.8 |  | 10 | 981 | 1.9 | 10 | 982 | 1.8 | 10 |  | 981.0 |  | 1.9 |  |  | × 100Ω |  |  | 10 | 982.0 |  | 1.8 |  | 10 | 981 | 1.9 | 10 | 982 | 1.8 | 10 |  | 981.0 |  | 1.9
3.1、辅助接地电阻影响 |  | 电子式
电子式-检定、校准原始 | [18 empty] | 电子式-检定、校准证书
量程(Ω) |  | 辅助电阻(Ω) |  | 标准值(Ω) |  |  |  | 显示值(Ω) |  | 误差 | 500Ω显示值(Ω) |  |  |  | 改变量 |  |  |  | 量程(Ω) |  | 辅助电阻(Ω) |  | 标准值(Ω) |  |  |  | 显示值(Ω) |  | 误差 | 500Ω显示值(Ω) |  |  |  | 改变量
20 | 20 | 0 |  | 20 |  |  |  | 19.99 |  | -0.05% | 20.1 |  |  |  | -0.0055 |  |  |  | 20 | 20 | 0 |  | 20 |  |  |  | 19.99 |  | -0.05% | 20.1 |  |  |  | -0.0055
20 | 20 | 1000 |  | 20 |  |  |  | 20.0 |  | 0% | 20.1 |  |  |  | -0.005 |  |  |  | 20 | 20 | 1000 |  | 20 |  |  |  | 20.0 |  | 0% | 20.1 |  |  |  | -0.005
20 | 20 | 2000 |  | 20 |  |  |  | 20.0 |  | 0% | 20.1 |  |  |  | -0.005 |  |  |  | 20 | 20 | 2000 |  | 20 |  |  |  | 20.0 |  | 0% | 20.1 |  |  |  | -0.005
20 | 20 | 5000 |  | 20 |  |  |  | 20.0 |  | 0% | 20.1 |  |  |  | -0.005 |  |  |  | 20 | 20 | 5000 |  | 20 |  |  |  | 20.0 |  | 0% | 20.1 |  |  |  | -0.005
3.2、辅助接地电阻影响 |  | 指针式
指针式-检定、校准原始 | [21 empty] | 电子式-检定、校准证书
量程 |  |  | 辅助电阻 |  |  | 示值 |  |  | 实际值 |  | 误差 |  | 500Ω电阻实际值 |  |  |  | 改变量 |  |  |  |  | 量程 |  |  | 辅助电阻 |  |  | 示值 |  |  | 实际值 |  | 误差 |  | 500Ω电阻实际值 |  |  |  | 改变量
|  |  | （Ω） | [5 empty] | （Ω） |  | (％) |  | （Ω） |  |  |  | (％) | [7 empty] | （Ω） | [5 empty] | （Ω） |  | (％) |  | （Ω） |  |  |  | (％)
× 1 Ω |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 9.98 |  | 0.2 |  | 9.99 |  |  |  | -9.8 |  |  |  |  | × 1 Ω |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 9.98 |  | 0.2 |  | 9.99 |  |  |  | -981.8
|  |  | 1000 |  |  | 10 |  |  | 9.99 |  | 0.1 |  | 9.99 |  |  |  | -9.9 | [7 empty] | 1000 |  |  | 10 |  |  | 9.99 |  | 0.1 |  | 9.99 |  |  |  | -981.9
|  |  | 2000 |  |  | 10 |  |  | 9.99 |  | 0.1 |  | 9.99 |  |  |  | -9.9 | [7 empty] | 2000 |  |  | 10 |  |  | 9.99 |  | 0.1 |  | 9.99 |  |  |  | -981.9
|  |  | 5000 |  |  | 10 |  |  | 10.02 |  | -0.2 |  | 9.99 |  |  |  | -10.2 | [7 empty] | 5000 |  |  | 10 |  |  | 10.02 |  | -0.2 |  | 9.99 |  |  |  | -982.2
Note on A17: 作者: 1、手工输入，单位统一到表头 2、始终一个量程
Note on C17: 作者: 同量程
Note on D17: 作者: 同量程
Note on H17: 作者: 显示值单位欧提到表头
Note on K17: 作者: 相对误差：（显示值-标准值）/标准值 比准确度等级一位，参与误差计算的多两位 四舍六入，逢五奇进偶不进
Note on X17: 作者: 1、手工输入，单位统一到表头 2、始终一个量程
Note on Z17: 作者: 同量程
Note on AA17: 作者: 显示值单位欧提到表头
Note on AE17: 作者: 相对误差：（显示值-标准值）/标准值 比准确度等级一位，参与误差计算的多两位 四舍六入，逢五奇进偶不进
Note on AL17: 作者: 1、手工输入，单位统一到表头 2、始终一个量程
Note on AM17: 作者: 同量程
Note on AP17: 作者: 显示值单位欧提到表头
Note on AT17: 作者: 相对误差：（显示值-标准值）/标准值 比准确度等级一位，参与误差计算的多两位 四舍六入，逢五奇进偶不进
Note on A33: 作者: 单位欧，提到表头
Note on D33: 作者: 手工输入
Note on E33: 作者: 示值不带单位
Note on L33: 作者: 引用误差=（示值-实际值）/量程 示值：被试设备显示值 实际值为标准设备显示值 误差比准确度等级多1位，参与运算多2位，少了要提醒，多了不提醒。
Note on R33: 作者: 取所有量程中绝对值的最大值，标注在其后。
Note on A55: 作者: 乘号自己选择
Note on G55: 作者: 引用误差（示值前-标准值前）/量程*100%。 备注：比准确度等级多1位，参与误差计算的比准确度等级多2位
Note on V55: 作者: 乘号自己选择
Note on AB55: 作者: 引用误差（示值前-标准值前）/量程*100%。 备注：比准确度等级多1位，参与误差计算的比准确度等级多2位
Note on A64: 作者: 自己输入，单量程
Note on C64: 作者: 辅助电阻值固定
Note on E64: 作者: 自己输入
Note on K64: 作者: 引用误差=(显示值-标准值)/量程*100% 备注：误差小数位数和参与运算的小数位数，分别比准确度等级多1位，2位。
Note on L64: 作者: 手工输入
Note on P64: 作者: （显示值-500显示值）/量程 小数位数参考误差
Note on T64: 作者: 自己输入，单量程
Note on V64: 作者: 辅助电阻值固定
Note on X64: 作者: 自己输入
Note on AD64: 作者: 引用误差=(显示值-标准值)/量程*100% 备注：误差小数位数和参与运算的小数位数，分别比准确度等级多1位，2位。
Note on AE64: 作者: 手工输入
Note on AI64: 作者: （显示值-500显示值）/量程 小数位数参考误差
Note on A71: 作者: 手动输入
Note on D71: 作者: 固定
Note on G71: 作者: 输入
Note on L71: 作者: （示值-实际值）/量程
Note on N71: 作者: 自己录入
Note on R71: 作者: （实际值-500电阻实际值）/量程 小数位数参考误差
Note on W71: 作者: 手动输入
Note on Z71: 作者: 固定
Note on AC71: 作者: 输入
Note on AH71: 作者: （示值-实际值）/量程
Note on AJ71: 作者: 自己录入
Note on AN71: 作者: （实际值-500电阻实际值）/量程 小数位数参考误差

## 数据样表JJG 366-2004 接地电阻表
规程名称： | JJG 366-2004 接地电阻表
检定项目
检定项目 检定类别 | 备注
外观检查 | 合格、不合格
通电检查① | 合格、不合格
绝缘电阻 | 合格、不合格
介电强度 | 删除
示值误差 | 数据录入，示值误差检定项目区分为电子式和指针式。
位置影响 | 根据情况，决定有无。
辅助接地电阻影响② | 数据录入，区分为电子式和指针式两个表头。
地电压的影响③ | 删除
1.1、示值误差 |  | 电子式 | [10 empty] | 根据标准值范围段计算 | [8 empty] | 同绝缘电阻表
量程(Ω) |  | 等级 | 标准值(Ω) |  |  | 显示值（Ω） |  |  | 误差(%) |  |  |  | 不确定度(%) （k=2） |  |  |  | Uarel(%) | Ubrel(%) | Ucrel(%) |  |  | 测量范围 | 标准装置误差 | 上级传递误差 | 误差修约 | Ubrel(%)
200 |  | 3 | 0.100 |  |  | 0.102 |  | Ω | 2 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1Ω～1900Ω | 0.033 | 0.0125 | 0.029 | 0.045675
|  |  | 0.200 |  |  | 0.202 |  | Ω | 1 | [12 empty] | 0.1Ω～1Ω | 0.167 | 0.06 | 0.029 | 0.17981
|  |  | 0.500 |  |  | 0.502 |  | Ω | 0.4 | [12 empty] | 0.01Ω～0.1Ω | 0.667 | 0.25 | 0.029 | 0.7129
|  |  | 1.00 |  |  | 1.002 |  | Ω | 0.2 | [12 empty] | 0.001Ω～0.01Ω | 3.333 | 1.25 | 0.029 | 3.5598
|  |  | 2.00 |  |  | 2.02 |  | Ω | 1
|  |  | 5.00 |  |  | 5.08 |  | Ω | 1.6
|  |  | 10.0 |  |  | 10.09 |  | Ω | 0.9 | [12 empty] | 测量范围1
|  |  | 20.0 |  |  | 20.1 |  | Ω | 0.5 | [12 empty] | y1(Ω) | y2(Ω) | y3(Ω) | y4(Ω) | y5(Ω) | y7(Ω) | y8(Ω) | y9(Ω) | y 10(Ω)
|  |  | 50 |  |  | 50.1 |  | Ω | 0.2 | [12 empty] | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008
|  |  | 100 |  |  | 100.1 |  | Ω | 0.1 | [12 empty] | Uarel(%)= | 0 | Ubrel(%)= | 0.045675 | Ucrel(%)= | 0.045675
|  |  | 200 |  |  | 200.2 |  | Ω | 0.1 | [12 empty] | 测量范围1 y1(Ω): 测量范围2
问题： | 标准值、显示值、误差的长度和小数位数是? | [20 empty] | y1(Ω) | y2(Ω) | y3(Ω) | y4(Ω) | y5(Ω) | y7(Ω) | y8(Ω) | y9(Ω) | y 10(Ω)
[22 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
1.2、示值误差 |  | 指针式 | [19 empty] | Uarel(%)= | 1.4836e-17 | Ubrel(%)= | 0.17981 | Ucrel(%)= | 0.17981
量程 |  |  | 等级指数 | 示值 |  |  | 实际值(Ω) |  |  | 误差(%) | [5 empty] | 不确定度(%) （k=2） |  |  | Uarel(%) | Ubrel(%) | Ucrel(%) | 测量范围2 y1(Ω): 测量范围3
× 10 Ω |  |  | 3 | 2 |  |  | 19.50 |  |  | 0.5 | [11 empty] | y1(Ω) | y2(Ω) | y3(Ω) | y4(Ω) | y5(Ω) | y7(Ω) | y8(Ω) | y9(Ω) | y 10(Ω)
[22 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  |  | 3 |  |  | 3.09 |  |  | 26.9 | [11 empty] | Uarel(%)= | 0 | Ubrel(%)= | 0.7129 | Ucrel(%)= | 0.7129
|  |  |  | 4 |  |  | 39.10 |  |  | 0.9 | [11 empty] | 测量范围3 y1(Ω): 测量范围4
|  |  |  | 5 |  |  | 5.10 |  |  | 44.9 | [11 empty] | y1(Ω) | y2(Ω) | y3(Ω) | y4(Ω) | y5(Ω) | y7(Ω) | y8(Ω) | y9(Ω) | y 10(Ω)
|  |  |  | 6 |  |  | 59.90 |  |  | 0.1 | [11 empty] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
|  |  |  | 7 |  |  | 7.14 |  |  | 62.9 | [11 empty] | Uarel(%)= | 0 | Ubrel(%)= | 3.5598 | Ucrel(%)= | 3.5598
|  |  |  | 8 |  |  | 78.84 |  |  | 1.2
|  |  |  | 9 |  |  | 9.16 |  |  | 80.8
|  |  |  | 10 |  |  | 98.60 |  |  | 1.4
× 1 Ω |  |  | 3 | 10 |  |  | 10.04 |  |  | -0.4
|  |  |  | 8 |  |  | 7.991 |  |  | 0.1
|  |  |  | 4 |  |  | 4.160 |  |  | -1.6
×100 Ω |  |  | 3 | 10 |  |  | 982.0 |  |  | 1.8
|  |  |  | 8 |  |  | 784.0 |  |  | 1.6
|  |  |  | 4 |  |  | 391.0 |  |  | 0.9
问题： | 电子式和指针式的模板是否能统一
2、位置影响 |  | 仅指针式
量程 |  |  | 示值（前） | 标准值Ω（前） | 误差%（前） |  | 示值（后） | 标准值Ω（后） | 误差%（后） | 示值（左） | 标准值Ω（左） | 误差%（左） | 示值（右） |  | 标准值Ω（右） |  | 误差%（右）
× 1 Ω |  |  | 10 | 9.990 | 0.1 |  | 10 | 9.98 | 0.2 | 10 | 9.98 | 0.2 | 10 |  | 9.99 |  | 0.1
× 10 Ω |  |  | 10 | 98.60 | 1.4 |  | 10 | 98.5 | 1.5 | 10 | 98.6 | 1.4 | 10 |  | 98.50 |  | 1.5
× 100Ω |  |  | 10 | 982.0 | 1.8 |  | 10 | 981 | 1.9 | 10 | 982 | 1.8 | 10 |  | 981.0 |  | 1.9
3.1、辅助接地电阻影响 |  | 电子式
量程(Ω) |  | 辅助电阻(Ω) |  | 标准值(Ω) |  |  | 显示值(Ω) |  | 误差 | 500Ω显示值(Ω) |  |  |  | 改变量
20 | 20 | 0 |  | 20 |  |  | 19.99 |  | -0.05% | 20.1 |  |  |  | -0.55%
20 | 20 | 1000 |  | 20 |  |  | 20.0 |  | 0% | 20.1 |  |  |  | -0.5%
20 | 20 | 2000 |  | 20 |  |  | 20.0 |  | 0% | 20.1 |  |  |  | -0.5%
20 | 20 | 5000 |  | 20 |  |  | 20.0 |  | 0% | 20.1 |  |  |  | -0.5%
3.2、辅助接地电阻影响 |  | 指针式
量程 |  |  | 辅助电阻 |  | 示值 |  |  | 实际值 |  | 误差 |  | 500Ω电阻实际值 |  |  |  | 改变量
|  |  | （Ω） |  |  |  |  | （Ω） |  | (％) |  | （Ω） |  |  |  | (％)
× 1 Ω |  |  | 0 |  | 10 |  |  | 9.98 |  | 0.2 |  | 9.99 |  |  |  | -9.8
|  |  | 1000 |  | 10 |  |  | 9.99 |  | 0.1 |  | 9.99 |  |  |  | -9.9
|  |  | 2000 |  | 10 |  |  | 9.99 |  | 0.1 |  | 9.99 |  |  |  | -9.9
|  |  | 5000 |  | 10 |  |  | 10.02 |  | -0.2 |  | 9.99 |  |  |  | -10.2
问题： | 辅助接地电阻影响能用一个模板吗？该变量算法为啥不一样
Note on A16: 作者: 1、手工输入，单位统一到表头 2、始终一个量程
Note on C16: 作者: 同量程
Note on D16: 作者: 同量程
Note on H16: 作者: 显示值单位欧提到表头
Note on K16: 作者: 引用误差：（显示值-标准值）/量程 比准确度等级一位，参与误差计算的多两位
Note on A31: 作者: 单位欧，提到表头
Note on D31: 作者: 手工输入
Note on E31: 作者: 示值不带单位
Note on L31: 作者: 引用误差=（示值-实际值）/量程 示值：被试设备显示值 实际值为标准设备显示值 误差比准确度等级多1位，参与运算多2位，少了要提醒，多了不提醒。
Note on R31: 作者: 取所有量程中绝对值的最大值，标注在其后。
Note on A52: 作者: 乘号自己选择
Note on G52: 作者: 引用误差（示值前-标准值前）/量程*100%。 备注：比准确度等级多1位，参与误差计算的比准确度等级多2位
Note on A61: 作者: 自己输入，单量程
Note on C61: 作者: 辅助电阻值固定
Note on E61: 作者: 自己输入
Note on K61: 作者: 引用误差=(显示值-标准值)/量程*100% 备注：误差小数位数和参与运算的小数位数，分别比准确度等级多1位，2位。
Note on L61: 作者: 手工输入
Note on P61: 作者: （显示值-500显示值）/量程 小数位数参考误差
Note on A67: 作者: 手动输入
Note on D67: 作者: 固定
Note on G67: 作者: 输入
Note on L67: 作者: （示值-实际值）/量程
Note on N67: 作者: 自己录入
Note on R67: 作者: （实际值-500电阻实际值）/量程 小数位数参考误差

## JJG 366-2004不确定度
1、 | 项目: | 接地电阻
| 测量范围： | 1Ω～1900Ω
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10 | 以下表头要求同理
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
| uArel= | 0.05658%
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准仪器的示值误差 | 0.1% | 均匀分布 | 3 | 0.03333%
| 2 | 上级传递 | 0.025% | 正态分布 | 2 | 0.0125%
| 3 | 修约 | 0.05% | 均匀分布 |  | 0.02887%
UB
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
| 测量范围： | 0.1Ω～1Ω
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y 10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
| uArel= | 0.05165%
（2） | （1）不确定度A类评定： y1: 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准仪器的示值误差 | 0.5% | 均匀分布 | 3 | 0.1667%
| 2 | 上级传递 | 0.12% | 正态分布 | 2 | 0.06%
| 3 | 修约 | 0.05% | 均匀分布 |  | 0.02887%
UB
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
| 测量范围： | 0.01Ω～0.1Ω
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y 10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
| uArel= | 0.05165%
（2） | （1）不确定度A类评定： y1: 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准仪器的示值误差 | 2% | 均匀分布 | 3 | 0.6667%
| 2 | 上级传递 | 0.5% | 正态分布 | 2 | 0.25%
| 3 | 修约 | 0.05% | 均匀分布 |  | 0.02887%
UB
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
| 测量范围： | 0.001Ω～0.01Ω
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y 10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
| uArel= | 0.05165%
（2） | （1）不确定度A类评定： y1: 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准仪器的示值误差 | 10% | 均匀分布 | 3 | 3.333%
| 2 | 上级传递 | 2.5% | 正态分布 | 2 | 1.25%
| 3 | 修约 | 0.05% | 均匀分布 |  | 0.02887%
UB
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
Note on C1: 作者: 是否改成示值误差
Note on B7: 作者: 根据项目小数位数不同
Note on G10: 作者: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B14: 作者: 根据项目小数位数不同
Note on B16: 作者: 根据项目小数位数不同
Note on B18: 作者: 根据项目小数位数不同
Note on B24: 作者: 根据项目小数位数不同
Note on G27: 作者: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B31: 作者: 根据项目小数位数不同
Note on B33: 作者: 根据项目小数位数不同
Note on B35: 作者: 根据项目小数位数不同
Note on B41: 作者: 根据项目小数位数不同
Note on G44: 作者: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B48: 作者: 根据项目小数位数不同
Note on B50: 作者: 根据项目小数位数不同
Note on B52: 作者: 根据项目小数位数不同
Note on B58: 作者: 根据项目小数位数不同
Note on G61: 作者: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B65: 作者: 根据项目小数位数不同
Note on B67: 作者: 根据项目小数位数不同
Note on B69: 作者: 根据项目小数位数不同