## Sheet1
直流电压（电流）测量-正负极性-相对误差（多通道） |  | 1
直流电压（电流）测量-非正负极性-直流电压输出-相对误差 | 1 | 1
频率输出-频率测量-相对误差 |  | 1
交流电压（电流）-相对误差-两相 | 1 | 1
交流电压(电流)-相对误差-三相 |  | 1
交流电压（电流）测量-相对误差-单相(多通道） |  | 1
直流电流输出-相对误差 | 1 | 1
有功功率输出（测量）-引用误差
工频单相相位输出（测量）-绝对误差-一列
工频单相相位输出（测量）-绝对误差-两列
工频单相相位输出（测量）-绝对误差-三列（多通道）
变送器-频率-引用误差 |  | 1
变送器-电流电压-引用误差 |  | 1
变送器-功率-引用误差 |  | 1
变送器-相位-引用误差 |  | 1
变送器-有功（无功）功率-引用误差 |  | 1

## 目录
说明：方案模板中灰色部分为按钮，紫色部分为下拉框，蓝色部分为根据页面参数设置会显示不同内容下拉框，绿色部分输入框，蓝色字为根据页面参数设置显示不同，黄色部分为根据页面参数设置是否显示的下拉框并且显示内容也会根据参数设置显示不同；黄色按钮会根据页面参数设置是否显示；橘色框为需要计算的；误差计算根据页面参数设置误差计算类型及计算方式
|  |  | 方案模板名称 | 方案模板名称 |  |  |  | 规程 | 检测项 | 一级子节点 | 二级子节点 | 叶子链接名称 |  | 误差类型 | 说明 | 实验室
1 |  | 1 | 直流电压（电流）测量-正负极性-相对误差（多通道） | JJG315-1983-直流电压测量-正负极性-相对误差 | 电压、电流一个模板，通道和单位通过页面参数配置不同的 |  |  | JJG 315-1983 直流数字电压表试行检定规程 | 基本误差 | 直流电压测量 |  | 正负极性-相对误差-单相 |  | 相对误差 | 1.单位：V,MV,KV,mV,μV | 数表实验室（三相）
2 | [7 empty] | JJG 315-1983 直流数字电压表试行检定规程 | 基本误差 | 直流电压测量 |  | 正负极性-相对误差-多通道 |  | 相对误差 | 1.多通道范围为：U0到U20,CH0到CH16，UA1到UA6，UB1到UB6，UC1到UC6，U01到U06 2.单位：V,MV,KV,mV,μV | 数表实验室（三相）
3 | [7 empty] | JJG 598-1989 直流数字电流表试行检定规程 | 基本误差 | 直流电流测量 |  | 正负极性-相对误差-单相 |  | 相对误差 | 1.单位：KA,A,mA,μA,nA,pA | 数表实验室（三相）
4 | [7 empty] | JJG 598-1989 直流数字电流表试行检定规程 | 基本误差 | 直流电流测量 |  | 正负极性-相对误差-多通道 |  | 相对误差 | 1.单位：A,KA,mA,μA,nA,pA 2.多通道范围为：I0到I20,CH0到CH16，IA1到IA6，IB1到IB6，IC1到IC6，I01到I06 | 数表实验室（三相）
5 | 1 | 2 | 直流电压（电流）测量-非正负极性-直流电压输出-相对误差 | JJG315-1983-直流电压测量-非正负极性-相对误差 | 电压、电流一个模板，通道和单位通过页面参数配置不同的 | 1 | 1 | JJG 315-1983 直流数字电压表试行检定规程 | 基本误差 | 直流电压测量 |  | 非正负极性-相对误差-单相 | 1 | 相对误差 | 1.单位：V,MV,KV,mV,μV | 数表实验室（三相）
6 | 1 |  |  | JJG315-1983-直流电压测量-非正负极性-相对误差 |  |  |  | JJG 315-1983 直流数字电压表试行检定规程 | 基本误差 | 直流电压测量 |  | 非正负极性-相对误差-多通道 | 1 | 相对误差 | 1.多通道范围为：U0到U20,CH0到CH16，UA1到UA6，UB1到UB6，UC1到UC6，U01到U06 2.单位：V,MV,KV,mV,μV | 数表实验室（三相）
7 | 1 | [6 empty] | JJG 598-1989 直流数字电流表试行检定规程 | 基本误差 | 直流电流测量 |  | 非正负极性-相对误差-单相 |  | 相对误差 | 1.单位：A,KA,mA,μA,nA,pA | 数表实验室（三相）
8 | 1 | [6 empty] | JJG 598-1989 直流数字电流表试行检定规程 | 基本误差 | 直流电流测量 |  | 非正负极性-相对误差-多通道 |  | 相对误差 | 1.单位：A,KA,mA,μA,nA,pA 2.多通道范围为：I0到I20,CH0到CH16，IA1到IA6，IB1到IB6，IC1到IC6，I01到I06 | 数表实验室（三相）
9 | 1 | [6 empty] | JJG 445-1986-直流电压输出 | 基本误差 | 直流电压输出 |  | 相对误差 |  | 相对误差 | 1.【标准值】【显示值】变为【输出示值】【输出实际值】 2.单位：V,MV,KV,mV,μV | 数表实验室（三相）
10 | 1 | 3 | 频率输出-频率测量-相对误差 | JJG 603-2006-频率输出-频率测量 | 如果说明中的点可以实现，则输出测量一个模板 |  | 1 | JJG 603-2006 频率表检定规程 | 测量误差 | 频率输出 |  | 相对误差 |  | 相对误差 | 1.单位：V,MV,KV,mV,μV 2.【显示值】带出默认数值 | 数表实验室（三相）
11 | 1 | [6 empty] | JJG 603-2006 频率表检定规程 | 测量误差 | 频率测量 |  | 相对误差 |  | 相对误差 | 1.单位：V,MV,KV,mV,μV 2.【标准值】带出默认数值 | 数表实验室（三相）
12 | 1 | 4 | 交流电压（电流）-相对误差-两相 | JJG 410-1994-交流电压输出-两相 |  | 1 | 1 | JJG 410-1994 精密交流电压源检定规程 | 电压误差 | 交流电压输出 |  | 相对误差-两相 |  | 相对误差 | 1.无多通道 2.范围：UAB,UBC,U1,U2 3.单位：V,MV,KV,mV,μV | 数表实验室（三相）
13 | 1 | [6 empty] | JJG(航天)34-1999 交流数字电压表检定规程 | 交流电压测量 | 交流电压测量 |  | 相对误差-两相 |  | 相对误差 | 1..范围：UAB,UBC,U1,U2 3.单位：V,MV,KV,mV,μV | 数表实验室（三相）
14 | 1 | [6 empty] | JJG(航天)34-1999 交流数字电压表检定规程 | 交流电压测量 | 交流电压测量 |  | 相对误差-两相-多通道 |  | 相对误差 | 1.多通道范围为：U0到U20,CH0到CH16，UA1到UA6，UB1到UB6，UC1到UC6，U01到U06 2.单位：V,MV,KV,mV,μV | 数表实验室（三相）
15 | 1 | [6 empty] | JJG(航天)35-1999 交流数字电流表检定规程 | 交流电流测量 | 交流电流测量 |  | 相对误差-两相 |  | 相对误差 | 1.单位：A,KA,mA,μA,nA,pA 2.范围为：I1,I2 | 数表实验室（三相）
16 | 1 | [6 empty] | JJG(航天)35-1999 交流数字电流表检定规程 | 交流电流测量 | 交流电流测量 |  | 相对误差-两相-多通道 |  | 相对误差 | 1.单位：A,KA,mA,μA,nA,pA 2.多通道范围为：I0到I20,CH0到CH16，IA1到IA6，IB1到IB6，IC1到IC6，I01到I06 | 数表实验室（三相）
17 | 1 | [6 empty] | JJG(航天)51-1999 交流标准电流源检定规程 | 交流电流输出 | 交流电流输出 |  | 相对误差-两相 |  | 相对误差 | 1.单位：A,KA,mA,μA,nA,pA | 数表实验室（三相）
18 | 1 | 5 | 交流电压(电流)-相对误差-三相 | JJG 410-1994-交流电压输出-三相 |  |  | 1 | JJG 410-1994 精密交流电压源检定规程 | 电压误差 | 交流电压输出 |  | 相对误差-三相 |  | 相对误差 | 1.无多通道 2.范围：UA,UB,UC 3.单位：V,MV,KV,mV,μV | 数表实验室（三相）
19 | 1 | [6 empty] | JJG(航天)34-1999 交流数字电压表检定规程 | 交流电压测量 | 交流电压测量 |  | 相对误差-三相 |  | 相对误差 | 1.范围：UA,UB,UC 2.单位：V,MV,KV,mV,μV | 数表实验室（三相）
20 | 1 | [6 empty] | JJG(航天)34-1999 交流数字电压表检定规程 | 交流电压测量 | 交流电压测量 |  | 相对误差-三相-多通道 |  | 相对误差 | 1.多通道范围为：U0到U20,CH0到CH16，UA1到UA6，UB1到UB6，UC1到UC6，U01到U06；UA,UB,UC,Ua,Ub,Uc 2.单位：V,MV,KV,mV,μV | 数表实验室（三相）
21 | 1 | [6 empty] | JJG(航天)35-1999 交流数字电流表检定规程 | 交流电流测量 | 交流电流测量 |  | 相对误差-三相 |  | 相对误差 | 1.单位：A,KA,mA,μA,nA,pA 2.范围为：IA,IB,IC | 数表实验室（三相）
22 | 1 | [6 empty] | JJG(航天)35-1999 交流数字电流表检定规程 | 交流电流测量 | 交流电流测量 |  | 相对误差-三相-多通道 |  | 相对误差 | 1.单位：A,KA,mA,μA,nA,pA 2.多通道范围为：I0到I20,CH0到CH16，IA1到IA6，IB1到IB6，IC1到IC6，I01到I06 | 数表实验室（三相）
23 | 1 | [6 empty] | JJG(航天)51-1999 交流标准电流源检定规程 | 交流电流输出 | 交流电流输出 |  | 相对误差-三相 |  | 相对误差 | 1.单位：A,KA,mA,μA,nA,pA | 数表实验室（三相）
24 | 1 | 6 | 交流电压（电流）测量-相对误差-单相(多通道） |  |  |  |  | JJG(航天)34-1999 交流数字电压表检定规程 | 交流电压测量 | 交流电压测量 |  | 相对误差-单相-多通道 |  | 相对误差 | 1.多通道范围为：U0到U20,CH0到CH16，UA1到UA6，UB1到UB6，UC1到UC6，U01到U06；UA,UB,UC,Ua,Ub,Uc 2.单位：V,MV,KV,mV,μV | 数表实验室（三相）
25 | 1 | [6 empty] | JJG(航天)34-1999 交流数字电压表检定规程 | 交流电压测量 | 交流电压测量 |  | 相对误差-单相 |  | 相对误差 | 1.单位：V,MV,KV,mV,μV | 数表实验室（三相）
26 | 1 | [6 empty] | JJG(航天)35-1999 交流数字电流表检定规程 | 交流电流测量 | 交流电流测量 |  | 相对误差-单相-多通道 |  | 相对误差 | 1.单位：A,KA,mA,μA,nA,pA 2.多通道范围为：I0到I20,CH0到CH16，IA1到IA6，IB1到IB6，IC1到IC6，I01到I06 | 数表实验室（三相）
27 | 1 | [6 empty] | JJG(航天)35-1999 交流数字电流表检定规程 | 交流电流测量 | 交流电流测量 |  | 相对误差-单相 |  | 相对误差 | 1.单位：A,KA,mA,μA,nA,pA | 数表实验室（三相）
28 | 1 | 7 | 直流电流输出-相对误差 |  |  | 1 | 1 | JJG(航天)38-1987 直流标准电流源检定规程 | 直流电流输出 | 直流电流输出 |  | 相对误差 | 1 | 相对误差 | 1.[输出实际值]需要根据规则计算 | 数表实验室（三相）
29 | 1 | 8 | 有功功率输出（测量）-引用误差 |  |  |  |  | JJG 780-1992 交流数字功率表检定规程 | 基本误差 | 有功功率输出 | 三相四线有功功率 | 引用误差-三相四线 |  | 引用误差 |  | 数表实验室（三相）
30 | 1 | [6 empty] | JJG 780-1992 交流数字功率表检定规程 | 基本误差 | 有功功率测量 | 三相四线有功功率 | 引用误差-三相四线 |  | 引用误差 |  | 数表实验室（三相）
31 | 1 | [6 empty] | JJG 780-1992 交流数字功率表检定规程 | 基本误差 | 有功功率输出 | 三相三线有功功率 | 引用误差-三相三线 |  | 引用误差 |  | 数表实验室（三相）
32 | 1 | [6 empty] | JJG 780-1992 交流数字功率表检定规程 | 基本误差 | 有功功率测量 | 三相三线有功功率 | 引用误差-三相三线 |  | 引用误差 |  | 数表实验室（三相）
33 | 1 | 9 | 工频单相相位输出（测量）-绝对误差-一列 |  |  |  |  | JJG 440-2008 工频单相相位表检定规程 | 基本误差 | 相位测量 |  | 绝对误差-一列 |  | 绝对误差 | 标准值和相位值默认数据一致 | 数表实验室（三相）
34 | 1 | [6 empty] | JJG 440-2008 工频单相相位表检定规程 | 基本误差 | 相位输出 |  | 绝对误差-一列 |  | 绝对误差 | 显示值和相位值默认数据一致 | 数表实验室（三相）
37 | 1 | 10 | 工频单相相位输出（测量）-绝对误差-两列 |  |  |  |  | JJG 440-2008 工频单相相位表检定规程 | 基本误差 | 相位测量 |  | 绝对误差-两列（三相三线） |  | 绝对误差 | 标准值和相位值默认数据一致 | 数表实验室（三相）
38 | 1 | [6 empty] | JJG 440-2008 工频单相相位表检定规程 | 基本误差 | 相位输出 |  | 绝对误差-两列（三相三线） |  | 绝对误差 | 显示值和相位值默认数据一致 | 数表实验室（三相）
39 | 1 | 11 | 工频单相相位输出（测量）-绝对误差-三列（多通道） |  |  |  |  | JJG 440-2008 工频单相相位表检定规程 | 基本误差 | 相位测量 |  | 绝对误差-三列（三相四线） |  | 绝对误差 | 标准值和相位值默认数据一致 | 数表实验室（三相）
40 | 1 | [6 empty] | JJG 440-2008 工频单相相位表检定规程 | 基本误差 | 相位输出 |  | 绝对误差-三列（三相四线） |  | 绝对误差 | 显示值和相位值默认数据一致 | 数表实验室（三相）
41 | 1 | [6 empty] | JJG 440-2008 工频单相相位表检定规程 | 基本误差 | 相位测量 |  | 绝对误差-三列（三相四线）-多通道 |  | 绝对误差 | 标准值和相位值默认数据一致 | 数表实验室（三相）
42 | 1 | [6 empty] | JJG 440-2008 工频单相相位表检定规程 | 基本误差 | 相位输出 |  | 绝对误差-三列（三相四线）-多通道 |  | 绝对误差 | 显示值和相位值默认数据一致 | 数表实验室（三相）
43 | 1 | 12 | 变送器-频率（电流、电压、功率因素、相位）-引用误差 |  |  | 变送器-频率 | 1 | JJG 126-1995 交流电量变换为直流电量电工测量变送器 | 基本误差 | 频率 |  | 引用误差-含多通道 |  | 引用误差 | 实现原因拆为 频率 电流（电压） 功率因素 相位 四个 | 数表实验室（三相）
44 | 1 |  |  |  |  | 变送器-电流电压 | 1 | JJG 126-1995 交流电量变换为直流电量电工测量变送器 | 基本误差 | 电流 |  | 引用误差-含多通道 |  | 引用误差 |  | 数表实验室（三相）
45 | 1 | [6 empty] | JJG 126-1995 交流电量变换为直流电量电工测量变送器 | 基本误差 | 电压 |  | 引用误差-含多通道 |  | 引用误差 |  | 数表实验室（三相）
46 | 1 |  |  |  |  | 变送器-功率 | 1 | JJG 126-1995 交流电量变换为直流电量电工测量变送器 | 基本误差 | 功率因数 |  | 引用误差-含多通道 |  | 引用误差 |  | 数表实验室（三相）
47 | 1 |  |  |  |  | 变送器-相位 | 1 | JJG 126-1995 交流电量变换为直流电量电工测量变送器 | 基本误差 | 相位 |  | 引用误差-含多通道 |  | 引用误差 |  | 数表实验室（三相）
48 | 1 | 13 | 变送器-有功（无功）功率-引用误差 |  |  |  |  | JJG 126-1995 交流电量变换为直流电量电工测量变送器 | 基本误差 | 有功功率 |  | 引用误差-含多通道 |  | 引用误差 |  | 数表实验室（三相）
49 | 1 | [6 empty] | JJG 126-1995 交流电量变换为直流电量电工测量变送器 | 基本误差 | 无功功率 |  | 引用误差-含多通道 |  | 引用误差 |  | 数表实验室（三相）
50 |  | 14 | 树形选择列表中仅有名称无链接 |  |  |  |  | DL/T 624-2010 继电保护微机型试验装置技术条件 | [6 empty] | 继保仅需要规程名称下边无检测项，具体检测项根据其他规程选择对应的 | 数表实验室（三相）
51 | [7 empty] | DL/T 980-2005 数字多用表检定规程 | [6 empty] | 数字多用表仅需要规程名称下边无检测项，具体检测项根据其他规程选择对应的 | 数表实验室（三相）
52 | [7 empty] | Q/GDW 1899-2013 国家电网交流采样测量装置校验规范 | [6 empty] | 主要是现场检定且量较少，采用报告上传方式 | 数表实验室（三相）

## 变送器-有功（无功）功率-引用误差
有功功率-引用误差-含多通道
初始页面：
|  | 通道 | 1 |  | 有功功率
|  | 输入范围：（ |  |  | 0 |  | ~ | 5 |  | ） | W |  | 输出范围：（ |  |  | 4 | ~ | 20 | ） | mA | Un | = | 57.7 |  | V | In | = | 5 | A
|  | 测试量 |  | 等级 |  | 测量点 |  |  |  |  | cos | φ | 二次输入标准值 |  |  |  | 标准输出值 |  |  |  | 实际输出值 |  |  |  |  | 引用误差 (%) |  |  |  | 校准结果的不确定度
[13 empty] | （ | W | ） |  | ( |  | mA | ) | ( |  |  | mA | ) |  |  |  |  | U (k= | 2 | )
|  | P |  | 1.0 | 级 | 100% |  |  | In |  | 1.0 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 6.3
[6 empty] | 80% |  |  | In
[6 empty] | 60% |  |  | In
[6 empty] | 40% |  |  | In
[6 empty] | 20% |  |  | In
[6 empty] | 0% |  |  | In
增加空行
[6 empty] | 100% |  |  | In |  | 0.5L
[6 empty] | 0% |  |  | In
增加空行
[6 empty] | 100% |  |  | In |  | 0.5C
[6 empty] | 0% |  |  | In
增加空行
注：
结论：
点击【增加空行】按钮，在对应的范围内增加空行，如：
|  | 通道 | 1 |  | 有功功率
|  | 输入范围：（ |  |  | 0 |  | ~ | 5 |  | ） | W |  | 输出范围：（ |  |  | 4 | ~ | 20 | ） | mA | Un | = | 57.7 |  | V | In | = | 5 | A
|  | 测试量 |  | 等级 |  | 测量点 |  |  |  |  | cos | φ | 二次输入标准值 |  |  |  | 标准输出值 |  |  |  | 实际输出值 |  |  |  |  | 引用误差 (%) |  |  |  | 校准结果的不确定度
[13 empty] | （ | W | ） |  | ( |  | mA | ) | ( |  |  | mA | ) |  |  |  |  | U (k= | 2 | )
|  | P |  | 0.0 | 级 | 100% |  |  | In |  | 1.0
[6 empty] | 80% |  |  | In
[6 empty] | 60% |  |  | In
[6 empty] | 40% |  |  | In
[6 empty] | 20% |  |  | In
[6 empty] | 0% |  |  | In
In
增加空行
[6 empty] | 100% |  |  | In |  | 0.5L
[6 empty] | 0% |  |  | In
增加空行
[6 empty] | 100% |  |  | In |  | 0.5C
[6 empty] | 0% |  |  | In
增加空行
注：
结论：
点击【增加通道】按钮：
|  | 通道 | 1 |  | 有功功率
|  | 输入范围：（ |  |  | 0 |  | ~ | 5 |  | ） | W |  | 输出范围：（ |  |  | 4 | ~ | 20 | ） | mA | Un | = | 57.7 |  | V | In | = | 5 | A
|  | 测试量 |  | 等级 |  | 测量点 |  |  |  |  | cos | φ | 二次输入标准值 |  |  |  | 标准输出值 |  |  |  | 实际输出值 |  |  |  |  | 引用误差 (%) |  |  |  | 校准结果的不确定度
[13 empty] | （ | W | ） |  | ( |  | mA | ) | ( |  |  | mA | ) |  |  |  |  | U (k= | 2 | )
|  | P |  | 0.0 | 级 | 100% |  |  | In |  | 1.0
[6 empty] | 80% |  |  | In
[6 empty] | 60% |  |  | In
[6 empty] | 40% |  |  | In
[6 empty] | 20% |  |  | In
[6 empty] | 0% |  |  | In
增加空行
[6 empty] | 100% |  |  | In |  | 0.5L
[6 empty] | 0% |  |  | In
增加空行
[6 empty] | 100% |  |  | In |  | 0.5C
[6 empty] | 0% |  |  | In
增加空行
|  | 通道 | 1 |  | 有功功率
|  | 输入范围：（ |  |  | 0 |  | ~ | 5 |  | ） | W |  | 输出范围：（ |  |  | 4 | ~ | 20 | ） | mA | Un | = | 57.7 |  | V | In | = | 5 | A
|  | 测试量 |  | 等级 |  | 测量点 |  |  |  |  | cos | φ | 二次输入标准值 |  |  |  | 标准输出值 |  |  |  | 实际输出值 |  |  |  |  | 引用误差 (%) |  |  |  | 校准结果的不确定度
[13 empty] | （ | W | ） |  | ( |  | mA | ) | ( |  |  | mA | ) |  |  |  |  | U (k= | 2 | )
|  | P |  | 0.0 | 级 | 100% |  |  | In |  | 1.0
[6 empty] | 80% |  |  | In
[6 empty] | 60% |  |  | In
[6 empty] | 40% |  |  | In
[6 empty] | 20% |  |  | In
[6 empty] | 0% |  |  | In
增加空行
[6 empty] | 100% |  |  | In |  | 0.5L
[6 empty] | 0% |  |  | In
增加空行
[6 empty] | 100% |  |  | In |  | 0.5C
[6 empty] | 0% |  |  | In
增加空行
注：
结论：
引用误差=Round(（实际输出值-标准输出值）/（输出范围的最大值-输出范围的最小值）*100/等级,1)*等级
最终结果保留小数位数比等级多一位
无功功率-引用误差-含多通道
|  | 通道 | 1 |  | 无功功率
|  | 输入范围：（ |  |  | 0 |  | ~ | 5 |  | ） | Var |  | 输出范围：（ |  |  | 4 | ~ | 20 | ） | mA | Un | = | 57.7 |  | V | In | = | 5 | A
|  | 测试量 |  | 等级 |  | 测量点 |  |  |  |  | sin | φ | 二次输入标准值 |  |  |  | 标准输出值 |  |  |  | 实际输出值 |  |  |  |  | 引用误差 (%) |  |  |  | 校准结果的不确定度
[13 empty] | （ | Var | ） |  | ( |  | mA | ) | ( |  |  | mA | ) |  |  |  |  | U (k= | 2 | )
|  | Q |  | 0.0 | 级 | 100% |  |  | In |  | 1.0
[6 empty] | 80% |  |  | In
[6 empty] | 60% |  |  | In
[6 empty] | 40% |  |  | In
[6 empty] | 20% |  |  | In
[6 empty] | 0% |  |  | In
增加空行
[6 empty] | 100% |  |  | In |  | 0.5L
[6 empty] | 0% |  |  | In
增加空行
[6 empty] | 100% |  |  | In |  | 0.5C
[6 empty] | 0% |  |  | In
增加空行
注：
结论：
Note on AG5: 额定条件
Note on AN5: 额定条件
Note on AV7: 默认为2
Note on AG28: 额定条件
Note on AN28: 额定条件
Note on AV30: 默认为2
Note on AG52: 额定条件
Note on AN52: 额定条件
Note on AV54: 默认为2
Note on AG69: 额定条件
Note on AN69: 额定条件
Note on AV71: 默认为2
Note on AG95: 额定条件
Note on AN95: 额定条件
Note on AV97: 默认为2
增加通道
增加通道
增加通道
增加通道

## 变送器-频率（电流、电压、功率因素、相位）-引用误差
下边描述的几种情况，默认的初始行数不同，如实现困难，可采用统一默认8行，多出的行数没有默认值空着
频率-引用误差-含多通道
初始页面：
|  | 通道 |  | 1 |  | 频率
|  | 输入范围：（ |  |  |  | 49.5 |  | ~ | 50.5 |  | ） | Hz |  | 输出范围：（ |  |  |  | 4 | ~ | 20 | ） | mA | Un | = | 100 | V
|  | 测试量 |  |  | 等级 |  | 测量点 |  |  |  |  | 二次输入标准值 |  |  |  |  | 标准输出值 |  |  |  |  | 实际输出值 |  |  |  | 引用误差 (%) |  |  |  | 校准结果的不确定度
[12 empty] | （ |  | Hz | ） |  | ( |  | mA | ) |  | ( | mA | ) | [5 empty] | U (k= |  | 2 | )
|  | f |  |  | 0.1 | 级 | 50.5 |  |  | Hz |  | 50.5 |  |  |  |  | 20 | [8 empty] | 125
[7 empty] | 50.3 |  |  | Hz |  | 50.3 |  |  |  |  | 16.8 | [8 empty] | 105
[7 empty] | 50.1 |  |  | Hz |  | 50.1 |  |  |  |  | 13.6 | [8 empty] | 85
[7 empty] | 50 |  |  | Hz |  | 50 |  |  |  |  | 12 | [8 empty] | 75
[7 empty] | 49.9 |  |  | Hz |  | 49.9 |  |  |  |  | 10.4 | [8 empty] | 65
[7 empty] | 49.7 |  |  | Hz |  | 49.7 |  |  |  |  | 7.2 | [8 empty] | 45
[7 empty] | 49.5 |  |  | Hz |  | 49.5 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 25
增加空行
注：
结论：
默认数据规则：
1.默认7行，测量点数据如可根据规则计算就默认带出；如计算实现复杂，可就空白输入框
规则：根据【输入范围计算】0%（输入范围最小值）、20%、40%、60%、80%、100%（输入范围最大值），计算出的结果无50HZ值的话，在两个相邻行间加50Hz
2.二次输入标准值=测量点，默认3位小数
3.标准输出值=（二次输入标准值-输入范围最小值）/（输入范围的最大值-输入范围的最小值）*（输出范围的最大值-输出范围的最小值）+输出范围最小值
4.引用误差=Round(（实际输出值-标准输出值）/（输出范围的最大值-输出范围的最小值）*100/等级,1)*等级
四舍五入到第一个小数位(（实际输出值-标准输出值）/（输出范围的最大值-输出范围的最小值）*100/等级）*等级
最终结果保留小数位数比等级多一位
点击【增加空行按钮】，增加一个空行，每点一次增加一行
|  | 通道 |  | 1 |  | 频率
|  | 输入范围：（ |  |  |  | 49.5 |  | ~ | 50.5 |  | ） | Hz |  | 输出范围：（ |  |  |  | 4 | ~ | 20 | ） | mA | Un | = | 100 | V
|  | 测试量 |  |  | 等级 |  | 测量点 |  |  |  |  | 二次输入标准值 |  |  |  |  | 标准输出值 |  |  |  |  | 实际输出值 |  |  |  | 引用误差 (%) |  |  |  | 校准结果的不确定度
[12 empty] | （ |  | Hz | ） |  | ( |  | mA | ) |  | ( | mA | ) | [5 empty] | U (k= |  | 2 | )
|  | f |  |  | 0.0 | 级 | 50.5 |  |  | Hz |  | 50.5 |  |  |  |  | 20
[7 empty] | 50.3 |  |  | Hz |  | 50.3 |  |  |  |  | 16.8
[7 empty] | 50.1 |  |  | Hz |  | 50.1 |  |  |  |  | 13.6
[7 empty] | 50 |  |  | Hz |  | 50 |  |  |  |  | 12
[7 empty] | 49.9 |  |  | Hz |  | 49.9 |  |  |  |  | 10.4
[7 empty] | 49.7 |  |  | Hz |  | 49.7 |  |  |  |  | 7.2
[7 empty] | 49.5 |  |  | Hz |  | 49.5 |  |  |  |  | 4
Hz
增加空行
注：
结论：
点击【增加通道按钮】，增加一套初始；【增加通道】【增加空行】没有先后顺序要求，可任意
|  | 通道 |  | 1 |  | 频率
|  | 输入范围：（ |  |  |  | 49.5 |  | ~ | 50.5 |  | ） | Hz |  | 输出范围：（ |  |  |  | 4 | ~ | 20 | ） | mA | Un | = | 100 | V
|  | 测试量 |  |  | 等级 |  | 测量点 |  |  |  |  | 二次输入标准值 |  |  |  |  | 标准输出值 |  |  |  |  | 实际输出值 |  |  |  | 引用误差 (%) |  |  |  | 校准结果的不确定度
[12 empty] | （ |  | Hz | ） |  | ( |  | mA | ) |  | ( | mA | ) | [5 empty] | U (k= |  | 2 | )
|  | f |  |  | 0.0 | 级 | 50.5 |  |  | Hz |  | 50.5 |  |  |  |  | 20
[7 empty] | 50.3 |  |  | Hz |  | 50.3 |  |  |  |  | 16.8
[7 empty] | 50.1 |  |  | Hz |  | 50.1 |  |  |  |  | 13.6
[7 empty] | 50 |  |  | Hz |  | 50 |  |  |  |  | 12
[7 empty] | 49.9 |  |  | Hz |  | 49.9 |  |  |  |  | 10.4
[7 empty] | 49.7 |  |  | Hz |  | 49.7 |  |  |  |  | 7.2
[7 empty] | 49.5 |  |  | Hz |  | 49.5 |  |  |  |  | 4
增加空行
|  | 通道 |  | 1 |  | 频率
|  | 输入范围：（ |  |  |  | 49.5 |  | ~ | 50.5 |  | ） | Hz |  | 输出范围：（ |  |  |  | 4 | ~ | 20 | ） | mA | Un | = | 100 | V
|  | 测试量 |  |  | 等级 |  | 测量点 |  |  |  |  | 二次输入标准值 |  |  |  |  | 标准输出值 |  |  |  |  | 实际输出值 |  |  |  | 引用误差 (%) |  |  |  | 校准结果的不确定度
[12 empty] | （ |  | Hz | ） |  | ( |  | mA | ) |  | ( | mA | ) | [5 empty] | U (k= |  | 2 | )
|  | f |  |  | 0.0 | 级 | 50.5 |  |  | Hz |  | 50.5 |  |  |  |  | 20
[7 empty] | 50.3 |  |  | Hz |  | 50.3 |  |  |  |  | 16.8
[7 empty] | 50.1 |  |  | Hz |  | 50.1 |  |  |  |  | 13.6
[7 empty] | 50 |  |  | Hz |  | 50 |  |  |  |  | 12
[7 empty] | 49.9 |  |  | Hz |  | 49.9 |  |  |  |  | 10.4
[7 empty] | 49.7 |  |  | Hz |  | 49.7 |  |  |  |  | 7.2
[7 empty] | 49.5 |  |  | Hz |  | 49.5 |  |  |  |  | 4
增加空行
注：
结论：
电流-引用误差-含多通道
初始页面：
|  | 通道 |  | 1 |  | 电流
|  | 输入范围：（ |  |  |  | 0 |  | ~ | 5 |  | ） | A |  | 输出范围：（ |  |  |  | 4 | ~ | 20 | ） | mA |  |  |  |  | In | = | 5 |  | A
|  | 测试量 |  |  | 等级 |  | 测量点 |  |  |  |  | 二次输入标准值 |  |  |  |  | 标准输出值 |  |  |  |  | 实际输出值 |  |  |  | 引用误差 (%) |  |  |  | 校准结果的不确定度
[12 empty] | （ |  | A | ） |  | ( |  | mA | ) |  | ( | mA | ) | [5 empty] | U (k= |  | 2 | )
|  | I |  |  | 0.0 | 级 | 100% |  |  | In |  | 5 |  |  |  |  | 20
[7 empty] | 80% |  |  | In |  | 4 |  |  |  |  | 16.8
[7 empty] | 60% |  |  | In |  | 3 |  |  |  |  | 13.6
[7 empty] | 40% |  |  | In |  | 2 |  |  |  |  | 10.4
[7 empty] | 20% |  |  | In |  | 1 |  |  |  |  | 7.2
[7 empty] | 0% |  |  | In |  | 0 |  |  |  |  | 4
增加空行
注：
结论：
默认数据规则：
1.默认6行，测量点数据如上表展示
2.二次输入标准值=额定条件*测量点，默认3位小数
|  |  | 额定条件：即绿色框中的值 | [7 empty] | In | = | 5 | A
3.标准输出值=二次输入标准值/额定条件*（输出范围的最大值-输出范围的最小值）+输出范围最小值
4.引用误差=Round(（实际输出值-标准输出值）/（输出范围的最大值-输出范围的最小值）*100/等级,1)*等级
点击【增加空行按钮】，增加一个空行，每点一次增加一行
|  | 通道 |  | 1 |  | 电流
|  | 输入范围：（ |  |  |  | 0 |  | ~ | 5 |  | ） | A |  | 输出范围：（ |  |  |  | 4 | ~ | 20 | ） | mA |  |  |  |  | In | = | 5 |  | A
|  | 测试量 |  |  | 等级 |  | 测量点 |  |  |  |  | 二次输入标准值 |  |  |  |  | 标准输出值 |  |  |  |  | 实际输出值 |  |  |  | 引用误差 (%) |  |  |  | 校准结果的不确定度
[12 empty] | （ |  | A | ） |  | ( |  | mA | ) |  | ( | mA | ) | [5 empty] | U (k= |  | 2 | )
|  | I |  |  | 0.0 | 级 | 100% |  |  | In |  | 5 |  |  |  |  | 20
[7 empty] | 80% |  |  | In |  | 4 |  |  |  |  | 16.8
[7 empty] | 60% |  |  | In |  | 3 |  |  |  |  | 13.6
[7 empty] | 40% |  |  | In |  | 2 |  |  |  |  | 10.4
[7 empty] | 20% |  |  | In |  | 1 |  |  |  |  | 7.2
[7 empty] | 0% |  |  | In |  | 0 |  |  |  |  | 4
In
增加空行
注：
结论：
点击【增加通道按钮】，增加一套初始；【增加通道】【增加空行】没有先后顺序要求，可任意
|  | 通道 |  | 1 |  | 电流
|  | 输入范围：（ |  |  |  | 0 |  | ~ | 5 |  | ） | A |  | 输出范围：（ |  |  |  | 4 | ~ | 20 | ） | mA |  |  |  |  | In | = | 5 |  | A
|  | 测试量 |  |  | 等级 |  | 测量点 |  |  |  |  | 二次输入标准值 |  |  |  |  | 标准输出值 |  |  |  |  | 实际输出值 |  |  |  | 引用误差 (%) |  |  |  | 校准结果的不确定度
[12 empty] | （ |  | A | ） |  | ( |  | mA | ) |  | ( | mA | ) | [5 empty] | U (k= |  | 2 | )
|  | I |  |  | 0.0 | 级 | 100% |  |  | In |  | 5 |  |  |  |  | 20
[7 empty] | 80% |  |  | In |  | 4 |  |  |  |  | 16.8
[7 empty] | 60% |  |  | In |  | 3 |  |  |  |  | 13.6
[7 empty] | 40% |  |  | In |  | 2 |  |  |  |  | 10.4
[7 empty] | 20% |  |  | In |  | 1 |  |  |  |  | 7.2
[7 empty] | 0% |  |  | In |  | 0 |  |  |  |  | 4
In
增加空行
|  | 通道 |  | 1 |  | 电流
|  | 输入范围：（ |  |  |  | 0 |  | ~ | 5 |  | ） | A |  | 输出范围：（ |  |  |  | 4 | ~ | 20 | ） | mA |  |  |  |  | In | = | 5 |  | A
|  | 测试量 |  |  | 等级 |  | 测量点 |  |  |  |  | 二次输入标准值 |  |  |  |  | 标准输出值 |  |  |  |  | 实际输出值 |  |  |  | 引用误差 (%) |  |  |  | 校准结果的不确定度
[12 empty] | （ |  | A | ） |  | ( |  | mA | ) |  | ( | mA | ) | [5 empty] | U (k= |  | 2 | )
|  | I |  |  | 0.0 | 级 | 100% |  |  | In |  | 5 |  |  |  |  | 20
[7 empty] | 80% |  |  | In |  | 4 |  |  |  |  | 16.8
[7 empty] | 60% |  |  | In |  | 3 |  |  |  |  | 13.6
[7 empty] | 40% |  |  | In |  | 2 |  |  |  |  | 10.4
[7 empty] | 20% |  |  | In |  | 1 |  |  |  |  | 7.2
[7 empty] | 0% |  |  | In |  | 0 |  |  |  |  | 4
增加空行
注：
结论：
电压-引用误差-含多通道
初始页面：
与电流区别如下：
1.测试量显示不同
2.类型显示“电压”，额定条件显示“Un”，二次输入标准值显示“V”
3.输入范围、额定条件，后边的下来列表变为电压单位
|  | 通道 |  | 1 |  | 电压
|  | 输入范围：（ |  |  |  | 0 |  | ~ | 5 |  | ） | V |  | 输出范围：（ |  |  |  | 4 | ~ | 20 | ） | mA | Un | = | 5 | V
|  | 测试量 |  |  | 等级 |  | 测量点 |  |  |  |  | 二次输入标准值 |  |  |  |  | 标准输出值 |  |  |  |  | 实际输出值 |  |  |  | 引用误差 (%) |  |  |  | 校准结果的不确定度
[12 empty] | （ |  | V | ） |  | ( |  | mA | ) |  | ( | mA | ) | [5 empty] | U (k= |  | 2 | )
|  | U |  |  | 0.0 | 级 | 100% |  |  | Un |  | 5 |  |  |  |  | 20
[7 empty] | 80% |  |  | Un |  | 4 |  |  |  |  | 16.8
[7 empty] | 60% |  |  | Un |  | 3 |  |  |  |  | 13.6
[7 empty] | 40% |  |  | Un |  | 2 |  |  |  |  | 10.4
[7 empty] | 20% |  |  | Un |  | 1 |  |  |  |  | 7.2
[7 empty] | 0% |  |  | Un |  | 0 |  |  |  |  | 4
增加空行
注：
结论：
计算规则和其他功能与电流相同
功率因数-引用误差-含多通道
初始页面：
区别如下：
1.测试量显示不同
2.类型显示“功率因数”，额定条件显示“Un，In”，二次输入标准值下边为空
3.输入范围
4.测量点，二次输入标准值默认
|  | 通道 |  | 1 |  | 功率因数
|  | 输入范围：（ |  |  |  | 0.5C |  | ~ | 0.5L |  | ） |  |  | 输出范围：（ |  |  |  | 4 | ~ | 20 | ） | mA | Un | = | 100 | V | In | = | 5 |  | A
|  | 测试量 |  |  | 等级 |  | 测量点 |  |  |  |  | 二次输入标准值 |  |  |  |  | 标准输出值 |  |  |  |  | 实际输出值 |  |  |  | 引用误差 (%) |  |  |  | 校准结果的不确定度
[17 empty] | ( |  | mA | ) |  | ( | mA | ) | [5 empty] | U (k= |  | 2 | )
|  | cosφ |  |  | 0.0 | 级 | 0.5 |  |  | L |  | 60 |  |  |  | º
[7 empty] | 0.8 |  |  | L |  | 30 |  |  |  | º
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | º
[7 empty] | 0.8 |  |  | C |  | 330 |  |  |  | º
[7 empty] | 0.5 |  |  | C |  | 360 |  |  |  | º
增加空行
注：
结论：
相位-引用误差-含多通道
初始页面：
区别如下：
1.测试量显示不同
2.类型显示“相位”，额定条件显示“Un，In”，二次输入标准值下边为空
3.输入范围空
4.固定8行
|  | 通道 |  | 1 |  | 相位
|  | 输入范围：（ | [5 empty] | ~ |  |  | ） |  |  | 输出范围：（ |  |  |  | 4 | ~ | 20 | ） | mA | Un | = | 100 | V | In | = | 5 |  | A
|  | 测试量 |  |  | 等级 |  | 测量点 |  |  |  |  | 二次输入标准值 |  |  |  |  | 标准输出值 |  |  |  |  | 实际输出值 |  |  |  | 引用误差 (%) |  |  |  | 校准结果的不确定度
[17 empty] | ( |  | mA | ) |  | ( | mA | ) | [5 empty] | U (k= |  | 2 | )
|  | φ |  |  | 0.0 | 级 |  |  |  | º | [5 empty] | º
[10 empty] | º | [5 empty] | º
[10 empty] | º | [5 empty] | º
[10 empty] | º | [5 empty] | º
[10 empty] | º | [5 empty] | º
[10 empty] | º | [5 empty] | º
[10 empty] | º | [5 empty] | º
[10 empty] | º | [5 empty] | º
增加空行
注：
结论：
增加通道
增加通道
增加通道
增加通道
增加通道
增加通道
增加通道
增加通道
增加通道
Note on AG6: 额定条件
Note on AS8: 默认为2
Note on AG33: 额定条件
Note on AS35: 默认为2
Note on AG52: 额定条件
Note on AS54: 默认为2
Note on AG64: 额定条件
Note on AS66: 默认为2
Note on AN83: 额定条件
Note on AS85: 默认为2
Note on O99: 额定条件
Note on AN109: 额定条件
Note on AS111: 默认为2
Note on AN127: 额定条件
Note on AS129: 默认为2
Note on AN139: 额定条件
Note on AS141: 默认为2
Note on AG163: 额定条件
Note on AS165: 默认为2
Note on AG190: 额定条件
Note on AN190: 额定条件
Note on AS192: 默认为2
Note on AG214: 额定条件
Note on AN214: 额定条件
Note on AS216: 默认为2

## 工频单相相位输出（测量）-绝对误差-三列 (多通道）
相位测量-绝对误差-三列-多通道
初始页面：
|  | （ | 100 | V | / | 5 | A | ， | 50 |  | Hz | )
|  | 相位 | [7 empty] | 显示值 | [12 empty] | 标准值 | [11 empty] | 绝对误差 | [11 empty] | 校准结果的不确定度
[10 empty] | U1 |  | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U3 | - | I3 |  | U1 | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U3 | - | I3 |  | U1 | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U3 | - | I3 |  | U (k= | 2 | )
增加相位
注：
结论：
点击按钮【增加相位】，弹出相位增加设置页面，页面设置信息如下：
检测点：输入数值
小数位数：输入数值，默认值“2”
例如：检测点：12，小数位数：2
|  | （ | 100 | V | / | 5 | A | ， | 50 |  | Hz | )
|  | 相位 | [7 empty] | 显示值 | [12 empty] | 标准值 | [11 empty] | 绝对误差 | [11 empty] | 校准结果的不确定度
[10 empty] | U1 |  | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U3 | - | I3 |  | U1 | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U3 | - | I3 |  | U1 | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U3 | - | I3 |  | U (k= | 2 | )
|  | 0.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o |  |  |  | o |  |  |  | o | 0.00 |  |  | o | 0.00 |  |  | o | 0.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 30.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o |  |  |  | o |  |  |  | o | 30.00 |  |  | o | 30.00 |  |  | o | 30.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 60.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o |  |  |  | o |  |  |  | o | 60.00 |  |  | o | 60.00 |  |  | o | 60.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 90.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o |  |  |  | o |  |  |  | o | 90.00 |  |  | o | 90.00 |  |  | o | 90.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 120.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o |  |  |  | o |  |  |  | o | 120.00 |  |  | o | 120.00 |  |  | o | 120.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 150.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o |  |  |  | o |  |  |  | o | 150.00 |  |  | o | 150.00 |  |  | o | 150.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 180.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o |  |  |  | o |  |  |  | o | 180.00 |  |  | o | 180.00 |  |  | o | 180.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 210.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o |  |  |  | o |  |  |  | o | 210.00 |  |  | o | 210.00 |  |  | o | 210.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 240.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o |  |  |  | o |  |  |  | o | 240.00 |  |  | o | 240.00 |  |  | o | 240.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 270.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o |  |  |  | o |  |  |  | o | 270.00 |  |  | o | 270.00 |  |  | o | 270.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 300.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o |  |  |  | o |  |  |  | o | 300.00 |  |  | o | 300.00 |  |  | o | 300.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 330.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o |  |  |  | o |  |  |  | o | 330.00 |  |  | o | 330.00 |  |  | o | 330.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
增加相位
注：
结论：
计算规则如下：
6行60度一个，12行30度一个；从0度开始
输入其他监测点数则出对应行数的空行
绝对误差=标准值-显示值
点击按钮【增加通道】：
|  | （ | 100 | V | / | 5 | A | ， | 50 |  | Hz | )
|  | 相位 | [7 empty] | 显示值 | [12 empty] | 标准值 | [11 empty] | 绝对误差 | [11 empty] | 校准结果的不确定度
[10 empty] | U1 |  | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U3 | - | I3 |  | U1 | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U3 | - | I3 |  | U1 | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U3 | - | I3 |  | U (k= | 2 | )
增加相位
|  | 相位 | [7 empty] | 显示值 | [12 empty] | 标准值 | [11 empty] | 绝对误差 | [11 empty] | 校准结果的不确定度
[10 empty] | U1 |  | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U3 | - | I3 |  | U1 | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U3 | - | I3 |  | U1 | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U3 | - | I3 |  | U (k= | 2 | )
增加相位
注：
结论：
相位输出-绝对误差-三列-多通道
初始页面：
|  | （ | 100 | V | / | 5 | A | ， | 50 |  | Hz | )
|  | 相位 | [7 empty] | 显示值 | [12 empty] | 标准值 | [11 empty] | 绝对误差 | [11 empty] | 校准结果的不确定度
[10 empty] | U1 |  | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U3 | - | I3 |  | U1 | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U3 | - | I3 |  | U1 | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U3 | - | I3 |  | U (k= | 2 | )
增加相位
注：
结论：
点击按钮【增加相位】，弹出相位增加设置页面，页面设置信息如下：
检测点：输入数值
小数位数：输入数值，默认值“2”
例如：检测点：12，小数位数：2
|  | （ | 100 | V | / | 5 | A | ， | 50 |  | Hz | )
|  | 相位 | [7 empty] | 显示值 | [12 empty] | 标准值 | [11 empty] | 绝对误差 | [11 empty] | 校准结果的不确定度
[10 empty] | U1 |  | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U3 | - | I3 |  | U1 | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U3 | - | I3 |  | U1 | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U3 | - | I3 |  | U (k= | 2 | )
|  | 0.00 |  |  |  |  | o |  |  | 0.00 |  |  |  | o | 0.00 |  |  | o | 0.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 30.00 |  |  |  |  | o |  |  | 30.00 |  |  |  | o | 30.00 |  |  | o | 30.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 60.00 |  |  |  |  | o |  |  | 60.00 |  |  |  | o | 60.00 |  |  | o | 60.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 90.00 |  |  |  |  | o |  |  | 90.00 |  |  |  | o | 90.00 |  |  | o | 90.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 120.00 |  |  |  |  | o |  |  | 120.00 |  |  |  | o | 120.00 |  |  | o | 120.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 150.00 |  |  |  |  | o |  |  | 150.00 |  |  |  | o | 150.00 |  |  | o | 150.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 180.00 |  |  |  |  | o |  |  | 180.00 |  |  |  | o | 180.00 |  |  | o | 180.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 210.00 |  |  |  |  | o |  |  | 210.00 |  |  |  | o | 210.00 |  |  | o | 210.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 240.00 |  |  |  |  | o |  |  | 240.00 |  |  |  | o | 240.00 |  |  | o | 240.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 270.00 |  |  |  |  | o |  |  | 270.00 |  |  |  | o | 270.00 |  |  | o | 270.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 300.00 |  |  |  |  | o |  |  | 300.00 |  |  |  | o | 300.00 |  |  | o | 300.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 330.00 |  |  |  |  | o |  |  | 330.00 |  |  |  | o | 330.00 |  |  | o | 330.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
增加相位
注：
结论：
计算规则如下：
6行60度一个，12行30度一个；从0度开始
输入其他监测点数则出对应行数的空行
绝对误差=标准值-显示值
点击按钮【增加通道】：
|  | （ | 100 | V | / | 5 | A | ， | 50 |  | Hz | )
|  | 相位 | [7 empty] | 显示值 | [12 empty] | 标准值 | [11 empty] | 绝对误差 | [11 empty] | 校准结果的不确定度
[10 empty] | U1 |  | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U3 | - | I3 |  | U1 | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U3 | - | I3 |  | U1 | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U3 | - | I3 |  | U (k= | 2 | )
增加相位
|  | 相位 | [7 empty] | 显示值 | [12 empty] | 标准值 | [11 empty] | 绝对误差 | [11 empty] | 校准结果的不确定度
[10 empty] | U1 |  | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U3 | - | I3 |  | U1 | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U3 | - | I3 |  | U1 | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U3 | - | I3 |  | U (k= | 2 | )
增加相位
注：
结论：
相位测量-绝对误差-三列
【相位测量-绝对误差-三列-多通道】去掉【增加通道】按钮及相关功能即可
相位输出-绝对误差-三列
【相位输出-绝对误差-三列-多通道】去掉【增加通道】按钮及相关功能即可
Note on BB5: 标准值-显示值
Note on CC6: 默认为2
Note on BB16: 标准值-显示值
Note on CC17: 默认为2
Note on BB41: 标准值-显示值
Note on CC42: 默认为2
Note on BB44: 标准值-显示值
Note on CC45: 默认为2
Note on BB58: 标准值-显示值
Note on CC59: 默认为2
Note on BB69: 标准值-显示值
Note on CC70: 默认为2
Note on BB94: 标准值-显示值
Note on CC95: 默认为2
Note on BB97: 标准值-显示值
Note on CC98: 默认为2
增加通道
增加通道
增加通道
增加通道
增加通道
增加通道

## 工频单相相位输出（测量）-绝对误差-两列
相位测量-绝对误差-两列
初始页面：
|  | （ | 100 | V | / | 5 | A | ， | 50 |  | Hz | )
|  | 相位 | [7 empty] | 显示值 | [8 empty] | 标准值 | [7 empty] | 绝对误差 | [7 empty] | 校准结果的不确定度
[10 empty] | U1 |  | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U1 | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U1 | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U (k= | 2 | )
增加相位
注：
结论：
点击按钮【增加相位】，弹出相位增加设置页面，页面设置信息如下：
检测点：输入数值
小数位数：输入数值，默认值“2”
例如：检测点：12，小数位数：2
|  | （ | 100 | V | / | 5 | A | ， | 50 |  | Hz | )
|  | 相位 | [7 empty] | 显示值 | [8 empty] | 标准值 | [7 empty] | 绝对误差 | [7 empty] | 校准结果的不确定度
[10 empty] | U1 |  | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U1 | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U1 | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U (k= | 2 | )
|  | 0.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o |  |  |  | o | 0.00 |  |  | o | 0.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 30.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o |  |  |  | o | 30.00 |  |  | o | 30.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 60.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o |  |  |  | o | 60.00 |  |  | o | 60.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 90.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o |  |  |  | o | 90.00 |  |  | o | 90.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 120.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o |  |  |  | o | 120.00 |  |  | o | 120.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 150.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o |  |  |  | o | 150.00 |  |  | o | 150.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 180.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o |  |  |  | o | 180.00 |  |  | o | 180.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 210.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o |  |  |  | o | 210.00 |  |  | o | 210.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 240.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o |  |  |  | o | 240.00 |  |  | o | 240.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 270.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o |  |  |  | o | 270.00 |  |  | o | 270.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 300.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o |  |  |  | o | 300.00 |  |  | o | 300.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 330.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o |  |  |  | o | 330.00 |  |  | o | 330.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
增加相位
注：
结论：
计算规则如下：
6行60度一个，12行30度一个；从0度开始
输入其他监测点数则出对应行数的空行
绝对误差=标准值-显示值
相位输出-绝对误差-两列
初始页面：
|  | （ | 100 | V | / | 5 | A | ， | 50 |  | Hz | )
|  | 相位 | [7 empty] | 显示值 | [8 empty] | 标准值 | [7 empty] | 绝对误差 | [7 empty] | 校准结果的不确定度
[10 empty] | U1 |  | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U1 | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U1 | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U (k= | 2 | )
增加相位
注：
结论：
点击按钮【增加相位】，弹出相位增加设置页面，页面设置信息如下：
检测点：输入数值
小数位数：输入数值，默认值“2”
例如：检测点：12，小数位数：2
|  | （ | 100 | V | / | 5 | A | ， | 50 |  | Hz | )
|  | 相位 | [7 empty] | 显示值 | [8 empty] | 标准值 | [7 empty] | 绝对误差 | [7 empty] | 校准结果的不确定度
[10 empty] | U1 |  | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U1 | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U1 | - | I1 |  | U2 | - | I2 |  | U (k= | 2 | )
|  | 0.00 |  |  |  |  | o |  |  | 0.00 |  |  |  | o | 0.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 30.00 |  |  |  |  | o |  |  | 30.00 |  |  |  | o | 30.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 60.00 |  |  |  |  | o |  |  | 60.00 |  |  |  | o | 60.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 90.00 |  |  |  |  | o |  |  | 90.00 |  |  |  | o | 90.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 120.00 |  |  |  |  | o |  |  | 120.00 |  |  |  | o | 120.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 150.00 |  |  |  |  | o |  |  | 150.00 |  |  |  | o | 150.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 180.00 |  |  |  |  | o |  |  | 180.00 |  |  |  | o | 180.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 210.00 |  |  |  |  | o |  |  | 210.00 |  |  |  | o | 210.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 240.00 |  |  |  |  | o |  |  | 240.00 |  |  |  | o | 240.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 270.00 |  |  |  |  | o |  |  | 270.00 |  |  |  | o | 270.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 300.00 |  |  |  |  | o |  |  | 300.00 |  |  |  | o | 300.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 330.00 |  |  |  |  | o |  |  | 330.00 |  |  |  | o | 330.00 |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
增加相位
注：
结论：
计算规则如下：
6行60度一个，12行30度一个；从0度开始
输入其他监测点数则出对应行数的空行
绝对误差=标准值-显示值
Note on AN5: 标准值-显示值
Note on BH6: 默认为2
Note on AN16: 标准值-显示值
Note on BH17: 默认为2
Note on AN45: 标准值-显示值
Note on BH46: 默认为2
Note on AN56: 标准值-显示值
Note on BH57: 默认为2

## JJG 445-1986-直流电压输出 (hidden)
注意表格样式与规则与【JJG315-1983-直流电压测量-非正负极性-相对误差】相同，但是没有多通道，即没有“增加通道”按钮
初始页面样式
| 量程 |  | 输出示值 |  |  | 输出实际值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度
[9 empty] | U (k= | 2 | )
增加量程
注：
结论：
点击按钮【增加量程】，弹出量程增加设置页面，页面设置信息如下：
量程：输入数值
检测点：输入数值
小数位数：输入数值
输入设置值后根据设置生成量程数据,可多次增加量程，每次输入设置值
例如：量程 10，检测点：3，小数位数：4
| 量程 |  | 输出示值 |  |  | 输出实际值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度
[9 empty] | U (k= | 2 | )
| 10 | V | 10.0000 | V |  | 10.0000 | V
|  |  | 6.0000 | V |  | 6.0000 | V
|  |  | 1.0000 | V |  | 1.0000 | V
| 5 | V | 5.0000 | V |  | 5.0000 | V
|  |  | 3.0000 | V |  | 3.0000 | V
|  |  | 0.5000 | V |  | 0.5000 | V
增加量程
注：
结论：
计算规则如下：
输入的检测点是3的时候，按照量程*100%，量程*60%，量程*10%作为默认标准值显示
输入的检测点是5的时候，按照量程*100%，量程*80%，量程*60%，量程*40%，量程*20%作为默认标准值显示
输入的检测点是10的时候，按照量程*100%，量程*90%，量程*80%，量程*70%，量程*60%，量程*50%，量程*40%，量程*30%，量程*20%，量程*10%，作为默认标准值显示
检测点输入其他数值仅生成对应行数，标准值为空，量程按照输入值默认显示
生成默认数据后都容许再手工修改
一个量程下的单位与对应的输出示值和输出实际值的单位联动，更改量程的单位输出示值和输出实际值单位自动变更
V
Note on AD5: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AQ6: 默认为2
Note on AD21: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AQ22: 默认为2
Note on G23: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on Q23: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AA23: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on Q24: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AA24: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on Q25: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AA25: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on G26: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on Q26: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AA26: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on Q27: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AA27: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on Q28: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AA28: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on S42: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致

## 工频单相相位输出（测量）-绝对误差-一列
相位测量-绝对误差-一列
初始页面：
|  | （ | 100 | V | / | 5 | A | ， | 50 |  | Hz | )
|  | 相位 | [7 empty] | 显示值 |  |  |  |  | 标准值 |  |  |  | 绝对误差 |  |  |  | 校准结果的不确定度
[10 empty] | U1 |  | - | I1 |  | U1 | - | I1 |  | U1 | - | I1 |  | U (k= | 2 | )
增加相位
注：
结论：
点击按钮【增加相位】，弹出相位增加设置页面，页面设置信息如下：
检测点：输入数值
小数位数：输入数值，默认值“2”
例如：检测点：12，小数位数：2
|  | （ | 100 | V | / | 5 | A | ， | 50 |  | Hz | )
|  | 相位 | [7 empty] | 显示值 |  |  |  |  | 标准值 |  |  |  | 绝对误差 |  |  |  | 校准结果的不确定度
[10 empty] | U1 |  | - | I1 |  | U1 | - | I1 |  | U1 | - | I1 |  | U (k= | 2 | )
|  | 0.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o | 0.00 |  |  | o |  |  |  | o
|  | 30.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o | 30.00 |  |  | o |  |  |  | o
|  | 60.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o | 60.00 |  |  | o |  |  |  | o
|  | 90.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o | 90.00 |  |  | o |  |  |  | o
|  | 120.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o | 120.00 |  |  | o |  |  |  | o
|  | 150.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o | 150.00 |  |  | o |  |  |  | o
|  | 180.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o | 180.00 |  |  | o |  |  |  | o
|  | 210.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o | 210.00 |  |  | o |  |  |  | o
|  | 240.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o | 240.00 |  |  | o |  |  |  | o
|  | 270.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o | 270.00 |  |  | o |  |  |  | o
|  | 300.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o | 300.00 |  |  | o |  |  |  | o
|  | 330.00 |  |  |  |  | o | [6 empty] | o | 330.00 |  |  | o |  |  |  | o
增加相位
注：
结论：
计算规则如下：
6行60度一个，12行30度一个；从0度开始
输入其他监测点数则出对应行数的空行
绝对误差=标准值-显示值
相位输出-绝对误差-一列
初始页面：
|  | （ | 100 | V | / | 5 | A | ， | 50 |  | Hz | )
|  | 相位 | [7 empty] | 显示值 |  |  |  |  | 标准值 |  |  |  | 绝对误差 |  |  |  | 校准结果的不确定度
[10 empty] | U1 |  | - | I1 |  | U1 | - | I1 |  | U1 | - | I1 |  | U (k= | 2 | )
增加相位
注：
结论：
点击按钮【增加相位】，弹出相位增加设置页面，页面设置信息如下：
检测点：输入数值
小数位数：输入数值，默认值“2”
例如：检测点：12，小数位数：2
|  | （ | 100 | V | / | 5 | A | ， | 50 |  | Hz | )
|  | 相位 | [7 empty] | 显示值 |  |  |  |  | 标准值 |  |  |  | 绝对误差 |  |  |  | 校准结果的不确定度
[10 empty] | U1 |  | - | I1 |  | U1 | - | I1 |  | U1 | - | I1 |  | U (k= | 2 | )
|  | 0.00 |  |  |  |  | o |  |  | 0.00 |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 30.00 |  |  |  |  | o |  |  | 30.00 |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 60.00 |  |  |  |  | o |  |  | 60.00 |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 90.00 |  |  |  |  | o |  |  | 90.00 |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 120.00 |  |  |  |  | o |  |  | 120.00 |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 150.00 |  |  |  |  | o |  |  | 150.00 |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 180.00 |  |  |  |  | o |  |  | 180.00 |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 210.00 |  |  |  |  | o |  |  | 210.00 |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 240.00 |  |  |  |  | o |  |  | 240.00 |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 270.00 |  |  |  |  | o |  |  | 270.00 |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 300.00 |  |  |  |  | o |  |  | 300.00 |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
|  | 330.00 |  |  |  |  | o |  |  | 330.00 |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  | o
增加相位
注：
结论：
计算规则如下：
6行60度一个，12行30度一个；从0度开始
输入其他监测点数则出对应行数的空行
绝对误差=标准值-显示值
Note on Z5: 标准值-显示值
Note on AM6: 默认为2
Note on Z16: 标准值-显示值
Note on AM17: 默认为2
Note on Z44: 标准值-显示值
Note on AM45: 默认为2
Note on Z55: 标准值-显示值
Note on AM56: 默认为2

## 有功功率输出（测量）-引用误差
有功功率输出-三相四线有功功率-引用误差
初始页面：
|  | （ | 50 | Hz |  | )
|  | 额定条件 | [5 empty] | 功率因数 | 显示值(W) | 标准值(W) | 引用误差 | 校准结果的不确定度
[12 empty] | U (k= | 2 | )
|  | 57.7 |  | V | / | 5 | A | 1.0 | [6 empty] | 默认5行
增加空行
[8 empty] | 0.5L | [6 empty] | 默认1行
增加空行
[8 empty] | 0.5C | [6 empty] | 默认1行
增加空行
注：
结论：
点击[增加空行]在对应的功率因数中增加空行，比如点击【1.0】对应的增加空行，每点击一次增加一行
|  | （ | 50 | Hz |  | )
|  | 额定条件 | [5 empty] | 功率因数 | 显示值(W) | 标准值(W) | 引用误差 | 校准结果的不确定度
[12 empty] | U (k= | 2 | )
|  | 57.7 |  | V | / | 5 | A | 1.0
增加空行
0.5L
增加空行
0.5C
增加空行
注：
结论：
引用误差=（显示值-标准值）/固定值*100%，小数点后3位
三相四线：固定值=3*电压*电流，四舍五入取整数
三相三线：固定值=根三*电压*电流，四舍五入为整数
有功功率测量-三相四线有功功率-引用误差
同【有功功率输出-三相四线有功功率-引用误差】
有功功率输出-三相三线有功功率-引用误差
同【有功功率输出-三相四线有功功率-引用误差】
有功功率测量-三相三线有功功率-引用误差
同【有功功率输出-三相四线有功功率-引用误差】
Note on AS5: 默认为2
Note on AS23: 默认为2

## 直流电流输出-相对误差
直流电流输出-相对误差
初始页面：
直流电流输出
|  | 量程 |  | 选用电阻阻值 （Ω） | 输出示值 |  | 读数值 |  | 输出实际值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度
[12 empty] | U (k= | 2 | )
增加量程
注：
结论：
点击按钮【增加量程】，弹出量程增加设置页面，页面设置信息如下：
量程：输入数值
检测点：输入数值
小数位数：输入数值
输入设置值后根据设置生成量程数据,可多次增加量程，每次输入设置值
例如：量程 10，检测点：3，小数位数：4
直流电流输出
|  | 量程 |  | 选用电阻阻值 （Ω） | 输出示值 |  | 读数值 |  | 输出实际值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度
[12 empty] | U (k= | 2 | )
|  | 200 | mA | 0.01 | 200.000 | mA | 1.9999 | V | 199.9922 | mA |  |  |  |  | mA
[5 empty] | 120.000 | mA |  | V |  | mA |  |  |  |  | mA
[5 empty] | 20.000 | mA |  | V |  | mA |  |  |  |  | mA
|  |  | A |  |  | A |  | V |  | A |  |  |  |  | A
[6 empty] | A |  | V |  | A |  |  |  |  | A
[6 empty] | A |  | V |  | A |  |  |  |  | A
增加量程
注：
结论：
计算规则如下：
输入的检测点是3的时候，按照量程*100%，量程*60%，量程*10%作为默认标准值显示
输入的检测点是5的时候，按照量程*100%，量程*80%，量程*60%，量程*40%，量程*20%作为默认标准值显示
输入的检测点是10的时候，按照量程*100%，量程*90%，量程*80%，量程*70%，量程*60%，量程*50%，量程*40%，量程*30%，量程*20%，量程*10%，作为默认标准值显示
检测点输入其他数值仅生成对应行数，标准值为空，量程按照输入值默认显示
生成默认数据后都容许再手工修改
一个量程下的单位与对应的输出示值和输出实际值和不确定度的单位联动，更改量程的单位输出示值和输出实际值单位自动变更
即可先增加通道在增加量程，也可以先增加量程在增加通道
【读数值】下的下拉框内容：V,MV,KV,mV,μV
【量程、输出示值、输出实际值】下的下拉框内容：V,MV,KV,mV,μV
紫色下拉框内容：2,3，√3
如果不输入量程值仅输入监测点，则增加一个量程值为空的根据检测点对应行数
输出实际值计算：【选用电阻阻值】有数值时，输出实际值= 读数值 / 选用电阻阻值；【选用电阻阻值】没有数值时，输出实际值=读数值
Note on AF5: 1.【选用电阻阻值】有数值时，输出实际值= 读数值 / 选用电阻阻值 【选用电阻阻值】没有数值时 输出实际值=读数值
Note on AN5: （输出实际值-输出示值）/输出示值*100%
Note on AY6: 默认为2
Note on AN20: （输出实际值-输出示值）/输出示值*100%
Note on AY21: 默认为2
Note on H25: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致

## 交流电压（电流）测量-相对误差-单相(多通道）-数表单相使用
交流电压测量-相对误差-单相
初始页面：
交流电压测量
|  | 量程 |  | 标准值 |  | 频率 |  | 显示值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度
[11 empty] | U (k= | 2 | )
增加量程
注：
结论：
点击按钮【增加通道】，复制另外一套表头，可重复增加通道，页面展示如下：
交流电压测量
|  | 量程 |  | 标准值 |  | 频率 |  | 显示值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度
[11 empty] | U (k= | 2 | )
增加量程
|  | 量程 |  | 标准值 |  | 频率 |  | 显示值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度
[11 empty] | U (k= | 2 | )
增加量程
注：
结论：
点击按钮【增加量程】，弹出量程增加设置页面，页面设置信息如下：
量程：输入数值
检测点：输入数值
小数位数：输入数值
输入设置值后根据设置生成量程数据,可多次增加量程，每次输入设置值
例如：量程 10，检测点：3，小数位数：4
交流电压测量
|  | 量程 |  | 标准值 |  | 频率 |  | 显示值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度
[11 empty] | U (k= | 2 | )
|  | 10 | V | 10.0000 | V |  | Hz |  | V |  |  |  |  | V
|  |  |  | 6.0000 | V |  | Hz |  | V |  |  |  |  | V
|  |  |  | 1.0000 | V |  | Hz |  | V |  |  |  |  | V
|  |  | V |  | V |  | Hz |  | V |  |  |  |  | V
[5 empty] | V |  | Hz |  | V |  |  |  |  | V
[5 empty] | V |  | Hz |  | V |  |  |  |  | V
增加量程
注：
结论：
计算规则如下：
输入的检测点是3的时候，按照量程*100%，量程*60%，量程*10%作为默认标准值显示
输入的检测点是5的时候，按照量程*100%，量程*80%，量程*60%，量程*40%，量程*20%作为默认标准值显示
输入的检测点是10的时候，按照量程*100%，量程*90%，量程*80%，量程*70%，量程*60%，量程*50%，量程*40%，量程*30%，量程*20%，量程*10%，作为默认标准值显示
检测点输入其他数值仅生成对应行数，标准值为空，量程按照输入值默认显示
生成默认数据后都容许再手工修改
多通道显示值后边的下拉框必须选择
一个量程下的单位与对应的标准值和显示值的单位联动，更改量程的单位标准值显示值单位自动变更
即可先增加通道在增加量程，也可以先增加量程在增加通道
蓝色下拉框内容：V,MV,KV,mV,μV
紫色下拉框内容：2,3，√3
黄色下拉框内容：U0到U20,CH0到CH16，UA1到UA6，UB1到UB6，UC1到UC6，U01到U06
如果不输入量程值仅输入监测点，则增加一个量程值为空的根据检测点对应行数
交流电压测量-相对误差-单相
交流电压测量
|  | 量程 |  | 标准值 |  | 频率 |  | 显示值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度
[11 empty] | U (k= | 2 | )
|  | 10 | V | 10.0000 | V |  | Hz |  | V |  |  |  |  | V
|  |  |  | 6.0000 | V |  | Hz |  | V |  |  |  |  | V
|  |  |  | 1.0000 | V |  | Hz |  | V |  |  |  |  | V
增加量程
注：
结论：
1.无多通道按钮及功能，也没有多通道选择下拉框
交流电流测量-相对误差-单相-多通道
交流电流测量
|  | 量程 |  | 标准值 |  | 频率 |  | 显示值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度
[11 empty] | U (k= | 2 | )
|  | 10 | A | 10.0000 | A |  | Hz |  | A |  |  |  |  | A
|  |  |  | 6.0000 | A |  | Hz |  | A |  |  |  |  | A
|  |  |  | 1.0000 | A |  | Hz |  | A |  |  |  |  | A
增加量程
注：
结论：
1.检测项名称【交流电流测量】
2.多通道加载电流下拉配置
3.量程加载电流下拉配置
交流电流测量-相对误差-单相
交流电流测量
|  | 量程 |  | 标准值 |  | 频率 |  | 显示值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度
[11 empty] | U (k= | 2 | )
|  | 10 | A | 10.0000 | A |  | Hz |  | A |  |  |  |  | A
|  |  |  | 6.0000 | A |  | Hz |  | A |  |  |  |  | A
|  |  |  | 1.0000 | A |  | Hz |  | A |  |  |  |  | A
增加量程
注：
结论：
1.检测项名称【交流电流测量】
2.无多通道按钮及功能，也没有多通道选择下拉框
3.量程加载电流下拉配置
Note on AI5: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AV6: 默认为2
Note on AI15: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AV16: 默认为2
Note on AI18: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AV19: 默认为2
Note on AI32: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AV33: 默认为2
Note on H34: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R34: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AF34: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AX34: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R35: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AF35: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AX35: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R36: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AF36: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AX36: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on H37: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R37: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AF37: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AX37: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R38: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AF38: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AX38: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R39: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AF39: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AX39: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AI61: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AV62: 默认为2
Note on H63: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R63: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AF63: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AX63: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R64: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AF64: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AX64: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R65: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AF65: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AX65: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AE76: 下拉列表 默认显示空
Note on AI76: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AV77: 默认为2
Note on H78: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R78: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AF78: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AX78: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R79: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AF79: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AX79: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R80: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AF80: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AX80: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AI92: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AV93: 默认为2
Note on H94: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R94: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AF94: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AX94: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R95: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AF95: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AX95: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R96: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AF96: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AX96: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
增加通道
增加通道
增加通道
增加通道

## 交流电压(电流)-相对误差-三相
交流电压输出-相对误差-三相
初始页面：
|  | 量程 |  |  |  | 显示值 |  |  | 标准值 |  |  | 相对误差 |  |  | 校准结果的不确定度
[6 empty] | UA | UB | UC | UA | UB | UC | UA | UB | UC | U (k= | 2 | )
增加量程
|  | 注： |  | 显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论：
点击按钮【增加量程】，弹出量程增加设置页面，页面设置信息如下：
量程：输入数值
检测点：输入数值
小数位数：输入数值
输入设置值后根据设置生成量程数据,可多次增加量程，每次输入设置值
例如：量程 10，检测点：3，小数位数：4
|  | 量程 |  |  |  | 显示值 |  |  | 标准值 |  |  | 相对误差 |  |  | 校准结果的不确定度
[6 empty] | UA | UB | UC | UA | UB | UC | UA | UB | UC | U (k= | 2 | )
|  | 10 |  |  | V | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000
[6 empty] | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000
[6 empty] | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000
V
增加量程
|  | 注： |  | 显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论：
计算规则如下：
输入的检测点是3的时候，按照量程*100%，量程*60%，量程*10%作为默认标准值显示
输入的检测点是5的时候，按照量程*100%，量程*80%，量程*60%，量程*40%，量程*20%作为默认标准值显示
输入的检测点是10的时候，按照量程*100%，量程*90%，量程*80%，量程*70%，量程*60%，量程*50%，量程*40%，量程*30%，量程*20%，量程*10%，作为默认标准值显示
检测点输入其他数值仅生成对应行数，标准值为空，量程按照输入值默认显示
生成默认数据后都容许再手工修改
[显示值][标准值][相对误差]下对应位置的下拉框选择联动，显示值该其他两个对应位置的也改
如果不输入量程值仅输入监测点，则增加一个量程值为空的根据检测点对应行数
紫色下拉框内容：2,3，√3
交流电压测量-相对误差-三相
|  | （ | 50 | Hz | )
|  | 量程 |  |  |  | 显示值 |  |  | 标准值 |  |  | 相对误差 |  |  | 校准结果的不确定度
[6 empty] | UA | UB | UC | UA | UB | UC | UA | UB | UC | U (k= | 2 | )
|  | 10 |  |  | V |  |  |  | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000
[9 empty] | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000
[9 empty] | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000
增加量程
|  | 注： |  | 显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论：
1.标准值带出数据
2.检测项名称变，另外会需要输入频率信息，默认50可修改
交流电压测量-相对误差-三相-多通道
|  | （ | 50 | Hz | )
|  | 量程 |  |  |  | 显示值 |  |  | 标准值 |  |  | 相对误差 |  |  | 校准结果的不确定度
[6 empty] | UA | UB | UC | UA | UB | UC | UA | UB | UC | U (k= | 2 | )
|  | 10 |  |  | V |  |  |  | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000
[9 empty] | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000
[9 empty] | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000
增加量程
|  | 注： |  | 显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论：
1.有【增加通道】按钮及相关功能
交流电流测量-相对误差-三相
|  | （ | 50 | Hz | )
|  | 量程 |  |  |  | 显示值 |  |  | 标准值 |  |  | 相对误差 |  |  | 校准结果的不确定度
[6 empty] | IA | IB | IC | IA | IB | IC | IA | IB | IC | U (k= | 2 | )
|  | 10 |  |  | A |  |  |  | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000
[9 empty] | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000
[9 empty] | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000
增加量程
|  | 注： |  | 显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论：
1.范围根据参数配置
2.单位根据参数配置
3.标准值带出数值
交流电流测量-相对误差-三相-多通道
|  | （ | 50 | Hz | )
|  | 量程 |  |  |  | 显示值 |  |  | 标准值 |  |  | 相对误差 |  |  | 校准结果的不确定度
[6 empty] | IA | IB | IC | IA | IB | IC | IA | IB | IC | U (k= | 2 | )
|  | 10 |  |  | A |  |  |  | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000
[9 empty] | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000
[9 empty] | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000
增加量程
|  | 注： |  | 显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论：
交流电流输出-相对误差-三相
|  | 量程 |  |  |  | 显示值 |  |  | 标准值 |  |  | 相对误差 |  |  | 校准结果的不确定度
[6 empty] | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相 | U (k= | 2 | )
|  | 10 |  |  | A | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000
[6 empty] | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000
[6 empty] | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000
增加量程
|  | 注： |  | 显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论：
Note on AO5: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on BH6: 默认为2
Note on AO20: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on BH21: 默认为2
Note on BH45: 默认为2
Note on H46: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on BH60: 默认为2
Note on BH74: 默认为2
Note on F88: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on BH90: 默认为2
Note on H91: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on BH102: 默认为2
Note on H103: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
增加通道
增加通道

## 交流电压（电流）-相对误差-两相
交流电压输出-相对误差-两相
初始页面：
|  | 量程 |  |  |  |  | 显示值 |  | 标准值 |  | 相对误差 |  | 校准结果的不确定度
[7 empty] | U1 | UBC | UAB | UBC | UAB | UBC | U (k= | 2 | )
增加量程
|  | 注： |  |  | 显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论：
点击按钮【增加量程】，弹出量程增加设置页面，页面设置信息如下：
量程：输入数值
检测点：输入数值
小数位数：输入数值
输入设置值后根据设置生成量程数据,可多次增加量程，每次输入设置值
例如：量程 10，检测点：3，小数位数：4
|  | 量程 |  |  |  |  | 显示值 |  | 标准值 |  | 相对误差 |  | 校准结果的不确定度
[7 empty] | UAB | UBC | UAB | UBC | UAB | UBC | U (k= | 2 | )
|  | 10 |  |  |  | V | 10.0000 | 10.0000
[7 empty] | 6.0000 | 6.0000
[7 empty] | 1.0000 | 1.0000
增加量程
|  | 注： |  |  | 显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论：
计算规则如下：
输入的检测点是3的时候，按照量程*100%，量程*60%，量程*10%作为默认标准值显示
输入的检测点是5的时候，按照量程*100%，量程*80%，量程*60%，量程*40%，量程*20%作为默认标准值显示
输入的检测点是10的时候，按照量程*100%，量程*90%，量程*80%，量程*70%，量程*60%，量程*50%，量程*40%，量程*30%，量程*20%，量程*10%，作为默认标准值显示
检测点输入其他数值仅生成对应行数，标准值为空，量程按照输入值默认显示
生成默认数据后都容许再手工修改
[显示值][标准值][相对误差]下对应位置的下拉框选择联动，显示值该其他两个对应位置的也改
如果不输入量程值仅输入监测点，则增加一个量程值为空的根据检测点对应行数
紫色下拉框内容：2,3，√3
交流电压测量-相对误差-两相
|  | （ | 50 |  | Hz | )
|  | 量程 |  |  |  |  | 显示值 |  | 标准值 |  | 相对误差 |  | 校准结果的不确定度
[7 empty] | U1 | U2 | U1 | U2 | U1 | U2 | U (k= | 2 | )
|  | 10 |  |  |  | V |  |  | 10.0000 | 10.0000
[9 empty] | 6.0000 | 6.0000
[9 empty] | 1.0000 | 1.0000
增加量程
|  | 注： |  |  | 显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论：
1.标准值带出数据
2.检测项名称变，另外会需要输入频率信息，默认50可修改
交流电压测量-相对误差-两相-多通道
|  | （ | 50 | Hz)
|  | 量程 |  |  |  |  | 显示值 |  | 标准值 |  | 相对误差 |  | 校准结果的不确定度
[7 empty] | U1 | U2 | U1 | U2 | U1 | U2 | U (k= | 2 | )
|  | 10 |  |  |  | V |  |  | 10.0000 | 10.0000
[9 empty] | 6.0000 | 6.0000
[9 empty] | 1.0000 | 1.0000
增加量程
|  | 注： |  |  | 显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论：
1.有【增加通道】按钮及相关功能
交流电流测量-相对误差-两相
|  | （ | 50 | Hz)
|  | 量程 |  |  |  |  | 显示值 |  | 标准值 |  | 相对误差 |  | 校准结果的不确定度
[7 empty] | I1 | I2 | I1 | I2 | I1 | I2 | U (k= | 2 | )
|  | 10 |  |  |  | A |  |  | 10.0000 | 10.0000
[9 empty] | 6.0000 | 6.0000
[9 empty] | 1.0000 | 1.0000
增加量程
|  | 注： |  |  | 显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论：
1.范围根据参数配置
2.单位根据参数配置
3.标准值带出数值
交流电流测量-相对误差-两相-多通道
|  | （ | 50 | Hz)
|  | 量程 |  |  |  |  | 显示值 |  | 标准值 |  | 相对误差 |  | 校准结果的不确定度
[7 empty] | I1 | I2 | I1 | I2 | I1 | I2 | U (k= | 2 | )
|  | 10 |  |  |  | A |  |  | 10.0000 | 10.0000
[9 empty] | 6.0000 | 6.0000
[9 empty] | 1.0000 | 1.0000
增加量程
|  | 注： |  |  | 显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论：
1.有【增加通道】按钮及相关功能
交流电流输出-相对误差-两相
|  | （ | 50 | Hz)
|  | 量程 |  |  |  |  | 显示值 |  | 标准值 |  | 相对误差 |  | 校准结果的不确定度
[7 empty] | A相 | C相 | A相 | C相 | A相 | C相 | U (k= | 2 | )
|  | 10 |  |  |  | A | 10.0000 | 10.0000
[7 empty] | 6.0000 | 6.0000
[7 empty] | 1.0000 | 1.0000
增加量程
|  | 注： |  |  | 显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论：
1.显示值根据规则带出数据
增加通道
增加通道
Note on AE5: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AS6: 默认为2
Note on AE20: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AS21: 默认为2
Note on AE41: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AS42: 默认为2
Note on AE57: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AS58: 默认为2
Note on AE71: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AS72: 默认为2
Note on AE86: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AS87: 默认为2
Note on AE100: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AS101: 默认为2

## 频率输出-频率测量-相对误差
频率输出-相对误差
初始页面
|  | （ | A | 相： | 57.7 | V | ）
|  | 显示值 | [5 empty] | 标准值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度
[11 empty] | U (k= | 2 | )
|  | 45.000 |  |  |  | Hz |  |  | Hz
|  | 50.000 |  |  |  | Hz |  |  | Hz
|  | 55.000 |  |  |  | Hz |  |  | Hz
|  | 60.000 |  |  |  | Hz |  |  | Hz
|  | 65.000 |  |  |  | Hz |  |  | Hz
增加空行
注：
结论：
点击【增加量程】增加空行
|  | （ | A | 相： | 57.7 | V | ）
|  | 显示值 | [5 empty] | 标准值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度
[11 empty] | U (k= | 2 | )
|  | 45.000 |  |  |  | Hz |  |  | Hz
|  | 50.000 |  |  |  | Hz |  |  | Hz
|  | 55.000 |  |  |  | Hz |  |  | Hz
|  | 60.000 |  |  |  | Hz |  |  | Hz
|  | 65.000 |  |  |  | Hz |  |  | Hz
[6 empty] | Hz |  |  | Hz
增加空行
注：
结论：
紫色下拉框内容：2,3，√3
频率测量-相对误差
|  | （ | A | 相： | 57.7 | V | ）
|  | 显示值 | [5 empty] | 标准值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度
[11 empty] | U (k= | 2 | )
[6 empty] | Hz |  | 45.000 | Hz
[6 empty] | Hz |  | 50.000 | Hz
[6 empty] | Hz |  | 55.000 | Hz
[6 empty] | Hz |  | 60.000 | Hz
[6 empty] | Hz |  | 65.000 | Hz
增加空行
注：
结论：
Note on E3: A、B、C、AB、BC、ABC
Note on W4: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AJ5: 默认为2
Note on J6: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on T6: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on J7: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on T7: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on J8: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on T8: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on J9: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on T9: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on J10: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on T10: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on E17: A、B、C、AB、BC、ABC
Note on W18: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AJ19: 默认为2
Note on J20: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on T20: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on J21: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on T21: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on J22: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on T22: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on J23: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on T23: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on J24: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on T24: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on J25: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on T25: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on E34: A、B、C、AB、BC、ABC
Note on W35: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AJ36: 默认为2

## 直流电压（电流）测量-非正负极性-相对误差
直流电压测量-非正负极性-相对误差-单相-多通道
初始页面：
直流电压测量
|  | 量程 |  |  | 标准值 |  | 显示值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度
[10 empty] | U (k= | 2 | )
增加量程
注：
结论：
点击按钮【增加通道】，复制另外一套表头，可重复增加通道，页面展示如下：
直流电压测量
|  | 量程 |  |  | 标准值 |  | 显示值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度
[10 empty] | U (k= | 2 | )
增加量程
|  | 量程 |  |  | 标准值 |  | 显示值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度
[10 empty] | U (k= | 2 | )
增加量程
注：
结论：
点击按钮【增加量程】，弹出量程增加设置页面，页面设置信息如下：
量程：输入数值
检测点：输入数值
小数位数：输入数值
输入设置值后根据设置生成量程数据,可多次增加量程，每次输入设置值
例如：量程 10，检测点：3，小数位数：4
直流电压测量
|  | 量程 |  |  | 标准值 |  | 显示值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度
[10 empty] | U (k= | 2 | )
|  | 10 |  | V | 10.0000 | V |  | V |  |  |  |  | V
[5 empty] | 6.0000 | V |  | V |  |  |  |  | V
[5 empty] | 1.0000 | V |  | V |  |  |  |  | V
|  |  |  | V |  | V |  | V |  |  |  |  | V
[6 empty] | V |  | V |  |  |  |  | V
[6 empty] | V |  | V |  |  |  |  | V
增加量程
注：
结论：
计算规则如下：
输入的检测点是3的时候，按照量程*100%，量程*60%，量程*10%作为默认标准值显示
输入的检测点是5的时候，按照量程*100%，量程*80%，量程*60%，量程*40%，量程*20%作为默认标准值显示
输入的检测点是10的时候，按照量程*100%，量程*90%，量程*80%，量程*70%，量程*60%，量程*50%，量程*40%，量程*30%，量程*20%，量程*10%，作为默认标准值显示
检测点输入其他数值仅生成对应行数，标准值为空，量程按照输入值默认显示
生成默认数据后都容许再手工修改
多通道显示值后边的下拉框必须选择
一个量程下的单位与对应的标准值和显示值的单位联动，更改量程的单位标准值显示值单位自动变更
即可先增加通道在增加量程，也可以先增加量程在增加通道
蓝色下拉框内容：V,MV,KV,mV,μV
紫色下拉框内容：2,3，√3
黄色下拉框内容：U0到U20,CH0到CH16，UA1到UA6，UB1到UB6，UC1到UC6，U01到U06
如果不输入量程值仅输入监测点，则增加一个量程值为空的根据检测点对应行数
直流电压测量-非正负极性-相对误差-单相
1.单相时，【增加通道】按钮不显示，无增加通道功能；
2.显示值后的黄色下拉框没有
3.蓝色下拉框内容：V,MV,KV,mV,μV
直流电压测量
|  | 量程 |  |  | 标准值 |  | 显示值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度
[10 empty] | U (k= | 2 | )
|  | 10 |  | V | 10.0000 | V |  | V |  |  |  |  | V
[5 empty] | 6.0000 | V |  | V |  |  |  |  | V
[5 empty] | 1.0000 | V |  | V |  |  |  |  | V
增加量程
注：
结论：
直流电流测量-非正负极性-相对误差-单相
1.与【直流电压测量-正负极性-单相】样式相同
|  | 2. | 检测相说明变为【直流电流测量】
3.蓝色下拉框内容：A,KA,mA,μA,nA,pA
直流电流测量
|  | 量程 |  |  | 标准值 |  | 显示值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度
[10 empty] | U (k= | 2 | )
|  | 10 |  | A | 10.0000 | A |  | A |  |  |  |  | A
[5 empty] | 6.0000 | A |  | A |  |  |  |  | A
[5 empty] | 1.0000 | A |  | A |  |  |  |  | A
增加量程
注：
结论：
直流电流测量-非正负极性-相对误差-多通道
1.多通道时，【增加通道】按钮显示
2.显示值后的黄色下拉框有，必须选择内容
3.黄色下拉框内容：I0到I20,CH0到CH16，IA1到IA6，IB1到IB6，IC1到IC6，I01到I06
4.蓝色下拉框内容：A,KA,mA,μA,nA,pA
直流电流测量
|  | 量程 |  |  | 标准值 |  | 显示值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度
[10 empty] | U (k= | 2 | )
|  | 10 |  | A | 10.0000 | A |  | A |  |  |  |  | A
[5 empty] | 6.0000 | A |  | A |  |  |  |  | A
[5 empty] | 1.0000 | A |  | A |  |  |  |  | A
增加量程
注：
结论：
直流电压输出-相对误差
1.【增加通道】按钮不显示，无增加通道功能；
2.显示值后的黄色下拉框没有
3.蓝色下拉框内容：V,MV,KV,mV,μV
直流电压输出
|  | 量程 |  |  | 输出示值 |  | 输出实际值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度
[10 empty] | U (k= | 2 | )
|  | 10 |  | V | 10.0000 | V |  | V |  |  |  |  | A
[5 empty] | 6.0000 | V |  | V |  |  |  |  | A
[5 empty] | 1.0000 | V |  | V |  |  |  |  | A
增加量程
注：
结论：
Note on AE5: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AR6: 默认为2
Note on AE15: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AR16: 默认为2
Note on AE18: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AR19: 默认为2
Note on AE32: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AR33: 默认为2
Note on H34: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R34: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AB34: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AT34: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R35: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AB35: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AT35: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R36: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AB36: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AT36: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on H37: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R37: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AB37: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AT37: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R38: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AB38: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AT38: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R39: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AB39: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AT39: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AE64: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AR65: 默认为2
Note on H66: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R66: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AB66: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AT66: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R67: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AB67: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AT67: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R68: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AB68: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AT68: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AE79: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AR80: 默认为2
Note on H81: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R81: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AB81: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AT81: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R82: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AB82: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AT82: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R83: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AB83: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AT83: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AE95: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AR96: 默认为2
Note on H97: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R97: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AB97: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AT97: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R98: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AB98: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AT98: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R99: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AB99: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AT99: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AE110: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on AR111: 默认为2
Note on H112: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R112: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AB112: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AT112: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R113: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AB113: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AT113: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R114: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AB114: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AT114: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
增加通道
增加通道
增加通道
增加通道

## 直流电压（电流）测量-正负极性-相对误差（多通道）
直流电压测量-正负极性-相对误差-多通道
初始页面：
直流电压测量
|  | 量程 |  |  | 标准值 |  | 显示值 |  |  |  |  | 相对误差 |  | 校准结果的不确定度
[7 empty] | + |  | — |  |  | + | — | U (k= | 2 | )
增加量程
注：
结论：
点击按钮【增加通道】，复制另外一套表头，可重复增加通道，页面展示如下：
直流电压测量
|  | 量程 |  |  | 标准值 |  | 显示值 |  |  | CH0 |  | 相对误差 |  | 校准结果的不确定度
[7 empty] | + |  | — |  |  | + | — | U (k= | 2 | )
增加量程
|  | 量程 |  |  | 标准值 |  | 显示值 |  |  | CH0 |  | 相对误差 |  | 校准结果的不确定度
[7 empty] | + |  | — |  |  | + | — | U (k= | 2 | )
增加量程
注：
结论：
点击按钮【增加量程】，弹出量程增加设置页面，页面设置信息如下：
量程：输入数值
检测点：输入数值
小数位数：输入数值
输入设置值后根据设置生成量程数据,可多次增加量程，每次输入设置值
例如：量程 10，检测点：3，小数位数：4
直流电压测量
|  | 量程 |  |  | 标准值 |  | 显示值 |  |  |  |  | 相对误差 |  | 校准结果的不确定度
[7 empty] | + |  | — |  |  | + | — | U (k= | 2 | )
|  | 10 |  | V | 10.0000 | V |  | V |  |  | V | [5 empty] | V
[5 empty] | 6.0000 | V |  | V |  |  | V | [5 empty] | V
[5 empty] | 1.0000 | V |  | V |  |  | V | [5 empty] | V
|  |  |  | V |  | V |  | V |  |  | V | [5 empty] | V
[6 empty] | V |  | V |  |  | V | [5 empty] | V
[6 empty] | V |  | V |  |  | V | [5 empty] | V
增加量程
注：
结论：
规则如下：
输入的检测点是3的时候，按照量程*100%，量程*60%，量程*10%作为默认标准值显示
输入的检测点是5的时候，按照量程*100%，量程*80%，量程*60%，量程*40%，量程*20%作为默认标准值显示
输入的检测点是10的时候，按照量程*100%，量程*90%，量程*80%，量程*70%，量程*60%，量程*50%，量程*40%，量程*30%，量程*20%，量程*10%，作为默认标准值显示
检测点输入其他数值仅生成对应行数，标准值为空，量程按照输入值默认显示
生成默认数据后都容许再手工修改
多通道显示值后边的下拉框必须选择
一个量程下的单位与对应的标准值和显示值的单位联动，更改量程的单位标准值显示值单位自动变更
即可先增加通道在增加量程，也可以先增加量程在增加通道
蓝色下拉框内容：V,MV,KV,mV,μV
紫色下拉框内容：2,3，√3
黄色下拉框内容：U0到U20,CH0到CH16，UA1到UA6，UB1到UB6，UC1到UC6，U01到U06
如果不输入量程值仅输入监测点，则增加一个量程值为空的根据检测点对应行数
直流电压测量-正负极性-相对误差-单相
1.单相时，【增加通道】按钮不显示，无增加通道功能；
2.显示值后的黄色下拉框没有
3.蓝色下拉框内容：V,MV,KV,mV,μV
直流电压测量
|  | 量程 |  |  | 标准值 |  | 显示值 |  |  |  |  | 相对误差 |  | 校准结果的不确定度
[7 empty] | + |  | — |  |  | + | — | U (k= | 2 | )
|  | 10 |  | V | 10.0000 | V |  | V |  |  | V | [5 empty] | V
[5 empty] | 6.0000 | V |  | V |  |  | V | [5 empty] | V
[5 empty] | 1.0000 | V |  | V |  |  | V | [5 empty] | V
增加量程
注：
结论：
直流电流测量-正负极性-相对误差-单相
1.与【直流电压测量-正负极性-单相】样式相同
|  | 2. | 检测相说明变为【直流电流测量】
3.蓝色下拉框内容：A,KA,mA,μA,nA,pA
直流电流测量
|  | 量程 |  |  | 标准值 |  | 显示值 |  |  |  |  | 相对误差 |  | 校准结果的不确定度
[7 empty] | + |  | — |  |  | + | — | U (k= | 2 | )
|  | 10 |  | A | 10.0000 | A |  | A |  |  | A | [5 empty] | A
[5 empty] | 6.0000 | A |  | A |  |  | A | [5 empty] | A
[5 empty] | 1.0000 | A |  | A |  |  | A | [5 empty] | A
增加量程
注：
结论：
直流电流测量-正负极性-相对误差-多通道
1.多通道时，【增加通道】按钮显示
2.显示值后的黄色下拉框有，必须选择内容
3.黄色下拉框内容：I0到I20,CH0到CH16，IA1到IA6，IB1到IB6，IC1到IC6，I01到I06
4.蓝色下拉框内容：A,KA,mA,μA,nA,pA
直流电压测量
|  | 量程 |  |  | 标准值 |  | 显示值 |  |  |  |  | 相对误差 |  | 校准结果的不确定度
[7 empty] | + |  | — |  |  | + | — | U (k= | 2 | )
|  | 10 |  | A | 10.0000 | A |  | A |  |  | A | [5 empty] | A
[5 empty] | 6.0000 | A |  | A |  |  | A | [5 empty] | A
[5 empty] | 1.0000 | A |  | A |  |  | A | [5 empty] | A
增加量程
注：
结论：
增加通道
增加通道
增加通道
增加通道
Note on AE4: 下拉列表 默认显示空
Note on AM4: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on BI5: 默认为2
Note on AE13: 下拉列表 默认显示空
Note on AM13: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on BI14: 默认为2
Note on AE16: 下拉列表 默认显示空
Note on AM16: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on BI17: 默认为2
Note on AE31: 下拉列表 默认显示空
Note on AM31: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on BI32: 默认为2
Note on H33: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R33: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R34: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R35: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on H36: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R36: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R37: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R38: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AM62: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on BI63: 默认为2
Note on H64: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R64: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R65: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R66: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AM76: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on BI77: 默认为2
Note on H78: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R78: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R79: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R80: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on AE91: 下拉列表 默认显示空
Note on AM91: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on BI92: 默认为2
Note on H93: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R93: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R94: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致
Note on R95: 单位数据行生成后选择，量程的单位选择后标准值及显示值位置单位默认自动与量程一致