## 综述
规程调研是否完整、准确关系到后面的原型、数模设计、开发完整准确性，能否满足客户的要求，是重中之重。 前期对各实验室的规程进行了梳理，但是发现没有对规程进行系统的整理，我们冀北实验项目组对每个规程进行了整理， 梳理过程中发现需要对一些内容进行确认，才能保证后续各阶段事情的顺利进行。
目前需要标准量传部分阶段确认如下内容：
第一项：需要标准量传部确认规程对应检定项目的表头是否正确、完整。
第二项：需要标准量传部确认算法规则，希望能够采用文字进行描述相关内容。
第三项：需要标准量传部确认相关数据尤其是计算数据的总长度、小数位数。
第四项：需要标准量传部确认校准证书的不确定度附表，包括表头、数据、计算规则、关联规程检验项目等。
各实验室规程总结中，标红色的没有找到对应检验项目。
请查看检验项目中我们提出的问题，并进行解答。并对上述确认内容进行说明，相关要求可以写在规程中涉及的检验项目后面。

## 检定项目标明颜色说明
蓝色代表方案功能要确定 |  |  |  | 粉色代表数据录入 |  |  |  | 绿色代表误差计算 |  |  |  | 棕色代表不确定度计算 | 黄色代表不展示不打印（不要了）
量程 |  | 指示值(格) | 等级 | 标准表读数 |  |  |  | 平均值 |  | 基本误差 | 升降变差 | 校准结果的不确定度（k=2） | UA | UB | uc
|  |  |  | 上升 |  | 下降
DC1 | A | 10 | 0.5 | / |  |  |  | / |  | / | / | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
DC1 | A | 20 | 0.5 | 200.403 | mA | 200.375 | mA | 200.389 | mA | -0.0389% | 0.0028%
DC1 | A | 30 |  | 300.077 | mA | 300.089 | mA | 300.083 | mA | -0.0083% | 0.0012%
DC1 | A | 40 |  | 399.689 | mA | 399.699 | mA | 399.694 | mA | 0.0306% | 0.001%
DC1 | A | 50 |  | 499.585 | mA | 499.591 | mA | 499.588 | mA | 0.0412% | 0.0006%
DC1 | A | 60 |  | 598.992 | mA | 599.002 | mA | 598.997 | mA | 0.1003% | 0.001%
DC1 | A | 70 |  | 697.491 | mA | 697.497 | mA | 697.494 | mA | 0.2506% | 0.0006%
DC1 | A | 80 |  | 797.969 | mA | 797.955 | mA | 797.962 | mA | 0.2038% | 0.0014%
DC1 | A | 90 |  | 897.354 | mA | 897.348 | mA | 897.351 | mA | 0.2649% | 0.0006%
DC1 | A | 100 |  | 994.473 | mA | 995.453 | mA | 994.963 | mA | 0.5037% | 0.098%
DC2 | A | 100 | 0.5 | 1.9915 | A | 1.9915 | A | 1.9915 | A | 0.424% | 0.003% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
DC2 | A | 90 |  | 1.7927 | A | 1.7927 | A | 1.7927 | A | 0.366% | 0.003%
AC2 | A | 100 | 0.5 | 1.9938 | A | 1.9937 | A | 1.9938 | A | 0.3115% | 0.005% | 0% | 0.01% | 0.0058% | 0%
AC2 | A | 90 |  | 1.7961 | A | 1.796 | A | 1.7961 | A | 0.1965% | 0.004%
AC1 | A | 100 | 0.5 | 997.166 | mA | 997.182 | mA | 997.174 | mA | 0.2826% | 0.0016% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
AC1 | A | 90 |  | 897.594 | mA | 897.628 | mA | 897.611 | mA | 0.2389% | 0.0034%
Note on A2: good: 量程方案中设置，自己输入
Note on C2: good: 有固定步长间隔
Note on D2: good: 自己方案录入
Note on E2: good: 比准确度等级多2位小数
Note on I2: good: 1、平均值=（上升值+下降值）/2 2、平均值小数位数要比被试设备准确度等级多2位。
Note on M2: good: 1、基本误差即为引用误差（仪表的指示值-被测量的平均值）/当前量程*100%，比准确度等级多1位 备注：仪表的指示值=（指示值格数/最大格数）*量程，比准确度等级多2位
Note on Q2: good: 1、abs(上升读数-下降读数）/当前量程*100%，比准确度等级多1位 备注：abs取绝对值
Note on A4: good: DC、AC、空白格
Note on B4: good: 电压：V Mv μV 电流：A mA 功率：W

## 各实验室规程总结
| 规程名称 | 实验室名称 | 表格标题名称（检测项） | [8 empty] | 实验室名称 | 算法参考
| JJG 124-2005 电流表、电压表、功率表及电阻表 | 指示仪表实验室 | [9 empty] | 检定证书
| JJG 440-2008 工频单相相位表 | 指示仪表实验室
| JJG 603-2006 频率表检定规程 | 指示仪表实验室
| JJG 622-1997 绝缘电阻表 | 指示仪表实验室 | [9 empty] | 检定证书
| JJG 1005-2005 电子式绝缘电阻表 | 指示仪表实验室 | [9 empty] | 检定证书
| JJG 366-2004 接地电阻表 | 指示仪表实验室 | [9 empty] | 检定证书
| JJG 445-1986 直流标准电压源检定规程 | 数表实验室（单相） | [9 empty] | 校准证书 | 源不确定度算法参考 | 所有单相规程只做基本误差，少部分做稳定误差，其他默认合格不合格。
| JJG(航天)38-1987 直流标准电流源检定规程 | 数表实验室（单相） | [9 empty] | 校准证书
| JJG(航天)34-1999 交流数字电压表检定规程 | 数表实验室（单相） | [9 empty] | 校准证书 | 表不确定度算法参考
| JJG 410-94 精密交流电压校准源检定规程 | 数表实验室（单相） | [9 empty] | 校准证书
| JJG(航天)51-1999 交流标准电流源检定规程 | 数表实验室（单相） | [9 empty] | 校准证书
| JJG 315-1983 直流数字电压表试行检定规程 | 数表实验室（单相） | [9 empty] | 校准证书
| JJG 598-1989 直流数字电流表试行检定规程 | 数表实验室（单相） | [9 empty] | 校准证书
| JJG 724-1991 直流数字式欧姆表检定规程 | 数表实验室（单相） | [9 empty] | 校准证书
| JJG（航天）35-1999 交流数字电流表检定规程 | 数表实验室（单相） | [9 empty] | 校准证书
| JJG 1052-2009 回路电阻测试仪、直阻仪检定 | 直流仪器实验室 | [9 empty] | 校准证书
| JJG 166-1993 直流电阻器 | 直流仪器实验室 | [9 empty] | 检定证书
| JJG 125-2004 直流电桥检定规程 | 直流仪器实验室 | [9 empty] | 检定证书
| JJG 315-1983 直流数字电压表试行检定规程 | 直流仪器实验室 | [9 empty] | 检定证书
| JJG 982-2003 直流电阻箱检定规程 | 直流仪器实验室 | [9 empty] | 检定证书
| JJG 984-2004 接地导通电阻测试仪检定规程 | 直流仪器实验室 | [9 empty] | 校准证书
| JJG 837-2003 直流低电阻表检定规程 | 直流仪器实验室 | [9 empty] | 校准证书
| JJG 1072-2011 直流高压高值电阻器 | 直流仪器实验室 | [9 empty] | 检定证书
| JJF 1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范 | 直流仪器实验室
| SD112-83 直流仪表检验装置检定方法 | 直流仪器实验室
| JJG 1085-2013 标准电能表检定规程 | 电能实验室 | [9 empty] | 检定证书、校准证书（CNAS） | 接口厂家为广州，
| JJG 596-2012 电子式交流电能表检定规程 | 电能实验室 | [9 empty] | 检定证书、校准证书（CNAS）
| JJG 597-2005 交流电能表检定装置 | 电能实验室 | [9 empty] | 检定证书、校准证书（CNAS） | 系统支持文件上传即可，不需要
| JJG-313-2010 测量用电流互感器检定规程 | 互感器实验室 | [9 empty] | 校准证书
| JJF-1075-2001 钳形电流表校准规范 | 互感器实验室 | [9 empty] | 校准证书
| JJG 970-2002 变压比电桥检定规程 | 互感器实验室 | [9 empty] | 校准证书
| JJG 169-2010 互感器校验仪 | 互感器实验室 | [9 empty] | 校准证书
| JJF 1264-2010 互感器负荷箱校准规范 | 互感器实验室 | [9 empty] | 校准证书（CNAS）
10 | DL/T 624-2010 继电保护微机型试验装置技术条件 | 数表实验室（三相） |  | 继保仅需要规程名称下边无检测项，具体检测项根据其他规程选择对应的 | [7 empty] | 校准证书 | 直流参考数表单相
20 | JJG 445-1986 直流标准电压源检定规程 | 数表实验室（三相） | 直流电压输出 | 1.一列 2.无多通道 3.相对误差 | 数表三相所有涉及的不确定度计算小数位数如何处理？ 小数点后出现非零的数字保留两位或三位小数以*10-X指数形式表示？如小数位数前有值小数位保留两位或三位？ | [6 empty] | 校准证书 | 其他参考
30 | JJG 603-2006 频率表检定规程 | 数表实验室（三相） |  | 1.一列 2.无多通道 3.分：频率测量（标准值固定）、频率输出（显示值固定） 4.默认五行固定数值参照规程举例，可增加空行 5.外边两个页面，链接同一个页面，标准值、显示值同时带出 6.相对误差 | [7 empty] | 校准证书
40 | JJG 440-2008 工频单相相位表检定规程 | 数表实验室（三相） |  | 1.有多通道 2.分一个相位、两个相位（三相三线）、三个相位（三相四线） 3.6行60度一个，12行30度一个；从0度开始 4.分相位测量、相位输出；测量标准值和相位值一致，输出显示值和相位一致 5.检测项名称相位测量/相位输出（XXXV/XA，XXHz），是否括号内内容可不带？ 6.绝对误差 | [7 empty] | 校准证书
50 | DL/T 980-2005 数字多用表检定规程 | 数表实验室（三相） |  | 数字多用表仅需要规程名称下边无检测项，具体检测项根据其他规程选择对应的 | [7 empty] | 校准证书
60 | JJG 410-1994 精密交流电压源检定规程 | 数表实验室（三相） |  | 1.无多通道 2.两列，三列 3.10行，5行，3行参考JJG 315-1983规则 4.相对误差 | [7 empty] | 校准证书
70 | JJG 315-1983 直流数字电压表试行检定规程 | 数表实验室（三相） | 直流电压测量 | 1.有多通道 2.误差有两种：相对误差（相对误差=（显示值-标准值）/标准值*100%）,误差比准确定度多1位，最少小数点后2位；绝对误差(显示值-标准值)小数位数与前边的标准值小数位数同; 3.建立模板时，如果一个量程下10行时，每行根据将量程值*100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、20%、10%从第一行到第10行顺序显示标准值；如果一个量程下5行时，每行根据将量程值*100%、80%、60%、40%、20%从第一行到第5行顺序显示标准值；如果一个量程下3行时，每行根据将量程值*100%、60%、10%从第一行到第3行顺序显示标准值 4.样表为帮助直观理解具体表头列数及表头标题以A列样表为准 5.单通道和多通道的表头部分【显示值】中的通道信息是否单多都有通道号？ | 一列（正负极性） JJG 315-1983-直流电压测量-一列（正负极性） 需注意目前的样表缺少误差列，误差列参考A列所链接的样表 | 多通道（正负极性） JJG 315-1983-直流电压测量-一列多通道（正负极性） | 两列 无 | 三列 无 | 一列（非正负极） JJG 315-1983-直流电压测量-一列（非正负极） | 多通道(非正负极） JJG 315-1983-直流电压测量-三列多通道 本质是一列（非正负极）多通道的根据情况排版，排为两列、三列，如2，4个通道排两列，3，5，6其他通道数的排为三列 当同一量程多于三列时，折返到下一组的可以显示整个表头 | U下标范围为：默认U1 、U2或者是UA、UB、UC 多通道范围为：U0到U20,CH0到CH16，UA1到UA6，UB1到UB6，UC1到UC6，U01到U06 | 校准证书
80 | JJG 598-1989 直流数字电流表试行检定规程 | 数表实验室（三相） | 直流电流测量 | 1.有多通道 2.误差有两种：相对误差；绝对误差 3.行数标准值计算规则与【JJG 315-1983 直流数字电压表试行检定规程】相同 4.一列表头与电压相同；两列、三列表头格式与电压相同，但是符号标记不同；表头样式同直流电压，但是符号不同？ | 一列（正负极性） JJG 598-1989-直流电流测量-一列（正负极性） 表头与【JJG 315-1983-直流电压测量-一列（正负极性）】相同 |  |  |  | 一列（非正负极） JJG 598-1989-直流电流测量-一列（非正负极） |  | I下标范围为：默认I1 、I2或者是IA、IB、IC 范围为：I0到I20,CH0到CH16，IA1到IA6，IB1到IB6，IC1到IC6，I01到I06 | 校准证书
90 | JJG(航天)34-1999 交流数字电压表检定规程 | 数表实验室（三相） | 交流电压测量 交流电压测量（xxHz） | 1.有多通道 2.单相：相对误差；两相、三相：引用误差？ 3.单相的频率是否可以不要改到（）里？以后和数表单项确认 4.数表三相只有两相、三相、多通道，多通道是两相三相的重复 | 单相 JJG(航天)34-1999 -交流电压测量-单相 | 两相 JJG(航天)34-1999 -交流电压测量-两相 | 三相 JJG(航天)34-1999 -交流电压测量-三相 |  |  |  |  | 校准证书
100 | JJG(航天)35-1999 交流数字电流表检定规程 | 数表实验室（三相） | 交流电流测量 交流电流测量（xxHz） | 1.有多通道 2.单相的频率是否可以不要改到（）里？ 3.单相：相对误差、绝对误差？；两相、三相：引用误差？ 数表三相实验室相对误差 4.数表三相只有两相、三相、多通道，多通道是两相三相的重复 | 单相 JJG(航天)35-1999-交流电流测量-单相 | 两相 JJG(航天)35-1999-交流电流测量-两相 | 三相 JJG(航天)35-1999-交流电流测量-三相 |  |  |  |  | 校准证书
110 | JJG 780-1992 交流数字功率表检定规程 | 数表实验室（三相） |  | 1.分：有功功率测量（50Hz）、有功功率输出（50Hz） 2.【三相四线有功功率、三相三线有功功率】这两种有同时有，也有只有一种情况 3.输出显示值固定。测量标准值固定 3.额定条件默认给一个值，可以更改；功率因数固定3项，每项下的行数自己填写，然后根据填写内容 4.引用误差 | [7 empty] | 校准证书
120 | Q/GDW 1899-2013 国家电网交流采样测量装置校验规范 | 数表实验室（三相） |  | 主要是现场检定且量较少，采用报告上传方式 | [7 empty] | 校准证书
130 | JJG 126-1995 交流电量变换为直流电量电工测量变送器 | 数表实验室（三相） |  | 1.变送器规程：多种变送器涉及电压、电流、功率因数、频率、相位等，变送器将为大信号变小直流信号 2.所有检定项目的表头依次顺序为：模拟通道（下拉选择最多4个通道）、类型（频率等）、输入范围、输出范围、额定条件；一行宽度不够的时候模拟通道、类型一行，其他表头下一行。目前模板在数据录入表格上边单独的输入输出范围去掉。行数根据模板固定测量点固定，测量点后UA两列去掉 3.灰色去掉 4.频率模板固定7行，根据数据录入时录入的数值计算0%、20%、40%、60%、80%、100%，无50HZ值的话加50HZ。相位固定8行录入数据后根据范围自动安装百分比计算（最大值-最小值）/平均分割 5.引用误差 | [7 empty] | 检定证书
140 | JJG(航天)38-1987 直流标准电流源检定规程 | 数表实验室（三相） | 直流电流输出 | 1.无多通道 2.误差有两种：相对误差；绝对误差 | 仅一列 | [6 empty] | 校准证书
150 | JJG(航天)51-1999 交流标准电流源检定规程 | 数表实验室（三相） | 交流电流输出 | 1.无多通道 2.误差有两种：相对误差；绝对误差 | 数表三相仅两列，三列 列：显示值、标准值、误差 一列表头数表单相时需要确认 | [6 empty] | 校准证书
160 | JJF 1059[1].1-2012 测量不确定度评定与表示
170 | GBT8170-2008数值修约规则 | http://wenku.baidu.com/link?url=Er2kUIopi2FgC1QLBee5GCXHhzhCfBdT8ZhJn-VuitxmSvPFe1C02ROC1PmeTKOVe7v8NZHquLy-CVPU_QpYD0oEEJDqdnexTUoBZlnOKxG
180 | 备注：
190 | 三相所有的交流电压电流表格下面的“注”取消，将单位提到表头，分别为电压为V，电流为A

## JJG 124-2005电流电压
规程名称：JJG 124-2005 电流表、电压表、功率表及电阻表 |  |  | 检定 校准 |  | 检测很成熟了，删除的检测项目不测试，因为当前没有检测条件，是毁灭性试验。
检定项目
检定项目 检定类别 | 备注
外观检查 | 合格、不合格， 检定、校准的原始和证书数据一致
基本误差和升降变差 | 数据录入，
偏离零位 | 不需要维护， 仅在数据录入环节填写对应数据
位置影响 | 删除
功率因数影响 | 删除
阻尼 | 删除
绝缘强度测量 | 删除
介电强度试验 | 删除
1.1、基本误差和升降变差的检定：
检定、校准原始： | [17 empty] | 检定证书： | [6 empty] | 校准证书：
量程 |  | 等级 | 指示值(格) | 标准表读数 |  |  |  | 平均值 |  | 基本误差 |  |  | 升降变差 | 校准结果的不确定度（k=2） | Uarel | Ubrel | Ucrel | 量程 |  | 等级 | 指示值(格) | 基本误差 |  | 升降变差 |  | 量程 |  | 等级 | 指示值(格) | 基本误差 |  | 升降变差 | 校准结果的不确定度（k=2）
|  |  |  | 上升 |  | 下降
DC1 | A |  | 10 | / |  |  |  | / |  | / |  |  | / | 0% | 0% | 0% | 0% | DC1 | A |  | 10 | #REF! |  | #REF! |  | DC1 | A | 0.5 | 10 | #REF! |  | #REF!
DC1 | A |  | 20 | 200.403 | mA | 200.375 | mA | 200.389 | mA | -0.0389% |  |  | 0.0028% |  |  |  |  | DC1 | A |  | 20 | #REF! |  | #REF! |  | DC1 | A |  | 20 | #REF! |  | #REF!
DC1 | A |  | 30 | 300.077 | mA | 300.089 | mA | 300.083 | mA | -0.0083% |  |  | 0.0012% |  |  |  |  | DC1 | A |  | 30 | #REF! |  | #REF! |  | DC1 | A |  | 30 | #REF! |  | #REF! | 0%
DC1 | A |  | 40 | 399.689 | mA | 399.699 | mA | 399.694 | mA | 0.0306% |  |  | 0.001% |  |  |  |  | DC1 | A |  | 40 | #REF! |  | #REF! |  | DC1 | A |  | 40 | #REF! |  | #REF!
DC1 | A | 0.5 | 50 | 499.585 | mA | 499.591 | mA | 499.588 | mA | 0.0412% |  |  | 0.0006% |  |  |  |  | DC1 | A | 0.5 | 50 | #REF! |  | #REF! |  | DC1 | A |  | 50 | #REF! |  | #REF!
DC1 | A |  | 60 | 598.992 | mA | 599.002 | mA | 598.997 | mA | 0.1003% |  |  | 0.001% |  |  |  |  | DC1 | A |  | 60 | #REF! |  | #REF! |  | DC1 | A |  | 60 | #REF! |  | #REF!
DC1 | A |  | 70 | 697.491 | mA | 697.497 | mA | 697.494 | mA | 0.2506% |  |  | 0.0006% |  |  |  |  | DC1 | A |  | 70 | #REF! |  | #REF! |  | DC1 | A |  | 70 | #REF! |  | #REF!
DC1 | A |  | 80 | 797.969 | mA | 797.955 | mA | 797.962 | mA | 0.2038% |  |  | 0.0014% |  |  |  |  | DC1 | A |  | 80 | #REF! |  | #REF! |  | DC1 | A |  | 80 | #REF! |  | #REF!
DC1 | A |  | 90 | 897.354 | mA | 897.348 | mA | 897.351 | mA | 0.2649% |  |  | 0.0006% |  |  |  |  | DC1 | A |  | 90 | #REF! |  | #REF! |  | DC1 | A |  | 90 | #REF! |  | #REF!
DC1 | A |  | 100 | 994.473 | mA | 995.453 | mA | 994.963 | mA | 0.5037% |  |  | 0.098% |  |  |  |  | DC1 | A |  | 100 | #REF! |  | #REF! |  | DC1 | A |  | 100 | #REF! |  | #REF!
DC2 | A | 0.5 | 100 | 1.9915 | A | 1.9915 | A | 1.9915 | A | 0.424% |  |  | 0.003% | 0% | 0% | 0% | 0% | DC2 | A | 0.5 | 100 | #REF! |  | #REF! |  | DC2 | A | 0.5 | 100 | #REF! |  | #REF! | 0%
DC2 | A |  | 90 | 1.7927 | A | 1.7927 | A | 1.7927 | A | 0.366% |  |  | 0.003% |  |  |  |  | DC2 | A |  | 90 | #REF! |  | #REF! |  | DC2 | A |  | 90 | #REF! |  | #REF!
AC2 | A | 0.5 | 100 | 1.9938 | A | 1.9937 | A | 1.9938 | A | 0.3115% |  |  | 0.005% | 0% | 0% | 0% | 0% | AC2 | A | 0.5 | 100 | #REF! |  | #REF! |  | AC2 | A | 0.5 | 100 | #REF! |  | #REF! | 0%
AC2 | A |  | 90 | 1.7961 | A | 1.796 | A | 1.7961 | A | 0.1965% |  |  | 0.004% |  |  |  |  | AC2 | A |  | 90 | #REF! |  | #REF! |  | AC2 | A |  | 90 | #REF! |  | #REF!
AC1 | A | 0.5 | 100 | 997.166 | mA | 997.182 | mA | 997.174 | mA | 0.2826% |  |  | 0.0016% | 0% | 0% | 0% | 0% | AC1 | A | 0.5 | 100 | #REF! |  | #REF! |  | AC1 | A | 0.5 | 100 | #REF! |  | #REF! | 0%
AC1 | A |  | 90 | 897.594 | mA | 897.628 | mA | 897.611 | mA | 0.2389% |  |  | 0.0034% |  |  |  |  | AC1 | A |  | 90 | #REF! |  | #REF! |  | AC1 | A |  | 90 | #REF! |  | #REF!
最大基本误差： |  | -0.1% | [8 empty] | 最大升降变差： | 0.1% | [5 empty] | 最大基本误差： |  | -0.1324% |  |  | 最大升降变差： | 0.0568% |  | 最大基本误差： |  | -0.1324% |  |  | 最大升降变差： | 0.0568%
问题： | 检测项目在原始记录和证书中的名称？
量程、指示值、等级指数设置方式是：下拉列表还是文本框录入，如果下拉列表需要提供出选项？
平均值、修正值、升降变差、基本误差的算法规则需告知？
标准表读数、平均值等的总长度、小数位数？
2、偏离零位：
| 检定、校准原始记录： | [11 empty] | 检定、校准证书：
| ∆ = | 0 | mm |  | 标度尺长度 = |  |  | / | mm |  |  |  |  | 偏离零位： | 合格/不合格
Note on AG16: good: 重点确认
Note on A17: good: 量程方案中设置，自己输入
Note on C17: good: 方案自己输入
Note on D17: good: 有固定步长间隔
Note on E17: good: 比准确度等级多2位小数
Note on I17: good: 1、平均值=（上升值+下降值）/2 2、平均值小数位数要比被试设备准确度等级多2位。
Note on M17: good: 1、基本误差即为引用误差（仪表的指示值-被测量的平均值）/当前量程*100%，比准确度等级多1位 备注：仪表的指示值=（指示值格数/最大格数）*量程，比准确度等级多2位
Note on Q17: good: 1、abs(上升读数-下降读数）/当前量程*100%，比准确度等级多1位 备注：abs取绝对值
Note on R17: good: 方案中可以下拉选择k=2、k=3
Note on A19: good: DC、AC、空白格
Note on B19: good: 电压：V Mv μV 电流：A mA 功率：W
Note on C45: 作者: 自己输入
Note on I45: 作者: 自己输入

## JJG124-2005不确定度算法
1、 | 项目: | 电压/电流/功率
（1）不确定度A类评定：
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
| UA= | 0.05658%
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准仪器的示值误差 | 0.02% | 均匀分布 | 3 | 0.006667%
| 2 | 上级传递 | 0.006% | 正态分布 | 2 | 0.003%
| 3 | 被检表的分辨力 | 0.01% | 均匀分布 |  | 0.005774%
UB=
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
（5）报告不确定度
扩展不确定度为：
Note on C1: good: 1、项目要根据量程单位区分是电压、电流还是功率。 2、Ua ub 小数点后五位，Uc小数点后四位，Urel小数点后三位。指示仪表实验室其他规程统一为上述要求。 3、原始记录和证书统一命名为校准结果的不确定度（k=2）。 4、其他实验室要根据检定规程的项目而定。
Note on G9: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B15: good: ua的平方与ub的平方之和，开根号
Note on D19: good: 默认等于上面的扩展不确定度，但是可以修改

## JJG 440-2008 工频单相相位表
规程名称： | JJG 440-2008 工频单相相位表 |  | 检定 | 相位表检测少，不成熟，所以需要都显示，但是只做前三项。
检定项目
检定项目 检定类别 | 备注
外观检查 | 合格、不合格
基本误差和升降变差 | 数据录入模板
非额定负载影响 | 数据录入模板
工作位置改变影响 | 暂不测
频率影响 | 暂不测
钮端极性 | 暂不测
工频耐压 | 暂不测
绝缘电阻 | 暂不测
⒉基本误差和升降变差
检定、校准原始： | [13 empty] | 检定证书： | [5 empty] | 校准证书：
量程 | 等级 | 指示值 |  | 标准值 |  | 平均值 |  | 误差（%） | 升降变差（%） | 校准结果的不确定度（k=2） | Uarel | Ubrel | Ucrel | 量程 | 等级 | 指示值 |  | 误差（%） | 升降变差（%） | 量程 | 等级 | 指示值 |  | 误差（%） | 升降变差（%） | 校准结果的不确定度（k=2）
| 指数 |  |  | 上升 | 下降 | [9 empty] | 指数 | [5 empty] | 指数
220V/5A | 1 | 0.5 | 滞后 | 0.4995 | 0.5001 | 0.4998 |  | -0.01 | 0.06 |  |  |  |  | 220V/5A | 1 | 0.5 | 滞后 | 0 | #VALUE! | 220V/5A | 1 | 0.5 | 滞后 | 0 | #VALUE!
|  | 0.6 | 滞后 | 0.5986 | 0.5984 | 0.5985 |  | 0.14 | 0.02 | [6 empty] | 0.6 | 滞后 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 滞后 | 0 | 0
|  | 0.7 | 滞后 | 0.7 | 0.7003 | 0.70015 |  | -0.03 | 0.03 | [6 empty] | 0.7 | 滞后 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 滞后 | 0 | 0
|  | 0.8 | 滞后 | 0.7995 | 0.7998 | 0.79965 |  | 0.02 | 0.03 | [6 empty] | 0.8 | 滞后 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 滞后 | 0 | 0
|  | 0.9 | 滞后 | 0.901 | 0.9009 | 0.90095 |  | -0.1 | 0.01 | [6 empty] | 0.9 | 滞后 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 滞后 | 0 | 0
|  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 0.9 | 超前 | 0.8975 | 0.8972 | 0.89735 |  | 0.25 | 0.03 | [6 empty] | 0.9 | 超前 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 超前 | 0 | 0
|  | 0.8 | 超前 | 0.797 | 0.7969 | 0.79695 |  | 0.3 | 0.01 | [6 empty] | 0.8 | 超前 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 超前 | 0 | 0
|  | 0.7 | 超前 | 0.6975 | 0.6973 | 0.6974 |  | 0.25 | 0.02 | [6 empty] | 0.7 | 超前 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 超前 | 0 | 0
|  | 0.6 | 超前 | 0.5979 | 0.5977 | 0.5978 |  | 0.21 | 0.02 | [6 empty] | 0.6 | 超前 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 超前 | 0 | 0
|  | 0.5 | 超前 | 0.499 | 0.4988 | 0.4989 |  | 0.1 | 0.02 | [6 empty] | 0.5 | 超前 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 超前 | 0 | 0
110V/2.5A | 1 | 0.5 | 滞后 | 0.5015 | 0.5013 | 0.5014 |  | -0.15 | 0.02 |  |  |  |  | 110V/2.5A | 1 | 0.5 | 滞后 | 0 | #VALUE! | 110V/2.5A | 1 | 0.5 | 滞后 | 0 | #VALUE!
|  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 0.8 | 超前 | 0.7974 | 0.7971 | 0.79725 |  | 0.26 | 0.03 | [6 empty] | 0.8 | 超前 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 超前 | 0 | 0
|  | 0.5 | 超前 | 0.4978 | 0.4976 | 0.4977 |  | 0.22 | 0.02 | [6 empty] | 0.5 | 超前 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 超前 | 0 | 0
110V/5A | 1 | 0.5 | 滞后 | 0.5009 | 0.501 | 0.50095 |  | -0.1 | 0.01 |  |  |  |  | 110V/5A | 1 | 0.5 | 滞后 | 0 | #VALUE! | 110V/5A | 1 | 0.5 | 滞后 | 0 | #VALUE!
|  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 0.8 | 超前 | 0.7964 | 0.7963 | 0.79635 |  | 0.36 | 0.01 | [6 empty] | 0.8 | 超前 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 超前 | 0 | 0
|  | 0.5 | 超前 | 0.4983 | 0.4981 | 0.4982 |  | 0.17 | 0.02 | [6 empty] | 0.5 | 超前 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 超前 | 0 | 0
220V/2.5A | 1 | 0.5 | 滞后 | 0.4996 | 0.4997 | 0.49965 |  | 0.03 | 0.01 |  |  |  |  | 220V/2.5A | 1 | 0.5 | 滞后 | 0 | #VALUE! | 220V/2.5A | 1 | 0.5 | 滞后 | 0 | #VALUE!
|  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 0.8 | 超前 | 0.7978 | 0.7977 | 0.79775 |  | 0.22 | 0.01 | [6 empty] | 0.8 | 超前 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 超前 | 0 | 0
|  | 0.5 | 超前 | 0.4987 | 0.4984 | 0.49855 |  | 0.13 | 0.03 | [6 empty] | 0.5 | 超前 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 超前 | 0 | 0
最大基本误差： |  | 0.4% |  |  | 最大升降变差： |  | 0.03% | [7 empty] | 最大基本误差： |  | 0.4% | 最大升降变差： | 0.03% |  | 最大基本误差： |  | 0% | 最大升降变差： | 0%
3.非额定负载影响： | 算法相同 |  | 量限：220V/2.5A；110V/5A，检定时，通以100%额定电压，40%额定电流，频率50Hz
检定原始： | [13 empty] | 检定证书： | [5 empty] | 校准证书：
量程 | 等级 | 指示值 |  | 标准值 |  | 平均值 |  | 误差 | 升降变差 | 校准结果的不确定度（k=2） | Uarel | Ubrel | Ucrel | 非额定负载影响：合格/不合格 | [5 empty] | 量程 | 等级 | 指示值 |  | 误差 | 升降变差 | 校准结果的不确定度（k=2）
| 指数 |  |  | 上升 | 下降 |  |  | (%) | (%) | [11 empty] | 指数 |  |  | (%) | (%)
220V/2.5A | 1 | 0.5 | 滞后 | 0.4987 | 0.4985 | 0.4986 |  | -0.13 | 0.02 | [10 empty] | 220V/2.5A | 1 | 0.5 | 滞后 | 0 | #VALUE!
|  | 1 |  | 0.9989 | 0.9985 | 0.9987 |  | -0.11 | 0.04 | [12 empty] | 1 |  | 0 | 0
|  | 0.7 | 超前 | 0.6975 | 0.6973 | 0.6974 |  | -0.25 | 0.02 | [12 empty] | 0.7 | 超前 | 0 | 0
|  | 0.5 | 超前 | 0.4952 | 0.4951 | 0.49515 |  | -0.48 | 0.01 | [12 empty] | 0.5 | 超前 | 0 | 0
110V/5A | 1 | 0.5 | 滞后 | 0.4965 | 0.4964 | 0.49645 |  | -0.35 | 0.01 | [10 empty] | 110V/5A | 1 | 0.5 | 滞后 | 0 | #VALUE!
|  | 1 |  | 0.9979 | 0.9978 | 0.99785 |  | -0.21 | 0.01 | [12 empty] | 1 |  | 0 | 0
|  | 0.7 | 超前 | 0.6959 | 0.6961 | 0.696 |  | -0.39 | 0.02 | [12 empty] | 0.7 | 超前 | 0 | 0
|  | 0.5 | 超前 | 0.4962 | 0.4961 | 0.49615 |  | -0.38 | 0.01 | [12 empty] | 0.5 | 超前 | 0 | 0
Note on A16: good: 方案中输入
Note on C16: good: 下拉列表，滞后，超前，空白
Note on H16: good: (上升+下降）/2
Note on J16: good: =（指示值-max（上升、下降））/1*100 比准确度等级多1位,四舍六入，五凑偶（奇进偶不进） 参与运算其他值多2位
Note on L16: good: abs（上升-下降）/1*100 小数位数参考绝对误差
Note on M16: good: 方案中可以下拉选择k=2、k=3
Note on V16: good: 方案中输入
Note on X16: good: 下拉列表，滞后，超前，空白
Note on Z16: good: =（指示值-max（上升、下降））/1*100 比准确度等级多1位,四舍六入，五凑偶（奇进偶不进） 参与运算其他值多2位
Note on AB16: good: abs（上升-下降）/1*100 小数位数参考绝对误差
Note on AD16: good: 方案中输入
Note on AF16: good: 下拉列表，滞后，超前，空白
Note on AH16: good: =（指示值-max（上升、下降））/1*100 比准确度等级多1位,四舍六入，五凑偶（奇进偶不进） 参与运算其他值多2位
Note on AJ16: good: abs（上升-下降）/1*100 小数位数参考绝对误差
Note on AK16: good: 方案中可以下拉选择k=2、k=3
Note on C41: good: 绝对值中的最大值
Note on I41: good: 绝对值最大的值
Note on M45: good: 方案中可以下拉选择k=2、k=3
Note on AK45: good: 方案中可以下拉选择k=2、k=3

## JJG 603-2006 频率表
规程名称： | JJG 603-2006 频率表 | 检定 校准
检定项目
检定项目 检定类别 | 备注
外观检查 | 合格、不合格
测量范围 | 不测
输入电压 | 合格、不合格
测量误差 | 数据录入模板
校准证书：
检定、校准原始： | [13 empty] | 检定证书：
电压 |  | 指示值(Hz) | 等级 | 标准表读数(Hz) |  | 上升误差(%) |  | 下降误差(%) | 升降变差(%) | 校准结果的不确定度 (k=2) | Uarel | Ubrel | Ucrel | 电压 |  | 指示值(Hz) | 标准表读数(Hz) |  |  | 上升误差(%) | 下降误差(%) | 升降变差(%) | 电压 |  | 指示值(Hz) | 标准表读数(Hz) |  |  | 上升误差(%) | 下降误差(%) | 升降变差(%) | 校准结果的不确定度 (k=2)
|  |  |  | 上升 | 下降 | [11 empty] | 上升 | 下降 | [7 empty] | 上升 | 下降
220 | V | 45 | 0.2 | 44.999 | 45.006 | 0.0018182 |  | -0.010909 | 0.012727 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 220 | V | 45 | 44.999 | 45.006 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.012727 | 220 | V | 45 | 44.999 | 45.006 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.012727
220 | V | 46 |  | 46.002 | 46.005 | -0.0036364 |  | -0.0090909 | 0.0054545 |  |  |  |  | 220 | V | 46 | 46.002 | 46.005 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.0054545 | 220 | V | 46 | 46.002 | 46.005 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.0054545
220 | V | 47 |  | 47.024 | 47.022 | -0.043636 |  | -0.04 | 0.0036364 |  |  |  |  | 220 | V | 47 | 47.024 | 47.022 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.0036364 | 220 | V | 47 | 47.024 | 47.022 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.0036364
220 | V | 48 |  | 48.009 | 48.008 | -0.016364 |  | -0.014545 | 0.0018182 |  |  |  |  | 220 | V | 48 | 48.009 | 48.008 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018182 | 220 | V | 48 | 48.009 | 48.008 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018182
220 | V | 49 |  | 49.013 | 49.018 | -0.023636 |  | -0.032727 | 0.0090909 |  |  |  |  | 220 | V | 49 | 49.013 | 49.018 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.0090909 | 220 | V | 49 | 49.013 | 49.018 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.0090909
220 | V | 50 |  | 50.004 | 50.01 | -0.0072727 |  | -0.018182 | 0.010909 |  |  |  |  | 220 | V | 50 | 50.004 | 50.01 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.010909 | 220 | V | 50 | 50.004 | 50.01 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.010909
220 | V | 51 |  | 51.008 | 51.011 | -0.014545 |  | -0.02 | 0.0054545 |  |  |  |  | 220 | V | 51 | 51.008 | 51.011 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.0054545 | 220 | V | 51 | 51.008 | 51.011 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.0054545
220 | V | 52 |  | 51.999 | 52.002 | 0.0018182 |  | -0.0036364 | 0.0054545 |  |  |  |  | 220 | V | 52 | 51.999 | 52.002 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.0054545 | 220 | V | 52 | 51.999 | 52.002 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.0054545
220 | V | 53 |  | 53.007 | 53.002 | -0.012727 |  | -0.0036364 | 0.0090909 |  |  |  |  | 220 | V | 53 | 53.007 | 53.002 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.0090909 | 220 | V | 53 | 53.007 | 53.002 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.0090909
220 | V | 54 |  | 54.013 | 54.009 | -0.023636 |  | -0.016364 | 0.0072727 |  |  |  |  | 220 | V | 54 | 54.013 | 54.009 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.0072727 | 220 | V | 54 | 54.013 | 54.009 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.0072727
|  | 55 |  | 55.008 | 55.005 | -0.014545 |  | -0.0090909 | 0.0054545 | [6 empty] | 55 | 55.008 | 55.005 |  | -100.0145 | -100.0091 | 0.0054545 |  |  | 55 | 55.008 | 55.005 |  | -100.0145 | -100.0091 | 0.0054545
100 | V | 45 | 0.2 | 45.009 | 45.009 | -0.016364 |  | -0.016364 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | V | 45 | 45.009 | 45.009 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 100 | V | 45 | 45.009 | 45.009 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | 55 |  | 55.016 | 55.015 | -0.029091 |  | -0.027273 | 0.0018182 | [6 empty] | 55 | 55.016 | 55.015 |  | -100.0291 | -100.0273 | 0.0018182 |  |  | 55 | 55.016 | 55.015 |  | -100.0291 | -100.0273 | 0.0018182
127 | V | 45 | 0.2 | 45.012 | 45.011 | -0.021818 |  | -0.02 | 0.0018182 | 10000% | 5000% | 5000% | 5000% | 127 | V | 45 | 45.012 | 45.011 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018182 | 127 | V | 45 | 45.012 | 45.011 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018182
|  | 55 |  | 55.019 | 55.022 | -0.034545 |  | -0.04 | 0.0054545 | [6 empty] | 55 | 55.019 | 55.022 |  | -100.0345 | -100.04 | 0.0054545 |  |  | 55 | 55.019 | 55.022 |  | -100.0345 | -100.04 | 0.0054545
最大基本误差(%)： |  |  | -0.043636 |  | 最大升降变差(%)： |  | 0.012727 | [6 empty] | 最大基本误差： |  |  | #VALUE! |  | 最大升降变差： |  | 0% |  | 最大基本误差： |  |  | #VALUE! |  | 最大升降变差： |  | 0%
Note on A12: good: 220V 127V 100V
Note on C12: good: 基本量程间隔1
Note on D12: good: 自己输入
Note on I12: good: 引用误差=（指示值-上升值）/量程 小数位数：同接地电阻
Note on K12: good: 下降误差参考上升误差
Note on L12: good: abs（上升-下降）/量程
Note on M12: good: 比准确度等级多1位
Note on N12: good: 比准确度等级多2位
Note on O12: good: 比准确度等级多2位
Note on P12: good: 比准确度等级等级多2位
Note on S12: good: 220V 127V 100V
Note on U12: good: 基本量程间隔1
Note on Z12: good: 引用误差=（指示值-上升值）/量程 小数位数：同接地电阻
Note on AB12: good: 下降误差参考上升误差
Note on AC12: good: abs（上升-下降）/量程
Note on AF12: good: 220V 127V 100V
Note on AH12: good: 基本量程间隔1
Note on AM12: good: 引用误差=（指示值-上升值）/量程 小数位数：同接地电阻
Note on AO12: good: 下降误差参考上升误差
Note on AP12: good: abs（上升-下降）/量程
Note on AQ12: good: 比准确度等级多1位

## JJG 603-2006不确定度算法
1、 | 项目: | 频率
| 档位： | 220V
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
| UA= | 0.05658%
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准仪器的示值误差 | 0.01% | 均匀分布 | 3 | 0.003333%
| 2 | 标准仪器的分辨力 | 0.001% | 均匀分布 |  | 0.0005774%
UB=
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
（5）报告不确定度
扩展不确定度为：
Note on C2: good: 根据电压算不确定度。有可能有多组 能否改成量程
Note on G10: good: 小数位数根据实际情况，不同

## JJG 622-1997绝缘电阻
规程名称： | JJG 622-1997 绝缘电阻表
检定项目
检定项目 检定类别 | 备注 | 备注2
外观检查 | 合格、不合格 | 检定证书：准确度等级指数，大于等于10，证书中的检定项目不需要基本数据，每个项目只标准合格以及总结论合格。 例如：15为大于等于10系列的 校准证书：没有准确度要求
初步试验 | 合格、不合格
基本误差检定 | 数据录入模板
端钮电压 | 数据录入模板
端钮电压的稳定性测量 | 数据录入模板
倾斜影响检验 | 数据录入模板
绝缘电阻测量 | 合格、不合格
绝缘强度检验 | 删除
屏蔽装置作用检查 | 删除
1、基本误差： | [12 empty] | 不确定算法与1005-2005的算法相同
检定、校准原始： | [17 empty] | 检定证书： | [13 empty] | 校准证书：
额定电压 | 量程 | 等级指数 | 示值 |  |  | 实际值 |  |  | 误差 |  | 校准结果的不确定度 (k=2)） |  | Ubrel(%) | Ubrel(%) | Ucrel(%) |  |  | 额定电压 | 量程 | 等级指数 | 示值 |  |  |  | 实际值 |  |  | 误差 |  |  |  | 额定电压 | 量程 | 等级指数 | 示值 |  |  | 实际值 |  |  | 误差 |  | 校准结果的不确定度 (k=2)）
1000V | 1000MΩ | 20 | 0.5 | MΩ |  | 0.500 | MΩ |  | 0% |  | #REF! | [6 empty] | 1000V | 1000MΩ | 20 | 0.5 | MΩ |  |  | 0.500 | MΩ |  | 0% |  |  |  | 1000V | 1000MΩ | 20 | 0.5 | MΩ |  | 0.500 | MΩ |  | 0% |  | #REF!
|  |  | 1 | MΩ |  | 1.00 | MΩ |  | 0% |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1 | MΩ |  |  | 1.00 | MΩ |  | 0% | [6 empty] | 1 | MΩ |  | 1.00 | MΩ |  | 0% |  | 0
|  | 10 | 2 | MΩ |  | 2.00 | MΩ |  | 0% | [10 empty] | 10 | 2 | MΩ |  |  | 2.00 | MΩ |  | 0% | [5 empty] | 10 | 2 | MΩ |  | 2.00 | MΩ |  | 0%
|  |  | 5 | MΩ |  | 5.01 | MΩ |  | -0.2% | [11 empty] | 5 | MΩ |  |  | 5.01 | MΩ |  | -0.2% | [6 empty] | 5 | MΩ |  | 5.01 | MΩ |  | -0.2%
|  |  | 10 | MΩ |  | 10.0 | MΩ |  | 0% | [11 empty] | 10 | MΩ |  |  | 10.0 | MΩ |  | 0% | [6 empty] | 10 | MΩ |  | 10.0 | MΩ |  | 0%
|  |  | 20 | MΩ |  | 20.1 | MΩ |  | -0.5% | [11 empty] | 20 | MΩ |  |  | 20.1 | MΩ |  | -0.5% | [6 empty] | 20 | MΩ |  | 20.1 | MΩ |  | -0.5%
|  |  | 50 | MΩ |  | 51.0 | MΩ |  | -2% |  | 0.6 |  | 1.667 | 0.3 | 0 | [5 empty] | 50 | MΩ |  |  | 51.0 | MΩ |  | -2% | [6 empty] | 50 | MΩ |  | 51.0 | MΩ |  | -2% |  | 0
|  |  | 100 | MΩ |  | 102 | MΩ |  | -2% | [11 empty] | 100 | MΩ |  |  | 102 | MΩ |  | -2% | [6 empty] | 100 | MΩ |  | 102 | MΩ |  | -2%
|  |  | 100 | MΩ |  | 108 | MΩ |  | -8% | [11 empty] | 100 | MΩ |  |  | 108 | MΩ |  | -8% | [6 empty] | 100 | MΩ |  | 108 | MΩ |  | -8%
|  |  | 500 | MΩ |  | 510.0 | MΩ |  | -2% |  | #VALUE! |  | y2(MΩ) | y4(MΩ) | y7(MΩ) | [5 empty] | 500 | MΩ |  |  | 510.0 | MΩ |  | -2% | [6 empty] | 500 | MΩ |  | 510.0 | MΩ |  | -2% |  | 0
|  | 20 | 200 | MΩ |  | 210 | MΩ |  | -5% | [10 empty] | 20 | 200 | MΩ |  |  | 210 | MΩ |  | -5% | [5 empty] | 20 | 200 | MΩ |  | 210 | MΩ |  | -5%
|  |  | 500 | MΩ |  | 570 | MΩ |  | -14% | [11 empty] | 500 | MΩ |  |  | 570 | MΩ |  | -14% | [6 empty] | 500 | MΩ |  | 570 | MΩ |  | -14%
|  |  | 1000 | MΩ |  | 1190 | MΩ |  | -19% | [11 empty] | 1000 | MΩ |  |  | 1190 | MΩ |  | -19% | [6 empty] | 1000 | MΩ |  | 1190 | MΩ |  | -19%
问题：
误差的小数位数是多少？
2.1、端钮电压：
检定、校准原始： | [17 empty] | 检定证书： | [18 empty] | 校准证书：
额定电压(V) |  | 开路电压(V) |  | 偏差(%) | 允许偏差(%) |  |  | 中值电压(V) |  | 偏差(%) | 允许偏差（%） |  | 校准结果的 不确定度 (k=2)） | Ubrel(%) | Ubrel(%) | Ucrel(%) |  | 额定电压(V) |  | 开路电压(V) |  | 偏差(%) |  | 允许偏差(%) |  |  | 中值电压(V) |  | 偏差(%) |  | 允许偏差（%） | [5 empty] | 额定电压(V) | 开路电压(V) |  | 偏差(%) |  | 允许偏差(%) | 中值电压(V) | 偏差(%) | 允许偏差（%） | 校准结果的 不确定度 (k=2)）
1000 |  | 1038.2 |  | 3.82 | -10～+10 |  |  | 941.2 |  | -5.88 | ≥-10 | [6 empty] | 1000 |  | 1038.2 |  | 3.82 |  | -10～+10 |  |  | 941.2 |  | -5.88 |  | ≥-10 | [5 empty] | 1000 | 1038.2 |  | 3.82 |  | -10～+10 | 941.2 | -5.88 | ≥-10
问题：
误差等%，在列头还是数据中
2.2端钮电压稳定性：
检定、校准原始： | [14 empty] | 检定校准证书：
1分钟内开路电压输出值（V) | [14 empty] | 1分钟内开路电压输出值（V)
1035.8 |  | 1035.1 |  | 1036.7 |  | 1036.5 |  | 1037.2 |  | 1038.2 |  | 1037.7 |  |  | 1035.8 |  | 1035.1 |  | 1036.7 |  |  | 1036.5 |  | 1037.2 |  | 1038.2 |  |  |  | 1037.7
1038.2 |  | 1038.2 |  | 1037.9 |  | 1038.2 |  | 1038.9 |  | 1038.3 |  | 1038.7 |  |  | 1038.2 |  | 1038.2 |  | 1037.9 |  |  | 1038.2 |  | 1038.9 |  | 1038.3 |  |  |  | 1038.7
最大 指示值Umax（V） |  |  |  | 最小 指示值Umin（V） |  |  |  | 开路电压稳定度（%) |  |  |  | 允许稳定度（%) |  |  | 最大 指示值Umax（V） |  |  |  | 最小 指示值Umin（V） |  |  |  |  | 开路电压稳定度（%) | [5 empty] | 允许稳定度（%)
1038.9 |  |  |  | 1035.1 |  |  |  | 0.38 |  |  |  | ≤5 |  |  | 1038.9 |  |  |  | 1035.1 |  |  |  |  | 0.38 | [5 empty] | ≤5
建议端钮电压稳定性排版如下：
1分钟内开路电压输出值（V） | 最大指示值Umax（V） | 最小指示值Umin（V） |  |  |  | 开路电压稳定度（%) |  |  | 允许稳定度（%)
1035.8 | 1038.9 | 1035.1 |  |  |  | 0.4 |  |  | ≤5
1035.1
1036.7
1036.5
1037.2
1038.2
1037.7
1038.2
1038.2
1037.9
1038.2
1038.9
1038.3
1038.7
3、倾斜影响：
检定、校准原始： | [14 empty] | 检定、校准证书：
工作位置 |  | 上限值(MΩ) |  | 偏差 |  |  | 中值(MΩ) |  | 偏差 | 下限值(MΩ) |  | 偏差 |  |  | 工作位置 |  | 上限值(MΩ) |  | 偏差 |  |  |  | 中值(MΩ) |  | 偏差 | 下限值(MΩ) |  |  |  | 偏差
前 |  | 103 |  | #DIV/0! |  |  | 20.4 |  | #DIV/0! | 2.01 |  | #DIV/0! |  |  | 前 |  | 103 |  | #DIV/0! |  |  |  | 20.4 |  | #DIV/0! | 2.01 |  |  |  | #DIV/0!
后 |  | 103 |  | #DIV/0! |  |  | 20.4 |  | #DIV/0! | 1.99 |  | #DIV/0! |  |  | 后 |  | 103 |  | #DIV/0! |  |  |  | 20.4 |  | #DIV/0! | 1.99 |  |  |  | #DIV/0!
左 |  | 102 |  | #DIV/0! |  |  | 20.3 |  | #DIV/0! | 1.99 |  | #DIV/0! |  |  | 左 |  | 102 |  | #DIV/0! |  |  |  | 20.3 |  | #DIV/0! | 1.99 |  |  |  | #DIV/0!
右 |  | 104 |  | #DIV/0! |  |  | 20.5 |  | #DIV/0! | 2.01 |  | #DIV/0! |  |  | 右 |  | 104 |  | #DIV/0! |  |  |  | 20.5 |  | #DIV/0! | 2.01 |  |  |  | #DIV/0!
Note on A17: good: 下拉选择：50 100 250 500 1000 2500 5000
Note on B17: good: 手工输入
Note on C17: good: 手工输入
Note on D17: good: 单位，到数的后面 手工输入
Note on H17: good: 单位到数后面 比准确度等级多2位
Note on K17: good: 相对误差：（示值-实际值）/实际值 备注：示值为被试设备的读数 实际值为标准器值
Note on X17: good: 下拉选择：50 100 250 500 1000 2500 5000
Note on Y17: good: 手工输入
Note on Z17: good: 手工输入
Note on AA17: good: 单位，到数的后面 手工输入
Note on AE17: good: 单位到数后面 比准确度等级多2位
Note on AH17: good: 相对误差：（示值-实际值）/实际值 备注：示值为被试设备的读数 实际值为标准器值
Note on AM17: good: 下拉选择：50 100 250 500 1000 2500 5000
Note on AN17: good: 手工输入
Note on AO17: good: 手工输入
Note on AP17: good: 单位，到数的后面 手工输入
Note on AT17: good: 单位到数后面 比准确度等级多2位
Note on AW17: good: 相对误差：（示值-实际值）/实际值 备注：示值为被试设备的读数 实际值为标准器值
Note on E18: good: 统一为MΩ
Note on AB18: good: 统一为MΩ
Note on AQ18: good: 统一为MΩ
Note on A38: good: 下拉选择：50 100 250 500 1000 2500 5000
Note on E38: good: 相对误差
Note on G38: good: 统一为当前列值
Note on L38: good: 相对误差
Note on O38: good: 固定为列表值
Note on X38: good: 下拉选择：50 100 250 500 1000 2500 5000
Note on AB38: good: 相对误差
Note on AD38: good: 统一为当前列值
Note on AI38: good: 相对误差
Note on AL38: good: 固定为列表值
Note on AR38: good: 下拉选择：50 100 250 500 1000 2500 5000
Note on AV38: good: 相对误差
Note on AX38: good: 统一为当前列值
Note on BC38: good: 相对误差
Note on BF38: good: 固定为列表值
Note on A44: good: 与钮端电压额定电压有关系。
Note on A47: good: 成组
Note on U47: good: 成组
Note on A49: good: 系统自动计算最大值，及最小值。
Note on U49: good: 系统自动计算最大值，及最小值。

## JJG 622-1997不确定度算法
1、 | 项目: | 绝缘电阻
| 测量范围： | 100kΩ～100MΩ |  | 范围包含最小，不包含最大
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10 | 以下表头要求同理
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| UA= | 0.05658%
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准仪器的示值误差 | 0.2% | 均匀分布 | 3 | 0.06667%
| 2 | 上级传递 | 0.02% | 正态分布 | 2 | 0.01%
| 3 | 修约 | 0.05% | 均匀分布 |  | 0.02887%
UB=
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
（5）报告不确定度
扩展不确定度为：
| 测量范围： | 100MΩ～1GΩ
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| UA= | 0.05658%
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准仪器的示值误差 | 1% | 均匀分布 | 3 | 0.3333%
| 2 | 上级传递 | 0.1% | 正态分布 | 2 | 0.05%
| 3 | 修约 | 0.05% | 均匀分布 |  | 0.02887%
UB=
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
（5）报告不确定度
扩展不确定度为：
| 测量范围： | 1GΩ～10GΩ
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| UA= | 0.05658%
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准仪器的示值误差 | 2% | 均匀分布 | 3 | 0.6667%
| 2 | 上级传递 | 0.1% | 正态分布 | 2 | 0.05%
| 3 | 修约 | 0.05% | 均匀分布 |  | 0.02887%
UB
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
（5）报告不确定度
扩展不确定度为：
| 测量范围： | 1GΩ～10GΩ
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| UA= | 0.05658%
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准仪器的示值误差 | 2% | 均匀分布 | 3 | 0.6667%
| 2 | 上级传递 | 0.1% | 正态分布 | 2 | 0.05%
| 3 | 修约 | 0.05% | 均匀分布 |  | 0.02887%
UB
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
（5）报告不确定度
扩展不确定度为：
| 测量范围： | 10GΩ～100GΩ
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| UA= | 0.05658%
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准仪器的示值误差 | 5% | 均匀分布 | 3 | 1.667%
| 2 | 上级传递 | 0.1% | 正态分布 | 2 | 0.05%
| 3 | 修约 | 0.05% | 均匀分布 |  | 0.02887%
UB
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
（5）报告不确定度
扩展不确定度为：
2、 | 项目: | 端钮电压
| 测量范围： | (0～2000)V
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| uArel= | 0.05658%
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准仪器的示值误差 | 0.5% | 均匀分布 | 3 | 0.1667%
| 2 | 上级传递 | 0.05% | 正态分布 | 2 | 0.025%
| 3 | 标准表分辨力 | 0.05% | 均匀分布 |  | 0.02887%
UB
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
（5）报告不确定度
扩展不确定度为：
| 测量范围： | (2000～5000)V
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| uArel= | 0.05658%
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准仪器的示值误差 | 1% | 均匀分布 | 3 | 0.3333%
| 2 | 上级传递 | 0.08% | 正态分布 | 2 | 0.04%
| 3 | 标准表分辨力 | 0.02% | 均匀分布 |  | 0.01155%
UB
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
（5）报告不确定度
扩展不确定度为：
Note on C1: good: 能否改成基本误差
Note on C2: good: 能否改成量程范围
Note on B7: good: 根据项目小数位数不同
Note on G10: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B14: good: 根据项目小数位数不同
Note on B16: good: 根据项目小数位数不同
Note on B18: good: 根据项目小数位数不同
Note on B26: good: 根据项目小数位数不同
Note on G29: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B33: good: 根据项目小数位数不同
Note on B35: good: 根据项目小数位数不同
Note on B37: good: 根据项目小数位数不同
Note on B46: good: 根据项目小数位数不同
Note on G49: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B53: good: 根据项目小数位数不同
Note on B55: good: 根据项目小数位数不同
Note on B57: good: 根据项目小数位数不同
Note on B64: good: 根据项目小数位数不同
Note on G67: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B71: good: 根据项目小数位数不同
Note on B73: good: 根据项目小数位数不同
Note on B75: good: 根据项目小数位数不同
Note on B82: good: 根据项目小数位数不同
Note on G85: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B89: good: 根据项目小数位数不同
Note on B91: good: 根据项目小数位数不同
Note on B93: good: 根据项目小数位数不同
Note on B101: good: 根据项目小数位数不同
Note on G104: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B108: good: 根据项目小数位数不同
Note on B110: good: 根据项目小数位数不同
Note on B112: good: 根据项目小数位数不同
Note on B119: good: 根据项目小数位数不同
Note on G122: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B126: good: 根据项目小数位数不同
Note on B128: good: 根据项目小数位数不同
Note on B130: good: 根据项目小数位数不同

## JJG 1005-2005 电子式绝缘电阻表
规程名称： | JJG1005-2005 电子式绝缘电阻表
检定项目
检定项目 检定类别 | 备注
外观 | 合格、不合格
显示能力 | 合格、不合格
示值误差 | 数据录入模板
电压测量 | 数据录入模板，开路电压和跌落电压合并为电压测量
绝缘电阻 | 合格、不合格
绝缘强度
短路电流＊
1、示值误差的检定：
检定、校准原始： | [17 empty] | 检定证书： | [11 empty] | 校准证书：
额定电压 | 量程 | 等级指数 | 标准值 |  | 显示值 |  |  | 相对误差(%) |  |  | 校准结果的不确定度 （k=2） |  | Ubrel(%) | Ubrel(%) | Ucrel(%) |  |  | 额定电压 | 量程 | 等级指数 | 标准值 |  |  | 显示值 |  | 相对误差(%) |  |  |  | 额定电压 | 量程 | 等级指数 | 标准值 |  | 显示值 |  |  | 相对误差(%) |  | 不确定度(%) （k=2）
1000V | 1990 MΩ | 5 | 1.000 | MΩ | 1.0 |  | MΩ | 0 |  |  | #REF! | [6 empty] | 1000V | 1990 MΩ | 5 | 1.000 | MΩ |  | 1.0 | MΩ | 0 |  |  |  | 1000V | 1990 MΩ | 5 | 1.000 | MΩ | 1.0 |  | MΩ | 0 |  | #REF!
|  |  | 2.000 | MΩ | 2.1 |  | MΩ | 5 |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 2.000 | MΩ |  | 2.1 | MΩ | 5 | [6 empty] | 2.000 | MΩ | 2.1 |  | MΩ | 5 |  | 0
|  |  | 5.000 | MΩ | 5.1 |  | MΩ | 2 | [12 empty] | 5.000 | MΩ |  | 5.1 | MΩ | 2 | [6 empty] | 5.000 | MΩ | 5.1 |  | MΩ | 2
|  |  | 10.00 | MΩ | 10.2 |  | MΩ | 2 | [12 empty] | 10.00 | MΩ |  | 10.2 | MΩ | 2 | [6 empty] | 10.00 | MΩ | 10.2 |  | MΩ | 2
|  |  | 20.00 | MΩ | 20.4 |  | MΩ | 2 | [12 empty] | 20.00 | MΩ |  | 20.4 | MΩ | 2 | [6 empty] | 20.00 | MΩ | 20.4 |  | MΩ | 2
|  |  | 50.00 | MΩ | 50.8 |  | MΩ | 1.6 | [12 empty] | 50.00 | MΩ |  | 50.8 | MΩ | 1.6 | [6 empty] | 50.00 | MΩ | 50.8 |  | MΩ | 1.6
|  |  | 100.0 | MΩ | 102 |  | MΩ | 2 |  |  | 0.2 |  | 0.667 | 0.1 | 0 | [5 empty] | 100.0 | MΩ |  | 102 | MΩ | 2 | [6 empty] | 100.0 | MΩ | 102 |  | MΩ | 2 |  | 0
|  |  | 200.0 | MΩ | 204 |  | MΩ | 2 | [12 empty] | 200.0 | MΩ |  | 204 | MΩ | 2 | [6 empty] | 200.0 | MΩ | 204 |  | MΩ | 2
|  |  | 500.0 | MΩ | 511 |  | 、； | 2.2 | [12 empty] | 500.0 | MΩ |  | 511 | MΩ | 2.2 | [6 empty] | 500.0 | MΩ | 511 |  | MΩ | 2.2
|  |  | 1.000 | GΩ | 1.01 |  | GΩ | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.000 | GΩ |  | 1.01 | GΩ | 1 | [6 empty] | 1.000 | GΩ | 1.01 |  | GΩ | 1 |  | 0
|  |  | 1.900 | GΩ | 1.93 |  | GΩ | 1.6 | [12 empty] | 1.900 | GΩ |  | 1.93 | GΩ | 1.6 | [6 empty] | 1.900 | GΩ | 1.93 |  | GΩ | 1.6
500V | 999MΩ | 5 | 900.0 | MΩ | 923 |  | MΩ | 2.6 | [9 empty] | 500V | 999MΩ | 5 | 900.0 | MΩ |  | 923 | MΩ | 2.6 |  |  |  | 500V | 999MΩ | 5 | 900.0 | MΩ | 923 |  | MΩ | 2.6
|  |  | 500.0 | MΩ | 513 |  | MΩ | 2.6 | [12 empty] | 500.0 | MΩ |  | 513 | MΩ | 2.6 | [6 empty] | 500.0 | MΩ | 513 |  | MΩ | 2.6
|  |  | 100.0 | MΩ | 102 |  | MΩ | 2 | [12 empty] | 100.0 | MΩ |  | 102 | MΩ | 2 | [6 empty] | 100.0 | MΩ | 102 |  | MΩ | 2
|  |  | 10.00 | MΩ | 10.3 |  | MΩ | 3 | [12 empty] | 10.00 | MΩ |  | 10.3 | MΩ | 3 | [6 empty] | 10.00 | MΩ | 10.3 |  | MΩ | 3
|  |  | 1.000 | MΩ | 1.0 |  | MΩ | 0 | [12 empty] | 1.000 | MΩ |  | 1.0 | MΩ | 0 | [6 empty] | 1.000 | MΩ | 1.0 |  | MΩ | 0
250V | 100000MΩ | 5 | 100.0 | GΩ | 101 |  | GΩ | 1 | [9 empty] | 250V | 100000MΩ | 5 | 100.0 | GΩ |  | 101 | GΩ | 1 |  |  |  | 250V | 100000MΩ | 5 | 100.0 | GΩ | 101 |  | GΩ | 1
|  |  | 10.00 | GΩ | 10.0 |  | GΩ | 0 | [12 empty] | 10.00 | GΩ |  | 10.0 | GΩ | 0 | [6 empty] | 10.00 | GΩ | 10.0 |  | GΩ | 0
|  |  | 1000 | MΩ | 994 |  | MΩ | -0.6 | [12 empty] | 1000 | MΩ |  | 994 | MΩ | -0.6 | [6 empty] | 1000 | MΩ | 994 |  | MΩ | -0.6
|  |  | 100.0 | MΩ | 99.9 |  | MΩ | -0.1 | [12 empty] | 100.0 | MΩ |  | 99.9 | MΩ | -0.1 | [6 empty] | 100.0 | MΩ | 99.9 |  | MΩ | -0.1
|  |  | 10.00 | MΩ | 9.99 |  | MΩ | -0.1 | [12 empty] | 10.00 | MΩ |  | 9.99 | MΩ | -0.1 | [6 empty] | 10.00 | MΩ | 9.99 |  | MΩ | -0.1
2500V | 99900MΩ | 5 | 90.00 | GΩ | 92.3 |  | GΩ | 2.6 | [9 empty] | 2500V | 99900MΩ | 5 | 90.00 | GΩ |  | 92.3 | GΩ | 2.6 |  |  |  | 2500V | 99900MΩ | 5 | 90.00 | GΩ | 92.3 |  | GΩ | 2.6
|  |  | 10.00 | GΩ | 10.2 |  | GΩ | 2 | [12 empty] | 10.00 | GΩ |  | 10.2 | GΩ | 2 | [6 empty] | 10.00 | GΩ | 10.2 |  | GΩ | 2
|  |  | 1.000 | GΩ | 1.01 |  | GΩ | 1 | [12 empty] | 1.000 | GΩ |  | 1.01 | GΩ | 1 | [6 empty] | 1.000 | GΩ | 1.01 |  | GΩ | 1
|  |  | 100.0 | MΩ | 101 |  | MΩ | 1 | [12 empty] | 100.0 | MΩ |  | 101 | MΩ | 1 | [6 empty] | 100.0 | MΩ | 101 |  | MΩ | 1
|  |  | 10.00 | MΩ | 10.1 |  | MΩ | 1 | [12 empty] | 10.00 | MΩ |  | 10.1 | MΩ | 1 | [6 empty] | 10.00 | MΩ | 10.1 |  | MΩ | 1
5000V | 99900MΩ | 5 | 99.90 | GΩ | 104 |  | GΩ | 4.1 | [9 empty] | 5000V | 99900MΩ | 5 | 99.90 | GΩ |  | 104 | GΩ | 4.1 |  |  |  | 5000V | 99900MΩ | 5 | 99.90 | GΩ | 104 |  | GΩ | 4.1
|  |  | 50.00 | GΩ | 50.4 |  | GΩ | 0.8 | [12 empty] | 50.00 | GΩ |  | 50.4 | GΩ | 0.8 | [6 empty] | 50.00 | GΩ | 50.4 |  | GΩ | 0.8
|  |  | 10.00 | GΩ | 10.1 |  | GΩ | 1 | [12 empty] | 10.00 | GΩ |  | 10.1 | GΩ | 1 | [6 empty] | 10.00 | GΩ | 10.1 |  | GΩ | 1
|  |  | 1.000 | GΩ | 0.99 |  | GΩ | -1 | [12 empty] | 1.000 | GΩ |  | 0.99 | GΩ | -1 | [6 empty] | 1.000 | GΩ | 0.99 |  | GΩ | -1
|  |  | 100.0 | MΩ | 100 |  | MΩ | 0 | [12 empty] | 100.0 | MΩ |  | 100 | MΩ | 0 | [6 empty] | 100.0 | MΩ | 100 |  | MΩ | 0
问题：
标准值、显示值、误差的总长度、小数位数是多少？
2、电压测量：
检定、校准原始 | [18 empty] | 检定证书： | [10 empty] | 校准证书：
额定电压(V) |  | 开路电压(V) |  | 误差(%) |  | 允许误差（%） |  |  | 跌落电压（V) | 误差(%) |  | 允许误差（%） |  | 校准结果的 不确定度(k=2)） | Ubrel(%) | Ubrel(%) | Ucrel(%) |  | 额定电压(V) |  | 开路电压(V) |  | 误差(%) |  | 允许误差（%） |  | 跌落电压（V) | 误差(%) | 允许误差（%） | 额定电压(V) |  | 开路电压(V) |  | 误差(%) |  | 允许误差（%） |  | 跌落电压（V) | 误差(%) |  | 允许误差（%） | 校准结果的 不确定度(k=2)）
1000 |  | 1175.5 |  | 17.55 |  | -10～+20 |  |  | 1172.6 | #DIV/0! |  | ≥-10 | [6 empty] | 1000 |  | 1175.5 |  | 17.55 |  | -10～+20 |  | 1172.6 | #DIV/0! | ≥-10 | 1000 |  | 1175.5 |  | 17.55 |  | -10～+20 |  | 1172.6 | #DIV/0! |  | ≥-10
250 |  | 270.4 |  | 8.16 |  | -10～+10 |  |  | / | #VALUE! |  | ≥-10 | [6 empty] | 250 |  | 270.4 |  | 8.16 |  | -10～+10 |  | / | #VALUE! | ≥-10 | 250 |  | 270.4 |  | 8.16 |  | -10～+10 |  | / | #VALUE! |  | ≥-10
500 |  | 607.6 |  | 21.52 |  | -10～+20 |  |  | 603.5 | #DIV/0! |  | ≥-10 | [6 empty] | 500 |  | 607.6 |  | 21.52 |  | -10～+20 |  | 603.5 | #DIV/0! | ≥-10 | 500 |  | 607.6 |  | 21.52 |  | -10～+20 |  | 603.5 | #DIV/0! |  | ≥-10
2500 |  | 2780 |  | 11.2 |  | -10～+20 |  |  | 2778 | #DIV/0! |  | ≥-10 | [6 empty] | 2500 |  | 2780 |  | 11.2 |  | -10～+20 |  | 2778 | #DIV/0! | ≥-10 | 2500 |  | 2780 |  | 11.2 |  | -10～+20 |  | 2778 | #DIV/0! |  | ≥-10
5000 |  | 5686 |  | 13.72 |  | -10～+20 |  |  | 5684 | #DIV/0! |  | ≥-10 | [6 empty] | 5000 |  | 5686 |  | 13.72 |  | -10～+20 |  | 5684 | #DIV/0! | ≥-10 | 5000 |  | 5686 |  | 13.72 |  | -10～+20 |  | 5684 | #DIV/0! |  | ≥-10
Note on A15: 作者: 取自电压测量的额定电压值，一一对应
Note on B15: 作者: 方案中手工输入
Note on C15: 作者: 方案维护中，手工输入。
Note on D15: 作者: 方案维护中手工输入。
Note on H15: 作者: 显示值与标准值一样
Note on K15: good: 相对误差=（显示值-标准值）/标准值 备注：误差比准确度等级多1位，参与误差计算的参数比准确度等级多2位。
Note on X15: 作者: 取自电压测量的额定电压值，一一对应
Note on Y15: 作者: 方案中手工输入
Note on Z15: 作者: 方案维护中，手工输入。
Note on AA15: 作者: 方案维护中手工输入。
Note on AE15: 作者: 显示值与标准值一样
Note on AH15: good: 相对误差=（显示值-标准值）/标准值 备注：误差比准确度等级多1位，参与误差计算的参数比准确度等级多2位。
Note on AN15: 作者: 取自电压测量的额定电压值，一一对应
Note on AO15: 作者: 方案中手工输入
Note on AP15: 作者: 方案维护中，手工输入。
Note on AQ15: 作者: 方案维护中手工输入。
Note on AU15: 作者: 显示值与标准值一样
Note on AX15: good: 相对误差=（显示值-标准值）/标准值 备注：误差比准确度等级多1位，参与误差计算的参数比准确度等级多2位。
Note on F17: 作者: 固定成MΩ GΩ
Note on J17: 作者: 与标准值单位一一对应
Note on AC17: 作者: 固定成MΩ GΩ
Note on AG17: 作者: 与标准值单位一一对应
Note on AS17: 作者: 固定成MΩ GΩ
Note on AW17: 作者: 与标准值单位一一对应
Note on A53: 作者: 方案中确定 下拉列表
Note on C53: 作者: 手工输入
Note on F53: 作者: 相对误差：（开路电压-额定电压）/额定电压*100% 小数位数保留1位
Note on I53: 作者: 固定，和额定电压有一对一关系。 50V 100V 250V 对应 [-10,+10] 其他为[-10,+20]
Note on L53: 作者:
Note on N53: good: 同开路
Note on Q53: 作者: 默认：≥-10
Note on Y53: 作者: 方案中确定 下拉列表
Note on AA53: 作者: 手工输入
Note on AD53: 作者: 相对误差：（开路电压-额定电压）/额定电压*100% 小数位数保留1位
Note on AG53: 作者: 固定，和额定电压有一对一关系。 50V 100V 250V 对应 [-10,+10] 其他为[-10,+20]
Note on AI53: 作者:
Note on AJ53: good: 同开路
Note on AK53: 作者: 默认：≥-10
Note on AN53: 作者: 方案中确定 下拉列表
Note on AP53: 作者: 手工输入
Note on AS53: 作者: 相对误差：（开路电压-额定电压）/额定电压*100% 小数位数保留1位
Note on AV53: 作者: 固定，和额定电压有一对一关系。 50V 100V 250V 对应 [-10,+10] 其他为[-10,+20]
Note on AX53: 作者:
Note on AZ53: good: 同开路
Note on BC53: 作者: 默认：≥-10

## JJG 1005-2005 不确定算法同绝缘电阻
1、 | 项目: | 绝缘电阻
| 测量范围： | 100kΩ～100MΩ |  | 范围包含最小，不包含最大
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| UA= | 0.05658%
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准仪器的示值误差 | 0.2% | 均匀分布 | 3 | 0.06667%
| 2 | 上级传递 | 0.02% | 正态分布 | 2 | 0.01%
| 3 | 修约 | 0.05% | 均匀分布 |  | 0.02887%
UB
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
（5）报告不确定度
扩展不确定度为：
| 测量范围： | 100MΩ～1GΩ
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| UA= | 0.05658%
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准仪器的示值误差 | 1% | 均匀分布 | 3 | 0.3333%
| 2 | 上级传递 | 0.1% | 正态分布 | 2 | 0.05%
| 3 | 修约 | 0.05% | 均匀分布 |  | 0.02887%
UB
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
（5）报告不确定度
扩展不确定度为：
| 测量范围： | 1GΩ～10GΩ
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| UA= | 0.05658%
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准仪器的示值误差 | 2% | 均匀分布 | 3 | 0.6667%
| 2 | 上级传递 | 0.1% | 正态分布 | 2 | 0.05%
| 3 | 修约 | 0.05% | 均匀分布 |  | 0.02887%
UB
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
（5）报告不确定度
扩展不确定度为：
| 测量范围： | 1GΩ～10GΩ
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| UA= | 0.05658%
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准仪器的示值误差 | 2% | 均匀分布 | 3 | 0.6667%
| 2 | 上级传递 | 0.1% | 正态分布 | 2 | 0.05%
| 3 | 修约 | 0.05% | 均匀分布 |  | 0.02887%
UB
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
（5）报告不确定度
扩展不确定度为：
| 测量范围： | 10GΩ～100GΩ
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| UA= | 0.05658%
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准仪器的示值误差 | 5% | 均匀分布 | 3 | 1.667%
| 2 | 上级传递 | 0.1% | 正态分布 | 2 | 0.05%
| 3 | 修约 | 0.05% | 均匀分布 |  | 0.02887%
UB
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
（5）报告不确定度
扩展不确定度为：
2、 | 项目: | 端钮电压
| 测量范围： | (0～2000)V
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| UA= | 0.05658%
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准仪器的示值误差 | 0.5% | 均匀分布 | 3 | 0.1667%
| 2 | 上级传递 | 0.05% | 正态分布 | 2 | 0.025%
| 3 | 标准表分辨力 | 0.05% | 均匀分布 |  | 0.02887%
UB
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
（5）报告不确定度
扩展不确定度为：
| 测量范围： | (2000～5000)V
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| UA= | 0.05658%
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准仪器的示值误差 | 1% | 均匀分布 | 3 | 0.3333%
| 2 | 上级传递 | 0.08% | 正态分布 | 2 | 0.04%
| 3 | 标准表分辨力 | 0.02% | 均匀分布 |  | 0.01155%
UB
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
（5）报告不确定度
扩展不确定度为：
Note on C1: good: 能否改成示值误差
Note on C2: good: 能否改成量程范围
Note on B7: good: 根据项目小数位数不同
Note on G10: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B14: good: 根据项目小数位数不同
Note on B16: good: 根据项目小数位数不同
Note on B18: good: 根据项目小数位数不同
Note on B26: good: 根据项目小数位数不同
Note on G29: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B33: good: 根据项目小数位数不同
Note on B35: good: 根据项目小数位数不同
Note on B37: good: 根据项目小数位数不同
Note on B45: good: 根据项目小数位数不同
Note on G48: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B52: good: 根据项目小数位数不同
Note on B54: good: 根据项目小数位数不同
Note on B56: good: 根据项目小数位数不同
Note on B64: good: 根据项目小数位数不同
Note on G67: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B71: good: 根据项目小数位数不同
Note on B73: good: 根据项目小数位数不同
Note on B75: good: 根据项目小数位数不同
Note on B83: good: 根据项目小数位数不同
Note on G86: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B90: good: 根据项目小数位数不同
Note on B92: good: 根据项目小数位数不同
Note on B94: good: 根据项目小数位数不同
Note on B102: good: 根据项目小数位数不同
Note on G105: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B109: good: 根据项目小数位数不同
Note on B111: good: 根据项目小数位数不同
Note on B113: good: 根据项目小数位数不同
Note on B121: good: 根据项目小数位数不同
Note on G124: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B128: good: 根据项目小数位数不同
Note on B130: good: 根据项目小数位数不同
Note on B132: good: 根据项目小数位数不同

## JJG 366-2004 接地电阻表
规程名称： | JJG 366-2004 接地电阻表
检定项目 |  |  |  |  | 电子式备注 | 指针式备注
检定项目 检定类别 | 备注 |  |  |  | 1、准确度等级大于等于2级的，如果合格，则检定项目只标注合格，结论也为合格。如果不合格，只标注在该项目下标准不合格，以下项目以/标注，总结论为不合格 4、如果小于2级的，所有都显示 3、如果数据录入，检定项目内容为空，那么原始记录检定项目为空，证书默认为/ 例如：3就是大于等于2级的 | 准确度大于等于2， 与电子式模板一致
外观检查 | 合格、不合格
通电检查① | 合格、不合格
绝缘电阻 | 合格、不合格
介电强度 | 删除
示值误差 | 数据录入，示值误差检定项目区分为电子式和指针式。
位置影响 | 根据情况，决定有无。
辅助接地电阻影响② | 数据录入，区分为电子式和指针式两个表头。
地电压的影响③ | 删除
|  | 量程 | 显示值
1.1、示值误差 | [13 empty] | 根据标准值范围段计算
电子式-检定、校准原始： | [22 empty] | 检定证书： | [14 empty] | 校准证书：
量程(Ω) |  | 等级 | 标准值(Ω) |  |  |  | 显示值（Ω） |  |  | 误差(%) |  |  |  | 校准结果的不确定度（k=2） |  |  |  | Uarel(%) | Ubrel(%) | Ucrel(%) |  |  | 量程(Ω) |  | 等级 | 标准值(Ω) |  |  |  | 显示值（Ω） |  |  | 误差(%) |  |  |  |  | 量程(Ω) |  | 等级 | 标准值(Ω) | 显示值（Ω） |  | 误差(%) | 校准结果的不确定度（k=2）
200 |  | 3 | 0.100 |  |  |  | 0.102 |  | Ω | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 200 |  |  | 0.100 |  |  |  | 0.102 |  | Ω | 2 |  |  |  |  | 200 |  |  | 0.100 | 0.102 | Ω | 2
|  |  | 0.200 |  |  |  | 0.202 |  | Ω | 1 | [15 empty] | 0.200 |  |  |  | 0.202 |  | Ω | 1 | [7 empty] | 0.200 | 0.202 | Ω | 1
|  |  | 0.500 |  |  |  | 0.502 |  | Ω | 0.4 | [15 empty] | 0.500 |  |  |  | 0.502 |  | Ω | 0.4 | [7 empty] | 0.500 | 0.502 | Ω | 0.4
|  |  | 1.00 |  |  |  | 1.002 |  | Ω | 0.2 | [15 empty] | 1.00 |  |  |  | 1.002 |  | Ω | 0.2 | [7 empty] | 1.00 | 1.002 | Ω | 0.2
|  |  | 2.00 |  |  |  | 2.02 |  | Ω | 1 | [14 empty] | 3 | 2.00 |  |  |  | 2.02 |  | Ω | 1 | [6 empty] | 3 | 2.00 | 2.02 | Ω | 1
|  |  | 5.00 |  |  |  | 5.08 |  | Ω | 1.6 | [15 empty] | 5.00 |  |  |  | 5.08 |  | Ω | 1.6 | [7 empty] | 5.00 | 5.08 | Ω | 1.6
|  |  | 10.0 |  |  |  | 10.09 |  | Ω | 0.9 | [15 empty] | 10.0 |  |  |  | 10.09 |  | Ω | 0.9 | [7 empty] | 10.0 | 10.09 | Ω | 0.9
|  |  | 20.0 |  |  |  | 20.1 |  | Ω | 0.5 | [15 empty] | 20.0 |  |  |  | 20.1 |  | Ω | 0.5 | [7 empty] | 20.0 | 20.1 | Ω | 0.5
|  |  | 50 |  |  |  | 50.1 |  | Ω | 0.2 | [15 empty] | 50 |  |  |  | 50.1 |  | Ω | 0.2 | [7 empty] | 50 | 50.1 | Ω | 0.2
|  |  | 100 |  |  |  | 100.1 |  | Ω | 0.1 | [15 empty] | 100 |  |  |  | 100.1 |  | Ω | 0.1 | [7 empty] | 100 | 100.1 | Ω | 0.1
|  |  | 200 |  |  |  | 200.2 |  | Ω | 0.1 | [15 empty] | 200 |  |  |  | 200.2 |  | Ω | 0.1 | [7 empty] | 200 | 200.2 | Ω | 0.1
问题： | 标准值、显示值、误差的长度和小数位数是?
1.2、示值误差
指针式-检定、校准原始 | [23 empty] | 指针式-检定证书 |  |  |  |  | 指针式-校准证书
量程 |  |  | 等级指数 | 示值 |  |  |  | 实际值(Ω) |  |  | 误差(%) | [5 empty] | 校准结果的不确定度（k=2） |  |  | Uarel(%) | Ubrel(%) | Ucrel(%) |  | 量程 | 示值 | 实际值(Ω) | 误差(%) |  | 量程(Ω) |  | 示值 |  | 显示值(Ω) |  |  | 误差(%) |  | 校准结果的不确定度（k=2）
× 10 Ω |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 19.50 |  |  | 0.5
|  |  |  | 3 |  |  |  | 3.09 |  |  | 26.9
|  |  |  | 4 |  |  |  | 39.10 |  |  | 0.9
|  |  |  | 5 |  |  |  | 5.10 |  |  | 44.9
|  |  |  | 6 |  |  |  | 59.90 |  |  | 0.1
|  |  |  | 7 |  |  |  | 7.14 |  |  | 62.9
|  |  |  | 8 |  |  |  | 78.84 |  |  | 1.2
|  |  |  | 9 |  |  |  | 9.16 |  |  | 80.8
|  |  |  | 10 |  |  |  | 98.60 |  |  | 1.4
× 1 Ω |  |  | 3 | 10 |  |  |  | 10.04 |  |  | -0.4
|  |  |  | 8 |  |  |  | 7.991 |  |  | 0.1
|  |  |  | 4 |  |  |  | 4.160 |  |  | -1.6
×100 Ω |  |  | 3 | 10 |  |  |  | 982.0 |  |  | 1.8
|  |  |  | 8 |  |  |  | 784.0 |  |  | 1.6
|  |  |  | 4 |  |  |  | 391.0 |  |  | 0.9
2、位置影响 |  | 仅指针式
指针式-检定、校准原始 | [20 empty] | 指针式-检定、校准证书
量程 |  |  | 示值（前） | 标准值Ω（前） |  | 误差%（前） |  | 示值（后） | 标准值Ω（后） | 误差%（后） | 示值（左） | 标准值Ω（左） | 误差%（左） | 示值（右） |  | 标准值Ω（右） |  | 误差%（右） |  |  | 量程 |  |  | 示值（前） | 标准值Ω（前） |  | 误差%（前） |  | 示值（后） | 标准值Ω（后） | 误差%（后） | 示值（左） | 标准值Ω（左） | 误差%（左） | 示值（右） |  | 标准值Ω（右） |  | 误差%（右）
× 1 Ω |  |  | 10 | 9.990 |  | 0.1 |  | 10 | 9.98 | 0.2 | 10 | 9.98 | 0.2 | 10 |  | 9.99 |  | 0.1 |  |  | × 1 Ω |  |  | 10 | 9.990 |  | 0.1 |  | 10 | 9.98 | 0.2 | 10 | 9.98 | 0.2 | 10 |  | 9.99 |  | 0.1
× 10 Ω |  |  | 10 | 98.60 |  | 1.4 |  | 10 | 98.5 | 1.5 | 10 | 98.6 | 1.4 | 10 |  | 98.50 |  | 1.5 |  |  | × 10 Ω |  |  | 10 | 98.60 |  | 1.4 |  | 10 | 98.5 | 1.5 | 10 | 98.6 | 1.4 | 10 |  | 98.50 |  | 1.5
× 100Ω |  |  | 10 | 982.0 |  | 1.8 |  | 10 | 981 | 1.9 | 10 | 982 | 1.8 | 10 |  | 981.0 |  | 1.9 |  |  | × 100Ω |  |  | 10 | 982.0 |  | 1.8 |  | 10 | 981 | 1.9 | 10 | 982 | 1.8 | 10 |  | 981.0 |  | 1.9
3.1、辅助接地电阻影响 |  | 电子式
电子式-检定、校准原始 | [18 empty] | 电子式-检定、校准证书
量程(Ω) |  | 辅助电阻(Ω) |  | 标准值(Ω) |  |  |  | 显示值(Ω) |  | 误差 | 500Ω显示值(Ω) |  |  |  | 改变量 |  |  |  | 量程(Ω) |  | 辅助电阻(Ω) |  | 标准值(Ω) |  |  |  | 显示值(Ω) |  | 误差 | 500Ω显示值(Ω) |  |  |  | 改变量
20 | 20 | 0 |  | 20 |  |  |  | 19.99 |  | -0.05% | 20.1 |  |  |  | -0.0055 |  |  |  | 20 | 20 | 0 |  | 20 |  |  |  | 19.99 |  | -0.05% | 20.1 |  |  |  | -0.0055
20 | 20 | 1000 |  | 20 |  |  |  | 20.0 |  | 0% | 20.1 |  |  |  | -0.005 |  |  |  | 20 | 20 | 1000 |  | 20 |  |  |  | 20.0 |  | 0% | 20.1 |  |  |  | -0.005
20 | 20 | 2000 |  | 20 |  |  |  | 20.0 |  | 0% | 20.1 |  |  |  | -0.005 |  |  |  | 20 | 20 | 2000 |  | 20 |  |  |  | 20.0 |  | 0% | 20.1 |  |  |  | -0.005
20 | 20 | 5000 |  | 20 |  |  |  | 20.0 |  | 0% | 20.1 |  |  |  | -0.005 |  |  |  | 20 | 20 | 5000 |  | 20 |  |  |  | 20.0 |  | 0% | 20.1 |  |  |  | -0.005
3.2、辅助接地电阻影响 |  | 指针式
指针式-检定、校准原始 | [21 empty] | 电子式-检定、校准证书
量程 |  |  | 辅助电阻 |  |  | 示值 |  |  | 实际值 |  | 误差 |  | 500Ω电阻实际值 |  |  |  | 改变量 |  |  |  |  | 量程 |  |  | 辅助电阻 |  |  | 示值 |  |  | 实际值 |  | 误差 |  | 500Ω电阻实际值 |  |  |  | 改变量
|  |  | （Ω） | [5 empty] | （Ω） |  | (％) |  | （Ω） |  |  |  | (％) | [7 empty] | （Ω） | [5 empty] | （Ω） |  | (％) |  | （Ω） |  |  |  | (％)
× 1 Ω |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 9.98 |  | 0.2 |  | 9.99 |  |  |  | -9.8 |  |  |  |  | × 1 Ω |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 9.98 |  | 0.2 |  | 9.99 |  |  |  | -981.8
|  |  | 1000 |  |  | 10 |  |  | 9.99 |  | 0.1 |  | 9.99 |  |  |  | -9.9 | [7 empty] | 1000 |  |  | 10 |  |  | 9.99 |  | 0.1 |  | 9.99 |  |  |  | -981.9
|  |  | 2000 |  |  | 10 |  |  | 9.99 |  | 0.1 |  | 9.99 |  |  |  | -9.9 | [7 empty] | 2000 |  |  | 10 |  |  | 9.99 |  | 0.1 |  | 9.99 |  |  |  | -981.9
|  |  | 5000 |  |  | 10 |  |  | 10.02 |  | -0.2 |  | 9.99 |  |  |  | -10.2 | [7 empty] | 5000 |  |  | 10 |  |  | 10.02 |  | -0.2 |  | 9.99 |  |  |  | -982.2
Note on A17: 作者: 1、手工输入，单位统一到表头 2、始终一个量程
Note on C17: 作者: 同量程
Note on D17: 作者: 同量程
Note on H17: 作者: 显示值单位欧提到表头
Note on K17: good: 相对误差：（显示值-标准值）/标准值 比准确度等级一位，参与误差计算的多两位 四舍六入，逢五奇进偶不进
Note on X17: 作者: 1、手工输入，单位统一到表头 2、始终一个量程
Note on Z17: 作者: 同量程
Note on AD17: 作者: 显示值单位欧提到表头
Note on AG17: good: 相对误差：（显示值-标准值）/标准值 比准确度等级一位，参与误差计算的多两位 四舍六入，逢五奇进偶不进
Note on AL17: 作者: 1、手工输入，单位统一到表头 2、始终一个量程
Note on AN17: 作者: 同量程
Note on AR17: 作者: 显示值单位欧提到表头
Note on AU17: good: 相对误差：（显示值-标准值）/标准值 比准确度等级一位，参与误差计算的多两位 四舍六入，逢五奇进偶不进
Note on A33: 作者: 单位欧，提到表头
Note on D33: 作者: 手工输入
Note on E33: 作者: 示值不带单位
Note on L33: good: 引用误差=（示值-实际值）/量程 示值：被试设备显示值 实际值为标准设备显示值 误差比准确度等级多1位，参与运算多2位，少了要提醒，多了不提醒。
Note on R33: 作者: 取所有量程中绝对值的最大值，标注在其后。
Note on A55: good: 乘号自己选择
Note on G55: good: 引用误差（示值前-标准值前）/量程*100%。 备注：比准确度等级多1位，参与误差计算的比准确度等级多2位
Note on V55: good: 乘号自己选择
Note on AB55: good: 引用误差（示值前-标准值前）/量程*100%。 备注：比准确度等级多1位，参与误差计算的比准确度等级多2位
Note on A64: good: 自己输入，单量程
Note on C64: good: 辅助电阻值固定
Note on E64: good: 自己输入
Note on K64: good: 引用误差=(显示值-标准值)/量程*100% 备注：误差小数位数和参与运算的小数位数，分别比准确度等级多1位，2位。
Note on L64: 作者: 手工输入
Note on P64: good: （显示值-500显示值）/量程 小数位数参考误差
Note on T64: good: 自己输入，单量程
Note on V64: good: 辅助电阻值固定
Note on X64: good: 自己输入
Note on AD64: good: 引用误差=(显示值-标准值)/量程*100% 备注：误差小数位数和参与运算的小数位数，分别比准确度等级多1位，2位。
Note on AE64: 作者: 手工输入
Note on AI64: good: （显示值-500显示值）/量程 小数位数参考误差
Note on A71: good: 手动输入
Note on D71: good: 固定
Note on G71: good: 输入
Note on L71: good: （示值-实际值）/量程
Note on N71: 作者: 自己录入
Note on R71: good: （实际值-500电阻实际值）/量程 小数位数参考误差
Note on W71: good: 手动输入
Note on Z71: good: 固定
Note on AC71: good: 输入
Note on AH71: good: （示值-实际值）/量程
Note on AJ71: 作者: 自己录入
Note on AN71: good: （实际值-500电阻实际值）/量程 小数位数参考误差

## JJG 366-2004不确定度
1、 | 项目: | 接地电阻
| 测量范围： | 1Ω～1900Ω
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10 | 以下表头要求同理
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
| uArel= | 0.05658%
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准仪器的示值误差 | 0.1% | 均匀分布 | 3 | 0.03333%
| 2 | 上级传递 | 0.025% | 正态分布 | 2 | 0.0125%
| 3 | 修约 | 0.05% | 均匀分布 |  | 0.02887%
UB
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
| 测量范围： | 0.1Ω～1Ω
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y 10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
| uArel= | 0.05165%
（2） | （1）不确定度A类评定： y1: 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准仪器的示值误差 | 0.5% | 均匀分布 | 3 | 0.1667%
| 2 | 上级传递 | 0.12% | 正态分布 | 2 | 0.06%
| 3 | 修约 | 0.05% | 均匀分布 |  | 0.02887%
UB
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
| 测量范围： | 0.01Ω～0.1Ω
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y 10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
| uArel= | 0.05165%
（2） | （1）不确定度A类评定： y1: 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准仪器的示值误差 | 2% | 均匀分布 | 3 | 0.6667%
| 2 | 上级传递 | 0.5% | 正态分布 | 2 | 0.25%
| 3 | 修约 | 0.05% | 均匀分布 |  | 0.02887%
UB
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
| 测量范围： | 0.001Ω～0.01Ω
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y 10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
| uArel= | 0.05165%
（2） | （1）不确定度A类评定： y1: 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准仪器的示值误差 | 10% | 均匀分布 | 3 | 3.333%
| 2 | 上级传递 | 2.5% | 正态分布 | 2 | 1.25%
| 3 | 修约 | 0.05% | 均匀分布 |  | 0.02887%
UB
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
Note on C1: good: 是否改成示值误差
Note on B7: good: 根据项目小数位数不同
Note on G10: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B14: good: 根据项目小数位数不同
Note on B16: good: 根据项目小数位数不同
Note on B18: good: 根据项目小数位数不同
Note on B24: good: 根据项目小数位数不同
Note on G27: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B31: good: 根据项目小数位数不同
Note on B33: good: 根据项目小数位数不同
Note on B35: good: 根据项目小数位数不同
Note on B41: good: 根据项目小数位数不同
Note on G44: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B48: good: 根据项目小数位数不同
Note on B50: good: 根据项目小数位数不同
Note on B52: good: 根据项目小数位数不同
Note on B58: good: 根据项目小数位数不同
Note on G61: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B65: good: 根据项目小数位数不同
Note on B67: good: 根据项目小数位数不同
Note on B69: good: 根据项目小数位数不同

## JJG 445-1986 直流标准电压源检定规程
规程名称：JJG 445-1986 直流标准电压源检定规程
检定项目
检定项目 检定类别 | 首次检定 | 周期检定 | 备注-单相
外观检查 | + | + | 合格、不合格
直流电压输出 | + | + | 类似基本误差，数据录入
短期稳定度的测试 | + | - | 类似稳定误差，提供文本框输入
线性误差 | + | - | 合格、不合格
负载调整率 | + | - | 合格、不合格
分辨力 | + | - | 合格、不合格
电源调整率 | + | - | 合格、不合格
纹波和噪声电压 | + | - | 合格、不合格
共模干扰抑制能力 | + | - | 合格、不合格
注：符号“+”表示必须检定，“-”表示可不检定。
原始记录 | [11 empty] | 校准证书 | [7 empty] | 检定证书
直流电压输出
量程 |  | 输出示值 |  | 输出实际值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度 U (k=2) | 指标 |  | 分辨力 | 量程 | 直流电压输出 | [7 empty] | 直流电压输出
[12 empty] | 量程 |  | 输出示值 |  | 输出实际值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度 U (k=2) | 量程 |  | 输出示值 |  | 输出实际值 |  | 相对误差
10 | V | 10 | V | 10.0019 | V |  | #REF! | 3 | 0.2 | #VALUE! | 20
|  | 9 | V | 9.0017 | V |  | #REF! | 3 | 0.2 | #VALUE! | 20 | 10 | V | 10 | V | 10.0019 | V |  | #REF! | 10 | V | 10 | V | 10.0019 | V
|  | 8 | V | 8.0015 | V |  | #REF! | 3 | 0.2 | #VALUE! | 20 |  |  | 9 | V | 9.0017 | V |  | #REF! |  |  | 9 | V | 9.0017 | V
|  | 7 | V | 7.0013 | V |  | #REF! | 3 | 0.2 | #VALUE! | 20 |  |  | 8 | V | 8.0015 | V |  | #REF! |  |  | 8 | V | 8.0015 | V
|  | 6 | V | 6.0011 | V |  | #REF! | 3 | 0.2 | #VALUE! | 20 |  |  | 7 | V | 7.0013 | V |  | #REF! |  |  | 7 | V | 7.0013 | V
|  | 5 | V | 5.0009 | V |  | #REF! | 3 | 0.2 | #VALUE! | 20 |  |  | 6 | V | 6.0011 | V |  | #REF! |  |  | 6 | V | 6.0011 | V
|  | 4 | V | 4.0008 | V |  | #REF! | 3 | 0.2 | #VALUE! | 20 |  |  | 5 | V | 5.0009 | V |  | #REF! |  |  | 5 | V | 5.0009 | V
|  | 3 | V | 3.0006 | V |  | #REF! | 3 | 0.2 | #VALUE! | 20 |  |  | 4 | V | 4.0008 | V |  | #REF! |  |  | 4 | V | 4.0008 | V
|  | 2 | V | 2.0005 | V |  | #REF! | 3 | 0.2 | #VALUE! | 20 |  |  | 3 | V | 3.0006 | V |  | #REF! |  |  | 3 | V | 3.0006 | V
|  | 1 | V | 1.0003 | V |  | #REF! | 3 | 0.2 | #VALUE! | 20 |  |  | 2 | V | 2.0005 | V |  | #REF! |  |  | 2 | V | 2.0005 | V
200 | mV | 200 | mV | 200.0333 | mV |  | #REF! | 4.5 | 0.5 | #VALUE! | 200 |  |  | 1 | V | 1.0003 | V |  | #REF! |  |  | 1 | V | 1.0003 | V
|  | 100 | mV | 100.0419 | mV |  | #REF! | 4.5 | 0.5 | #VALUE! | 200 | 200 | mV | 200 | mV | 200.0333 | mV |  | #REF! | 200 | mV | 200 | mV | 200.0333 | mV
|  | 20 | mV | 20.0502 | mV |  | #REF! | 4.5 | 0.5 | #VALUE! | 200 |  |  | 100 | mV | 100.0419 | mV |  | #REF! |  |  | 100 | mV | 100.0419 | mV
2 | V | 2 | V | 2 | V |  | #REF! | 3 | 0.2 | #VALUE! | 2 |  |  | 20 | mV | 20.0502 | mV |  | #REF! |  |  | 20 | mV | 20.0502 | mV
|  | 1 | V | 1.0001 | V |  | #REF! | 3 | 0.2 | #VALUE! | 2 | 2 | V | 2 | V | 2 | V |  | #REF! | 2 | V | 2 | V | 2 | V
|  | 0.2 | V | 0.20009 | V |  | #REF! | 3 | 0.2 | #VALUE! | 2 |  |  | 1 | V | 1.0001 | V |  | #REF! |  |  | 1 | V | 1.0001 | V
100 | V | 100 | V | 100.0079 | V |  | #REF! | 4.5 | 0.2 | #VALUE! | 200 |  |  | 0.2 | V | 0.20009 | V |  | #REF! |  |  | 0.2 | V | 0.20009 | V
|  | 50 | V | 49.995 | V |  | #REF! | 4.5 | 0.2 | #VALUE! | 200 | 100 | V | 100 | V | 100.0079 | V |  | #REF! | 100 | V | 100 | V | 100.0079 | V
|  | 10 | V | 10.0009 | V |  | #REF! | 4.5 | 0.2 | #VALUE! | 200 |  |  | 50 | V | 49.995 | V |  | #REF! |  |  | 50 | V | 49.995 | V
300 | V | 300 | V | 299.9591 | V |  | #REF! | 4.5 | 0.5 | #VALUE! | 1000 |  |  | 10 | V | 10.0009 | V |  | #REF! |  |  | 10 | V | 10.0009 | V
|  | 200 | V | 199.9722 | V |  | #REF! | 4.5 | 0.5 | #VALUE! | 1000 | 300 | V | 300 | V | 299.9591 | V |  | #REF! | 300 | V | 300 | V | 299.9591 | V
|  | 100 | V | 99.9865 | V |  | #REF! | 4.5 | 0.5 | #VALUE! | 1000 |  |  | 200 | V | 199.9722 | V |  | #REF! |  |  | 200 | V | 199.9722 | V
1000 | V | 1000 | V | 999.8447 | V |  | #REF! | 4.5 | 0.5 | #VALUE! | 1000 |  |  | 100 | V | 99.9865 | V |  | #REF! |  |  | 100 | V | 99.9865 | V
|  | 500 | V | 499.9051 | V |  | #REF! | 4.5 | 0.5 | #VALUE! | 1000 | 1000 | V | 1000 | V | 999.8447 | V |  | #REF! | 1000 | V | 1000 | V | 999.8447 | V
|  | 100 | V | 99.9659 | V |  | #REF! | 4.5 | 0.5 | #VALUE! | 1000 |  |  | 500 | V | 499.9051 | V |  | #REF! |  |  | 500 | V | 499.9051 | V
[14 empty] | 100 | V | 99.9659 | V |  | #REF! |  |  | 100 | V | 99.9659 | V
问题：
灰色部分生成不打印，需要用户自己调整
Note on A22: good: 手工输入 单位选择V mV 自动增加行
Note on C22: good: 手工输入
Note on E22: good: 手工输入
Note on G22: good: （输出示值-输出实际值）/输出实际值*100% 备注：小数位数，比被试设备准确度等级多1位。四舍六入，五奇进偶不进。
Note on H22: good: 算法参考源检定不确定度参考-8508A(新) 计算的直流电压输出中公式。 备注：小数位数与输出实际值小数位数相同，单位相同。四舍五入
Note on I22: good: 根据输出示值取源检定不确定度参考-8508A(新) 计算中的DCV取值
Note on K22: good: 输出示值小数位数/2 0.0001/2 =0.00005
Note on L22: good: 参考DCV中量程。
Note on O23: good: 手工输入 单位选择V mV
Note on Q23: good: 手工输入
Note on S23: good: 手工输入
Note on U23: good: （输出示值-输出实际值）/输出实际值*100% 备注：小数位数，比被试设备准确度等级多1位。四舍六入，五奇进偶不进。
Note on V23: good: 原始记录，证书有 算法参考源检定不确定度参考-8508A(新) 计算的直流电压输出中公式。 备注：小数位数与输出实际值小数位数相同，单位相同。四舍五入
Note on Y23: good: 手工输入 单位选择V mV
Note on AA23: good: 手工输入
Note on AC23: good: 手工输入
Note on AE23: good: （输出示值-输出实际值）/输出实际值*100% 备注：小数位数，比被试设备准确度等级多1位。四舍六入，五奇进偶不进。
Note on D24: good: 单位选择，同量程
Note on R25: good: 单位选择，同量程
Note on AB25: good: 单位选择，同量程

## JJG(航天) 38-1987 直流标准电流源检定规程
规程名称：JJG(航天) 38-1987 直流标准电流源检定规程
检定项目
检定项目 检定类别 | 首次检定 | 周期检定 | 备注-单相
外观检查 | + | + | 合格、不合格
直流电流输出 | + | + | 类似基本误差，数据录入
短期稳定度的测试 | + | - | 类似稳定误差，文本框输入
线性误差 | + | - | 合格、不合格
负载调整率 | + | - | 合格、不合格
分辨力 | + | - | 合格、不合格
电源调整率 | + | - | 合格、不合格
纹波和噪声电压 | + | - | 合格、不合格
共模干扰抑制能力 | + | - | 合格、不合格
注：符号“+”表示必须检定，“-”表示可不检定。
原始记录 | [10 empty] | 单相、三相都引用
直流电流输出 | [10 empty] | 误差=(输出示值-输出实际值)/量程 |  |  |  |  | 校准证书 | [7 empty] | 检定证书
量程 |  | 选用电阻阻值 （Ω） | 输出示值 |  | 读数值 |  | 输出实际值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度 | 数字表指标 |  | 标准电阻指标 | 分辨力 | 量程 | 量程 |  | 输出示值 |  | 输出实际值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度 | 量程 |  | 输出示值 |  | 输出实际值 |  | 相对误差
[10 empty] | U (k=2) | [12 empty] | U (k=2)
200 | mA | 0.01 | 200 | mA | 1.9999 | V | 199.9922 | mA |  | #VALUE! | 85 | 10 | 1e-05 | #VALUE! | 2 | 200 | mA | 200 | mA | #REF! | mA |  | #VALUE! | 200 | mA | 200 | mA | #REF! | mA
|  |  | 180 | mA | 1.7999 | V | 179.9906 | mA |  | 0 | 85 | 10 | 1e-05 | #VALUE! | 2 |  |  | 180 | mA | #REF! | mA |  | #VALUE! |  |  | 180 | mA | #REF! | mA
|  |  | 160 | mA | 1.5999 | V | 159.9898 | mA |  | 0 | 85 | 10 | 1e-05 | #VALUE! | 2 |  |  | 160 | mA | #REF! | mA |  | #VALUE! |  |  | 160 | mA | #REF! | mA
|  |  | 140 | mA | 1.3991 | V | 139.9101 | mA |  | 0 | 85 | 10 | 1e-05 | #VALUE! | 2 |  |  | 140 | mA | #REF! | mA |  | #VALUE! |  |  | 140 | mA | #REF! | mA
|  |  | 120 | mA | 1.1999 | V | 119.9928 | mA |  | 0 | 85 | 10 | 1e-05 | #VALUE! | 2 |  |  | 120 | mA | #REF! | mA |  | #VALUE! |  |  | 120 | mA | #REF! | mA
|  |  | 100 | mA | 0.99994 | V | 99.9938 | mA |  | 0 | 85 | 10 | 1e-05 | #VALUE! | 2 |  |  | 100 | mA | #REF! | mA |  | #VALUE! |  |  | 100 | mA | #REF! | mA
|  |  | 80 | mA | 0.79994 | V | 79.9942 | mA |  | 0 | 85 | 10 | 1e-05 | #VALUE! | 2 |  |  | 80 | mA | #REF! | mA |  | #VALUE! |  |  | 80 | mA | #REF! | mA
|  |  | 60 | mA | 0.59996 | V | 59.9965 | mA |  | 0 | 85 | 10 | 1e-05 | #VALUE! | 2 |  |  | 60 | mA | #REF! | mA |  | #VALUE! |  |  | 60 | mA | #REF! | mA
|  |  | 40 | mA | 0.39998 | V | 39.9982 | mA |  | 0 | 85 | 10 | 1e-05 | #VALUE! | 2 |  |  | 40 | mA | #REF! | mA |  | #VALUE! |  |  | 40 | mA | #REF! | mA
|  |  | 20 | mA | 0.19999 | V | 19.9992 | mA |  | 0 | 85 | 10 | 1e-05 | #VALUE! | 2 |  |  | 20 | mA | #REF! | mA |  | #VALUE! |  |  | 20 | mA | #REF! | mA
200 | µA | / | 200 | µA | 199.9587 | µA | 199.9587 | µA |  | #VALUE! | 280 | 100 | / | #VALUE! | 200 | 200 | µA | 200 | µA | #REF! | µA |  | #VALUE! | 200 | µA | 200 | µA | #REF! | µA
|  |  | 100 | µA | 99.9793 | µA | 99.9793 | µA |  | 0 | 280 | 100 | / | #VALUE! | 200 |  |  | 100 | µA | #REF! | µA |  | #VALUE! |  |  | 100 | µA | #REF! | µA
|  |  | 20 | µA | 19.9963 | µA | 19.9963 | µA |  | 0 | 280 | 100 | / | #VALUE! | 200 |  |  | 20 | µA | #REF! | µA |  | #VALUE! |  |  | 20 | µA | #REF! | µA
2 | mA | / | 2 | mA | 1.9996 | mA | 1.9996 | mA |  | #VALUE! | 280 | 100 | / | #VALUE! | 2 | 2 | mA | 2 | mA | #REF! | mA |  | #VALUE! | 2 | mA | 2 | mA | #REF! | mA
|  |  | 1 | mA | 0.99981 | mA | 0.99981 | mA |  | 0 | 280 | 100 | / | #VALUE! | 2 |  |  | 1 | mA | #REF! | mA |  | #VALUE! |  |  | 1 | mA | #REF! | mA
|  |  | 0.2 | mA | 0.19997 | mA | 0.19997 | mA |  | 0 | 280 | 100 | / | #VALUE! | 2 |  |  | 0.2 | mA | #REF! | mA |  | #VALUE! |  |  | 0.2 | mA | #REF! | mA
20 | mA | / | 20 | mA | 19.9913 | mA | 19.9913 | mA |  | #VALUE! | 280 | 100 | / | #VALUE! | 20 | 20 | mA | 20 | mA | #REF! | mA |  | #VALUE! | 20 | mA | 20 | mA | #REF! | mA
|  |  | 10 | mA | 9.9997 | mA | 9.9997 | mA |  | 0 | 280 | 100 | / | #VALUE! | 20 |  |  | 10 | mA | #REF! | mA |  | #VALUE! |  |  | 10 | mA | #REF! | mA
|  |  | 2 | mA | 2.0003 | mA | 2.0003 | mA |  | 0 | 280 | 100 | / | #VALUE! | 20 |  |  | 2 | mA | #REF! | mA |  | #VALUE! |  |  | 2 | mA | #REF! | mA
2 | A | 0.001 | 2 | A | 1.9995 | mV | 1.9995 | A |  | #VALUE! | 110 | 20 | 0.0001 | #VALUE! | 200 | 2 | A | 2 | A | #REF! | A |  | #VALUE! | 2 | A | 2 | A | #REF! | A
|  |  | 1 | A | 0.99952 | mV | 0.99952 | A |  | 0 | 110 | 20 | 0.0001 | #VALUE! | 200 |  |  | 1 | A | #REF! | A |  | #VALUE! |  |  | 1 | A | #REF! | A
|  |  | 0.2 | A | 0.19925 | mV | 0.19925 | A |  | 0 | 110 | 20 | 0.0001 | #VALUE! | 200 |  |  | 0.2 | A | #REF! | A |  | #VALUE! |  |  | 0.2 | A | #REF! | A
[11 empty] | 110 | 20 | 0.0001 | 0.5 | 200
[11 empty] | 110 | 20 | 0.0001 | 0.5 | 200
[11 empty] | 110 | 20 | 0.0001 | 0.5 | 200
校 准 结 果
直流电流输出
量程 |  | 选用电阻阻值 （Ω） | 输出示值 |  | 读数值 |  | 输出实际值 |  | 测量结果不确定度 U (k=2) | 数字表指标 |  | 标准电阻指标 | 分辨力 | 量程
200 | mA |  | 200 | mA | 1.9999 | V | 199.9922 | mA | 0.57762 | 85 | 10 | 1e-05 | 0.5 | 2
|  |  | 180 | mA | 1.7999 | V | 179.9906 | mA | 0.57757 | 85 | 10 | 1e-05 | 0.5 | 2
|  |  | 160 | mA | 1.5999 | V | 159.9898 | mA | 0.57753 | 85 | 10 | 1e-05 | 0.5 | 2
|  |  | 140 | mA | 1.3991 | V | 139.9101 | mA | 0.57749 | 85 | 10 | 1e-05 | 0.5 | 2
|  |  | 120 | mA | 1.1999 | V | 119.9928 | mA | 0.57746 | 85 | 10 | 1e-05 | 0.5 | 2
|  |  | 100 | mA | 0.99994 | V | 99.9938 | mA | 0.57743 | 85 | 10 | 1e-05 | 0.5 | 2
|  |  | 80 | mA | 0.79994 | V | 79.9942 | mA | 0.57741 | 85 | 10 | 1e-05 | 0.5 | 2
|  |  | 60 | mA | 0.59996 | V | 59.9965 | mA | 0.57739 | 85 | 10 | 1e-05 | 0.5 | 2
|  |  | 40 | mA | 0.39998 | V | 39.9982 | mA | 0.57738 | 85 | 10 | 1e-05 | 0.5 | 2
|  |  | 20 | mA | 0.19999 | V | 19.9992 | mA | 0.57737 | 85 | 10 | 1e-05 | 0.5 | 2
200 | µA | / | 200 | µA | 199.9587 | µA | 199.9587 | µA | 0.075991 | 280 | 100 | / | 0.0005 | 200
|  |  | 100 | µA | 99.9793 | µA | 99.9793 | µA | 0.047998 | 280 | 100 | / | 0.0005 | 200
|  |  | 20 | µA | 19.9963 | µA | 19.9963 | µA | 0.025605 | 280 | 100 | / | 0.0005 | 200
2 | mA | / | 2 | mA | 1.9996 | mA | 1.9996 | mA | 0.00075992 | 280 | 100 | / | 5e-06 | 2
|  |  | 1 | mA | 0.99981 | mA | 0.99981 | mA | 0.00047998 | 280 | 100 | / | 5e-06 | 2
|  |  | 0.2 | mA | 0.19997 | mA | 0.19997 | mA | 0.00025606 | 280 | 100 | / | 5e-06 | 2
20 | mA | / | 20 | mA | 19.9913 | mA | 19.9913 | mA | 0.0075978 | 280 | 100 | / | 5e-05 | 20
|  |  | 10 | mA | 9.9997 | mA | 9.9997 | mA | 0.0048003 | 280 | 100 | / | 5e-05 | 20
|  |  | 2 | mA | 2.0003 | mA | 2.0003 | mA | 0.0025607 | 280 | 100 | / | 5e-05 | 20
2 | A | 0.001 | 2 | A | 1.9995 | mV | 1.9995 | A | 0.0042211 | 110 | 20 | 0.0001 | 5e-06 | 200
|  |  | 1 | A | 0.99952 | mV | 0.99952 | A | 0.0041112 | 110 | 20 | 0.0001 | 5e-06 | 200
|  |  | 0.2 | A | 0.19925 | mV | 0.19925 | A | 0.0040232 | 110 | 20 | 0.0001 | 5e-06 | 200
20 | A | 0.001 | 20 | A | 19.998 | mV | 19.998 | A | 0.0062009 | 110 | 20 | 0.0001 | 5e-05 | 200
|  |  | 10 | A | 9.996 | mV | 9.996 | A | 0.0051009 | 110 | 20 | 0.0001 | 5e-05 | 200
|  |  | 2 | A | 1.996 | mV | 1.996 | A | 0.0042211 | 110 | 20 | 0.0001 | 5e-05 | 200
Note on A23: good: 原始记录、证书都需要 自动增加行
Note on C23: good: 原始记录需要 证书不需要
Note on D23: good: 都需要
Note on F23: good: 原始记录需要 证书不需要
Note on H23: good: 都需要 如果选用电阻阻值为/，那么读数值和输出实际值相等。 否则，数据实际值等于读数值除以选用电阻阻值。根据输出示值进行单位换算 输出实际值的单位与输出示值小数位数、单位保持一致
Note on J23: good: （输出示值-输出实际值）/输出实际值*100% 与电压源检定同理。
Note on K23: good: 是否有标准电阻指标，决定算法不同。具体参考源检定-直流电流输出。 没有标准电阻算法与直流电压源算法相同。 备注：小数位数、单位与输出实际值保持一致 四舍五入
Note on L23: good: 从数字表指标到最后，参与计算，参考读数值，区分电压还是电流，如果是电压那么，取DCV指标，如果是电流取DCI指标。
Note on N23: good: 如果选用电阻阻值为0.001，那么标准电阻指标为0.0001，其他默认为0.00001.如果选用电阻值为/，那么值为空。
Note on O23: good: 输出示值小数1/2 参考电压源检定。
Note on P23: good: 根据读数值取DCV或者DCI中的量程。
Note on T23: good: 原始记录、证书都需要
Note on V23: good: 都需要
Note on X23: good: 都需要 如果选用电阻阻值为/，那么读数值和输出实际值相等。 否则，数据实际值等于读数值除以选用电阻阻值。根据输出示值进行单位换算 输出实际值的单位与输出示值小数位数、单位保持一致
Note on Z23: good: （输出示值-输出实际值）/输出实际值*100% 与电压源检定同理。
Note on AA23: good: 是否有标准电阻指标，决定算法不同。具体参考源检定-直流电流输出。 没有标准电阻算法与直流电压源算法相同。 备注：小数位数、单位与输出实际值保持一致 四舍五入
Note on AD23: good: 原始记录、证书都需要
Note on AF23: good: 都需要
Note on AH23: good: 都需要 如果选用电阻阻值为/，那么读数值和输出实际值相等。 否则，数据实际值等于读数值除以选用电阻阻值。根据输出示值进行单位换算 输出实际值的单位与输出示值小数位数、单位保持一致
Note on AJ23: good: （输出示值-输出实际值）/输出实际值*100% 与电压源检定同理。
Note on A55: good: 输出参考8508A指标 以此类推
Note on A56: good: 原始记录、证书都需要
Note on C56: good: 原始记录需要 证书不需要
Note on D56: good: 都需要
Note on F56: good: 原始记录需要 证书不需要
Note on H56: good: 都需要 如果选用电阻阻值为/，那么读数值和数据实际值相等。 否则，数据实际值等于读数值除以选用电阻阻值 输出实际值的单位与输出示值单位一样
Note on J56: good: 证书需要 原始记录不需要
Note on K56: good: 从数字表指标到最后，参与计算，参考读数值，区分电压还是电流，测量结果不确定度

## JJG(航天)34-1999 交流数字电压表检定规程
JJG(航天)34-1999 交流数字电压表检定规程
三相多功能标准表或者三相仪置检定项目
检定项目 检定类别 |  | 首次检定 | 周期检定 | 备注-单相
外观及附件的检查 |  | + | + | 合格、不合格
工作正常性的检查 |  | + | + | 合格、不合格
交流电压测量 | 交流电压测量（单相） | + | + | 数据录入
交流电压测量（两相）
交流电压测量（三相）
原始记录（单相）
[11 empty] | 校准证书（单相） | [5 empty] | 检定证书（单相）
量程 | 标准值 | 频率（Hz） | 显示值 | 相对误差 | 校准结果的不确定度 U (k=2) | 指标 |  | 分辨力 |  |  | 量程 | 标准值 | 频率（Hz） | 显示值 | 相对误差 | 校准结果的不确定度 U (k=2) | 量程 | 标准值 | 频率（Hz） | 显示值 | 相对误差
10 | 10 | 60 | 9.9946 |  | 0.00050308 | 45 | 5e-05 | 5e-05 |  |  | 10 | 10 | 60 | 9.9946 |  | 0 | 10 | 10 | 60 | 9.9946
| 10 | 1k | 9.9999 |  | 0.00050332 | 45 | 5e-05 | 5e-05 |  |  |  | 10 | 1k | 9.9999 |  | 0 |  | 10 | 1k | 9.9999
| 0 |  | 7.995 |  | 0.00041382 | 45 | 5e-05 | 5e-05 |  |  |  | 0 |  | 7.995 |  | 0 |  | 0 |  | 7.995
| 0 |  | 6.9954 |  | 0.00036933 | 45 | 5e-05 | 5e-05 |  |  |  | 0 |  | 6.9954 |  | 0 |  | 0 |  | 6.9954
| 0 |  | 5.9958 |  | 0.00032498 | 45 | 5e-05 | 5e-05 |  |  |  | 0 |  | 5.9958 |  | 0 |  | 0 |  | 5.9958
| 0 |  | 4.9963 |  | 0.00028083 | 45 | 5e-05 | 5e-05 |  |  |  | 0 |  | 4.9963 |  | 0 |  | 0 |  | 4.9963
| 0 |  | 3.997 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 3.997 |  | 0 |  | 0 |  | 3.997
| 0 |  | 2.9978 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 2.9978 |  | 0 |  | 0 |  | 2.9978
| 0 |  | 1.9988 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1.9988 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9988
| 0 |  | 0.99998 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.99998 |  | 0 |  | 0 |  | 0.99998
100 | 0 |  | 99.997 |  | 0 | [5 empty] | 100 | 0 |  | 99.997 |  | 0 | 100 | 0 |  | 99.997
| 50 |  | 49.991 |  | 0 | [6 empty] | 50 |  | 49.991 |  | 0 |  | 50 |  | 49.991
| 10 |  | 10.002 |  | 0 | [6 empty] | 10 |  | 10.002 |  | 0 |  | 10 |  | 10.002
1 | 0 |  | 0.99997 |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 0.99997 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0.99997
| 0 |  | 0.49989 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.49989 |  | 0 |  | 0 |  | 0.49989
| 0 |  | 0.099997 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.099997 |  | 0 |  | 0 |  | 0.099997
100 | 100 |  | 99.945 |  | 0 | [5 empty] | 100 | 100 |  | 99.945 |  | 0 | 100 | 100 |  | 99.945
| 50 |  | 49.963 |  | 0 | [6 empty] | 50 |  | 49.963 |  | 0 |  | 50 |  | 49.963
| 10 |  | 9.9947 |  | 0 | [6 empty] | 10 |  | 9.9947 |  | 0 |  | 10 |  | 9.9947
750 | 1 |  | 749.6 |  | 0 | [5 empty] | 750 | 1 |  | 749.6 |  | 0 | 750 | 1 |  | 749.6
| 500 |  | 499.69 |  | 0 | [6 empty] | 500 |  | 499.69 |  | 0 |  | 500 |  | 499.69
| 100 |  | 99.943 |  | 0 | [6 empty] | 100 |  | 99.943 |  | 0 |  | 100 |  | 99.943
原始记录（三相）
三相（两列的三列的通道自己选择）
[22 empty] | 校准证书（三相） | [8 empty] | 检定证书（三相）
1、 | 交流电压测量（50Hz） | [13 empty] | 校准证书只有不确定度，检定证书只有引用误差 | [6 empty] | 1、 | 交流电压测量（50Hz） | [7 empty] | 1、 | 交流电压测量（50Hz）
量程 |  | 显示值 |  |  |  | 标准值 |  |  |  | 引用误差 |  |  |  | 校准结果的不确定度（k=2) | [7 empty] | 量程 |  | 显示值 |  | 标准值 |  | 引用误差 |  | 校准结果的不确定度（k=2) | 量程 |  | 显示值 |  | 标准值 |  | 引用误差
|  | U1 |  | U2 |  | U1 |  | U2 |  | U1 |  | U2 |  |  | 引用误差=（标准值-显示值）/量程 | [8 empty] | U1 | U2 | U1 | U2 | U1 | U2 |  |  |  | U1 | U2 | U1 | U2 | U1 | U2
200 |  | 99.2 |  | 99.7 |  | 99.95 |  | 99.94 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0.00058992 | 不确定度算法参考数表/数表-两相相位表进行计算。显示值小数位数不同，那么算法不同 | [6 empty] | 200 |  | 99.2 | 99.7 | 99.95 | 99.94 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.05899% | 200 |  | 99.2 | 99.7 | 99.95 | 99.94 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 89.1 |  | 89.8 |  | 89.96 |  | 89.93 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 交流电压的显示值小数位数分1位、2位、3位、4位。 | [8 empty] | 89.1 | 89.8 | 89.96 | 89.93 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 89.1 | 89.8 | 89.96 | 89.93 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 79.3 |  | 79.9 |  | 80.01 |  | 80.02 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | U下标范围为：默认U1 、U2或者是UA、UB、UC | [8 empty] | 79.3 | 79.9 | 80.01 | 80.02 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 79.3 | 79.9 | 80.01 | 80.02 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 69.5 |  | 69.9 |  | 70.02 |  | 70.01 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 范围为：U0到U20,CH0到CH16，UA1到UA6，UB1到UB6，UC1到UC6，U01到U06 | [7 empty] | 69.5 | 69.9 | 70.02 | 70.01 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 69.5 | 69.9 | 70.02 | 70.01 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 59.3 |  | 60 |  | 60.02 |  | 60.02 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 交流不确定度：小数点后三位，单位% | [8 empty] | 59.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 59.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 49.7 |  | 49.9 |  | 50 |  | 50 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [11 empty] | 49.7 | 49.9 | 50 | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 49.7 | 49.9 | 50 | 50 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 39.3 |  | 40 |  | 40.02 |  | 40.02 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [11 empty] | 39.3 | 40 | 40.02 | 40.02 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 39.3 | 40 | 40.02 | 40.02 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 29.4 |  | 30 |  | 30.01 |  | 30.04 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [11 empty] | 29.4 | 30 | 30.01 | 30.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 29.4 | 30 | 30.01 | 30.04 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 19.5 |  | 20 |  | 20.01 |  | 20.03 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [11 empty] | 19.5 | 20 | 20.01 | 20.03 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 19.5 | 20 | 20.01 | 20.03 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 10 |  | 10 |  | 10.03 |  | 10.04 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [11 empty] | 10 | 10 | 10.03 | 10.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 10 | 10 | 10.03 | 10.04 | #DIV/0! | #DIV/0!
220 |  | 11 |  | 11 |  | 11.03 |  | 11.04 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [9 empty] | 220 |  | 11 | 11 | 11.03 | 11.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 220 |  | 11 | 11 | 11.03 | 11.04 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 12 |  | 12 |  | 12.03 |  | 12.04 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [11 empty] | 12 | 12 | 12.03 | 12.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 12 | 12 | 12.03 | 12.04 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 13 |  | 13 |  | 13.03 |  | 13.04 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [11 empty] | 13 | 13 | 13.03 | 13.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 13 | 13 | 13.03 | 13.04 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 14 |  | 14 |  | 14.03 |  | 14.04 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [11 empty] | 14 | 14 | 14.03 | 14.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 14 | 14 | 14.03 | 14.04 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 15 |  | 15 |  | 15.03 |  | 15.04 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [11 empty] | 15 | 15 | 15.03 | 15.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 15 | 15 | 15.03 | 15.04 | #DIV/0! | #DIV/0!
220 |  | 16 |  | 16 |  | 16.03 |  | 16.04 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [9 empty] | 220 |  | 16 | 16 | 16.03 | 16.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 220 |  | 16 | 16 | 16.03 | 16.04 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 17 |  | 17 |  | 17.03 |  | 17.04 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [11 empty] | 17 | 17 | 17.03 | 17.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 17 | 17 | 17.03 | 17.04 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 18 |  | 18 |  | 18.03 |  | 18.04 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [11 empty] | 18 | 18 | 18.03 | 18.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 18 | 18 | 18.03 | 18.04 | #DIV/0! | #DIV/0!
380 |  | 19 |  | 19 |  | 19.03 |  | 19.04 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [9 empty] | 380 |  | 19 | 19 | 19.03 | 19.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 380 |  | 19 | 19 | 19.03 | 19.04 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 20 |  | 20 |  | 20.03 |  | 20.04 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [11 empty] | 20 | 20 | 20.03 | 20.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 20 | 20 | 20.03 | 20.04 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 21 |  | 21 |  | 21.03 |  | 21.04 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [11 empty] | 21 | 21 | 21.03 | 21.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 21 | 21 | 21.03 | 21.04 | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 22 |  | 22 |  | 22.03 |  | 22.04 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [9 empty] | 600 |  | 22 | 22 | 22.03 | 22.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 600 |  | 22 | 22 | 22.03 | 22.04 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 23 |  | 23 |  | 23.03 |  | 23.04 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [11 empty] | 23 | 23 | 23.03 | 23.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 23 | 23 | 23.03 | 23.04 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 24 |  | 24 |  | 24.03 |  | 24.04 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [11 empty] | 24 | 24 | 24.03 | 24.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 24 | 24 | 24.03 | 24.04 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 25 |  | 25 |  | 25.03 |  | 25.04 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [11 empty] | 25 | 25 | 25.03 | 25.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 25 | 25 | 25.03 | 25.04 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 26 |  | 26 |  | 26.03 |  | 26.04 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [11 empty] | 26 | 26 | 26.03 | 26.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 26 | 26 | 26.03 | 26.04 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 27 |  | 27 |  | 27.03 |  | 27.04 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [11 empty] | 27 | 27 | 27.03 | 27.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 27 | 27 | 27.03 | 27.04 | #DIV/0! | #DIV/0!
注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。
1、 | 交流电压测量（50Hz）
量程 |  | 显示值 |  |  | 标准值 |  |  | 引用误差 |  |  | Urel（k=2)
|  | UA | UB | UC | UA | UB | UC | UA | UB | UC
57.7 |  | 57.6986 | 57.704 | 57.699 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01079%
|  | 34.622 | 34.625 | 34.619 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 11.538 | 11.538 | 11.541 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
100 |  | 99.999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -0.001 | 0 | 0 | 0.01223%
|  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0
|  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0
|  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
|  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
|  | 39.999 | 39.999 | 39.999 | 40 | 40 | 40 | -0.001 | -0.001 | -0.001
|  | 29.999 | 29.999 | 29.999 | 30 | 30 | 30 | -0.001 | -0.001 | -0.001
|  | 19.999 | 19.999 | 19.999 | 20 | 20 | 20 | -0.001 | -0.001 | -0.001
|  | 9.9979 | 9.998 | 9.9992 | 10 | 10 | 10 | -0.0021 | -0.002 | -0.0008
220 |  | 220.002 | 220.006 | 220.003 | 220 | 220 | 220 | 0.00090909 | 0.0027273 | 0.0013636 | 0.01223%
|  | 132.002 | 132.005 | 132.002 | 132 | 132 | 132 | 0.00090909 | 0.0022727 | 0.00090909
|  | 22 | 22 | 22.001 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0.00045455
380 |  | 380.014 | 379.951 | 379.876 | 380.095 | 380.062 | 380.045 | -0.021316 | -0.029211 | -0.044474
|  | 227.987 | 227.954 | 227.941 | 228.04 | 228.016 | 228.04 | -0.013947 | -0.016316 | -0.026053
|  | 37.9988 | 38.0044 | 37.997 | 38.0122 | 38.0141 | 38.0086 | -0.0035263 | -0.0025526 | -0.0030526
注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。
Note on A11: stone: 自动增加行的
Note on E11: good: （显示值-标准值）/标准值*100% 备注:小数位数比准确度等级多1位，四舍六入，逢五奇进偶不进
Note on F11: good: 参考表检定-交流电压算法，其他表规程算法相同 小数位数、单位与标准值、显示值保持一致。
Note on P11: good: （显示值-标准值）/标准值*100% 备注:小数位数比准确度等级多1位，四舍六入，逢五奇进偶不进
Note on Q11: good: 参考表检定-交流电压算法，其他表规程算法相同 小数位数、单位与标准值、显示值保持一致。
Note on Y11: good: （显示值-标准值）/标准值*100% 备注:小数位数比准确度等级多1位，四舍六入，逢五奇进偶不进
Note on H13: good: 与标准值单位统一，如果不统一进行换算
Note on B41: stone: 50Hz为变量
Note on A42: stone: 自动增加行
Note on C42: good: 两相相位表，控制小数点后显示几位。
Note on AB42: good: 两相相位表，控制小数点后显示几位。
Note on AS42: good: 两相相位表，控制小数点后显示几位。
Note on A74: stone: 自动增加行

## JJG(航天)34-1999 -交流电压测量-单相
证书编号：DC/数表-006-2016
校 准 结 果
交流电压测量
量程 | 标准值 | 频率（Hz） | 显示值 | 测量结果不确定度 U (k=2) | 指标 |  | 分辨力
10 | 10 | 60 | 9.9946 | 0.57737 | 45 | 5e-05 | 0.5
| 10 | 1k | 9.9999 | 0.57737 | 45 | 5e-05 | 0.5
| 8 |  | 7.995 | 0.57737 | 45 | 5e-05 | 0.5
| 7 |  | 6.9954 | 0.57737 | 45 | 5e-05 | 0.5
| 6 |  | 5.9958 | 0.57737 | 45 | 5e-05 | 0.5
| 5 |  | 4.9963 | 0.57737 | 45 | 5e-05 | 0.5
| 4 |  | 3.997 | 0.57737 | 45 | 5e-05 | 0.5
| 3 |  | 2.9978 | 0.57737 | 45 | 5e-05 | 0.5
| 2 |  | 1.9988 | 0.57737 | 45 | 1e-05 | 0.5
| 1 |  | 0.99998 | 0.57737 | 45 | 1e-05 | 0.5
100 | 100 |  | 99.997 | 0.015011 | 80 | 0.007 | 0.0005
| 50 |  | 49.991 | 0.011014 | 80 | 0.007 | 0.0005
| 10 |  | 10.002 | 0.0078215 | 80 | 0.007 | 0.0005
1 | 1 |  | 0.99997 | 5.5301e-05 | 45 | 1e-05 | 5e-06
| 0.5 |  | 0.49989 | 3.3004e-05 | 45 | 1e-05 | 5e-06
| 0.1 |  | 0.099997 | 0.007008 | 80 | 0.007 | 5e-06
100 | 100 |  | 99.945 | 0.0058258 | 52 | 0.0006 | 0.0005
| 50 |  | 49.963 | 0.0032498 | 52 | 0.0006 | 0.0005
| 10 |  | 9.9947 | 0.00076362 | 45 | 5e-05 | 0.0005
750 | 750 |  | 749.6 | 0.056766 | 70 | 0.004 | 0.005
| 500 |  | 499.69 | 0.039404 | 70 | 0.004 | 0.005
| 100 |  | 99.943 | 0.0081817 | 52 | 0.0006 | 0.005
五、交流电压测量
量程 | 标准值 | 显示值(60Hz) | 绝对误差 | a | b | 误差限
|  |  |  | (ppm of reading) | (ppm of range) | （绝对值）
10 | 10 | 9.9946 | -0.0054 | 0.06 | 0.03 | 0.0089968
| 9 | 8.995 | -0.005 | 0.06 | 0.03 | 0.008397
| 8 | 7.9952 | -0.0048 | 0.06 | 0.03 | 0.0077971
| 7 | 6.9955 | -0.0045 | 0.06 | 0.03 | 0.0071973
| 6 | 5.9958 | -0.0042 | 0.06 | 0.03 | 0.0065975
| 5 | 4.9962 | -0.0038 | 0.06 | 0.03 | 0.0059977
| 4 | 3.9968 | -0.0032 | 0.06 | 0.03 | 0.0053981
| 3 | 2.9975 | -0.0025 | 0.06 | 0.03 | 0.0047985
| 2 | 1.9984 | -0.0016 | 0.06 | 0.03 | 0.004199
| 1 | 0.9995 | -0.0005 | 0.06 | 0.03 | 0.0035997
100 | 100 | 99.951 | -0.049 | 0.06 | 0.04 | 0.089971
| 50 | 49.968 | -0.032 | 0.06 | 0.04 | 0.032981
| 10 | 10 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.009
1 | 1 | 0.99949 | -0.00051 | 0.06 | 0.03 | 0.00089969
| 0.5 | 0.49964 | -0.00036 | 0.06 | 0.03 | 0.00059978
| 0.1 | 0.099952 | -4.8e-05 | 0.06 | 0.03 | 0.00035997
100 | 100 | 99.982 | -0.018 | 0.06 | 0.03 | 0.089989
| 50 | 49.98 | -0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.059988
| 10 | 9.9948 | -0.0052 | 0.06 | 0.03 | 0.035997
750 | 750 | 749.83 | -0.17 | 0.06 | 0.03 | 0.6749
| 500 | 499.83 | -0.17 | 0.06 | 0.03 | 0.5249
| 100 | 99.982 | -0.018 | 0.06 | 0.03 | 0.28499
结论：交流电压绝对误差符合出厂技术指标。
Note on A4: good: 交流电压测量-基本误差
Note on E5: good: 所有原始记录没有，证书有

## JJG(航天)34-1999 -交流电压测量-两相
报告编号：DC/数表-227-2014
校 准 结 果
1、 | 外观及线路检查：合格
2、 | 交流电压测量（50Hz）
量程 |  | 显示值 |  | 标准值 |  |  | 引用误差
|  | U1 | U2 | U1 | U2 |  | U1 | U2
200 |  | 99.2 | 99.7 | 99.95 | 99.94 |  | -0.375 | -0.12
|  | 89.1 | 89.8 | 89.96 | 89.93 |  | -0.43 | -0.065
|  | 79.3 | 79.9 | 80.01 | 80.02 |  | -0.355 | -0.06
|  | 69.5 | 69.9 | 70.02 | 70.01 |  | -0.26 | -0.055
|  | 59.3 | 60 | 60.02 | 60.02 |  | -0.36 | -0.01
|  | 49.7 | 49.9 | 50 | 50 |  | -0.15 | -0.05
|  | 39.3 | 40 | 40.02 | 40.02 |  | -0.36 | -0.01
|  | 29.4 | 30 | 30.01 | 30.04 |  | -0.305 | -0.02
|  | 19.5 | 20 | 20.01 | 20.03 |  | -0.255 | -0.015
|  | 10 | 10 | 10.03 | 10.04 |  | -0.015 | -0.02
注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
结论： | 引用误差符合1.0级。

## JJG(航天)34-1999 -交流电压测量-三相
原始记录编号：DC/数表原始-246-2015
校 准 结 果
1、 | 交流电压测量（50Hz）
量程 |  | 显示值 |  |  | 标准值 |  |  | 引用误差 |  |  | Urel（k=2)
|  | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相
57.7 |  | 57.6986 | 57.704 | 57.699 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | -0.0024263 | 0.0069324 | -0.0017331 | 0.00010786
|  | 34.622 | 34.625 | 34.619 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 0.0034662 | 0.0086655 | -0.0017331
|  | 11.538 | 11.538 | 11.541 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | -0.0034662 | -0.0034662 | 0.0017331
100 |  | 99.999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -0.001 | 0 | 0 | 0.00012233
|  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0
|  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0
|  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
|  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
|  | 39.999 | 39.999 | 39.999 | 40 | 40 | 40 | -0.001 | -0.001 | -0.001
|  | 29.999 | 29.999 | 29.999 | 30 | 30 | 30 | -0.001 | -0.001 | -0.001
|  | 19.999 | 19.999 | 19.999 | 20 | 20 | 20 | -0.001 | -0.001 | -0.001
|  | 9.9979 | 9.998 | 9.9992 | 10 | 10 | 10 | -0.0021 | -0.002 | -0.0008
220 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
220 |  | 220.002 | 220.006 | 220.003 | 220 | 220 | 220 | 0.00090909 | 0.0027273 | 0.0013636 | 0.00012233
|  | 132.002 | 132.005 | 132.002 | 132 | 132 | 132 | 0.00090909 | 0.0022727 | 0.00090909
|  | 22 | 22 | 22.001 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0.00045455
380 |  | 380.014 | 379.951 | 379.876 | 380.095 | 380.062 | 380.045 | -0.021316 | -0.029211 | -0.044474
|  | 227.987 | 227.954 | 227.941 | 228.04 | 228.016 | 228.04 | -0.013947 | -0.016316 | -0.026053
|  | 37.9988 | 38.0044 | 37.997 | 38.0122 | 38.0141 | 38.0086 | -0.0035263 | -0.0025526 | -0.0030526
600 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论： | 引用误差符合0.05级。 | [9 empty] | 改行校准没有，检定有
2、交流电压测量
量程 |  | 显示值(V) |  |  | 标准值(V) |  |  | 相对误差 |  |  | Urel（k=2)
|  | U1 | U3 | U5 | U1 | U3 | U5 | U1 | U3 | U5
50 |  | 1099.73 | 1099.803 | 1099.734 | 1100 | 1100 | 1100 | -0.024545 | -0.017909 | -0.024182
|  | 48.704 | 49.006 | 48.603 | 50 | 50 | 50 | -2.592 | -1.988 | -2.794 | 0.00012233
|  | 43.833 | 44.109 | 43.778 | 45 | 45 | 45 | -2.5933 | -1.98 | -2.7156
|  | 38.963 | 39.213 | 38.914 | 40 | 40 | 40 | -2.5925 | -1.9675 | -2.715
|  | 34.087 | 34.313 | 34.046 | 35 | 35 | 35 | -2.6086 | -1.9629 | -2.7257
|  | 29.219 | 29.411 | 29.183 | 30 | 30 | 30 | -2.6033 | -1.9633 | -2.7233
|  | 24.346 | 24.511 | 24.319 | 25 | 25 | 25 | -2.616 | -1.956 | -2.724
|  | 19.473 | 19.609 | 19.455 | 20 | 20 | 20 | -2.635 | -1.955 | -2.725
|  | 14.599 | 14.707 | 14.588 | 15 | 15 | 15 | -2.6733 | -1.9533 | -2.7467
|  | 9.728 | 9.809 | 9.724 | 10 | 10 | 10 | -2.72 | -1.91 | -2.76
|  | 4.857 | 4.907 | 4.859 | 5 | 5 | 5 | -2.86 | -1.86 | -2.82
注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。

## JJG(航天)34-1999不确定算法
按量程
（1） 不确定度的A类评定
y1/y6 |  | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 |  | y5/y10
0.99447 |  | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 |  | 0.99447
0.99545 |  | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 |  | 0.99545
UA
（2） 不确定度的B类评定
误差来源 |  |  |  |  | 误差限 |  | 误差分布状况 | k | 不确定度
上级标准器导致的不确定度u1 |  |  |  |  | 4e-05 |  | 正态分布 | 2 | 2e-05
本标准器相对误差导致的不确定度u2 |  |  |  |  | 0.0002 |  | 正态分布 | 2 | 0.0001
标准仪表分辨力导致的不确定度u3 |  |  |  |  | 5e-06 |  | 矩形分布 | √3 | 2.8868e-06
标准表上级传递误差导致的测量不确定度（TPZ303交流电流） |  |  |  |  | 0.0002 |  | 正态分布 | 3 | 6e-05
标准表上级传递误差导致的测量不确定度（PP17） |  |  |  |  | 0.0002 |  | 正态分布 | 3 | 6e-05
UB
（3）合成不确定度
uc=
（4） 扩展不确定度
Urel=
（5） 报告不确定度
扩展不确定度为：
Note on A6: 作者: 根据项目小数位数不同

## JJG 410-94 精密交流电压校准源检定规程
JJG 410-94 精密交流电压校准源检定规程
检定项目
检定项目 检定类别 |  | 首次检定 | 周期检定 | 备注单相
外观检查 |  | + | + | 合格、不合格
伏特量程电压准确度 |  | + | + | 合格、不合格
毫伏量程电压准确度 |  | + | - | 合格、不合格
频率准确度 |  | + | - | 合格、不合格
波形失真 |  | + | - | 合格、不合格
交流电压输出 | 单相 | + | - | 数据录入
电压短期稳定度 |  | + | - | 提供文本框
原始记录
交流电压输出 | [12 empty] | 校准证书 | [8 empty] | 检定证书
量程 |  | 输出示值 |  | 频率值 | 输出实际值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度 | 指标 |  | 分辨力 | 量程 | 量程 |  | 输出示值 |  | 频率值 | 输出实际值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度 | 量程 |  | 输出示值 |  | 频率值 | 输出实际值 |  | 相对误差
|  |  |  | （Hz） |  |  |  | U (k=2) | [8 empty] | （Hz） |  |  |  | U (k=2) |  |  |  |  | （Hz）
10 | V | 10 | V |  | 10.0026 | V |  | 0 | 85 | 10 | #VALUE! | 20 | 10 | V | 10 | V |  | 10.0026 | V |  | 0 | 10 | V | 10 | V |  | 10.0026 | V
|  | 9 | V |  | 9.0021 | V |  | 0 | 85 | 10 | #VALUE! | 20 |  |  | 9 | V |  | 9.0021 | V |  | 0 |  |  | 9 | V |  | 9.0021 | V
|  | 8 | V |  | 8.0017 | V |  | 0 | 85 | 10 | #VALUE! | 20 |  |  | 8 | V |  | 8.0017 | V |  | 0 |  |  | 8 | V |  | 8.0017 | V
|  | 7 | V |  | 7.0016 | V |  | 0 | 85 | 10 | #VALUE! | 20 |  |  | 7 | V |  | 7.0016 | V |  | 0 |  |  | 7 | V |  | 7.0016 | V
|  | 6 | V |  | 6.0015 | V |  | 0 | 85 | 10 | #VALUE! | 20 |  |  | 6 | V |  | 6.0015 | V |  | 0 |  |  | 6 | V |  | 6.0015 | V
|  | 5 | V |  | 5.0011 | V |  | 0 | 85 | 10 | #VALUE! | 20 |  |  | 5 | V |  | 5.0011 | V |  | 0 |  |  | 5 | V |  | 5.0011 | V
|  | 4 | V |  | 4.0008 | V |  | 0 | 85 | 10 | #VALUE! | 20 |  |  | 4 | V |  | 4.0008 | V |  | 0 |  |  | 4 | V |  | 4.0008 | V
|  | 3 | V |  | 3.0004 | V |  | 0 | 85 | 10 | #VALUE! | 20 |  |  | 3 | V |  | 3.0004 | V |  | 0 |  |  | 3 | V |  | 3.0004 | V
|  | 2 | V |  | 2.0005 | V |  | 0 | 85 | 10 | #VALUE! | 20 |  |  | 2 | V |  | 2.0005 | V |  | 0 |  |  | 2 | V |  | 2.0005 | V
|  | 1 | V |  | 1.0002 | V |  | 0 | 85 | 10 | #VALUE! | 20 |  |  | 1 | V |  | 1.0002 | V |  | 0 |  |  | 1 | V |  | 1.0002 | V
200 | mV | 200 | mV |  | 200.091 | mV |  | 0 | 110 | 20 | #VALUE! | 200 | 200 | mV | 200 | mV |  | 200.091 | mV |  | 0 | 200 | mV | 200 | mV |  | 200.091 | mV
|  | 100 | mV |  | 100.032 | mV |  | 0 | 110 | 20 | #VALUE! | 200 |  |  | 100 | mV |  | 100.032 | mV |  | 0 |  |  | 100 | mV |  | 100.032 | mV
2 | V | 2 | V |  | 2.0001 | V |  | 0 |  |  | #VALUE! | 200 | 2 | V | 2 | V |  | 2.0001 | V |  | 0 | 2 | V | 2 | V |  | 2.0001 | V
|  | 1 | V |  | 0.99998 | V |  | 0 | 85 | 10 | #VALUE! | 2 |  |  | 1 | V |  | 0.99998 | V |  | 0 |  |  | 1 | V |  | 0.99998 | V
|  | 0.2 | V |  | 0.20004 | V |  | 0 | 85 | 10 | #VALUE! | 2 |  |  | 0.2 | V |  | 0.20004 | V |  | 0 |  |  | 0.2 | V |  | 0.20004 | V
100 | V | 100 | V |  | 100.0263 | V |  | 0 | 85 | 10 | #VALUE! | 2 | 100 | V | 100 | V |  | 100.0263 | V |  | 0 | 100 | V | 100 | V |  | 100.0263 | V
|  | 50 | V |  | 50.0128 | V |  | 0 | 85 | 10 | #VALUE! | 200 |  |  | 50 | V |  | 50.0128 | V |  | 0 |  |  | 50 | V |  | 50.0128 | V
|  | 10 | V |  | 10.0027 | V |  | 0 | 85 | 10 | #VALUE! | 200 |  |  | 10 | V |  | 10.0027 | V |  | 0 |  |  | 10 | V |  | 10.0027 | V
300 | V | 300 | V |  | 300.022 | V |  | 0 | 85 | 10 | #VALUE! | 200 | 300 | V | 300 | V |  | 300.022 | V |  | 0 | 300 | V | 300 | V |  | 300.022 | V
|  | 200 | V |  | 200.011 | V |  | 0 | 95 | 20 | #VALUE! | 1000 |  |  | 200 | V |  | 200.011 | V |  | 0 |  |  | 200 | V |  | 200.011 | V
|  | 100 | V |  | 100.001 | V |  | 0 | 95 | 20 | #VALUE! | 1000 |  |  | 100 | V |  | 100.001 | V |  | 0 |  |  | 100 | V |  | 100.001 | V
1000 | V | 1000 | V |  | 1000.015 | V |  | 0 | 95 | 20 | #VALUE! | 1000 | 1000 | V | 1000 | V |  | 1000.015 | V |  | 0 | 1000 | V | 1000 | V |  | 1000.015 | V
|  | 500 | V |  | 499.992 | V |  | 0 | 95 | 20 | #VALUE! | 1000 |  |  | 500 | V |  | 499.992 | V |  | 0 |  |  | 500 | V |  | 499.992 | V
|  | 100 | V |  | 99.99 | V |  | 0 | 95 | 20 | #VALUE! | 1000 |  |  | 100 | V |  | 99.99 | V |  | 0 |  |  | 100 | V |  | 99.99 | V
[9 empty] | 95 | 20 | 0.5 | 1000
Note on A19: stone: 自动增加行
Note on H19: good: 与直流电压源算法相同
Note on I19: good: 算法参考直流电压源
Note on J19: good: 从ACV，根据频率值和输出示值范围找指标
Note on X19: good: 与直流电压源算法相同
Note on Y19: good: 算法参考直流电压源
Note on AJ19: good: 与直流电压源算法相同

## JJG(航天) 51-1999 交流标准电流源检定规程
规程名称：JJG(航天) 51-1999 交流标准电流源检定规程
检定项目
检定项目 检定类别 | 首次检定 | 周期检定 | 备注单相
外观检查 | + | + | 合格、不合格
工作正常性检查 | + | + | 合格、不合格
交流电流输出 | + | - | 数据录入
电流稳定性 | + | - | 提供文本框
电流最高分辨率 | + | - | 合格、不合格
频率示值误差 | + | - | 合格、不合格
负载调整率 | + | - | 合格、不合格
波形失真度 | + | - | 合格、不合格
注：符号“+”表示必须检定，“-”表示可不检定。
原始记录（是否使用变换器不要）
交流电流输出(50Hz） | [17 empty] | 校准证书 | [8 empty] | 检定证书
量程 |  | 是否使用变换器 | 输出示值 |  | 频率 | 读数值 |  | 输出实际值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度 | 数字表指标 |  | 变换器指标 | 分辨力 | 量程 |  | 量程 |  | 输出示值 |  | 频率 | 输出实际值 |  | 相对误差 | 校准结果的不确定度 | 量程 |  | 输出示值 |  | 频率 | 输出实际值 |  | 相对误差
[11 empty] | U (k=2) | [14 empty] | U (k=2)
1 | A | 是 | 1 | A |  | 1.4999 | V | 0.99996 | A |  | #VALUE! | 85 | 10 | 5e-05 | #VALUE! | 2 |  | 1 | A | 1 | A |  | #REF! | A |  | #REF! | 1 | A | 1 | A |  | #REF! | A
|  | 是 | 0.9 | A |  | 1.35 | V | 0.90002 | A |  | #VALUE! | 85 | 10 | 5e-05 | #VALUE! | 2 |  |  |  | 0.9 | A |  | #REF! | A |  | #REF! |  |  | 0.9 | A |  | #REF! | A
|  | 是 | 0.8 | A |  | 1.2001 | V | 0.80007 | A |  | #VALUE! | 85 | 10 | 5e-05 | #VALUE! | 2 |  |  |  | 0.8 | A |  | #REF! | A |  | #REF! |  |  | 0.8 | A |  | #REF! | A
|  | 是 | 0.7 | A |  | 1.0501 | V | 0.70005 | A |  | #VALUE! | 85 | 10 | 5e-05 | #VALUE! | 2 |  |  |  | 0.7 | A |  | #REF! | A |  | #REF! |  |  | 0.7 | A |  | #REF! | A
|  | 是 | 0.6 | A |  | 0.90008 | V | 0.60005 | A |  | #VALUE! | 85 | 10 | 5e-05 | #VALUE! | 2 |  |  |  | 0.6 | A |  | #REF! | A |  | #REF! |  |  | 0.6 | A |  | #REF! | A
|  | 是 | 0.5 | A |  | 0.75011 | V | 0.50007 | A |  | #VALUE! | 85 | 10 | 5e-05 | #VALUE! | 2 |  |  |  | 0.5 | A |  | #REF! | A |  | #REF! |  |  | 0.5 | A |  | #REF! | A
|  | 是 | 0.4 | A |  | 0.60003 | V | 0.40002 | A |  | #VALUE! | 85 | 10 | 5e-05 | #VALUE! | 2 |  |  |  | 0.4 | A |  | #REF! | A |  | #REF! |  |  | 0.4 | A |  | #REF! | A
|  | 是 | 0.3 | A |  | 0.44999 | V | 0.29999 | A |  | #VALUE! | 85 | 10 | 5e-05 | #VALUE! | 2 |  |  |  | 0.3 | A |  | #REF! | A |  | #REF! |  |  | 0.3 | A |  | #REF! | A
|  | 是 | 0.2 | A |  | 0.29992 | V | 0.19995 | A |  | #VALUE! | 85 | 10 | 5e-05 | #VALUE! | 2 |  |  |  | 0.2 | A |  | #REF! | A |  | #REF! |  |  | 0.2 | A |  | #REF! | A
|  | 是 | 0.1 | A |  | 0.14976 | V | 0.099841 | A |  | #VALUE! | 85 | 10 | 5e-05 | #VALUE! | 2 |  |  |  | 0.1 | A |  | #REF! | A |  | #REF! |  |  | 0.1 | A |  | #REF! | A
2 | mA | 否 | 2 | mA |  | 2.0005 | mA | 2.0005 | mA |  | #VALUE! | 280 | 100 | / | #VALUE! | 2 |  | 2 | mA | 2 | mA |  | #REF! | mA |  | #REF! | 2 | mA | 2 | mA |  | #REF! | mA
|  | 否 | 1 | mA |  | 1.0003 | mA | 1.0003 | mA |  | #VALUE! | 280 | 100 | / | #VALUE! | 2 |  |  |  | 1 | mA |  | #REF! | mA |  | #REF! |  |  | 1 | mA |  | #REF! | mA
|  | 否 | 0.2 | mA |  | 0.20037 | mA | 0.20037 | mA |  | #VALUE! | 280 | 100 | / | #VALUE! | 2 |  |  |  | 0.2 | mA |  | #REF! | mA |  | #REF! |  |  | 0.2 | mA |  | #REF! | mA
20 | mA | 否 | 20 | mA |  | 20.0069 | mA | 20.0069 | mA |  | #VALUE! | 280 | 100 | / | #VALUE! | 20 |  | 20 | mA | 20 | mA |  | #REF! | mA |  | #REF! | 20 | mA | 20 | mA |  | #REF! | mA
|  | 否 | 10 | mA |  | 10.0024 | mA | 10.0024 | mA |  | #VALUE! | 280 | 100 | / | #VALUE! | 20 |  |  |  | 10 | mA |  | #REF! | mA |  | #REF! |  |  | 10 | mA |  | #REF! | mA
|  | 否 | 2 | mA |  | 2.0003 | mA | 2.0003 | mA |  | #VALUE! | 280 | 100 | / | #VALUE! | 20 |  |  |  | 2 | mA |  | #REF! | mA |  | #REF! |  |  | 2 | mA |  | #REF! | mA
200 | mA | 是 | 200 | mA |  | 1.4997 | V | 199.9627 | mA |  | #VALUE! | 85 | 10 | 5e-05 | #VALUE! | 2 |  | 200 | mA | 200 | mA |  | #REF! | mA |  | #REF! | 200 | mA | 200 | mA |  | #REF! | mA
|  | 是 | 100 | mA |  | 0.74957 | V | 99.9427 | mA |  | #VALUE! | 85 | 10 | 5e-05 | #VALUE! | 2 |  |  |  | 100 | mA |  | #REF! | mA |  | #REF! |  |  | 100 | mA |  | #REF! | mA
|  | 是 | 20 | mA |  | 0.14967 | V | 19.956 | mA |  | #VALUE! | 85 | 10 | 5e-05 | #VALUE! | 2 |  |  |  | 20 | mA |  | #REF! | mA |  | #REF! |  |  | 20 | mA |  | #REF! | mA
2 | A | 是 | 2 | A |  | 1.4995 | V | 1.9994 | A |  | #VALUE! | 85 | 10 | 5e-05 | #VALUE! | 2 |  | 2 | A | 2 | A |  | #REF! | A |  | #REF! | 2 | A | 2 | A |  | #REF! | A
|  | 是 | 1 | A |  | 0.74961 | V | 0.99948 | A |  | #VALUE! | 85 | 10 | 5e-05 | #VALUE! | 2 |  |  |  | 1 | A |  | #REF! | A |  | #REF! |  |  | 1 | A |  | #REF! | A
|  | 是 | 0.2 | A |  | 0.14962 | V | 0.1995 | A |  | #VALUE! | 85 | 10 | 5e-05 | #VALUE! | 2 |  |  |  | 0.2 | A |  | #REF! | A |  | #REF! |  |  | 0.2 | A |  | #REF! | A
5 | A | 是 | 5 | A |  | 1.4997 | V | 4.9989 | A |  | #VALUE! | 85 | 10 | 5e-05 | #VALUE! | 2 |  | 5 | A | 5 | A |  | #REF! | A |  | #REF! | 5 | A | 5 | A |  | #REF! | A
|  | 是 | 3 | A |  | 0.89974 | V | 2.9991 | A |  | #VALUE! | 85 | 10 | 5e-05 | #VALUE! | 2 |  |  |  | 3 | A |  | #REF! | A |  | #REF! |  |  | 3 | A |  | #REF! | A
|  | 是 | 1 | A |  | 0.29987 | V | 0.99956 | A |  | #VALUE! | 85 | 10 | 5e-05 | #VALUE! | 2 |  |  |  | 1 | A |  | #REF! | A |  | #REF! |  |  | 1 | A |  | #REF! | A
20 | A | 是 | 20 | A |  | 1.4998 | V | 19.9968 | A |  | #VALUE! | 85 | 10 | 5e-05 | #VALUE! | 2 |  | 20 | A | 20 | A |  | #REF! | A |  | #REF! | 20 | A | 20 | A |  | #REF! | A
|  | 是 | 10 | A |  | 0.74977 | V | 9.9969 | A |  | #VALUE! | 85 | 10 | 5e-05 | #VALUE! | 2 |  |  |  | 10 | A |  | #REF! | A |  | #REF! |  |  | 10 | A |  | #REF! | A
|  | 是 | 4 | A |  | 0.29974 | V | 3.9965 | A |  | #VALUE! | 85 | 10 | 5e-05 | #VALUE! | 2 |  |  |  | 4 | A |  | #REF! | A |  | #REF! |  |  | 4 | A |  | #REF! | A
问题：
2、 | 交流电流输出
量程 |  | 显示值 |  |  |  | 标准值(V) |  |  |  | 标准值 |  |  |  | 引用误差 |  |  | Urel（k=2)
|  | A相 |  | C相 |  | A |  | C |  | A相 |  | C相 |  | A相 |  | C相
100 |  | 99.89 |  | 99.71 |  | 1.4958 |  | 1.4951 |  | 99.82 |  | 99.65 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 59.83 |  | 58.48 |  | 0.89578 |  | 0.89575 |  | 59.75 |  | 58.39 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 9.996 |  | 9.83 |  | 0.14577 |  | 0.14728 |  | 9.73 |  | 9.81 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1 |  | 1 |  | 1 |  | 1.5013 |  | 1.4996 |  | 1.0001 |  | 1.0002 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0.0001077
|  | 0.9 |  | 0.9 |  | 1.351 |  | 1.3499 |  | 0.90016 |  | 0.9004 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 0.8 |  | 0.8 |  | 1.2003 |  | 1.1988 |  | 0.80054 |  | 0.79943 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 0.7 |  | 0.7 |  | 1.0498 |  | 1.0491 |  | 0.69994 |  | 0.6993 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.89914 |  | 0.89846 |  | 0.59955 |  | 0.5993 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.74914 |  | 0.74851 |  | 0.49945 |  | 0.4992 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.59839 |  | 0.59839 |  | 0.40028 |  | 0.39933 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.44789 |  | 0.44786 |  | 0.29952 |  | 0.29922 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.29732 |  | 0.29768 |  | 0.19948 |  | 0.19941 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.14635 |  | 0.14773 |  | 0.099632 |  | 0.09963 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
5 |  | 5 |  | 5 |  | 1.5026 |  | 1.5015 |  | 5.0011 |  | 5.0007 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0.0001077
|  | 4 |  | 4 |  | 1.2013 |  | 1.2004 |  | 4.0044 |  | 4.0014 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | 3 |  | 3 |  | 0.89985 |  | 0.8996 |  | 2.997 |  | 2.996 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | 2 |  | 2 |  | 0.59885 |  | 0.59914 |  | 1.9958 |  | 1.9965 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | 1 |  | 1 |  | 0.29754 |  | 0.29805 |  | 0.99784 |  | 0.99736 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
25 |  | 25.3511 |  | 25.3029 |  | 1.2649 |  | 1.2649 |  | 25.3328 |  | 25.2826 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | 15.1849 |  | 15.1667 |  | 0.75759 |  | 0.75792 |  | 15.1648 |  | 15.1458 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | 2.4747 |  | 2.496 |  | 0.12333 |  | 0.12466 |  | 2.468 |  | 2.4895 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
0
0
0
0
0
0
注：显示值与标准值的单位与量程单位一致。
2、 | 交流电流输出 | [7 empty] | 1 | 5
量程 |  | 显示值 |  |  | 标准值 |  |  | 引用误差 |  |  | Urel（k=2)
|  | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相
200 |  | 200 | 200 | 200 | 200.008 | 200.015 | 200.014 | -0.4 | -0.75 | -0.7
|  | 120 | 120 | 120 | 120.035 | 120.048 | 120.035 | -1.75 | -2.4 | -1.75
|  | 20 | 20 | 20 | 19.978 | 19.984 | 19.972 | 1.1 | 0.8 | 1.4
1 |  | 1 | 1 | 1 | 0.99989 | 0.9999 | 0.99995 | 0.0022 | 0.002 | 0.001 | 0.0001077
|  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89996 | 0.89991 | 0.89999 | 0.0008 | 0.0018 | 0.0002
|  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.79999 | 0.79995 | 0.80001 | 0.0002 | 0.001 | -0.0002
|  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.70008 | 0.70004 | 0.70008 | -0.0016 | -0.0008 | -0.0016
|  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.60008 | 0.60004 | 0.60008 | -0.0016 | -0.0008 | -0.0016
|  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.50007 | 0.50004 | 0.50007 | -0.0014 | -0.0008 | -0.0014
|  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.39984 | 0.4 | 0.40005 | 0.0032 | 6e-05 | -0.001
|  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.29999 | 0.3 | 0.30001 | 0.0002 | 0 | -0.0002
|  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19994 | 0.19993 | 0.19995 | 0.0012 | 0.0014 | 0.001
|  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09986 | 0.09985 | 0.09984 | 0.0028 | 0.003 | 0.0032
5 |  | 5 | 5 | 5 | 4.9993 | 4.9995 | 4.9998 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0001077
|  | 4 | 4 | 4 | 4.0014 | 4.0007 | 4.0002 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 3 | 3 | 3 | 3.0003 | 3.0002 | 3.0004 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2 | 2 | 2 | 2.0002 | 2.0001 | 2.0002 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 1 | 1 | 1 | 0.99972 | 0.99956 | 0.99979 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
20 |  | 20 | 20 | 20 | 19.9973 | 19.9991 | 19.9987 | 0.0027 | 0.0009 | 0.0013 | 0.00010786
|  | 12 | 12 | 12 | 12.0012 | 12.0027 | 12.001 | -0.0012 | -0.0027 | -0.001
|  | 2 | 2 | 2 | 1.997 | 1.997 | 1.9965 | 0.003 | 0.003 | 0.0035
|  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。
Note on A22: stone: 50Hz为变量
Note on A23: good: 原始记录证书都有 自动增加行
Note on C23: good: 原始记录和证书都不显示
Note on D23: good: 都有
Note on G23: good: 原始记录有，证书没有
Note on I23: good: 1、都有 2、如果是否使用变换器为是，那么输出实际值等于读数值除以1.5乘以量程值 如果否，输出实际值等于读数值
Note on K23: good: 和直流交流源算法相同
Note on L23: good: 参考直流电流输出，有无变换器指标，算法不同
Note on M23: good: 如果用变换器，根据频率参考参考ACV中量程2V， 如果不用变换器,根据频率值和输出示值参考ACI
Note on O23: good: 变换器指标固定
Note on U23: good: 原始记录证书都有
Note on W23: good: 都有
Note on Z23: good: 1、都有 2、如果是否使用变换器为是，那么输出实际值等于读数值除以1.5乘以量程值 如果否，输出实际值等于读数值
Note on AB23: good: 和直流交流源算法相同
Note on AC23: good: 参考直流电流输出，有无变换器指标，算法不同
Note on AG23: good: 原始记录证书都有
Note on AI23: good: 都有
Note on AL23: good: 1、都有 2、如果是否使用变换器为是，那么输出实际值等于读数值除以1.5乘以量程值 如果否，输出实际值等于读数值
Note on AN23: good: 和直流交流源算法相同
Note on G60: 删除不要

## JJG(航天) 51-1999 不确定度算法
按量程
（1） 不确定度的A类评定
y1/y6 |  | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
0.99447 |  | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
0.99545 |  | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
UA
（2）不确定度的B类评定
序号 | 误差来源 |  |  |  | 误差限 | 误差分布状况 | k | ui
1 | 上级标准器导致的不确定度u1 |  |  |  | 4e-05 | 正态分布 | 2 | 2e-05
2 | 本标准器相对误差导致的不确定度u2 |  |  |  | 0.0002 | 正态分布 | 2 | 0.0001
3 | 标准仪表分辨力导致的不确定度u3 |  |  |  | 5e-06 | 矩形分布 | √3 | 2.8868e-06
UB
（3）合成不确定度评定
uc=
（4） 扩展不确定度评定
Urel=
（5） 测量结果报告
扩展不确定度为：
Note on A6: 作者: 根据项目小数位数不同
Note on K11: 作者: 使用RD-33 U1为0.004%，u2为0.01% 使用RD-31 u1为0.004%，u2为0.02%

## JJG 315-1983 直流数字电压表检定规程（试行）
JJG 315-1983 直流数字电压表检定规程（试行）
检定项目 检定类别 |  | 首次检定 | 周期检定 | 备注-单相
外观检查 |  | + | + | 合格、不合格
直流电压测量 | 直流电压测量 | + | + | 数据录入，分三类， 为JJG 1072-2011 直流高压高值电阻器-高阻箱GZX92A-2015基本误差下 的电压表示值和2000-1074374的直流电压测量
直流电压测量（两相）
直流电压测量（三相）
稳定误差 |  | + | - | 数据录入，文本框即可
线性误差 |  | + | - | 合格、不合格
显示能力 |  | + | + | 合格、不合格
分辨力 |  | + | - | 合格、不合格
温度系数 |  | + | - | 合格、不合格
电源电压变化的影响 |  | + | - | 合格、不合格
原始记录
1.单相-直流电压测量 | [13 empty] | 校准证书 | [8 empty] | 检定证书
量程 | 标准值 | 显示值 |  | 相对误差或绝对误差 |  | 校准结果的不确定度 |  | 指标 |  | 分辨力 |  |  |  | 量程 | 标准值 | 显示值 |  | 相对误差 |  | 校准结果的不确定度 |  |  | 量程 | 标准值 | 显示值 |  | 相对误差
|  | + | - | + | - | U (k=2) | [9 empty] | + | - | + | - | U (k=2) |  |  |  |  | + | - | + | -
10 | 10 | 10 | 10 |  |  | #REF! |  | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | #REF! |  |  | 10 | 10 | 10 | 10
| 9 | 9 | / |  |  | #REF! |  | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5 |  |  |  |  | 9 | 9 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 9 | 9 | /
| 8 | 8 | / |  |  | #REF! |  | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5 |  |  |  |  | 8 | 8 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 8 | 8 | /
| 7 | 7 | / |  |  | #REF! |  | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5 |  |  |  |  | 7 | 7 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 7 | 7 | /
| 6 | 6 | / |  |  | #REF! |  | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5 |  |  |  |  | 6 | 6 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 6 | 6 | /
| 5 | 5 | / |  |  | #REF! |  | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5 |  |  |  |  | 5 | 5 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 5 | 5 | /
| 4 | 4 | / |  |  | #REF! |  | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5 |  |  |  |  | 4 | 4 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 4 | 4 | /
| 3 | 3 | / |  |  | #REF! |  | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | 3 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 3 | 3 | /
| 2 | 2 | / |  |  | #REF! |  | 5 | 7e-07 | 0.5 |  |  |  |  | 2 | 2 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 2 | 2 | /
| 1 | 1 | / |  |  | #REF! |  | 5 | 7e-07 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | 1 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 1 | 1 | /
100 | 100 | 100.0016 | 99.9998 |  |  | #REF! |  | 7.5 | 0.0004 | 0.5 |  |  |  | 100 | 100 | 100.0016 | 99.9998 |  |  | #REF! |  |  | 100 | 100 | 100.0016 | 99.9998
| 50 | 50.001 | / |  |  | #REF! |  | 7.5 | 0.0004 | 0.5 |  |  |  |  | 50 | 50.001 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 50 | 50.001 | /
| 10 | 9.9996 | / |  |  | #REF! |  | 7.5 | 0.0004 | 0.5 |  |  |  |  | 10 | 9.9996 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 10 | 9.9996 | /
1 | 1 | 1 | 1 |  |  | #REF! |  | 5 | 7e-07 | 0.5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | #REF! |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 0.5 | 0.5 | / |  |  | #REF! |  | 5 | 7e-07 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 0.5 | 0.5 | /
| 0.1 | 0.1 | / |  |  | #REF! |  | 7.5 | 0.0004 | 0.5 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 0.1 | 0.1 | /
100 | 100 | 99.9957 | 99.9954 |  |  | #REF! |  | 5 | 4e-05 | 0.5 |  |  |  | 100 | 100 | 99.9957 | 99.9954 |  |  | #REF! |  |  | 100 | 100 | 99.9957 | 99.9954
| 50 | 49.9977 | / |  |  | #REF! |  | 5 | 4e-05 | 0.5 |  |  |  |  | 50 | 49.9977 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 50 | 49.9977 | /
| 10 | 10 | / |  |  | #REF! |  | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5 |  |  |  |  | 10 | 10 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 10 | 10 | /
1000 | 1000 | 999.963 | 999.962 |  |  | #REF! |  | 6.5 | 0.0004 | 0.5 |  |  |  | 1000 | 1000 | 999.963 | 999.962 |  |  | #REF! |  |  | 1000 | 1000 | 999.963 | 999.962
| 500 | 499.98 | / |  |  | #REF! |  | 6.5 | 0.0004 | 0.5 |  |  |  |  | 500 | 499.98 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 500 | 499.98 | /
| 100 | 99.9957 | / |  |  | #REF! |  | 5 | 4e-05 | 0.5 |  |  |  |  | 100 | 99.9957 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 100 | 99.9957 | /
2.直流电压测量-通道（三相） |  | 直流电压测量
量程 | 标准值 | 显示值CH1 |  | 相对误差 |  | 校准结果的不确定度 |  | 指标 |  | 分辨力 |  |  |  | 量程 | 标准值 | 显示值CH1 |  | 相对误差 |  | 校准结果的不确定度 |  |  | 量程 | 标准值 | 显示值CH1 |  | 相对误差
|  | + | - | + | - | U (k=2) | [9 empty] | + | - | + | - | U (k=2) |  |  |  |  | + | - | + | -
10 | 10 | 10 | 10 |  |  | #REF! |  | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | #REF! |  |  | 10 | 10 | 10 | 10
| 9 | 9 | / |  |  | #REF! |  | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5 |  |  |  |  | 9 | 9 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 9 | 9 | /
| 8 | 8 | / |  |  | #REF! |  | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5 |  |  |  |  | 8 | 8 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 8 | 8 | /
| 7 | 7 | / |  |  | #REF! |  | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5 |  |  |  |  | 7 | 7 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 7 | 7 | /
| 6 | 6 | / |  |  | #REF! |  | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5 |  |  |  |  | 6 | 6 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 6 | 6 | /
| 5 | 5 | / |  |  | #REF! |  | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5 |  |  |  |  | 5 | 5 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 5 | 5 | /
| 4 | 4 | / |  |  | #REF! |  | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5 |  |  |  |  | 4 | 4 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 4 | 4 | /
| 3 | 3 | / |  |  | #REF! |  | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | 3 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 3 | 3 | /
| 2 | 2 | / |  |  | #REF! |  | 5 | 7e-07 | 0.5 |  |  |  |  | 2 | 2 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 2 | 2 | /
| 1 | 1 | / |  |  | #REF! |  | 5 | 7e-07 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | 1 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 1 | 1 | /
100 | 100 | 100.0016 | 99.9998 |  |  | #REF! |  | 7.5 | 0.0004 | 0.5 |  |  |  | 100 | 100 | 100.0016 | 99.9998 |  |  | #REF! |  |  | 100 | 100 | 100.0016 | 99.9998
| 50 | 50.001 | / |  |  | #REF! |  | 7.5 | 0.0004 | 0.5 |  |  |  |  | 50 | 50.001 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 50 | 50.001 | /
| 10 | 9.9996 | / |  |  | #REF! |  | 7.5 | 0.0004 | 0.5 |  |  |  |  | 10 | 9.9996 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 10 | 9.9996 | /
1 | 1 | 1 | 1 |  |  | #REF! |  | 5 | 7e-07 | 0.5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | #REF! |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 0.5 | 0.5 | / |  |  | #REF! |  | 5 | 7e-07 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 0.5 | 0.5 | /
| 0.1 | 0.1 | / |  |  | #REF! |  | 7.5 | 0.0004 | 0.5 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 0.1 | 0.1 | /
100 | 100 | 99.9957 | 99.9954 |  |  | #REF! |  | 5 | 4e-05 | 0.5 |  |  |  | 100 | 100 | 99.9957 | 99.9954 |  |  | #REF! |  |  | 100 | 100 | 99.9957 | 99.9954
| 50 | 49.9977 | / |  |  | #REF! |  | 5 | 4e-05 | 0.5 |  |  |  |  | 50 | 49.9977 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 50 | 49.9977 | /
| 10 | 10 | / |  |  | #REF! |  | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5 |  |  |  |  | 10 | 10 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 10 | 10 | /
1000 | 1000 | 999.963 | 999.962 |  |  | #REF! |  | 6.5 | 0.0004 | 0.5 |  |  |  | 1000 | 1000 | 999.963 | 999.962 |  |  | #REF! |  |  | 1000 | 1000 | 999.963 | 999.962
| 500 | 499.98 | / |  |  | #REF! |  | 6.5 | 0.0004 | 0.5 |  |  |  |  | 500 | 499.98 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 500 | 499.98 | /
| 100 | 99.9957 | / |  |  | #REF! |  | 5 | 4e-05 | 0.5 |  |  |  |  | 100 | 99.9957 | / |  |  | #REF! |  |  |  | 100 | 99.9957 | /
单相/三相不做，只有直流做
3.示值误差 |  | 高压数字表 | [7 empty] | 检定证书 | [8 empty] | 校准证书
量程 |  | 标称值（V） |  | 实际值（V） |  | 误差（%） | 允许误差（%） | 允许误差 | 表头考虑与数表三统一，V放到量程 | 量程 |  | 标称值 |  | 实际值 |  | 误差（%） | 允许误差 |  | 量程 |  | 标称值 |  | 实际值 |  | 误差（%） | 允许误差 | 校准证书的不确定度
2000 |  | 200 |  | 200.5 |  | 0.25 | 0.5 |  |  | 2000 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.5 |  | 2000 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.5
|  | 400 |  | 399.5 |  | -0.125 | 0.5 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.5 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.5
|  | 600 |  | 599.6 |  | -0.066667 | 0.5 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.5 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.5
|  | 800 |  | 799.4 |  | -0.075 | 0.5 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.5 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.5
|  | 1000 |  | 1000.6 |  | 0.06 | 0.5 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.5 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.5
|  | 1200 |  | 1199.4 |  | -0.05 | 0.5 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.5 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.5
|  | 1400 |  | 1399.5 |  | -0.035714 | 0.5 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.5 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.5
|  | 1600 |  | 1599.3 |  | -0.04375 | 0.5 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.5 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.5
|  | 1800 |  | 1799.6 |  | -0.022222 | 0.5 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.5 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.5
5000 |  | 500 |  | 498 |  | -0.4 | 0.5 |  |  | 5000 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.5 |  | 5000 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.5
|  | 2500 |  | 2499 |  | -0.04 | 0.5 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.5 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.5
|  | 5000 |  | 4997 |  | -0.06 | 0.5 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.5 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.5
原始记录
4、三相-直流电压测量 |  | 两列、三列 |  | 表头考虑与数表三统一，V放到量程
量程 |  | 显示值(V) |  |  | 标准值(V) |  |  | 相对误差 |  |  | Urel（k=2) | 校准结果的不确定度 | 相对误差=（显示值-标准值）/标准值
|  | U0 | U2 | U4 | U0 | U2 | U4 | U0 | U2 | U4 |  | U (k=2) | 不确定度算法，参考数表/DEWE3020的直流电压测量，根据显示值读取小数位数确定算法。比如小数点后两位，那么取800V对应的不确定度算法，如果小数点后三位，参考50V对应的不确定度算法。
800 |  | 799.96 | 799.73 | 799.97 | 800 | 800 | 800 | -0.005 | -0.03375 | -0.00375 |  |  | 直流电压的显示值小数位数分2位、3位、4位。
|  | 720.01 | 719.73 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0.0013889 | -0.0375 | 0
|  | 639.96 | 639.72 | 639.97 | 640 | 640 | 640 | -0.00625 | -0.04375 | -0.0046875 |  |  | U下标范围为：默认U1 、U2或者是UA、UB、UC
|  | 559.93 | 559.73 | 559.94 | 560 | 560 | 560 | -0.0125 | -0.048214 | -0.010714 |  |  | 范围为：U0到U20,CH0到CH16，UA1到UA6，UB1到UB6，UC1到UC6，U01到U06
|  | 479.92 | 479.74 | 479.94 | 480 | 480 | 480 | -0.016667 | -0.054167 | -0.0125 |  |  | 直流不确定度：小数点后三位，单位%
|  | 399.92 | 399.76 | 399.94 | 400 | 400 | 400 | -0.02 | -0.06 | -0.015 | [7 empty] | 校准证书 | [11 empty] | 检定证书
|  | 319.92 | 319.78 | 319.93 | 320 | 320 | 320 | -0.025 | -0.06875 | -0.021875 |  |  |  |  | 量程 |  | 显示值(V) |  |  | 标准值(V) |  |  | 相对误差 |  |  | 校准结果的不确定度 |  |  | 量程 |  | 显示值(V) |  |  | 标准值(V) |  |  | 相对误差
|  | 239.93 | 239.81 | 239.94 | 240 | 240 | 240 | -0.029167 | -0.079167 | -0.025 | [6 empty] | U0 | U2 | U4 | U0 | U2 | U4 | U0 | U2 | U4 | U (k=2) |  |  |  |  | U0 | U2 | U4 | U0 | U2 | U4 | U0 | U2 | U4
|  | 159.94 | 159.82 | 159.94 | 160 | 160 | 160 | -0.0375 | -0.1125 | -0.0375 |  |  |  |  | 800 |  | 799.96 | 799.73 | 799.97 | 800 | 800 | 800 | -0.005 | -0.03375 | -0.00375 |  |  |  | 800 |  | 799.96 | 799.73 | 799.97 | 800 | 800 | 800 | -0.005 | -0.03375 | -0.00375
|  | 79.94 | 79.83 | 79.93 | 80 | 80 | 80 | -0.075 | -0.2125 | -0.0875 | [6 empty] | 720.01 | 719.73 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0.0013889 | -0.0375 | 0 | [5 empty] | 720.01 | 719.73 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0.0013889 | -0.0375 | 0
|  | U1 | U3 | U5 | U1 | U3 | U5 | U1 | U3 | U5 | [6 empty] | 639.96 | 639.72 | 639.97 | 640 | 640 | 640 | -0.00625 | -0.04375 | -0.0046875 | [5 empty] | 639.96 | 639.72 | 639.97 | 640 | 640 | 640 | -0.00625 | -0.04375 | -0.0046875
50 |  | 49.982 | 50 | 49.996 | 50 | 50 | 50 | -0.036 | 0 | -0.008 | [6 empty] | 559.93 | 559.73 | 559.94 | 560 | 560 | 560 | -0.0125 | -0.048214 | -0.010714 | [5 empty] | 559.93 | 559.73 | 559.94 | 560 | 560 | 560 | -0.0125 | -0.048214 | -0.010714
|  | 44.982 | 45.004 | 44.996 | 45 | 45 | 45 | -0.04 | 0.0088889 | -0.0088889 | [6 empty] | 479.92 | 479.74 | 479.94 | 480 | 480 | 480 | -0.016667 | -0.054167 | -0.0125 | [5 empty] | 479.92 | 479.74 | 479.94 | 480 | 480 | 480 | -0.016667 | -0.054167 | -0.0125
|  | 39.982 | 40.004 | 39.996 | 40 | 40 | 40 | -0.045 | 0.01 | -0.01 | [6 empty] | 399.92 | 399.76 | 399.94 | 400 | 400 | 400 | -0.02 | -0.06 | -0.015 | [5 empty] | 399.92 | 399.76 | 399.94 | 400 | 400 | 400 | -0.02 | -0.06 | -0.015
|  | 34.982 | 35.005 | 34.995 | 35 | 35 | 35 | -0.051429 | 0.014286 | -0.014286 | [6 empty] | 319.92 | 319.78 | 319.93 | 320 | 320 | 320 | -0.025 | -0.06875 | -0.021875 | [5 empty] | 319.92 | 319.78 | 319.93 | 320 | 320 | 320 | -0.025 | -0.06875 | -0.021875
|  | 29.981 | 30.005 | 29.995 | 30 | 30 | 30 | -0.063333 | 0.016667 | -0.016667 | [6 empty] | 239.93 | 239.81 | 239.94 | 240 | 240 | 240 | -0.029167 | -0.079167 | -0.025 | [5 empty] | 239.93 | 239.81 | 239.94 | 240 | 240 | 240 | -0.029167 | -0.079167 | -0.025
|  | 24.98 | 25.005 | 24.994 | 25 | 25 | 25 | -0.08 | 0.02 | -0.024 | [6 empty] | 159.94 | 159.82 | 159.94 | 160 | 160 | 160 | -0.0375 | -0.1125 | -0.0375 | [5 empty] | 159.94 | 159.82 | 159.94 | 160 | 160 | 160 | -0.0375 | -0.1125 | -0.0375
|  | 19.981 | 20.006 | 19.994 | 20 | 20 | 20 | -0.095 | 0.03 | -0.03 | [6 empty] | 79.94 | 79.83 | 79.93 | 80 | 80 | 80 | -0.075 | -0.2125 | -0.0875 | [5 empty] | 79.94 | 79.83 | 79.93 | 80 | 80 | 80 | -0.075 | -0.2125 | -0.0875
|  | 14.98 | 15.007 | 14.993 | 15 | 15 | 15 | -0.13333 | 0.046667 | -0.046667
|  | 9.98 | 10.008 | 9.994 | 10 | 10 | 10 | -0.2 | 0.08 | -0.06
|  | 4.979 | 5.009 | 4.993 | 5 | 5 | 5 | -0.42 | 0.18 | -0.14
|  | U6 | U7 | / | U6 | U7 | / | U6 | U7 | /
|  | 50.008 | 50.013 | / | 50 | 50 | / | 0.016 | 0.026 | /
|  | 45.008 | 45.012 | / | 45 | 45 | / | 0.017778 | 0.026667 | /
|  | 40.006 | 40.01 | / | 40 | 40 | / | 0.015 | 0.025 | /
|  | 35.005 | 35.009 | / | 35 | 35 | / | 0.014286 | 0.025714 | /
|  | 30.004 | 30.007 | / | 30 | 30 | / | 0.013333 | 0.023333 | /
|  | 25.002 | 25.005 | / | 25 | 25 | / | 0.008 | 0.02 | /
|  | 20.001 | 20.004 | / | 20 | 20 | / | 0.005 | 0.02 | /
|  | 15.001 | 15.002 | / | 15 | 15 | / | 0.0066667 | 0.013333 | /
|  | 10 | 10.001 | / | 10 | 10 | / | 0 | 0.01 | /
|  | 4.999 | 5 | / | 5 | 5 | / | -0.02 | 0 | /
|  | U1 | U3 | U5 | U1 | U3 | U5 | U1 | U3 | U5
10V |  | 9.9983 | 10.001 | 10.0002 | 10 | 10 | 10 | -0.017 | 0.01 | 0.002
|  | 8.9986 | 9.0035 | 9.0044 | 9 | 9 | 9 | -0.015556 | 0.038889 | 0.048889
|  | 7.9987 | 8.0038 | 8.0032 | 8 | 8 | 8 | -0.01625 | 0.0475 | 0.04
|  | 6.999 | 7.003 | 7.0017 | 7 | 7 | 7 | -0.014286 | 0.042857 | 0.024286
|  | 5.9992 | 6.0025 | 6.0025 | 6 | 6 | 6 | -0.013333 | 0.041667 | 0.041667
|  | 4.9982 | 5.0014 | 5.0014 | 5 | 5 | 5 | -0.036 | 0.028 | 0.028
|  | 3.9979 | 4.0008 | 4.0011 | 4 | 4 | 4 | -0.0525 | 0.02 | 0.0275
|  | 2.9978 | 3.001 | 3.0005 | 3 | 3 | 3 | -0.073333 | 0.033333 | 0.016667
|  | 1.9988 | 2.0005 | 2.001 | 2 | 2 | 2 | -0.06 | 0.025 | 0.05
|  | 0.9992 | 1.0005 | 0.9999 | 1 | 1 | 1 | -0.08 | 0.05 | -0.01
|  | U7 | U9 | U11 | U7 | U9 | U11 | U7 | U9 | U11
|  | 9.9995 | 10 | 10.0003 | 10 | 10 | 10 | -0.005 | 0 | 0.003
|  | 8.9988 | 9.0033 | 9.0004 | 9 | 9 | 9 | -0.013333 | 0.036667 | 0.0044444
|  | 7.9989 | 8.0035 | 8.0006 | 8 | 8 | 8 | -0.01375 | 0.04375 | 0.0075
|  | 6.9985 | 7.0033 | 7.0008 | 7 | 7 | 7 | -0.021429 | 0.047143 | 0.011429
|  | 5.998 | 6.0024 | 5.9997 | 6 | 6 | 6 | -0.033333 | 0.04 | -0.005
|  | 4.9981 | 5.002 | 4.9996 | 5 | 5 | 5 | -0.038 | 0.04 | -0.008
|  | 3.9979 | 4.0012 | 3.9995 | 4 | 4 | 4 | -0.0525 | 0.03 | -0.0125
|  | 2.9978 | 3.0012 | 2.9991 | 3 | 3 | 3 | -0.073333 | 0.04 | -0.03
|  | 1.9982 | 2 | 1.9995 | 2 | 2 | 2 | -0.09 | 0 | -0.025
|  | 0.9976 | 1.0007 | 0.9993 | 1 | 1 | 1 | -0.24 | 0.07 | -0.07
|  | U12 | U13 | / | U12 | U13 | / | U12 | U13 | /
|  | 10.0005 | 10.0003 | / | 10 | 10 | / | 0.005 | 0.003 | /
|  | 9.0015 | 9.0022 | / | 9 | 9 | / | 0.016667 | 0.024444 | /
|  | 8.0007 | 8.0018 | / | 8 | 8 | / | 0.00875 | 0.0225 | /
|  | 7.0011 | 7.0012 | / | 7 | 7 | / | 0.015714 | 0.017143 | /
|  | 5.9996 | 6.0005 | / | 6 | 6 | / | -0.0066667 | 0.0083333 | /
|  | 4.9996 | 5.0004 | / | 5 | 5 | / | -0.008 | 0.008 | /
|  | 3.9989 | 4.0006 | / | 4 | 4 | / | -0.0275 | 0.015 | /
|  | 2.999 | 2.9995 | / | 3 | 3 | / | -0.033333 | -0.016667 | /
|  | 1.9986 | 1.9992 | / | 2 | 2 | / | -0.07 | -0.04 | /
|  | 0.9987 | 0.9994 | / | 1 | 1 | / | -0.13 | -0.06 | /
|  | U15 | / | / | U15 | / | / | U15 | / | /
|  | 9.9996 | / | / | 10 | / | / | -0.004 | / | /
|  | 9 | / | / | 9 | / | / | 0 | / | /
|  | 7.9996 | / | / | 8 | / | / | -0.005 | / | /
|  | 6.9995 | / | / | 7 | / | / | -0.0071429 | / | /
|  | 5.9994 | / | / | 6 | / | / | -0.01 | / | /
|  | 4.9993 | / | / | 5 | / | / | -0.014 | / | /
|  | 3.9992 | / | / | 4 | / | / | -0.02 | / | /
|  | 2.9991 | / | / | 3 | / | / | -0.03 | / | /
|  | 1.9991 | / | / | 2 | / | / | -0.045 | / | /
|  | 0.999 | / | / | 1 | / | / | -0.1 | / | /
注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。
Note on A17: good: 直流电压规程-基本误差 测量参考5720以此类推
Note on B18: good: 手工输入
Note on E18: good: 相对误差=（显示值-标准值）/标准值*100% 根据设备的指标不同 ，选择是相对误差还是绝对误差
Note on G18: good: 算法参考交流电压表中算法
Note on I18: good: 参考5720A表，根据标准值参考DCV
Note on K18: good: 显示值+，小数位数0.00001除以2等于0.000005，打印不显示
Note on P18: good: 手工输入
Note on S18: good: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on U18: good: 算法参考交流电压表中算法
Note on Y18: good: 手工输入
Note on AB18: good: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on D20: good: 手工输入
Note on J20: good: 单位与标准值保持一致，如果不同进行算法变换
Note on R20: good: 手工输入
Note on AA20: good: 手工输入
Note on B44: good: 手工输入
Note on C44: good: CH0 - CH16
Note on E44: good: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on G44: good: 算法参考交流电压表中算法
Note on I44: good: 参考5720A表，根据标准值参考DCV
Note on K44: good: 显示值+，小数位数0.00001除以2等于0.000005，打印不显示
Note on P44: good: 手工输入
Note on Q44: good: CH0 - CH16
Note on S44: good: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on U44: good: 算法参考交流电压表中算法
Note on Y44: good: 手工输入
Note on Z44: good: CH0 - CH16
Note on AB44: good: （显示值-标准值）/标准值*100%
Note on D46: good: 手工输入
Note on J46: good: 单位与标准值保持一致，如果不同进行算法变换
Note on R46: good: 手工输入
Note on AA46: good: 手工输入
Note on A71: good: 方案中自己输入
Note on C71: good: 方案中自己输入
Note on G71: good: 相对误差=（标称值-实际值）/实际值*100% 备注：小数点位数比允许误差多1位，四舍五入
Note on I71: good: 下拉选择：正负 5 2 1 0.5 0.2 0.1
Note on A89: stone: 自动增加行
Note on L89: good: 值自己输入
Note on M89: good: 算法参考交流电压表中算法
Note on C90: good: 建立两列、三列
Note on AA97: good: 算法参考交流电压表中算法
Note on R98: good: 建立两列、三列
Note on AG98: good: 建立两列、三列

## JJG 315-1983-直流电压测量-一列（正负极性）
直流电流测量
量程 | 标准值 | 显示值 |  | 相对误差 |  | 校准结果的不确定度 U (k=2) |  | 校准结果的不确定度 U (k=3)
|  | + | - | + | -
量程 | 标准值 | 显示值 |  | 绝对误差 |  | 校准结果的不确定度 U (k=2) |  | 校准结果的不确定度 U (k=3)
|  | + | - | + | -
证书编号：DC/数表-006-2016
校 准 结 果
一、外观检查：合格
二、显示能力：正常
直流电压测量
量程 | 标准值 | 显示值 |  | 测量结果不确定度 U (k=2) | 指标 |  | 分辨力
|  | + | -
10 | 10 | 10 | 10 | 0.57737 | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5
| 9 | 9 | / | 0.57737 | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5
| 8 | 8 | / | 0.57737 | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5
| 7 | 7 | / | 0.57737 | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5
| 6 | 6 | / | 0.57737 | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5
| 5 | 5 | / | 0.57737 | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5
| 4 | 4 | / | 0.57737 | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5
| 3 | 3 | / | 0.57737 | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5
| 2 | 2 | / | 0.57737 | 5 | 7e-07 | 0.5
| 1 | 1 | / | 0.57737 | 5 | 7e-07 | 0.5
100 | 100 | 100.0016 | 99.9998 | 0.57737 | 7.5 | 0.0004 | 0.5
| 50 | 50.001 | / | 0.57737 | 7.5 | 0.0004 | 0.5
| 10 | 9.9996 | / | 0.57737 | 7.5 | 0.0004 | 0.5
1 | 1 | 1 | 1 | 0.57737 | 5 | 7e-07 | 0.5
| 0.5 | 0.5 | / | 0.57737 | 5 | 7e-07 | 0.5
| 0.1 | 0.1 | / | 0.57737 | 7.5 | 0.0004 | 0.5
100 | 100 | 99.9957 | 99.9954 | 0.57737 | 5 | 4e-05 | 0.5
| 50 | 49.9977 | / | 0.57737 | 5 | 4e-05 | 0.5
| 10 | 10 | / | 0.57737 | 3.5 | 2.5e-06 | 0.5
1000 | 1000 | 999.963 | 999.962 | 0.57741 | 6.5 | 0.0004 | 0.5
| 500 | 499.98 | / | 0.57738 | 6.5 | 0.0004 | 0.5
| 100 | 99.9957 | / | 0.57737 | 5 | 4e-05 | 0.5
三、直流电压测量
量程 | 标准值 | 显示值 |  | 绝对误差 |  | a | b | 误差限
|  | + | - | + | - | (ppm of reading) | (ppm of range) | （绝对值）
10 | 10 | 10 | 10 | 0 | -2e-05 | 35 | 5 | 0.0004
| 9 | 9 | / | 0 | / |  |  | 0.000365
| 8 | 8 | / | 0 | / |  |  | 0.00033
| 7 | 7 | / | 0 | / |  |  | 0.000295
| 6 | 6 | / | 0 | / |  |  | 0.00026
| 5 | 5 | / | 0 | / |  |  | 0.000225
| 4 | 4 | / | 0 | / |  |  | 0.00019
| 3 | 3 | / | 0 | / |  |  | 0.000155
| 2 | 2 | / | 0 | / |  |  | 0.00012
| 1 | 1 | / | 3e-06 | / |  |  | 8.5e-05
100 | 100 | 99.997 | 100.0005 | -0.003 | -0.0005 | 50 | 35 | 0.0085
| 50 | 49.9981 | / | -0.0019 | / |  |  | 0.006
| 10 | 9.9986 | / | -0.0014 | / |  |  | 0.004
1 | 1 | 1 | 1 | -1e-06 | -5e-06 | 40 | 7 | 4.7e-05
| 0.5 | 0.5 | / | -1e-06 | / |  |  | 2.7e-05
| 0.1 | 0.099998 | / | -2.5e-06 | / |  |  | 1.1e-05
100 | 100 | 100 | 100.0002 | 0 | -0.0002 | 45 | 6 | 0.0051
| 50 | 50 | / | 0 | / |  |  | 0.00285
| 10 | 10 | / | 0 | / |  |  | 0.00105
1000 | 1000 | 999.999 | 1000.002 | -0.001 | -0.002 | 45 | 10 | 0.055
| 500 | 500 | / | 0 | / |  |  | 0.0325
| 100 | 100 | / | 0 | / |  |  | 0.0145
结论：直流电压绝对误差符合出厂技术指标。
Note on A1: good: 直流电流测量规程-基本误差
Note on A18: good: 直流电压规程-基本误差 测量参考5720以此类推
Note on B19: good: 手工输入
Note on E19: good: 所有原始记录没有，证书有
Note on F19: good: 参考5720A表，参考标准值，其他检测项目以此类推，打印不显示
Note on H19: good: 显示值+，小数位数0.00001除以2等于0.000005，打印不显示
Note on D21: good: 手工输入

## JJG 315-1983-直流电压测量-一列多通道（正负极性）
原始记录编号：DC/数表原始-296-2015
校 准 结 果
1.直流电压测量
量程 |  | 输入标准值 |  | 显示值CH1 |  |  |  | 误差（%） | Urel（k=2)
|  |  |  | + |  | -
10 | V | 10 | V | 9.99 | V | 9.994 | V | -0.1 | 5.831e-05
|  | 9 | V | 8.991 | V | 8.995 | V | -0.09
|  | 8 | V | 7.991 | V | 7.995 | V | -0.09
|  | 7 | V | 6.992 | V | 6.996 | V | -0.08
|  | 6 | V | 5.992 | V | 5.995 | V | -0.08
|  | 5 | V | 4.993 | V | 4.996 | V | -0.07
|  | 4 | V | 3.994 | V | 3.999 | V | -0.06
|  | 3 | V | 2.997 | V | 2.997 | V | -0.03
|  | 2 | V | 1.997 | V | 1.999 | V | -0.03
|  | 1 | V | 0.997 | V | 1.001 | V | -0.03
量程 |  | 输入标准值 |  | 显示值CH2 |  |  |  | 误差（%）
|  |  |  | + |  | -
10 | V | 10 | V |  | V |  | V | -100
|  | 9 | V |  | V |  | V | -90
|  | 8 | V |  | V |  | V | -80
|  | 7 | V |  | V |  | V | -70
|  | 6 | V |  | V |  | V | -60
|  | 5 | V |  | V |  | V | -50
|  | 4 | V |  | V |  | V | -40
|  | 3 | V |  | V |  | V | -30
|  | 2 | V |  | V |  | V | -20
|  | 1 | V |  | V |  | V | -10
量程 |  | 输入标准值 |  | 显示值CH3 |  |  |  | 误差（%） | Urel（k=2)
|  |  |  | + |  | -
10 | V | 10 | V | 9.989 | V | 9.99 | V | -0.11 | 5.831e-05
|  | 9 | V | 8.99 | V | 8.99 | V | -0.1
|  | 8 | V | 7.99 | V | 7.991 | V | -0.1
|  | 7 | V | 6.991 | V | 6.993 | V | -0.09
|  | 6 | V | 5.991 | V | 5.993 | V | -0.09
|  | 5 | V | 4.992 | V | 4.994 | V | -0.08
|  | 4 | V | 3.994 | V | 3.995 | V | -0.06
|  | 3 | V | 2.995 | V | 2.996 | V | -0.05
|  | 2 | V | 1.996 | V | 1.996 | V | -0.04
|  | 1 | V | 0.998 | V | 0.998 | V | -0.02
直流电压测量(续)
量程 |  | 输入标准值 |  | 显示值CH4 |  |  |  | 误差（%） | Urel（k=2)
|  |  |  | + |  | -
10 | V | 10 | V | 9.991 | V | 9.993 | V | -0.09 | 5.831e-05
|  | 9 | V | 8.992 | V | 8.993 | V | -0.08
|  | 8 | V | 7.992 | V | 7.993 | V | -0.08
|  | 7 | V | 6.993 | V | 6.995 | V | -0.07
|  | 6 | V | 5.994 | V | 5.995 | V | -0.06
|  | 5 | V | 4.995 | V | 4.996 | V | -0.05
|  | 4 | V | 3.995 | V | 3.996 | V | -0.05
|  | 3 | V | 2.998 | V | 2.998 | V | -0.02
|  | 2 | V | 1.996 | V | 1.996 | V | -0.04
|  | 1 | V | 0.997 | V | 0.996 | V | -0.04
量程 |  | 输入标准值 |  | 显示值CH5 |  |  |  | 误差（%） | Urel（k=2)
|  |  |  | + |  | -
10 | V | 10 | V | 9.991 | V | 9.99 | V | -0.1 | 5.831e-05
|  | 9 | V | 8.991 | V | 8.999 | V | -0.09
|  | 8 | V | 7.993 | V | 7.992 | V | -0.08
|  | 7 | V | 6.993 | V | 6.993 | V | -0.07
|  | 6 | V | 5.994 | V | 5.995 | V | -0.06
|  | 5 | V | 4.995 | V | 4.996 | V | -0.05
|  | 4 | V | 3.996 | V | 3.997 | V | -0.04
|  | 3 | V | 2.998 | V | 2.997 | V | -0.03
|  | 2 | V | 1.998 | V | 1.999 | V | -0.02
|  | 1 | V | 0.998 | V | 0.998 | V | -0.02
量程 |  | 输入标准值 |  | 显示值CH6 |  |  |  | 误差（%） | Urel（k=2)
|  |  |  | + |  | -
10 | V | 10 | V | 9.992 | V | 9.993 | V | -0.08 | 5.831e-05
|  | 9 | V | 8.991 | V | 9 | V | -0.09
|  | 8 | V | 7.993 | V | 7.995 | V | -0.07
|  | 7 | V | 6.993 | V | 6.995 | V | -0.07
|  | 6 | V | 5.995 | V | 5.997 | V | -0.05
|  | 5 | V | 4.996 | V | 4.999 | V | -0.04
|  | 4 | V | 3.997 | V | 4 | V | -0.03
|  | 3 | V | 2.997 | V | 3 | V | -0.03
|  | 2 | V | 1.999 | V | 1.999 | V | -0.01
|  | 1 | V | 0.999 | V | 1.002 | V | 0.02
直流电压测量(续)
量程 |  | 输入标准值 |  | 显示值CH7 |  |  |  | 误差（%） | Urel（k=2)
|  |  |  | + |  | -
10 | V | 10 | V | 9.991 | V | 9.991 | V | -0.09 | 5.831e-05
|  | 9 | V | 8.992 | V | 9.003 | V | -0.08
|  | 8 | V | 7.991 | V | 7.993 | V | -0.09
|  | 7 | V | 6.993 | V | 6.993 | V | -0.07
|  | 6 | V | 5.993 | V | 5.995 | V | -0.07
|  | 5 | V | 4.993 | V | 4.996 | V | -0.07
|  | 4 | V | 3.995 | V | 3.997 | V | -0.05
|  | 3 | V | 2.997 | V | 2.997 | V | -0.03
|  | 2 | V | 1.997 | V | 1.999 | V | -0.03
|  | 1 | V | 0.997 | V | 1 | V | -0.03
量程 |  | 输入标准值 |  | 显示值CH8 |  |  |  | 误差（%） | Urel（k=2)
|  |  |  | + |  | -
10 | V | 10 | V | 9.992 | V | 9.991 | V | -0.09 | 5.831e-05
|  | 9 | V | 8.991 | V | 8.991 | V | -0.09
|  | 8 | V | 7.993 | V | 7.993 | V | -0.07
|  | 7 | V | 6.994 | V | 6.993 | V | -0.07
|  | 6 | V | 5.993 | V | 5.994 | V | -0.07
|  | 5 | V | 4.995 | V | 4.996 | V | -0.05
|  | 4 | V | 3.997 | V | 3.997 | V | -0.03
|  | 3 | V | 2.997 | V | 2.997 | V | -0.03
|  | 2 | V | 1.998 | V | 1.998 | V | -0.02
|  | 1 | V | 0.999 | V | 1 | V | -0.01
量程 |  | 输入标准值 |  | 显示值CH9 |  |  |  | 误差（%） | Urel（k=2)
|  |  |  | + |  | -
10 | V | 10 | V | 9.993 | V | 9.995 | V | -0.07 | 5.831e-05
|  | 9 | V | 8.993 | V | 8.996 | V | -0.07
|  | 8 | V | 7.994 | V | 7.994 | V | -0.06
|  | 7 | V | 6.994 | V | 6.997 | V | -0.06
|  | 6 | V | 5.994 | V | 5.997 | V | -0.06
|  | 5 | V | 4.995 | V | 4.997 | V | -0.05
|  | 4 | V | 3.996 | V | 3.998 | V | -0.04
|  | 3 | V | 2.997 | V | 2.999 | V | -0.03
|  | 2 | V | 1.997 | V | 2 | V | -0.03
|  | 1 | V | 0.998 | V | 1 | V | -0.02
直流电压测量(续)
量程 |  | 输入标准值 |  | 显示值CH10 |  |  |  | 误差（%） | Urel（k=2)
|  |  |  | + |  | -
10 | V | 10 | V | 9.991 | V | 9.994 | V | -0.09 | 5.831e-05
|  | 9 | V | 8.992 | V | 8.995 | V | -0.08
|  | 8 | V | 7.994 | V | 7.994 | V | -0.06
|  | 7 | V | 6.995 | V | 6.996 | V | -0.05
|  | 6 | V | 5.995 | V | 5.996 | V | -0.05
|  | 5 | V | 4.996 | V | 4.997 | V | -0.04
|  | 4 | V | 3.997 | V | 3.997 | V | -0.03
|  | 3 | V | 2.997 | V | 2.998 | V | -0.03
|  | 2 | V | 1.998 | V | 1.999 | V | -0.02
|  | 1 | V | 0.999 | V | 1 | V | -0.01
量程 |  | 输入标准值 |  | 显示值CH11 |  |  |  | 误差（%） | Urel（k=2)
|  |  |  | + |  | -
10 | V | 10 | V | 9.993 | V | 9.995 | V | -0.07 | 5.831e-05
|  | 9 | V | 8.993 | V | 8.995 | V | -0.07
|  | 8 | V | 7.994 | V | 7.996 | V | -0.06
|  | 7 | V | 6.995 | V | 6.995 | V | -0.05
|  | 6 | V | 5.997 | V | 5.997 | V | -0.03
|  | 5 | V | 4.996 | V | 4.997 | V | -0.04
|  | 4 | V | 3.997 | V | 3.998 | V | -0.03
|  | 3 | V | 2.997 | V | 2.998 | V | -0.03
|  | 2 | V | 1.998 | V | 1.999 | V | -0.02
|  | 1 | V | 0.999 | V | 1 | V | -0.01
量程 |  | 输入标准值 |  | 显示值CH12 |  |  |  | 误差（%） | Urel（k=2)
|  |  |  | + |  | -
10 | V | 10 | V | 9.992 | V | 9.993 | V | -0.08 | 5.831e-05
|  | 9 | V | 8.993 | V | 8.993 | V | -0.0064815
|  | 8 | V | 7.995 | V | 7.994 | V | -0.0055556
|  | 7 | V | 6.996 | V | 6.996 | V | -0.04
|  | 6 | V | 5.997 | V | 5.995 | V | -0.05
|  | 5 | V | 4.997 | V | 4.995 | V | -0.0046296
|  | 4 | V | 3.998 | V | 3.996 | V | -0.04
|  | 3 | V | 2.998 | V | 2.997 | V | -0.03
|  | 2 | V | 1.999 | V | 1.999 | V | -0.01
|  | 1 | V | 1 | V | 0.999 | V | -0.01
直流电压测量(续)
量程 |  | 输入标准值 |  | 显示值CH13 |  |  |  | 误差（%） | Urel（k=2)
|  |  |  | + |  | -
10 | V | 10 | V | 9.994 | V | 9.995 | V | -0.060036 | 5.831e-05
|  | 9 | V | 8.995 | V | 8.995 | V | -0.055586
|  | 8 | V | 7.996 | V | 7.996 | V | -0.050025
|  | 7 | V | 6.996 | V | 6.997 | V | -0.04
|  | 6 | V | 5.997 | V | 5.996 | V | -0.04
|  | 5 | V | 4.997 | V | 4.997 | V | -0.03
|  | 4 | V | 3.998 | V | 3.998 | V | -0.02
|  | 3 | V | 2.998 | V | 2.998 | V | -0.02
|  | 2 | V | 1.999 | V | 1.998 | V | -0.02
|  | 1 | V | 0.999 | V | 0.999 | V | -0.01
量程 |  | 输入标准值 |  | 显示值CH14 |  |  |  | 误差（%） | Urel（k=2)
|  |  |  | + |  | -
10 | V | 10 | V | 9.992 | V | 9.995 | V | -0.08 | 5.831e-05
|  | 9 | V | 8.993 | V | 8.996 | V | -0.07
|  | 8 | V | 7.993 | V | 7.996 | V | -0.07
|  | 7 | V | 6.994 | V | 6.997 | V | -0.06
|  | 6 | V | 5.994 | V | 5.997 | V | -0.06
|  | 5 | V | 4.996 | V | 4.998 | V | -0.04
|  | 4 | V | 3.997 | V | 3.999 | V | -0.03
|  | 3 | V | 2.997 | V | 2.998 | V | -0.03
|  | 2 | V | 1.998 | V | 1.999 | V | -0.02
|  | 1 | V | 0.999 | V | 0.999 | V | -0.01
量程 |  | 输入标准值 |  | 显示值CH15 |  |  |  | 误差（%） | Urel（k=2)
|  |  |  | + |  | -
10 | V | 10 | V | 9.994 | V | 9.995 | V | -0.06 | 5.831e-05
|  | 9 | V | 8.995 | V | 8.995 | V | -0.05
|  | 8 | V | 7.995 | V | 7.996 | V | -0.05
|  | 7 | V | 6.996 | V | 6.996 | V | -0.04
|  | 6 | V | 5.996 | V | 5.996 | V | -0.04
|  | 5 | V | 4.997 | V | 4.996 | V | -0.04
|  | 4 | V | 3.998 | V | 3.997 | V | -0.03
|  | 3 | V | 2.998 | V | 2.998 | V | -0.02
|  | 2 | V | 1.999 | V | 1.999 | V | -0.01
|  | 1 | V | 0.999 | V | 0.999 | V | -0.01
直流电压测量(续)
量程 |  | 输入标准值 |  | 显示值CH16 |  |  |  | 误差（%） | Urel（k=2)
|  |  |  | + |  | -
10 | V | 10 | V | 9.994 | V | 9.994 | V | -0.06 | 5.831e-05
|  | 9 | V | 8.995 | V | 8.995 | V | -0.05
|  | 8 | V | 7.995 | V | 7.995 | V | -0.05
|  | 7 | V | 6.996 | V | 6.995 | V | -0.05
|  | 6 | V | 5.997 | V | 5.996 | V | -0.04
|  | 5 | V | 4.997 | V | 4.996 | V | -0.04
|  | 4 | V | 3.998 | V | 3.997 | V | -0.03
|  | 3 | V | 2.998 | V | 2.998 | V | -0.02
|  | 2 | V | 1.999 | V | 1.999 | V | -0.01
|  | 1 | V | 0.999 | V | 0.999 | V | -0.01
测量不确定度： 直流电压测量扩展不确定度UBrel=0.01% （k=2）
………………………………………………以下空白………………………………………………

## JJG 315-1983-直流电压测量-一列（非正负极）
8、 | 直流电压测量
量程 |  | 标准值 | 显示值 | 引用误差
10 |  | 10 | 9.9981 | -0.019
|  | 9 | 8.9982 | -0.018
|  | 8 | 7.998 | -0.02
|  | 7 | 6.9982 | -0.018
|  | 6 | 5.9984 | -0.016
|  | 5 | 4.9986 | -0.014
|  | 4 | 3.9989 | -0.011
|  | 3 | 2.9992 | -0.008
|  | 2 | 1.9995 | -0.005
|  | 1 | 0.9997 | -0.003
1 |  | 1 | 0.99989 | -0.011
|  | 0.6 | 0.59984 | -0.016
|  | 0.1 | 0.09996 | -0.004
注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论： | 引用误差符合0.02级。

## JJG 315-1983-直流电压测量-三列多通道
原始记录编号：DC/数表原始-002-2016 | [11 empty] | 证书编号：DC/数表-002-2016
校 准 结 果
1.直流电压测量
量程 |  | 显示值(V) |  |  | 标准值(V) |  |  | 相对误差 |  |  | Urel（k=2) | 红色字体为下拉菜单选项
|  | U0 | U2 | U4 | U0 | U2 | U4 | U0 | U2 | U4
800 |  | 799.96 | 799.73 | 799.97 | 800 | 800 | 800 | -0.005 | -0.03375 | -0.00375 | 0.00058003
|  | 720.01 | 719.73 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0.0013889 | -0.0375 | 0
|  | 639.96 | 639.72 | 639.97 | 640 | 640 | 640 | -0.00625 | -0.04375 | -0.0046875
|  | 559.93 | 559.73 | 559.94 | 560 | 560 | 560 | -0.0125 | -0.048214 | -0.010714
|  | 479.92 | 479.74 | 479.94 | 480 | 480 | 480 | -0.016667 | -0.054167 | -0.0125
|  | 399.92 | 399.76 | 399.94 | 400 | 400 | 400 | -0.02 | -0.06 | -0.015
|  | 319.92 | 319.78 | 319.93 | 320 | 320 | 320 | -0.025 | -0.06875 | -0.021875
|  | 239.93 | 239.81 | 239.94 | 240 | 240 | 240 | -0.029167 | -0.079167 | -0.025
|  | 159.94 | 159.82 | 159.94 | 160 | 160 | 160 | -0.0375 | -0.1125 | -0.0375
|  | 79.94 | 79.83 | 79.93 | 80 | 80 | 80 | -0.075 | -0.2125 | -0.0875
量程 |  | 显示值(V) U0: 显示值(V); 标准值(V) U0: 标准值(V); 相对误差 U0: 相对误差 | Urel（k=2)
|  | U1 | U3 | U5 | U1 | U3 | U5 | U1 | U3 | U5
50 |  | 49.982 | 50 | 49.996 | 50 | 50 | 50 | -0.036 | 0 | -0.008 | 5.831e-05
|  | 44.982 | 45.004 | 44.996 | 45 | 45 | 45 | -0.04 | 0.0088889 | -0.0088889
|  | 39.982 | 40.004 | 39.996 | 40 | 40 | 40 | -0.045 | 0.01 | -0.01
|  | 34.982 | 35.005 | 34.995 | 35 | 35 | 35 | -0.051429 | 0.014286 | -0.014286
|  | 29.981 | 30.005 | 29.995 | 30 | 30 | 30 | -0.063333 | 0.016667 | -0.016667
|  | 24.98 | 25.005 | 24.994 | 25 | 25 | 25 | -0.08 | 0.02 | -0.024
|  | 19.981 | 20.006 | 19.994 | 20 | 20 | 20 | -0.095 | 0.03 | -0.03
|  | 14.98 | 15.007 | 14.993 | 15 | 15 | 15 | -0.13333 | 0.046667 | -0.046667
|  | 9.98 | 10.008 | 9.994 | 10 | 10 | 10 | -0.2 | 0.08 | -0.06
|  | 4.979 | 5.009 | 4.993 | 5 | 5 | 5 | -0.42 | 0.18 | -0.14
|  | U6 | U7 | / | U6 | U7 | / | U6 | U7 | / | Urel（k=2)
|  | 50.008 | 50.013 | / | 50 | 50 | / | 0.016 | 0.026 | / | 5.831e-05
|  | 45.008 | 45.012 | / | 45 | 45 | / | 0.017778 | 0.026667 | /
|  | 40.006 | 40.01 | / | 40 | 40 | / | 0.015 | 0.025 | /
|  | 35.005 | 35.009 | / | 35 | 35 | / | 0.014286 | 0.025714 | /
|  | 30.004 | 30.007 | / | 30 | 30 | / | 0.013333 | 0.023333 | /
|  | 25.002 | 25.005 | / | 25 | 25 | / | 0.008 | 0.02 | /
|  | 20.001 | 20.004 | / | 20 | 20 | / | 0.005 | 0.02 | /
|  | 15.001 | 15.002 | / | 15 | 15 | / | 0.0066667 | 0.013333 | /
|  | 10 | 10.001 | / | 10 | 10 | / | 0 | 0.01 | /
|  | 4.999 | 5 | / | 5 | 5 | / | -0.02 | 0 | /
量程 |  | 显示值(V) U1: 显示值(V); 标准值(V) U1: 标准值(V); 相对误差 U1: 相对误差
|  | U1 | U3 | U5 | U1 | U3 | U5 | U1 | U3 | U5
10V |  | 9.9983 | 10.001 | 10.0002 | 10 | 10 | 10 | -0.017 | 0.01 | 0.002
|  | 8.9986 | 9.0035 | 9.0044 | 9 | 9 | 9 | -0.015556 | 0.038889 | 0.048889
|  | 7.9987 | 8.0038 | 8.0032 | 8 | 8 | 8 | -0.01625 | 0.0475 | 0.04
|  | 6.999 | 7.003 | 7.0017 | 7 | 7 | 7 | -0.014286 | 0.042857 | 0.024286
|  | 5.9992 | 6.0025 | 6.0025 | 6 | 6 | 6 | -0.013333 | 0.041667 | 0.041667
|  | 4.9982 | 5.0014 | 5.0014 | 5 | 5 | 5 | -0.036 | 0.028 | 0.028
|  | 3.9979 | 4.0008 | 4.0011 | 4 | 4 | 4 | -0.0525 | 0.02 | 0.0275
|  | 2.9978 | 3.001 | 3.0005 | 3 | 3 | 3 | -0.073333 | 0.033333 | 0.016667
|  | 1.9988 | 2.0005 | 2.001 | 2 | 2 | 2 | -0.06 | 0.025 | 0.05
|  | 0.9992 | 1.0005 | 0.9999 | 1 | 1 | 1 | -0.08 | 0.05 | -0.01
|  | U7 | U9 | U11 | U7 | U9 | U11 | U7 | U9 | U11
|  | 9.9995 | 10 | 10.0003 | 10 | 10 | 10 | -0.005 | 0 | 0.003
|  | 8.9988 | 9.0033 | 9.0004 | 9 | 9 | 9 | -0.013333 | 0.036667 | 0.0044444
|  | 7.9989 | 8.0035 | 8.0006 | 8 | 8 | 8 | -0.01375 | 0.04375 | 0.0075
|  | 6.9985 | 7.0033 | 7.0008 | 7 | 7 | 7 | -0.021429 | 0.047143 | 0.011429
|  | 5.998 | 6.0024 | 5.9997 | 6 | 6 | 6 | -0.033333 | 0.04 | -0.005
|  | 4.9981 | 5.002 | 4.9996 | 5 | 5 | 5 | -0.038 | 0.04 | -0.008
|  | 3.9979 | 4.0012 | 3.9995 | 4 | 4 | 4 | -0.0525 | 0.03 | -0.0125
|  | 2.9978 | 3.0012 | 2.9991 | 3 | 3 | 3 | -0.073333 | 0.04 | -0.03
|  | 1.9982 | 2 | 1.9995 | 2 | 2 | 2 | -0.09 | 0 | -0.025
|  | 0.9976 | 1.0007 | 0.9993 | 1 | 1 | 1 | -0.24 | 0.07 | -0.07
|  | U12 | U13 | / | U12 | U13 | / | U12 | U13 | /
|  | 10.0005 | 10.0003 | / | 10 | 10 | / | 0.005 | 0.003 | /
|  | 9.0015 | 9.0022 | / | 9 | 9 | / | 0.016667 | 0.024444 | /
|  | 8.0007 | 8.0018 | / | 8 | 8 | / | 0.00875 | 0.0225 | /
|  | 7.0011 | 7.0012 | / | 7 | 7 | / | 0.015714 | 0.017143 | /
|  | 5.9996 | 6.0005 | / | 6 | 6 | / | -0.0066667 | 0.0083333 | /
|  | 4.9996 | 5.0004 | / | 5 | 5 | / | -0.008 | 0.008 | /
|  | 3.9989 | 4.0006 | / | 4 | 4 | / | -0.0275 | 0.015 | /
|  | 2.999 | 2.9995 | / | 3 | 3 | / | -0.033333 | -0.016667 | /
|  | 1.9986 | 1.9992 | / | 2 | 2 | / | -0.07 | -0.04 | /
|  | 0.9987 | 0.9994 | / | 1 | 1 | / | -0.13 | -0.06 | /
|  | U15 | / | / | U15 | / | / | U15 | / | /
|  | 9.9996 | / | / | 10 | / | / | -0.004 | / | /
|  | 9 | / | / | 9 | / | / | 0 | / | /
|  | 7.9996 | / | / | 8 | / | / | -0.005 | / | /
|  | 6.9995 | / | / | 7 | / | / | -0.0071429 | / | /
|  | 5.9994 | / | / | 6 | / | / | -0.01 | / | /
|  | 4.9993 | / | / | 5 | / | / | -0.014 | / | /
|  | 3.9992 | / | / | 4 | / | / | -0.02 | / | /
|  | 2.9991 | / | / | 3 | / | / | -0.03 | / | /
|  | 1.9991 | / | / | 2 | / | / | -0.045 | / | /
|  | 0.999 | / | / | 1 | / | / | -0.1 | / | /
注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论： | 直流电压测量相对误差符合0.5级。
交流电流测量（续）
量程 |  | U7: 显示值(V); U7: 标准值(V); U7: 相对误差
|  | U1 | U3 | U5 | U1 | U3 | U5 | U1 | U3 | U5
5A |  | 1099.73 | 1099.803 | 1099.734 | 1100 | 1100 | 1100 | -0.024545 | -0.017909 | -0.024182
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | 4.501 | 4.502 | 4.505 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.022222 | 0.044444 | 0.11111
|  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 3.5 | 3.505 | 3.502 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.14286 | 0.057143
|  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | 2.5 | 2.503 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.12 | 0
|  | 2.002 | 2.004 | 2.002 | 2 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 0.5 | 0.502 | 0.501 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2
注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。显示值及标准值均为有效值。
3、 | 交流电流测量 | 相对误差 U3: 1; 相对误差 U5: 5
量程 |  | 显示值(V) U1: 显示值(A); 标准值(V) U1: 标准值(A); 相对误差 U1: 相对误差
|  | I1 | I3 | I5 | I1 | I3 | I5 | I1 | I3 | I5
5 |  | 5.0152 | 5.0168 | 5.0165 | 5 | 5 | 5 | 0.304 | 0.336 | 0.33
|  | 4.5147 | 4.5156 | 4.5149 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.32667 | 0.34667 | 0.33111
|  | 4.0133 | 4.0142 | 4.0122 | 4 | 4 | 4 | 0.3325 | 0.355 | 0.305
|  | 3.5121 | 3.5113 | 3.5119 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.34571 | 0.32286 | 0.34
|  | 3.0111 | 3.0119 | 3.0105 | 3 | 3 | 3 | 0.37 | 0.39667 | 0.35
|  | 2.5088 | 2.5104 | 2.5092 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.352 | 0.416 | 0.368
|  | 2.0079 | 2.0099 | 2.0077 | 2 | 2 | 2 | 0.395 | 0.495 | 0.385
|  | 1.5067 | 1.5079 | 1.5049 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.44667 | 0.52667 | 0.32667
|  | 1.0047 | 1.0052 | 1.0033 | 1 | 1 | 1 | 0.47 | 0.52 | 0.33
|  | 0.5029 | 0.5031 | 0.5021 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.58 | 0.62 | 0.42
注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论： | 相对误差符合1级。

## JJG 598-1989 直流数字电流表检定规程（试行）
JJG 598-1989 直流数字电流表检定规程（试行）
直流数字电流表检定项目
检定项目 检定类别 | 首次检定 | 周期检定 | 备注-单相
外观检查 | + | + | 合格、不合格
直流电流测量 | + | + | 数据录入
直流电流测量
直流电流测量（两相）
直流电流测量（三相）
稳定误差 | + | - | 文本框
线性误差 | + | - | 合格、不合格
显示能力 | + | + | 合格、不合格
分辨力 | + | - | 合格、不合格
温度系数 | + | - | 合格、不合格
电源电压变化的影响 | + | - | 合格、不合格
注：符号“+”表示必须检定，“-”表示可不检定。
原始记录
1、单相-直流电流测量 | [11 empty] | 校准证书 | [8 empty] | 检定证书
量程 | 标准值 | 显示值 |  | 相对误差或绝对误差 |  | 校准结果的不确定度 U (k=2) | 指标 |  | 分辨力 |  |  | 量程 | 标准值 | 显示值 |  | 相对误差 |  | 校准结果的不确定度 |  |  | 量程 | 标准值 | 显示值 |  | 相对误差
|  | + | - | + | - | [8 empty] | + | - | + | - | U (k=2) |  |  |  |  | + | - | + | -
1 | 1 | 0.99992 | 0.99992 |  |  | #REF! | 80 | 1e-05 | 5e-06 |  |  | 1 | 1 | 0.99992 | 0.99992 |  |  | #REF! |  |  | 1 | 1 | 0.99992 | 0.99992
| 0.9 | 0.89993 | / |  |  | #VALUE! | 80 | 1e-05 | #VALUE! |  |  |  | 0.9 | 0.89993 | / |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 | 0.89993 | /
| 0.8 | 0.79994 | / |  |  | #VALUE! | 80 | 1e-05 | #VALUE! |  |  |  | 0.8 | 0.79994 | / |  |  | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.79994 | /
| 0.7 | 0.69995 | / |  |  | #VALUE! | 80 | 1e-05 | #VALUE! |  |  |  | 0.7 | 0.69995 | / |  |  | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.69995 | /
| 0.6 | 0.59996 | / |  |  | #VALUE! | 80 | 1e-05 | #VALUE! |  |  |  | 0.6 | 0.59996 | / |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.59996 | /
| 0.5 | 0.49996 | / |  |  | #VALUE! | 80 | 1e-05 | #VALUE! |  |  |  | 0.5 | 0.49996 | / |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.49996 | /
| 0.4 | 0.39997 | / |  |  | #VALUE! | 80 | 1e-05 | #VALUE! |  |  |  | 0.4 | 0.39997 | / |  |  | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.39997 | /
| 0.3 | 0.29998 | / |  |  | #VALUE! | 80 | 1e-05 | #VALUE! |  |  |  | 0.3 | 0.29998 | / |  |  | 0 |  |  |  | 0.3 | 0.29998 | /
| 0.2 | 0.19998 | / |  |  | #VALUE! | 45 | 0.0007 | #VALUE! |  |  |  | 0.2 | 0.19998 | / |  |  | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.19998 | /
| 0.1 | 0.099988 | / |  |  | #VALUE! | 45 | 0.0007 | #VALUE! |  |  |  | 0.1 | 0.099988 | / |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.099988 | /
10 | 10 | 10.0016 | 10.0015 |  |  | 0.00039431 | 35 | 4e-05 | 5e-05 |  |  | 10 | 10 | 10.0016 | 10.0015 |  |  | 11.5473 |  |  | 10 | 10 | 10.0016 | 10.0015
| 5 | 5.0008 | / |  |  | #VALUE! | 35 | 4e-05 | #VALUE! |  |  |  | 5 | 5.0008 | / |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 5.0008 | /
| 1 | 1.0002 | / |  |  | #VALUE! | 35 | 7e-06 | #VALUE! |  |  |  | 1 | 1.0002 | / |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1.0002 | /
100 | 100 | 99.9877 | 99.9846 |  |  | 0.0052314 | 45 | 0.0007 | 0.0005 |  |  | 100 | 100 | 99.9877 | 99.9846 |  |  | 115.4734 |  |  | 100 | 100 | 99.9877 | 99.9846
| 50 | 49.9942 | / |  |  | #VALUE! | 45 | 0.0007 | #VALUE! |  |  |  | 50 | 49.9942 | / |  |  | 0 |  |  |  | 50 | 49.9942 | /
| 10 | 10.0016 | / |  |  | #VALUE! | 35 | 4e-05 | #VALUE! |  |  |  | 10 | 10.0016 | / |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 10.0016 | /
3 | 3 | 3.0001 | 2.9997 |  |  | 0.0015611 | 360 | 0.00048 | 5e-05 |  |  | 3 | 3 | 3.0001 | 2.9997 |  |  | 3.4642 |  |  | 3 | 3 | 3.0001 | 2.9997
| 2 | 1.9998 | / |  |  | #VALUE! | 80 | 1e-05 | #VALUE! |  |  |  | 2 | 1.9998 | / |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 1.9998 | /
| 1 | 0.99992 | / |  |  | #VALUE! | 80 | 1e-05 | #VALUE! |  |  |  | 1 | 0.99992 | / |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0.99992 | /
原始记录
2、三相-直流电流测量 |  | 两列、三列
量程 |  | 显示值(A) |  |  | 标准值(A) |  |  | 相对误差 |  |  | 校准结果的不确定度 |  | 相对误差=（显示值-标准值）/标准值
|  | I0 | I2 | I4 | I0 | I2 | I4 | I0 | I2 | I4 | U (k=2) |  | 不确定度算法，参考数表/DEWE3020的直流电压测量，根据显示值读取小数位数确定算法。比如小数点后两位，那么取800V对应的不确定度算法，如果小数点后三位，参考50V对应的不确定度算法。
800 |  | 799.96 | 799.73 | 799.97 | 800 | 800 | 800 | -0.005 | -0.03375 | -0.00375 |  |  | 直流电压的显示值小数位数分2位、3位、4位。
|  | 720.01 | 719.73 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0.0013889 | -0.0375 | 0
|  | 639.96 | 639.72 | 639.97 | 640 | 640 | 640 | -0.00625 | -0.04375 | -0.0046875 |  |  | I下标范围为：默认I1 、I2或者是IA、IB、IC
|  | 559.93 | 559.73 | 559.94 | 560 | 560 | 560 | -0.0125 | -0.048214 | -0.010714 |  |  |  | 范围为：I0到I20,CH0到CH16，IA1到IA6，IB1到IB6，IC1到IC6，I01到I06
|  | 479.92 | 479.74 | 479.94 | 480 | 480 | 480 | -0.016667 | -0.054167 | -0.0125 |  |  | 直流不确定度：小数点后三位，单位%
|  | 399.92 | 399.76 | 399.94 | 400 | 400 | 400 | -0.02 | -0.06 | -0.015 | [10 empty] | 校准证书 | [7 empty] | 检定证书
|  | 319.92 | 319.78 | 319.93 | 320 | 320 | 320 | -0.025 | -0.06875 | -0.021875 | [6 empty] | 量程 |  | 显示值(A) |  |  | 标准值(A) |  |  | 相对误差 |  |  | 校准结果的不确定度 | 量程 | 显示值(A) |  |  | 标准值(A) |  |  | 相对误差
|  | 239.93 | 239.81 | 239.94 | 240 | 240 | 240 | -0.029167 | -0.079167 | -0.025 | [8 empty] | I0 | I2 | I4 | I0 | I2 | I4 | I0 | I2 | I4 | U (k=2) |  | I0 | I2 | I4 | I0 | I2 | I4 | I0 | I2 | I4
|  | 159.94 | 159.82 | 159.94 | 160 | 160 | 160 | -0.0375 | -0.1125 | -0.0375 | [6 empty] | 800 |  | 799.96 | 799.73 | 799.97 | 800 | 800 | 800 | -0.005 | -0.03375 | -0.00375 |  | 800 | 799.96 | 799.73 | 799.97 | 800 | 800 | 800 | -0.005 | -0.03375 | -0.00375
|  | 79.94 | 79.83 | 79.93 | 80 | 80 | 80 | -0.075 | -0.2125 | -0.0875 | [8 empty] | 720.01 | 719.73 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0.0013889 | -0.0375 | 0 |  |  | 720.01 | 719.73 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0.0013889 | -0.0375 | 0
[19 empty] | 639.96 | 639.72 | 639.97 | 640 | 640 | 640 | -0.00625 | -0.04375 | -0.0046875 |  |  | 639.96 | 639.72 | 639.97 | 640 | 640 | 640 | -0.00625 | -0.04375 | -0.0046875
[19 empty] | 559.93 | 559.73 | 559.94 | 560 | 560 | 560 | -0.0125 | -0.048214 | -0.010714 |  |  | 559.93 | 559.73 | 559.94 | 560 | 560 | 560 | -0.0125 | -0.048214 | -0.010714
[19 empty] | 479.92 | 479.74 | 479.94 | 480 | 480 | 480 | -0.016667 | -0.054167 | -0.0125 |  |  | 479.92 | 479.74 | 479.94 | 480 | 480 | 480 | -0.016667 | -0.054167 | -0.0125
Note on A24: good: 直流电流测量规程-基本误差
Note on E25: good: 1、算法参考交流电压表算法 2、根据待检设备指标不同选择是相对误差还是绝对误差
Note on G25: good: 算法参考交流电压表
Note on H25: good: 根据标准值范围，找DCI的指标值
Note on Q25: good: 算法参考交流电压表算法
Note on S25: good: 算法参考交流电压表
Note on Z25: good: 算法参考交流电压表算法
Note on I27: good: 单位要与标准值保持一致，单位不同进行换算
Note on A52: stone: 自动增加行
Note on L52: good: 值自己输入
Note on C53: good: 建立两列、三列
Note on AC60: good: 值自己输入
Note on T61: good: 建立两列、三列
Note on AH61: good: 建立两列、三列

## JJG 598-1989-直流电流测量-一列（正负极性）
原始记录编号：DC/数表原始-177-2015
检 定 结 果
四、直流电流测量
量程 | 标准值 | 显示值 |  | 绝对误差 |  | a | b | 误差限
|  | + | - | + | - | (ppm of reading) | (ppm of range) | （绝对值）
1 | 1 | 1 | 1 | 1e-05 | 1e-05 | 1000 | 100 | 0.0011
| 0.9 | 0.90001 | / | 1.3e-05 | / |  |  | 0.001
| 0.8 | 0.80002 | / | 1.6e-05 | / |  |  | 0.0009
| 0.7 | 0.70002 | / | 1.5e-05 | / |  |  | 0.0008
| 0.6 | 0.60002 | / | 1.8e-05 | / |  |  | 0.0007
| 0.5 | 0.50002 | / | 1.6e-05 | / |  |  | 0.0006
| 0.4 | 0.40001 | / | 1.2e-05 | / |  |  | 0.0005
| 0.3 | 0.30001 | / | 1.1e-05 | / |  |  | 0.0004
| 0.2 | 0.2 | / | 4e-06 | / |  |  | 0.0003
| 0.1 | 0.099999 | / | -1e-06 | / |  |  | 0.0002
10 | 10 | 9.9997 | 9.9999 | -0.0003 | 0.0001 | 500 | 200 | 0.007
| 5 | 4.9998 | / | -0.0002 | / |  |  | 0.0025
| 1 | 0.9999 | / | -0.0001 | / |  |  | 0.0005
100 | 100 | 99.9934 | 99.9936 | -0.0066 | 0.0064 | 500 | 50 | 0.055
| 50 | 49.9965 | / | -0.0035 | / |  |  | 0.03
| 10 | 9.9997 | / | -0.0003 | / |  |  | 0.01
3 | 3 | 2.9996 | 2.9995 | -0.0004 | 0.0005 | 1200 | 200 | 0.0042
| 2 | 2 | / | 0 | / |  |  | 0.003
| 1 | 1 | / | 0 | / |  |  | 0.0018
结论：直流电流绝对误差符合出厂技术指标。

## JJG 598-1989-直流电流测量-一列（非正负极）
9、 | 直流电流测量
量程 |  | 标准值 | 显示值 | 引用误差
20 |  | 20 | 19.9968 | -0.016
|  | 18 | 17.996 | -0.02
|  | 16 | 15.9966 | -0.017
|  | 14 | 13.9968 | -0.016
|  | 12 | 11.9974 | -0.013
|  | 10 | 9.9979 | -0.0105
|  | 8 | 7.9982 | -0.009
|  | 6 | 5.9987 | -0.0065
|  | 4 | 3.9991 | -0.0045
|  | 2 | 1.9997 | -0.0015
1 |  | 1 | 0.99988 | -0.012
|  | 0.6 | 0.59986 | -0.014
|  | 0.1 | 0.09998 | -0.002
注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。 |  |  |  |  | 默认模板都带，填写打印，不填写没有
结论： | 引用误差符合0.02级。

## JJG（航天）35-1999 交流数字电流表检定规程
规程名称：JJG(航天)35-1999 交流数字电流表检定规程
三相多功能标准表或者三相仪置检定项目
检定项目 检定类别 | 首次检定 | 周期检定 | 备注-单相
外观及附件的检查 | + | + | 合格、不合格
工作正常性的检查 | + | + | 合格、不合格
交流电流测量 | + | + | 数据录入
交流电流测量
交流电流测量（两相）
交流电流测量（三相）
注：符号“+”表示必须检定，“-”表示可不检定。
原始记录 | 交流电流测量 | [9 empty] | 校准证书 | [5 empty] | 检定证书
量程 | 标准值 | 频率（Hz） | 显示值 | 相对误差 | 校准结果的不确定度 U (k=2) | 指标 |  | 分辨力 |  |  | 量程 | 标准值 | 频率（Hz） | 显示值 | 相对误差 | 校准结果的不确定度 | 量程 | 标准值 | 频率（Hz） | 显示值 | 相对误差
U (k=2)
1 | 1 |  | 0.99977 |  | 0.00035997 | 320 | 4e-05 | 5e-06 |  |  | 1 | 1 |  | 0.99977 |  | 1.1547 | 1 | 1 |  | 0.99977
| 0.9 |  | 0.8998 |  | 0.00032799 | 320 | 4e-05 | 5e-06 |  |  |  | 0.9 |  | 0.8998 |  | 0 |  | 0.9 |  | 0.8998
| 0.8 |  | 0.79978 |  | 0.00029599 | 320 | 4e-05 | 5e-06 |  |  |  | 0.8 |  | 0.79978 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0.79978
| 0.7 |  | 0.69979 |  | 0.000264 | 320 | 4e-05 | 5e-06 |  |  |  | 0.7 |  | 0.69979 |  | 0 |  | 0.7 |  | 0.69979
| 0.6 |  | 0.5998 |  | 0.00023201 | 320 | 4e-05 | 5e-06 |  |  |  | 0.6 |  | 0.5998 |  | 0 |  | 0.6 |  | 0.5998
| 0.5 |  | 0.49982 |  | 0.00020003 | 320 | 4e-05 | 5e-06 |  |  |  | 0.5 |  | 0.49982 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.49982
| 0.4 |  | 0.39985 |  | 0.00016805 | 320 | 4e-05 | 5e-06 |  |  |  | 0.4 |  | 0.39985 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0.39985
| 0.3 |  | 0.29989 |  | 0.00013609 | 320 | 4e-05 | 5e-06 |  |  |  | 0.3 |  | 0.29989 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0.29989
| 0.2 |  | 0.19995 |  | 0.003028 | 140 | 0.003 | 5e-06 |  |  |  | 0.2 |  | 0.19995 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.19995
| 0.1 |  | 0.10002 |  | 0.003014 | 140 | 0.003 | 5e-06 |  |  |  | 0.1 |  | 0.10002 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.10002
3 | 3 |  | 3.0009 |  | 0.0015515 | 460 | 0.00017 | 5e-05 |  |  | 3 | 3 |  | 3.0009 |  | 3.4642 | 3 | 3 |  | 3.0009
| 2 |  | 2.0006 |  | 0.00068264 | 320 | 4e-05 | 5e-05 |  |  |  | 2 |  | 2.0006 |  | 0 |  | 2 |  | 2.0006
| 1 |  | 0.9997 |  | 0.00036451 | 320 | 4e-05 | 5e-05 |  |  |  | 1 |  | 0.9997 |  | 0 |  | 1 |  | 0.9997
问题：
原始记录
三相（三列两列单位不一样通道不一样）
2、 | 交流电流测量（50Hz） | [7 empty] | 1 | 5
量程 |  | 显示值 |  |  |  | 标准值 |  |  |  | 引用误差 |  |  |  | 校准结果的不确定度 |  | 引用误差=（显示值-标准值）/量程
|  | I1 |  | I2 |  | I1 |  | I2 |  | I1 |  | I2 |  | U (k=2) |  | 不确定度算法，参考数表/数表-两相相位，根据显示值读取小数位数确定算法。
10 |  | 4.94 |  | 4.96 |  | 5.002 |  | 5.003 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0.01223% |  | 交流电流的显示值小数位数分2位、3位、4位。
|  | 4.44 |  | 4.47 |  | 4.503 |  | 4.501 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | 3.95 |  | 3.97 |  | 4.002 |  | 4.004 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | I下标范围为：默认I1 、I2或者是IA、IB、IC
|  | 3.46 |  | 3.49 |  | 3.502 |  | 3.504 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 范围为：I0到I20,CH0到CH16，IA1到IA6，IB1到IB6，IC1到IC6，I01到I06
|  | 2.97 |  | 2.96 |  | 3.002 |  | 3.002 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 交流不确定度：小数点后三位，单位%
|  | 2.46 |  | 2.47 |  | 2.503 |  | 2.502 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | 1.96 |  | 1.97 |  | 2.003 |  | 2.003 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | 1.47 |  | 1.48 |  | 1.503 |  | 1.501 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | 校准证书 | [10 empty] | 检定证书
|  | 0.99 |  | 0.97 |  | 1.003 |  | 1.003 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | 2、 | 交流电流测量（50Hz） | [5 empty] | 1 | 5 |  |  | 2、 | 交流电流测量（50Hz） |  |  |  |  | 1 | 5
|  | 0.48 |  | 0.46 |  | 0.502 |  | 0.501 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | 量程 |  | 显示值 |  |  | 标准值 |  |  | 引用误差 |  | 校准结果的不确定度 | 量程 |  | 显示值 |  | 标准值 |  |  | 引用误差
5 |  | 1.48 |  | 1.46 |  | 1.502 |  | 1.501 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | I1 |  | I2 | I1 | I2 |  | I1 | I2 | U (k=2) |  |  | I1 | I2 | I1 | I2 |  | I1 | I2
|  | 2.48 |  | 2.46 |  | 2.502 |  | 2.501 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | 10 |  | 4.94 |  | 4.96 | 5.002 | 5.003 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.01223% | 10 |  | 4.94 | 4.96 | 5.002 | 5.003 |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 3.48 |  | 3.46 |  | 3.502 |  | 3.501 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | 4.44 |  | 4.47 | 4.503 | 4.501 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 4.44 | 4.47 | 4.503 | 4.501 |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.48 |  | 4.46 |  | 4.502 |  | 4.501 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | 3.95 |  | 3.97 | 4.002 | 4.004 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 3.95 | 3.97 | 4.002 | 4.004 |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.48 |  | 5.46 |  | 5.502 |  | 5.501 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | 3.46 |  | 3.49 | 3.502 | 3.504 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 3.46 | 3.49 | 3.502 | 3.504 |  | #VALUE! | #VALUE!
10 |  | 6.48 |  | 6.46 |  | 6.502 |  | 6.501 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | 2.97 |  | 2.96 | 3.002 | 3.002 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 2.97 | 2.96 | 3.002 | 3.002 |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 7.48 |  | 7.46 |  | 7.502 |  | 7.501 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | 2.46 |  | 2.47 | 2.503 | 2.502 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 2.46 | 2.47 | 2.503 | 2.502 |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 8.48 |  | 8.46 |  | 8.502 |  | 8.501 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | 1.96 |  | 1.97 | 2.003 | 2.003 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 1.96 | 1.97 | 2.003 | 2.003 |  | #VALUE! | #VALUE!
注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。 | [18 empty] | 1.47 |  | 1.48 | 1.503 | 1.501 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 1.47 | 1.48 | 1.503 | 1.501 |  | #VALUE! | #VALUE!
[19 empty] | 0.99 |  | 0.97 | 1.003 | 1.003 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0.99 | 0.97 | 1.003 | 1.003 |  | #VALUE! | #VALUE!
[19 empty] | 0.48 |  | 0.46 | 0.502 | 0.501 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0.48 | 0.46 | 0.502 | 0.501 |  | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | 5 |  | 1.48 |  | 1.46 | 1.502 | 1.501 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 5 |  | 1.48 | 1.46 | 1.502 | 1.501 |  | #VALUE! | #VALUE!
[19 empty] | 2.48 |  | 2.46 | 2.502 | 2.501 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 2.48 | 2.46 | 2.502 | 2.501 |  | #VALUE! | #VALUE!
3、 | 交流电流测量（50Hz） | [7 empty] | 1 | 5 | [8 empty] | 3.48 |  | 3.46 | 3.502 | 3.501 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 3.48 | 3.46 | 3.502 | 3.501 |  | #VALUE! | #VALUE!
量程 |  | 显示值 |  |  | 标准值 |  |  | 引用误差 |  |  | Urel（k=2) | [7 empty] | 4.48 |  | 4.46 | 4.502 | 4.501 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 4.48 | 4.46 | 4.502 | 4.501 |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | IA | IB | IC | IA | IB | IC | IA | IB | IC | [8 empty] | 5.48 |  | 5.46 | 5.502 | 5.501 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 5.48 | 5.46 | 5.502 | 5.501 |  | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | 1.0002 | 1.0002 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0002 | 0.99997 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.01077% | [5 empty] | 10 |  | 6.48 |  | 6.46 | 6.502 | 6.501 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 10 |  | 6.48 | 6.46 | 6.502 | 6.501 |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0.90016 | 0.90012 | 0.90011 | 0.90012 | 0.90018 | 0.89994 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | 7.48 |  | 7.46 | 7.502 | 7.501 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 7.48 | 7.46 | 7.502 | 7.501 |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0.8001 | 0.8001 | 0.8001 | 0.80006 | 0.80015 | 0.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | 8.48 |  | 8.46 | 8.502 | 8.501 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 8.48 | 8.46 | 8.502 | 8.501 |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0.70007 | 0.70004 | 0.70008 | 0.70007 | 0.70016 | 0.70001 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0.60008 | 0.60005 | 0.6001 | 0.60003 | 0.60011 | 0.59969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0.49994 | 0.49993 | 0.5 | 0.50002 | 0.49997 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0.40004 | 0.40001 | 0.40006 | 0.40003 | 0.40006 | 0.39999 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0.30001 | 0.30002 | 0.29998 | 0.30003 | 0.30008 | 0.29995 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0.20002 | 0.20002 | 0.20003 | 0.20002 | 0.20001 | 0.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0.10012 | 0.1001 | 0.10003 | 0.1 | 0.09999 | 0.09999 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 |  | 10 | 10.0008 | 9.9998 | 10.0002 | 10.0011 | 9.9996 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.01079%
|  | 8.0001 | 8.0001 | 8.0001 | 8.0001 | 8.0001 | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 6 | 6.0002 | 5.9999 | 6 | 6.0001 | 6.0007 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.0001 | 4.0003 | 4.0002 | 4 | 4 | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 2.0001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 |  | 10.011 | 9.9752 | 9.9854 | 10.0113 | 9.9755 | 9.9852 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 6.003 | 5.986 | 5.986 | 6.0033 | 5.9866 | 5.9861 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0.99368 | 0.99804 | 0.9872 | 0.99388 | 0.99778 | 0.98719 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。
Note on A20: stone: 自动增加行
Note on E20: good: 算法和交流电压表算法相同
Note on F20: good： 算法和交流电压表算法相同
Note on G20: good: 根据标准值和频率，参考ACI,取指标值
Note on P20: good: 算法和交流电压表算法相同
Note on Q20: good： 算法和交流电压表算法相同
Note on X20: good: 算法和交流电压表算法相同
Note on A43: stone: 自动增加行
Note on C43: good: 两相相位表，控制小数点后显示几位。
Note on V54: good: 两相相位表，控制小数点后显示几位。
Note on AM54: good: 两相相位表，控制小数点后显示几位。

## JJG(航天)35-1999-交流电流测量-单相
交流电流测量
量程 | 标准值 | 频率（Hz） | 显示值 | 测量结果不确定度 U (k=2) | 指标 |  | 分辨力
1 | 1 |  | 0.99977 | 0.57737 | 320 | 4e-05 | 0.5
| 0.9 |  | 0.8998 | 0.57737 | 320 | 4e-05 | 0.5
| 0.8 |  | 0.79978 | 0.57737 | 320 | 4e-05 | 0.5
| 0.7 |  | 0.69979 | 0.57737 | 320 | 4e-05 | 0.5
| 0.6 |  | 0.5998 | 0.57737 | 320 | 4e-05 | 0.5
| 0.5 |  | 0.49982 | 0.57737 | 320 | 4e-05 | 0.5
| 0.4 |  | 0.39985 | 0.57737 | 320 | 4e-05 | 0.5
| 0.3 |  | 0.29989 | 0.57737 | 320 | 4e-05 | 0.5
| 0.2 |  | 0.19995 | 0.57738 | 140 | 0.003 | 0.5
| 0.1 |  | 0.10002 | 0.003014 | 140 | 0.003 | 5e-06
3 | 3 |  | 3.0009 | 0.57737 | 460 | 0.00017 | 0.5
| 2 |  | 2.0006 | 0.57737 | 320 | 4e-05 | 0.5
| 1 |  | 0.9997 | 0.57737 | 320 | 4e-05 | 0.5
六、交流电流测量
量程 | 标准值 | 显示值(60Hz) | 绝对误差 | a | b | 误差限
|  |  |  | (ppm of reading) | (ppm of range) | （绝对值）
1 | 1 | 0.99962 | -0.00038 | 0.1 | 0.04 | 0.0013996
| 0.9 | 0.89966 | -0.00034 |  |  | 0.0012997
| 0.8 | 0.79967 | -0.00033 |  |  | 0.0011997
| 0.7 | 0.69968 | -0.00032 |  |  | 0.0010997
| 0.6 | 0.5997 | -0.0003 |  |  | 0.0009997
| 0.5 | 0.49973 | -0.00027 |  |  | 0.00089973
| 0.4 | 0.39978 | -0.00022 |  |  | 0.00079978
| 0.3 | 0.29983 | -0.00017 |  |  | 0.00069983
| 0.2 | 0.19991 | -9e-05 |  |  | 0.00059991
| 0.1 | 0.09999 | -1e-05 |  |  | 0.00049999
3 | 3 | 2.9977 | -0.0023 | 0.15 | 0.06 | 0.0062965
| 2 | 1.9985 | -0.0015 |  |  | 0.0047977
| 1 | 0.99964 | -0.00036 |  |  | 0.0032995
结论：交流电流绝对误差符合出厂技术指标。
Note on E2: good: 所有原始记录没有，证书有

## JJG(航天)35-1999-交流电流测量-两相
2、 | 交流电流测量（50Hz） |  |  |  |  | 1 | 5
量程 |  | 显示值 |  | 标准值 |  |  | 引用误差 |  | Urel（k=2)
|  | I1 | I2 | I1 | I2 |  | I1 | I2
10 |  | 4.94 | 4.96 | 5.002 | 5.003 |  | -0.62 | -0.43 | 0.00012233
|  | 4.44 | 4.47 | 4.503 | 4.501 |  | -0.63 | -0.31
|  | 3.95 | 3.97 | 4.002 | 4.004 |  | -0.52 | -0.34
|  | 3.46 | 3.49 | 3.502 | 3.504 |  | -0.42 | -0.14
|  | 2.97 | 2.96 | 3.002 | 3.002 |  | -0.32 | -0.42
|  | 2.46 | 2.47 | 2.503 | 2.502 |  | -0.43 | -0.32
|  | 1.96 | 1.97 | 2.003 | 2.003 |  | -0.43 | -0.33
|  | 1.47 | 1.48 | 1.503 | 1.501 |  | -0.33 | -0.21
|  | 0.99 | 0.97 | 1.003 | 1.003 |  | -0.13 | -0.33
|  | 0.48 | 0.46 | 0.502 | 0.501 |  | -0.22 | -0.41
注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论： | 引用误差符合2.0级。 | [8 empty] | 校准没有，检定有
2、 | 交流电流测量（50Hz） |  |  |  |  | 1 | 5
量程 |  | 显示值 |  | 标准值 |  |  | 引用误差 |  | Urel（k=2)
|  | I1 | I2 | I1 | I2 |  | I1 | I2
10 |  | 4.94 | 4.96 | 5.002 | 5.003 |  | -0.62 | -0.43 | 0.00012233
|  | 4.44 | 4.47 | 4.503 | 4.501 |  | -0.63 | -0.31
|  | 3.95 | 3.97 | 4.002 | 4.004 |  | -0.52 | -0.34
|  | 3.46 | 3.49 | 3.502 | 3.504 |  | -0.42 | -0.14
|  | 2.97 | 2.96 | 3.002 | 3.002 |  | -0.32 | -0.42
|  | 2.46 | 2.47 | 2.503 | 2.502 |  | -0.43 | -0.32
|  | 1.96 | 1.97 | 2.003 | 2.003 |  | -0.43 | -0.33
|  | 1.47 | 1.48 | 1.503 | 1.501 |  | -0.33 | -0.21
|  | 0.99 | 0.97 | 1.003 | 1.003 |  | -0.13 | -0.33
|  | 0.48 | 0.46 | 0.502 | 0.501 |  | -0.22 | -0.41
注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论： | 引用误差符合2.0级。

## JJG(航天)35-1999-交流电流测量-三相
2、 | 交流电流测量（50Hz） | [7 empty] | 1 | 5
量程 |  | 显示值 |  |  | 标准值 |  |  | 引用误差 |  |  | Urel（k=2)
|  | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相
1 |  | 1.0002 | 1.0002 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0002 | 0.99997 | 6e-05 | -0.001 | 0.014 | 0.0001077
|  | 0.90016 | 0.90012 | 0.90011 | 0.90012 | 0.90018 | 0.89994 | 3e-05 | -0.0057 | 0.0173
|  | 0.8001 | 0.8001 | 0.8001 | 0.80006 | 0.80015 | 0.8 | 3.4e-05 | -0.00495 | 0.01
|  | 0.70007 | 0.70004 | 0.70008 | 0.70007 | 0.70016 | 0.70001 | 0 | -0.012 | 0.0071
|  | 0.60008 | 0.60005 | 0.6001 | 0.60003 | 0.60011 | 0.59969 | 5.5e-05 | -0.0057 | 0.041
|  | 0.49994 | 0.49993 | 0.5 | 0.50002 | 0.49997 | 0.5 | -8e-05 | -0.004 | 0
|  | 0.40004 | 0.40001 | 0.40006 | 0.40003 | 0.40006 | 0.39999 | 1e-05 | -0.005 | 0.007
|  | 0.30001 | 0.30002 | 0.29998 | 0.30003 | 0.30008 | 0.29995 | -2e-05 | -0.0064 | 0.003
|  | 0.20002 | 0.20002 | 0.20003 | 0.20002 | 0.20001 | 0.2 | 0 | 0.001 | 0.0025
|  | 0.10012 | 0.1001 | 0.10003 | 0.1 | 0.09999 | 0.09999 | 0.00012 | 0.011 | 0.004
10 |  | 10 | 10.0008 | 9.9998 | 10.0002 | 10.0011 | 9.9996 | -0.0023 | -0.003 | 0.0021 | 0.00010786
|  | 8.0001 | 8.0001 | 8.0001 | 8.0001 | 8.0001 | 8 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0009
|  | 6 | 6.0002 | 5.9999 | 6 | 6.0001 | 6.0007 | 0.0001 | 0.0006 | -0.0076
|  | 4.0001 | 4.0003 | 4.0002 | 4 | 4 | 4 | 0.0004 | 0.003 | 0.0018
|  | 2.0001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0007 | -0.0002 | 0.0005
10 |  | 10.011 | 9.9752 | 9.9854 | 10.0113 | 9.9755 | 9.9852 | -0.003 | -0.0028 | 0.0021
|  | 6.003 | 5.986 | 5.986 | 6.0033 | 5.9866 | 5.9861 | -0.0028 | -0.0064 | -0.0009
|  | 0.99368 | 0.99804 | 0.9872 | 0.99388 | 0.99778 | 0.98719 | -0.002 | 0.0026 | 0.0001
注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论： | 引用误差符合0.05级。
88071506

## JJG（航天）35-1999不确定度算法
按量程
（1） 不确定度的A类评定
y1/y6 |  | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
0.99447 |  | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
0.99545 |  | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
UA
（2）不确定度的B类评定
序号 | 误差来源 |  |  |  | 误差限 | 误差分布状况 | k | ui
1 | 上级标准器导致的不确定度u1 |  |  |  | 4e-05 | 正态分布 | 2 | 2e-05
2 | 本标准器相对误差导致的不确定度u2 |  |  |  | 0.0002 | 正态分布 | 2 | 0.0001
3 | 标准仪表分辨力导致的不确定度u3 |  |  |  | 5e-06 | 矩形分布 | √3 | 2.8868e-06
UB
（3）合成不确定度评定
uc=
（4） 扩展不确定度评定
Urel=
（5） 测量结果报告
扩展不确定度为：
Note on A6: 作者: 根据项目小数位数不同
Note on K11: 作者: 使用RD-33 U1为0.004%，u2为0.01% 使用RD-31 u1为0.004%，u2为0.02%

## JJG 724-1991 直流数字式欧姆表检定规程
JJG 724-1991 直流数字式欧姆表检定规程
直流数字式欧姆表检定项目
检定项目 检定类别 | 首次检定 | 周期检定 | 备注-单相
外观检查 | + | + | 合格、不合格
基本误差 | + | + | 数据录入，设计成两套模板，分源、流
直流电阻测量
直流电阻输出
稳定误差 | + | - | 提供文本框即可
线性误差 | + | - | 合格、不合格
显示能力 | + | + | 合格、不合格
分辨力 | + | - | 合格、不合格
注：符号“+”表示必须检定，“-”表示可不检定。
1、基本误差
表
原始记录 | 直流电阻测量 | [8 empty] | 校准证书 | [6 empty] | 检定证书
量程 | 标准值 | 显示值 | 相对误差 | 测量结果不确定度 U (k=2) | 指标 |  | 分辨力 |  |  | 量程 | 标准值 | 显示值 | 相对误差 | 测量结果不确定度 U (k=2) |  |  | 量程 | 标准值 | 显示值 | 相对误差
100Ω | 99.999 | 99.9868 |  | 0.0011546 | 10 |  | 0.0005 |  |  | 100Ω | 99.999 | 99.9868 |  | #VALUE! |  |  | 100Ω | 99.999 | 99.9868
1kΩ | 1 | 1.0001 |  | 1.0276e-05 | 8.5 |  | 5e-06 |  |  | 1kΩ | 1 | 1.0001 |  | #VALUE! |  |  | 1kΩ | 1 | 1.0001
10kΩ | 9.9999 | 10.0002 |  | 0.00010276 | 8.5 |  | 5e-05 |  |  | 10kΩ | 9.9999 | 10.0002 |  | #VALUE! |  |  | 10kΩ | 9.9999 | 10.0002
100kΩ | 99.9977 | 100.0022 |  | 0.0012423 | 11 |  | 0.0005 |  |  | 100kΩ | 99.9977 | 100.0022 |  | #VALUE! |  |  | 100kΩ | 99.9977 | 100.0022
1MΩ | 0.99996 | 1 |  | 2.0817e-05 | 20 |  | 5e-06 |  |  | 1MΩ | 0.99996 | 1 |  | #VALUE! |  |  | 1MΩ | 0.99996 | 1
10MΩ | 9.9988 | 9.9981 |  | 0.00040407 | 40 |  | 5e-05 |  |  | 10MΩ | 9.9988 | 9.9981 |  | #VALUE! |  |  | 10MΩ | 9.9988 | 9.9981
| 直流电阻输出 |  | 源 | [10 empty] | 校准证书 | [7 empty] | 检定证书
量程 |  | 输出示值 |  | 输出实际值 |  | 相对误差 | 测量结果不确定度 U (k=2) | 指标 |  | 分辨力 | 量程 |  |  | 量程 |  | 输出示值 |  | 输出实际值 |  | 相对误差 | 测量结果不确定度 U (k=2) | 量程 |  | 输出示值 |  | 输出实际值 |  | 相对误差
100 | Ω | 100 | Ω | 100.0454 | Ω |  | 0.57737 |  |  | 0.5 |  |  |  | 100 | Ω | 100 | Ω | 100.0454 | Ω |  | #VALUE! | 100 | Ω | 100 | Ω | 100.0454 | Ω
1 | kΩ | 1 | kΩ | 1.0002 | kΩ |  | 0.57737 | 7.5 | 0.25 | 0.5 | 100 |  |  | 1 | kΩ | 1 | kΩ | 1.0002 | kΩ |  | #VALUE! | 1 | kΩ | 1 | kΩ | 1.0002 | kΩ
10 | kΩ | 10 | kΩ | 10.0009 | kΩ |  | 0.57737 | 7.5 | 0.25 | 0.5 | 1 |  |  | 10 | kΩ | 10 | kΩ | 10.0009 | kΩ |  | #VALUE! | 10 | kΩ | 10 | kΩ | 10.0009 | kΩ
100 | kΩ | 100 | kΩ | 100.0075 | kΩ |  | 0.57737 | 7.5 | 0.25 | 0.5 | 10 |  |  | 100 | kΩ | 100 | kΩ | 100.0075 | kΩ |  | #VALUE! | 100 | kΩ | 100 | kΩ | 100.0075 | kΩ
1 | MΩ | 1 | MΩ | 1 | MΩ |  | #VALUE! | 7.5 | 0.25 | #VALUE! | 100 |  |  | 1 | MΩ | 1 | MΩ | 1 | MΩ |  | #VALUE! | 1 | MΩ | 1 | MΩ | 1 | MΩ
10 | MΩ | 10 | MΩ | 10.0038 | MΩ |  | #VALUE! | 8.5 | 0.5 | #VALUE! | 1 |  |  | 10 | MΩ | 10 | MΩ | 10.0038 | MΩ |  | #VALUE! | 10 | MΩ | 10 | MΩ | 10.0038 | MΩ
问题： | 表与源能否共用一个模板
计算小数点位数，多出的一列是什么意思，两个表怎么做
Note on A22: stone: 自动增加行
Note on D22: good: （显示值-标准值）/标准值*100% 备注：比准确度等级多1位，四舍六入，逢五奇进偶不进。
Note on E22: good: 就是分辨力除1.732的二次幂+指标值除以2的二次幂之和，开根乘以2 备注：小数位数、单位与标准值相同
Note on F22: good: 根据标准值取指标值
Note on N22: good: （显示值-标准值）/标准值*100% 备注：比准确度等级多1位，四舍六入，逢五奇进偶不进。
Note on O22: good: 就是分辨力除1.732的二次幂+指标值除以2的二次幂之和，开根乘以2 备注：小数位数、单位与标准值相同
Note on U22: good: （显示值-标准值）/标准值*100% 备注：比准确度等级多1位，四舍六入，逢五奇进偶不进。
Note on A32: stone: 自动增加行
Note on G32: good: （输出示值-输出实际值）/输出实际值*100% 备注：小数位数比准确度等级多1位
Note on H32: good: 算法与直流电压源算法相同
Note on I32: good: 根据输出示值，参考DCR
Note on U32: good: （输出示值-输出实际值）/输出实际值*100% 备注：小数位数比准确度等级多1位
Note on V32: good: 算法与直流电压源算法相同
Note on AE32: good: （输出示值-输出实际值）/输出实际值*100% 备注：小数位数比准确度等级多1位

## JJG 1052-2009 回路电阻测试仪、直阻仪检定
JJG 1052-2009 回路电阻测试仪、直阻仪检定 |  |  | 检定、校准（检定证书、不确定度需要提供） |  | 合了
直阻仪检定项目
检定项目 检定类别 |  |  | 备注
外观检查 |  |  | 合格、不合格、/
电阻示值误差 | 直阻仪 |  | 数据录入
回路
线性误差 |  |  | 合格、不合格、/
稳定性误差 |  |  | 合格、不合格、/
分辨力 |  |  | 合格、不合格、/
工作电流示值误差 | 直阻仪
| 回路 |  | 数据录入
工作电流过冲的测量 |  |  | 合格、不合格、/
额定工作电流维持时间 |  |  | 合格、不合格、/
感性负载测量能力 |  |  | 合格、不合格、/
绝缘电阻 |  |  | 数据录入
泄漏电流 |  |  | 合格、不合格、/
介电强度 |  |  | 合格、不合格、/
消弧功能 |  |  | 合格、不合格、/
[12 empty] | 检定证书证书 | [7 empty] | 没有给出检定证书模板。估计检定证书没有不确定度，其他同理
数据录入项目
二、电阻示值误差 | 直阻仪/回路,表头相同，只是不确定算法不同 | [22 empty] | 校准证书
测量范围 |  |  | 工作电流 | 标准值 |  | 显示值 | 误差（%） |  | 允许限值（%） | 校准不确定度（k=2） | 参考直阻仪电阻 | 测量范围 |  |  | 工作电流 |  | 标准值 |  | 标准值 | 显示值 | 误差（%） | 允许限值（%） |  | 测量范围 |  |  | 工作电流 | 标准值 |  | 标准值 | 显示值 |  | 误差（%） |  | 允许限值（%） |  |  | 校准不确定度（k=2）
1 | ~ | 10 | 3A | 1 |  | 0.998 | -0.2 |  | 0.2 | 0.079% |  | #REF! | ~ | #REF! | 0 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | ~ | #REF! | 0 | #VALUE! |  | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 0.079%
|  |  |  | 2 |  | 1.999 | -0.05 |  | 0.2 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #VALUE! |  | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 0.2 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #VALUE! |  | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  |  | 4 |  | 4.001 | 0.025 |  | 0.2 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #VALUE! |  | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  |  | 5 |  | 5.001 | 0.02 |  | 0.2 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #VALUE! |  | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  |  | 6 |  | 6.002 | 0.033333 |  | 0.2 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #VALUE! |  | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  |  | 7 |  | 7.002 | 0.028571 |  | 0.2 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #VALUE! |  | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  |  | 8 |  | 8.003 | 0.0375 |  | 0.2 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #VALUE! |  | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  |  | 9 |  | 9.003 | 0.033333 |  | 0.2 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #VALUE! |  | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 0.2 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #VALUE! |  | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
测量范围、测量点方案中定义。
六、工作电流示值误差： |  | 直阻仪/回路,表头相同，不确定算法相同，只是项目名称不同 | [9 empty] | 检定证书 | [12 empty] | 校准证书
标准电压表示值U0 |  |  | 标准电阻值 R0 |  | 工作电流示值I | 工作电流实际值I0 | 示值误差（%） |  | 允许限值（%） | 校准不确定度（k=2） | [14 empty] | 序号 |  | 标准电压表示值U0 | 标准电阻值R0 |  | 工作电流示值I |  | 工作电流实际值I0 |  | 示值误差（%） |  | 允许限值（%） |  | 校准不确定度（k=2）
30.2149 |  |  | 10 |  | 3 | 3.0215 | -0.71124 |  | 2 | 0.0728% | 参考直阻仪电流 | [13 empty] | 1 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 2 |  | 0.0728%
备注：可以自定义增加行 | [11 empty] | 通过查看所给的模板，发现校准证书中，电流工作示值误差有两种模板，取哪个
[12 empty] | 序号 |  | 标准电压表示值U0 |  | 标准电阻值R0 |  | 工作电流示值I |  | 工作电流实际值I0 | 示值误差（%） | 允许限值（%）
[12 empty] | 1 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2
九、绝缘电阻： |  |  |  |  | （绝缘电阻值不应小于20MΩ） | [6 empty] | 检定证书 | [12 empty] | 校准证书
相线对机壳 |  |  |  | 零线对机壳 |  |  | 允许值 |  |  |  |  | 相线对机壳 |  |  |  |  | 零线对机壳 |  |  |  | 允许值 |  |  |  | 相线对机壳 |  |  |  | 零线对机壳 |  |  |  |  | 允许值
29.9 |  |  |  | 29.9 |  |  |  | ≥ | 20 |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | ≥ | 20 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [6 empty] | ≥ | 20
备注：表格固定！
Note on A22: good: 单位下拉选择：Ω、mΩ、µΩ
Note on D22: good: 方案中固定下来， 分一个电流（10个点）、两个电流（基本量程10个、非基本量程五个）、两个通道（一个通道中基本量程10个、非基本量程5个，另外通道两种量程都为5个）
Note on F22: good: 数据录入，单位下拉列表，同测量范围
Note on I22: good: 数据录入，单位下拉列表
Note on K22: good: 相对误差=（显示值-标准值）/标准值*100% 小数位数：比准确度等级多1位 四舍五入
Note on M22: good: 为被试设备准确度等级的正负值
Note on A35: good: 下拉选择mV 、V
Note on D35: good: 单位下拉选择：Ω、mΩ、µΩ
Note on G35: good: 增加行，输入数据 单位下拉选择 A mA
Note on I35: good: 电压/电阻 小数位数3位
Note on K35: good: (工作电流示值I-工作电流实际值I0)/工作电流实际值I0*100% 小数位数比准确度等级多一位
Note on M35: good: 根据被试设备的准确度等级确定允许限值：0.1对应正负1%，0.2对应正负2%，0.5对应正负5%
Note on A43: good: 单位下拉选择：MΩ、GΩ
Note on F43: good: 单位下拉选择：MΩ、GΩ
Note on K43: good: 固定默认值 单位下拉MΩ、GΩ

## JJG 1052-2009直阻仪不确定度算法
| 1、 | 项目/量程: | 直阻仪电阻
|  | （1）不确定度A类评定： |  | 10次
|  |  | 评定点： | 10 | mΩ
|  | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y 10
|  | 9.997 | 10 | 9.998 | 10 | 9.999 | 9.998 | 9.997 | 9.998 | 9.999 | 9.997
|  | uArel= | 0.0116%
| （2） | y1: 不确定度B类评定：
序号 | 误差来源 | mΩ y8: 误差限（mΩ）; mΩ y 10: 误差分布状况 |  | k |  | 不确定度
1 | 模拟大功率交直流标准电阻器误差引入的标准不确定度 | mΩ y8: 0.0053; mΩ y 10: 矩形分布 |  |  |  | 0.00306
2 | 上级传递误差引入的标准不确定度 | mΩ y8: 0.001; mΩ y 10: 正态分布 |  | 3 |  | 0.00033333
UB |  | 评定点： y2: 0.03078%
（3）合成不确定度：
|  |  | uc= | 0.03289%
（4）扩展不确定度
| Urel= | y1: 0.06578%
|  | 2、 | 项目/量程: | 直阻仪电流
|  |  | （1）不确定度A类评定： |  | 10次
|  |  |  | 评定点： | 10 | A
|  |  | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y 10
|  |  | 10.067 | 10.066 | 10.067 | 10.0616 | 10.065 | 10.06 | 10.066 | 10.074 | 10.065 | 10.074
|  |  | uArel= | 0.04524%
|  | （2） | y1: 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | A y8: 误差限（mΩ）; A y 10: 误差分布状况 |  | k |  | 不确定度
| 1 | 模拟大功率交直流标准电阻器测量直流电流引入的标准不确定度 | A y8: 0.006; A y 10: 矩形分布 |  |  |  | 0.0034641
| 2 | 上级传递误差引入的标准不确定度 | A y8: 0.002; A y 10: 正态分布 |  | 3 |  | 0.00066667
| UB |  | 评定点： y2: 0.03528%
（3）合成不确定度：
|  |  |  | uc= | 0.05737%
（4）扩展不确定度
|  | Urel= | y1: 0.1147%
Note on G6: good: 单位选择 mΩ Ω kΩ MΩ GΩ
Note on D9: good: 根据项目小数位数不同
Note on E18: good: 根据项目小数位数不同
Note on C20: good: 根据项目小数位数不同
Note on H26: good: A mA
Note on E29: good: 根据项目小数位数不同
Note on F38: good: 根据项目小数位数不同
Note on D40: good: 根据项目小数位数不同

## JJG 1052-2009 回路不确定度算法
| 1、 | 项目/量程: | 回路电阻
|  | （1）不确定度A类评定： |  | 10次
|  |  | 评定点： | 10 | mΩ
|  | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y 10
|  | 9.997 | 10 | 9.998 | 10 | 9.999 | 9.998 | 9.997 | 9.998 | 9.999 | 9.997
|  | uArel= | 0.0116%
| （2） | y1: 不确定度B类评定：
序号 | 误差来源 | mΩ y8: 误差限（mΩ）; mΩ y 10: 误差分布状况 |  | k |  | 不确定度
1 | 模拟大功率交直流标准电阻器误差引入的标准不确定度 | mΩ y8: 0.00011; mΩ y 10: 矩形分布 |  |  |  | 6.3509e-05
2 | 上级传递误差引入的标准不确定度 | mΩ y8: 4e-05; mΩ y 10: 正态分布 |  | 3 |  | 1.3333e-05
UB |  | 评定点： y2: 0.0006489%
（3）合成不确定度：
|  |  | uc= | 0.01161%
（4）扩展不确定度
| Urel= | y1: 0.02323%
|  | 2、 | 项目/量程: | 回路电流
|  |  | （1）不确定度A类评定： |  | 10次
|  |  |  | 评定点： | 10 | A
|  |  | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y 10
|  |  | 10.067 | 10.066 | 10.067 | 10.0616 | 10.065 | 10.06 | 10.066 | 10.074 | 10.065 | 10.074
|  |  | uArel= | 0.04524%
|  | （2） | y1: 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | A y8: 误差限（mΩ）; A y 10: 误差分布状况 |  | k |  | 不确定度
| 1 | 模拟大功率交直流标准电阻器测量直流电流引入的标准不确定度 | A y8: 0.006; A y 10: 矩形分布 |  |  |  | 0.0034641
| 2 | 上级传递误差引入的标准不确定度 | A y8: 0.002; A y 10: 正态分布 |  | 3 |  | 0.00066667
| UB |  | 评定点： y2: 0.03528%
（3）合成不确定度：
|  |  |  | uc= | 0.05737%
（4）扩展不确定度
|  | Urel= | y1: 0.1147%
Note on E8: good: 根据项目小数位数不同
Note on F17: good: 根据项目小数位数不同
Note on D19: good: 根据项目小数位数不同
Note on F28: good: 根据项目小数位数不同
Note on G37: good: 根据项目小数位数不同
Note on E39: good: 根据项目小数位数不同

## JJG 166-1993直流电阻器
规程名称： |  | JJG 166-1993直流电阻器 |  |  | 检定、校准
检定项目
检定项目 检定类别 |  | 首次检定 | 周期检定 | 备注
外观及线路检查 |  | + | + | 合格、不合格
绝缘电阻检测 |  | + | + | 合格、不合格
基本误差的检定 |  |  |  | 数据录入，分四类，标准电阻箱、标准电阻、1000Ω以下、10000Ω-100000Ω
恒流源稳定度 |  |  |  | 数据录入
注：符号“+”表示必须检定，“-”表示可不检定。
基本误差的检定 | [14 empty] | 检定证书 | [10 empty] | 校准证书
1.1、1000Ω以下，可以自定义增加删除行， | [10 empty] | 不确定度 | 参考量程0.001Ω～1000Ω
被测电阻 |  |  | 二等标准电阻 |  |  | 正向测量 δx1(×10-6) | 反向测量 δx2(×10-6) | 测量平均值 δx（×10-6） | 实际值（Ω） | 检定电流 |  |  |  |  | 标称值(Ω) | 型号 | 出厂编号 | R20(Ω) | 检定电流（A） | [6 empty] | 标称值(Ω) | 型号 | 出厂编号 | R20(Ω) | 检定电流（A） | 校准结果的不确定度
标称值 | 型号 | 编号 | 标称值 | 编号 | δn(×10-6) | [9 empty] | #REF! | BZ3 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | BZ3 | #REF! | #REF! | #REF!
（Ω） |  |  | （Ω） | [6 empty] | （A） |  |  |  |  | #REF! | BZ3 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | BZ3 | #REF! | #REF! | #REF!
0.001 |  | 841284 | 0.1 | 625 | -25 | 112 | -23 | 44.5 | 0.001 | 5 |  |  |  |  | #REF! | BZ3 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1000欧以上和1000欧以下合并在一起 |  |  |  |  | #REF! | BZ3 | #REF! | #REF! | #REF!
0.01 |  | 867958 | 1 | 743 | -59 | -175 | 32 | -71.5 | 0.0099987 | 2 |  |  |  |  | #REF! | BZ3 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | BZ3 | #REF! | #REF! | #REF!
0.1 |  | 867046 | 10 | 618 | -34 | 45 | 67 | 56 | 0.1 | 0.3 |  |  |  |  | #REF! | BZ3 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | BZ3 | #REF! | #REF! | #REF!
1 |  | 869311 | 1 | 743 | -59 | -80 | 54 | -13 | 0.99999 | 0.1 |  |  |  |  | #REF! | BZ3 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | BZ3 | #REF! | #REF! | #REF!
10 |  | 850929 | 10 | 618 | -34 | -56 | -44 | -50 | 9.9995 | 0.03 |  |  |  |  | #REF! | BZ3 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | BZ3 | #REF! | #REF! | #REF!
100 |  | 869777 | 100 | 663 | -59 | -32 | -64 | -48 | 99.9952 | 0.01 |  |  |  |  | #REF! | BZ3 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | BZ3 | #REF! | #REF! | #REF!
1000 |  | 7903264 | 1000 | 729 | 3 | 45 | -35 | 5 | 1000.005 | 0.003 |  |  |  |  | #REF! | BZ3 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | BZ3 | #REF! | #REF! | #REF!
注： |  | δn为标准电阻的相对修正值。
|  | δx1、δx2分别为由正向及反向测量结果所得到的被测电阻的相对修正值。 | [12 empty] | 检定证书
|  | δx = | [12 empty] | 如果1.1和1.2两个检定项目都选择做，那么，检定证书只显示1.2的内容
1.2、×Ω |  | 根据器具规格在原始记录中显示是×0.0001Ω还是×0.001Ω | [12 empty] | ×0.0001Ω | [8 empty] | 没有给出校准证书
序号 |  |  |  |  | 实际值（Ω） |  |  | 误差（%） | [6 empty] | 序号 |  | 实际值（Ω） |  | 误差（%）
1 |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
3 |  |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 199.9942 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
4 |  |  |  |  | 0.010999 | 0 | 0 | -63.6321 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
5 |  |  |  |  | 0.111 | 0 | 0 | -95.4955 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
6 |  |  |  |  | 1.111 | 反向测量 δx2(×10-6) | 测量平均值 δx（×10-6） | -99.4599 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
7 |  |  |  |  | 11.1105 | 0 | 0 | -99.937 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
8 |  |  |  |  | 111.1057 | 0 | 0 | -99.9928 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
9 |  |  |  |  | 1111.1107 | -23 | 44.5 | -99.9992 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
10 |  |  |  |  | 1111.1107 | 32 | -71.5 | -99.9991 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
11 |  |  |  |  | 1111.1107 | 67 | 56 | -99.999 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2、1000Ω以上，可以自定义增加删除行，
被测电阻 |  |  | 二等标准电阻 |  |  |  | Ax(V) | An(V) | 实际值Rx（Ω） | 检定电流 | 不确定度 | 参考10000Ω～100000Ω
标称值 | 型号 | 编号 | 标称值 | 编号 | Rn(Ω)
（Ω） |  |  | （Ω） | [6 empty] | （A）
10000 |  | 841064 | 10000 | 663 | 9999.79 |  | 1.0002 | 1 | 10001.37 | 0.0001
100000 |  | 831979 | 100000 | 695 | 100003.1 |  | 9.999 | 9.9991 | 100001.4 | 0.0001
注： |  | Rn — | 二等标准电阻的上级检定结果
|  | Rx — | 被测电阻的实际值
|  | Ax — | 本装置检定被测电阻时电压表示值
|  | An — | 本装置检定二等标准电阻时电压表示值
Rx=Rn+(Ax/I-An/I)
3.标准电阻箱:行数固定 | [12 empty] | 检定证书
序号 |  | × | 10 | Ω | × | 1 | Ω |  | × | 0.1 | Ω |  | 序号 | × |  | 10 | Ω | × |  | 1 | #REF! | × |  | 0.1 | Ω
|  | 相对修正值(×10-6) | 实际值（Ω） | 误差（%） | 相对修正值(×10-6) | 实际值（Ω） |  | 误差（%） | 相对修正值(×10-6) | 实际值（Ω） | 误差（%） |  |  | 实际值（Ω） |  | 误差（%） |  | 实际值（Ω） |  | 误差（%） |  | 实际值（Ω） |  | 误差（%）
1 |  | 3 | 10.0003 | -100 | -3 | 0.99997 |  | -100 | -3 | 0.099997 | -100 |  | 1 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  | -2 | 19.9998 | -100 | 4 | 2 |  | -100 | -12 | 0.19999 | -100 |  | 2 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
3 |  | -2 | 29.9998 | -100 | -1 | 3 |  | -100 | -14 | 0.29999 | -100 |  | 3 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
4 |  | -6 | 39.9994 | -100 | 3 | 4 |  | -100 | -26 | 0.39997 | -100 |  | 4 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
5 |  | -2 | 49.9998 | -100 | -1 | 5 |  | -100 | -25 | 0.49998 | -100 |  | 5 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
6 |  | -5 | 59.9995 | -100 | -3 | 6 |  | -100 | -21 | 0.59998 | -100 |  | 6 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
7 |  | 3 | 70.0003 | -100 | 5 | 7 |  | -100 | -23 | 0.69998 | -100 |  | 7 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
8 |  | 4 | 80.0004 | -100 | 2 | 8 |  | -100 | -25 | 0.79997 | -100 |  | 8 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
9 |  | 1 | 90.0001 | -100 | 5 | 9 |  | -100 | -33 | 0.89997 | -100 |  | 9 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
10 |  | -2 | 99.9998 | -100 | 5 | 10 |  | -100 | -26 | 0.99997 | -100 |  | 10 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
11 |  | -5 | 109.9995 | -100 | 7 | 11.0001 |  | -100 | -33 | 1.1 | -100 |  | 10 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
允许 误差（%） |  | ±0.01 |  |  | ±0.01 |  |  |  | ±0.02 |  |  |  | 允许误差（%） | ±0.01 |  | ±0.02 |  | ±0.01 |  | ±0.2 |  | ±0.02 |  | ±1
4.标准电阻:行数固定
被测电阻 |  | 二等标准电阻 |  |  | 正向测量 δx1(×10-6) | 反向测量 δx2(×10-6) | 测量平均值 δx（×10-6） | 实际值 （Ω） | 误差（%） | 允许误差（%） | 检定电流 （A） | 不确定度 | 参考量程0.001Ω～1000Ω |  |  | 检定证书 | [11 empty] | 校准证书
标称值(Ω) |  | 标称值 (Ω) | 编号 | δn (×10-6) | [9 empty] | 序号 | 标称值（Ω） |  |  | 实际值（Ω） |  |  | 误差（%） |  |  | 允许误差（%） |  |  |  | 序号 | 标称值（Ω） |  |  | 实际值（Ω） | 误差（%） | 允许误差（%） | 校准结果的不确定度
[14 empty] | 1 | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 1 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
0.0001 |  | 0.01 | 865 | 12 | 310 | -520 | -105 | 9.9991e-05 | 0.0093009 | ±0.1 | 5 | 不出 |  | 2 | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 2 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
0.001 |  | 0.1 | 625 | -25 | -125 | -238 | -181.5 | 0.00099979 | 0.020654 | ±0.05 | 5 |  |  | 3 | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 3 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
0.01 |  | 1 | 743 | -59 | 52 | 21 | 36.5 | 0.0099998 | 0.0022501 | ±0.02 | 2 |  |  | 4 | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 4 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
0.1 |  | 10 | 618 | -34 | -21 | -15 | -18 | 0.099995 | 0.0052003 | ±0.01 | 0.3 |  |  | 5 | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 5 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 |  | 1 | 743 | -59 | -5 | -65 | -35 | 0.99996 | 0.0035001 | ±0.01 | 0.1 |  |  | 6 | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 6 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
10 |  | 10 | 618 | -34 | 2 | -24 | -11 | 9.9999 | 0.0011 | ±0.01 | 0.03 |  |  | 7 | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 7 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
100 |  | 100 | 663 | -59 | 93 | 90 | 91.5 | 100.0092 | -0.0091492 | ±0.01 | 0.01 |  |  | 8 | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 8 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1000 |  | 1000 | 729 | 3 | 85 | -45 | 20 | 1000.02 | -0.002 | ±0.01 | 0.003
注： |  |  | δn为标准电阻的相对修正值。
δx1、δx2分别为由正向及反向测量结果所得到的被测电阻的相对修正值。
δx =
恒流源稳定度 |  | 依次展示出四个量程，行数固定，电流、电阻值固定 | [18 empty] | 校准证书
测点 |  |  | 电压表读数(V) | [6 empty] | 稳定度(%)/30s | 不确定度 |  | 检定证书
电流（mA） |  | 电阻（Ω） | [15 empty] | 测点 |  | 稳定度(%)/30s |  | 校准结果的不确定度（k=2）
100 |  | 10 | 读数1 |  | 读数2 |  | 读数3 | 读数4 | 读数5 | 0.00090013 |  |  | 测点 |  | 稳定度(%)/30s |  |  | 电流（mA） | 电阻（Ω）
|  |  | 0.99985 |  | 0.99985 |  | 0.99986 | 0.99986 | 0.99985 |  |  |  | 电流（mA） | 电阻（Ω） |  |  |  | 100 | 10 | 0.0009 |  | 0.002%
|  |  | 读数6 |  | 读数7 |  | 读数8 | 读数9 | 读数10 |  |  |  | 100 | 10 | 0.0009 |  |  | 10 | 100 | 0.0004
|  |  | 0.99985 |  | 0.99985 |  | 0.99985 | 0.99986 | 0.99985 |  |  |  | 10 | 100 | 0.0004 |  |  | 测点 |  | 稳定度(%)/30s |  | 校准结果的不确定度（k=2）
|  |  | 读数11 |  | 读数12 |  | 读数13 | 读数14 | 读数15 |  |  |  | 测点 |  | 稳定度(%)/30s |  |  | 电流（mA） | 电阻（kΩ）
|  |  | 0.99985 |  | 0.99986 |  | 0.99985 | 0.99985 | 0.99985 |  |  |  | 电流（mA） | 电阻（kΩ） |  |  |  | 1 | 1 | 0.0006 |  | 0.002%
测点 |  |  | 电压表读数(V) | [6 empty] | 稳定度(%)/30s | 不确定度 |  | 1 | 1 | 0.0006 |  |  | 0.1 | 10 | 0.0006
电流（mA） |  | 电阻（Ω） | [10 empty] | 0.1 | 10 | 0.0006
10 |  | 100 | 读数1 |  | 读数2 |  | 读数3 | 读数4 | 读数5 | 0.00040003
|  |  | 0.99992 |  | 0.99991 |  | 0.99991 | 0.99991 | 0.99992
|  |  | 读数6 |  | 读数7 |  | 读数8 | 读数9 | 读数10
|  |  | 0.99991 |  | 0.99991 |  | 0.99991 | 0.99991 | 0.99991
|  |  | 读数11 |  | 读数12 |  | 读数13 | 读数14 | 读数15
|  |  | 0.99992 |  | 0.99991 |  | 0.99991 | 0.99991 | 0.99992
测点 |  |  | 电压表读数(V) | [6 empty] | 稳定度(%)/30s | 不确定度 | 参考恒流源稳定度
电流（mA） |  | 电阻 （kΩ）
1 |  | 1 | 读数1 |  | 读数2 |  | 读数3 | 读数4 | 读数5 | 0.00060001
|  |  | 0.99998 |  | 0.99998 |  | 0.99998 | 0.99997 | 0.99997
|  |  | 读数6 |  | 读数7 |  | 读数8 | 读数9 | 读数10
|  |  | 0.99997 |  | 0.99997 |  | 0.99998 | 0.99997 | 0.99998
|  |  | 读数11 |  | 读数12 |  | 读数13 | 读数14 | 读数15
|  |  | 0.99998 |  | 0.99997 |  | 0.99998 | 0.99997 | 0.99998
测点 |  |  | 电压表读数(V) | [6 empty] | 稳定度(%)/30s
电流（mA） |  | 电阻 （kΩ）
0.1 |  | 10 | 读数1 |  | 读数2 |  | 读数3 | 读数4 | 读数5 | 0.00060001
|  |  | 0.99998 |  | 0.99998 |  | 0.99998 | 0.99997 | 0.99998
|  |  | 读数6 |  | 读数7 |  | 读数8 | 读数9 | 读数10
|  |  | 0.99998 |  | 0.99998 |  | 0.99998 | 0.99998 | 0.99998
|  |  | 读数11 |  | 读数12 |  | 读数13 | 读数14 | 读数15
|  |  | 0.99998 |  | 0.99998 |  | 0.99997 | 0.99998 | 0.99998
二、内附标准电阻基本误差：
被测电阻 |  | 二等标准电阻 |  |  | 正向测量 δx1(×10-6) | 反向测量 δx2(×10-6) | 测量平均值 δx（×10-6） | 实际值（Ω） | 检定电流
标称值 |  | 标称值 | 编号 | Rn(Ω) | [6 empty] | 没有给出检定证书模板
（Ω） |  | （Ω） | [6 empty] | （A）
0.001 |  | 0.1 | 736 | -26 | 862 | -812 | 25 | 0.001 | 5
0.01 |  | 1 | 743 | -60 | 380 | -420 | -20 | 0.0099992 | 2 |  | 检定证书 | [6 empty] | 校准证书
0.1 |  | 10 | 618 | -31 | 50 | -53 | -1.5 | 0.099997 | 0.3 |  | 标称值（Ω） |  | R20(Ω) |  | 检定电流（A） |  |  | 标称值（Ω） |  | R20(Ω) |  | 检定电流（A） | 校准不确定度（k=2）
1 |  | 1 | 743 | -60 | -84 | -74 | -79 | 0.99992 | 0.1 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.012%
10 |  | 10 | 618 | -31 | -85 | -95 | -90 | 9.9991 | 0.03 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.012%
100 |  | 100 | 663 | -18 | 74 | 29 | 51.5 | 100.0052 | 0.01 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.012%
1000 |  | 1000 | 729 | 6 | -29 | 102 | 36.5 | 1000.0365 | 0.003 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.012%
10000 |  | 1000 | 695 | 6 | -29 | 102 | 36.5 | 10000.365 | 0.003
注：
[11 empty] | 检定证书 | [6 empty] | 校准证书
被测电阻 |  | 二等标准电阻 |  |  |  | Ax(V) | AN(V) | 实际值Rx（Ω） | 检定电流 |  | 标称值（Ω） |  | R20(Ω) |  | 检定电流（A） |  |  | 标称值（Ω） |  | R20(Ω) |  | 检定电流（A） | 校准不确定度（k=2）
标称值 |  | 标称值 | 编号 | Rn(Ω) | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.012%
（Ω） |  | （Ω） | [6 empty] | （A） |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.012%
10 |  | 10 | 618 | 9.9997 |  | 0.99992 | 0.99997 | 9.9991 | 0.1 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.012%
100 |  | 100 | 674 | 99.9968 |  | 0.99995 | 0.99996 | 99.9955 | 0.01 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.012%
1000 |  | 1000 | 729 | 1000.003 |  | 0.99998 | 0.99999 | 999.997 | 0.001
10000 |  | 10000 | 697 | 9999.67 |  | 0.99996 | 0.99997 | 9999.51 | 0.0001
注
Note on G12: good: 实际显示值
Note on H12: good: 实际显示值
Note on I12: good: （正向+反向）/2 无小数，四舍五入。
Note on J12: good: 分两种情况： ①当被测电阻标称值：二等标准电阻标称值为1:100时：实际值=被测电阻标称值*10-6*(测量平均值+δn(×10-6))+被测电阻标称值。 ②1:1时，实际值=被测电阻标称值*10-6*测量平均值+被测电阻标称值。 小数位数： 0.0001为9位 0.001就是8位，以此类推减少1位。 四舍五入
Note on K12: good: 根据被测电阻标称值为固定值。 例如：0.001对应5，以此类推
Note on P12: good: 被测标称值
Note on S12: good: 取自原始记录实际值和实际值Rx（Ω）
Note on AA12: good: 被测标称值
Note on AD12: good: 取自原始记录实际值和实际值Rx（Ω）
Note on A13: good: 方案中确定行数。 0.001 、0.01、 0.1、 1、 10、100、1000
Note on C13: good: 编号前追加型号列，手工输入。
Note on D13: good: 二级标准电阻标称值，当被测电阻标称值为0.001,0.01,0.1那么等于标称值*100。其他为1:1关系
Note on F13: good: 标准值
Note on F26: good: 实际值算法如下： 第一个数：上表实际值第一个数 第二个数：上表实际值第二个数+本表实际值第一个数 其他以此类推。 备注：小数位数8位，四舍五入
Note on I26: good: 相对误差（序号*0.001-实际值）/实际值*100 备注：三位小数，四舍五入
Note on J41: good: 参考RX计算公式
Note on K41: good: 根据被测电阻标称值为固定值。 例如：0.001对应5，以此类推
Note on C42: good: 编号前追加型号列，手工输入。
Note on D42: good: 被测电阻标称值：二等标准电阻为1:1
Note on A53: good: 固定11个点
Note on C54: good: 标准值
Note on D54: good: 等于标准值*序号+标准值*10*-5*相对修正值 其他以此类推。 备注：*10为四位，*1为五位，*0.1为六位
Note on E54: good: 相对误差：（10*序号-实际值）/实际值*100% 备注：比允许误差多1位，四舍五入。 其他以此类推。
Note on A68: good: 固定的，手工输入。
Note on I68: good: 实际值算法参考1000欧以下
Note on K68: good: 允许误差、检定电流是固定的。
Note on L68: good: 根据被测电阻标称值固定。
Note on C69: good: 标称值与被测电阻值对应关系参考1000欧以下
Note on P69: good: 被测电阻-标称值
Note on AD69: good: 被测电阻-标称值
Note on K88: good: （电压表读数最大值-最小值）/平均值*100 备注：小数位数四位，四舍五入
Note on L130: cui: 标称值 是原始记录中的被测电阻中的标称值
Note on S130: cui: 标称值 是原始记录中的被测电阻中的标称值

## JJG 166-1993 不确定度算法
1、 | 项目/量程: |  |  | 0.001Ω～1000Ω |  |  |  |  | 都包括
（1）不确定度A类评定： | [5 empty] | 10次
|  | 评定点： | 100 | Ω
| y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y 10
| 99.9962 | 99.9961 | 99.9961 | 99.996 | 99.996 | 99.9956 | 99.9957 | 99.9956 | 99.9958 | 99.9957
| y1: uArel=; 评定点： y2: 0.0002068% |  | 保留小数点后四位
UA计算时要除掉评定点的阻值
（2） | y1: 不确定度B类评定：
序号 | 评定点： y2: 误差来源; Ω y9: 误差限值 | 误差分布状况 |  |  | k | 不确定度 | 保留小数点后五位
1 | 评定点： y2: 比较仪匝数比误差引入的相对标准不确定度; Ω y9: 0.0002% | 均匀分布 | 正态分布 | 正态分布 |  | 0.0001155%
2 | 评定点： y2: 做计量标准用的标准电阻阻值的测量不确定度引入的相对标准不确定度; Ω y9: 0.001% | 正态分布 | 三角分布 | 三角分布 | 3 | 0.0003333%
3 | 评定点： y2: 做计量标准用的标准电阻阻值年变化引入的相对标准不确定度; Ω y9: 0.002% | 均匀分布 | 正态分布 | 正态分布 |  | 0.001155%
4 | 评定点： y2: 温度变化引入的相对标准不确定度; Ω y9: 0.00035% | 均匀分布 | 正态分布 | 正态分布 |  | 0.0002021%
UB | 评定点： y2: 0.001224%
（3）合成不确定度：
|  |  | uc= | 0.001242%
（4）扩展不确定度
| Urel= | 0.002483%
2、 | y1: 项目/量程:; Ω y4: 10000Ω～100000Ω
（1）不确定度A类评定： | Ω y6: 10次
|  | 评定点： | 100000 | Ω
| y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y 10
| 100001.5 | 100001.4 | 100001.5 | 100001.2 | 100001.2 | 100001.3 | 100001.3 | 100001.2 | 100001.3 | 100001.4
| y1: uArel=; 评定点： y2: 0.0001054% |  | 保留小数点后四位
（2） | y1: 不确定度B类评定：
序号 | 评定点： y2: 误差来源; Ω y9: 误差限 | 误差分布状况 |  |  | k | 不确定度
1 | 评定点： y2: 恒流源稳定度引入的不确定度; Ω y9: 0.001% | 均匀分布 | 正态分布 | 正态分布 |  | 0.0005774%
2 | 评定点： y2: 做计量标准用的标准电阻阻值的测量不确定度引入的相对标准不确定度; Ω y9: 0.001% | 正态分布 | 三角分布 | 三角分布 | 3 | 0.0003333%
3 | 评定点： y2: 数字电压表示值误差引入的不确定度; Ω y9: 0.002% | 均匀分布 | 正态分布 | 正态分布 |  | 0.001155%
4 | 评定点： y2: 温度变化引入的相对标准不确定度; Ω y9: 0.00035% | 均匀分布 | 正态分布 | 正态分布 |  | 0.0002021%
UB | 评定点： y2: 0.001349%
（3）合成不确定度：
|  |  | uc= | 0.001353%
（4）扩展不确定度
| Urel= | 0.002705%
2、 | y1: 项目/量程:; 评定点： y2: 恒流源稳定度
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y 10
| 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009
| uArel= | 0%
（2） | （1）不确定度A类评定： y1: 不确定度B类评定：
| （1）不确定度A类评定： y1: 误差来源; 10次 y 10: 误差限 | 误差分布状况 |  | k | 不确定度
| （1）不确定度A类评定： y1: 电压表量程间的示值误差不同引入的相对标准不确定度; 10次 y 10: 0.001% | 均匀 |  |  | 0.0005774%
| （1）不确定度A类评定： y1: 恒流源输出电流不稳引入的相对标准不确定度; 10次 y 10: 0.001% | 均匀 |  |  | 0.0005774%
| UB |  | 0.0008165%
（3）合成不确定度：
|  | uc= | 0.0008165%
（4）扩展不确定度
Urel= | （1）不确定度A类评定： y1: 0.001633%
Note on B7: good: 根据项目小数位数不同
Note on D18: good: 根据项目小数位数不同
Note on B20: good: 根据项目小数位数不同
Note on B28: good: 根据项目小数位数不同
Note on D37: good: 根据项目小数位数不同
Note on B39: good: 根据项目小数位数不同
Note on B49: good: 根据项目小数位数不同
Note on C60: good: 根据项目小数位数不同
Note on A62: good: 根据项目小数位数不同

## JJG 125-2004 直流电桥检定规程
| 规程名称：JJG 125-2004 直流电桥检定规程 |  |  |  | 检定、校准
检定项目
检定项目 检定类别 | 首次检定 | 周期检定 | 备注
外观级线路检查 | + | + | 合格、不合格
绝缘电阻 | + | - | 合格、不合格、/
绝缘电阻对整体误差影响 | + | + | 不测
介电强度试验 | + | - | 不测
内附指零仪灵敏度 | + | + | 合格、不合格、/
内附指零仪阻尼时间 | + | + | 合格、不合格、/
内附指零仪漂移 | + | + | 合格、不合格、/
内附指零仪抖动 | + | + | 合格、不合格、/
基本误差 | + | + | 分两类，单桥基本量程（行数存在变化）和单桥其他量程（行不变）、双桥基本量程（滑线盘和步进盘）、双桥其他量程（行不变）、示值 | [9 empty] | 单桥、双桥
注：符号“+”表示必须检定，“-”表示可不检定。 |  |  | 准确度等级0.1及以下，检测项目标注合格不合格，否则展示原始记录数据。 Eg：数越小，准确度等级越高，0.2级在0.1级以下（检定证书）
基本误差-单桥 | [11 empty] | 检定证书
1.基本量程： ×1 | [11 empty] | 单桥双桥报告模板没有提供
序号 | × | 1000Ω |  |  |  |  | × | 100Ω
| 实际值(Ω) | 标称值(Ω) | 误差(%) |  |  | 实际值(Ω) | 标称值(Ω) | 误差(%) |  |  |  | 单双桥校准结果不确定度放在实验项目最后
1 | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 1099.91 | 1100 | 0.0081818
2 | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 1199.92 | 1200 | 0.0066667
3 | 2999.87 | 3000 | 0.0043333 |  |  | 1299.92 | 1300 | 0.0061538
4 | 3999.82 | 4000 | 0.0045 |  |  | 1399.92 | 1400 | 0.0057143
5 | 4999.72 | 5000 | 0.0056 |  |  | 1499.92 | 1500 | 0.0053333
6 | 5999.69 | 6000 | 0.0051667 |  |  | 1599.92 | 1600 | 0.005
7 | 6999.49 | 7000 | 0.0072857 |  |  | 1699.92 | 1700 | 0.0047059
8 | 7999.22 | 8000 | 0.00975 |  |  | 1799.92 | 1800 | 0.0044444
9 | 8998.99 | 9000 | 0.011222 |  |  | 1899.92 | 1900 | 0.0042105
允许误差（%） | ±2 |  |  |  |  | ±0.5
序号 | × | 10Ω |  |  |  |  | × | 1Ω
| 实际值(Ω) | 标称值(Ω) | 误差(%) |  |  | 实际值(Ω) | 标称值(Ω) | 误差(%)
1 | 1009.92 | 1010 | 0.0079208 |  |  | 1000.92 | 1001 | 0.007992
2 | 1019.92 | 1020 | 0.0078431 |  |  | 1001.92 | 1002 | 0.007984
3 | 1029.93 | 1030 | 0.0067961 |  |  | 1002.92 | 1003 | 0.0079761
4 | 1039.92 | 1040 | 0.0076923 |  |  | 1003.92 | 1004 | 0.0079681
5 | 1049.92 | 1050 | 0.007619 |  |  | 1004.92 | 1005 | 0.0079602
6 | 1059.92 | 1060 | 0.0075472 |  |  | 1005.92 | 1006 | 0.0079523
7 | 1069.92 | 1070 | 0.0074766 |  |  | 1006.92 | 1007 | 0.0079444
8 | 1079.92 | 1080 | 0.0074074 |  |  | 1007.92 | 1008 | 0.0079365
9 | 1089.92 | 1090 | 0.0073394 |  |  | 1008.92 | 1009 | 0.0079286
允许误差（%） | ±0.5 |  |  |  |  | ±0.2
注：测量×100Ω、×10Ω、×1Ω盘时，×1000Ω盘放置第1点。
2.其它量程
量程 |  | 测量盘 | 测量点 |  |  | 实际值(Ω) | 标称值(Ω) | 误差(%) | 允许 误差（%）
× | 1000 | ×1000Ω | 第 | 1 | 点 | 1000589 | 1000000 | -0.058865 | ±2
× | 100 | ×1000Ω | 第 | 1 | 点 | 100027 | 100000 | -0.027 | ±0.5
× | 10 | ×1000Ω | 第 | 1 | 点 | 9999.9 | 10000 | 0.001 | ±0.5
× | 0.1 | ×1000Ω | 第 | 1 | 点 | 100 | 100 | 0 | ±0.2
× | 0.01 | ×1000Ω | 第 | 1 | 点 | 10 | 10 | 0 | ±0.2
× | 0.001 | ×1000Ω | 第 | 1 | 点 | 1 | 1 | 0 | ±2
基本误差-双桥
1.基本量程： ×100
（1）滑线盘：
序号 | 测量盘示值（Ω） | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) | 误差(%) | 允许误差（%）
1 | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0 | ±0.2
2 | 0.002 | 0.2 | 0.2 | 0 | ±0.2
3 | 0.003 | 0.3 | 0.3 | 0 | ±0.2
4 | 0.004 | 0.4 | 0.4 | 0 | ±0.2
5 | 0.005 | 0.5 | 0.5 | 0 | ±0.2
6 | 0.006 | 0.6 | 0.6 | 0 | ±0.2
7 | 0.007 | 0.7 | 0.7 | 0 | ±0.2
8 | 0.008 | 0.8 | 0.8 | 0 | ±0.2
9 | 0.009 | 0.9 | 0.9 | 0 | ±0.2
10 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | ±0.2
(2)步进盘：同步进盘
序号 | 测量盘示值（Ω） | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) | 误差(%) | 允许误差（%）
1 | 0.01+0.01 | 2 | 2 | 0 | ±0.2
2 | 0.01+0.02 | 3 | 3 | 0 | ±0.2
3 | 0.01+0.03 | 4 | 4 | 0 | ±0.2
4 | 0.01+0.04 | 5 | 5 | 0 | ±0.2
5 | 0.01+0.05 | 6 | 6 | 0 | ±0.2
6 | 0.01+0.06 | 7 | 7 | 0 | ±0.2
7 | 0.01+0.07 | 8 | 8 | 0 | ±0.2
8 | 0.01+0.08 | 9 | 9 | 0 | ±0.2
9 | 0.01+0.09 | 10 | 10 | 0 | ±0.2
10 | 0.01+0.10 | 11 | 11 | 0 | ±0.2
2.其它量程
量程 | 测量盘示值（Ω） | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) | 误差 (%) | 允许误差（%）
×10 | 0.01+0.09 | 1 | 1 | 0 | ±0.2
×1 | 0.01+0.09 | 0.1 | 0.1 | 0 | ±0.2
×0.1 | 0.01+0.09 | 0.01 | 0.01 | 0 | ±0.5
×0.01 | 0.01+0.09 | 0.001 | 0.001 | 0 | ±1
基本误差-示值 | [8 empty] | 检定证书 | [7 empty] | 校准证书
量程 |  | 标准值 |  | 显示值 |  | 误差（%） | 允许误差(%) | 不确定度 |  | 量程 | 标准值 |  | 显示值 | 误差（%） | 允许误差（%） |  | 量程 |  | 标准值 |  | 显示值 |  | 误差（%） | 允许误差(%) | 不确定度
20 | mΩ | 1 | mΩ | 1.004 | mΩ | 0.4 | ±0.5 |  |  |  | #REF! | Ω | #REF! | #REF! | #REF! |  | 20 | mΩ | 1 | mΩ | 1.004 | mΩ | 0.4 | ±0.5
|  | 5 |  | 5.012 |  | 0.24 | ±0.5 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 5 |  | 5.012 |  | 0.24 | ±0.5
|  | 9 |  | 9.025 |  | 0.27778 | ±0.5 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 9 |  | 9.025 |  | 0.27778 | ±0.5
200 | mΩ | 10 |  | 9.97 |  | -0.3 | ±0.5 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 单位自己选择，规定选定量程单位后，标准值、显示值单位与量程保持一致 | 200 | mΩ | 10 |  | 9.97 |  | -0.3 | ±0.5
2 | Ω | 1.2 | Ω | 1.2045 |  | 0.375 | ±0.5 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 | Ω | 1.2 | Ω | 1.2045 |  | 0.375 | ±0.5
|  | 1.6 |  | 1.6052 |  | 0.325 | ±0.5 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 1.6 |  | 1.6052 |  | 0.325 | ±0.5
|  | 1.8 |  | 1.8055 |  | 0.30556 | ±0.5 |  |  | #REF! | #REF! | kΩ | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 1.8 |  | 1.8055 |  | 0.30556 | ±0.5
20 | Ω | 12 |  | 12.007 |  | 0.058333 | ±0.5 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 20 | Ω | 12 |  | 12.007 |  | 0.058333 | ±0.5
|  | 16 |  | 16.005 |  | 0.03125 | ±0.5 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 16 |  | 16.005 |  | 0.03125 | ±0.5
|  | 18 |  | 18.008 |  | 0.044444 | ±0.5 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 18 |  | 18.008 |  | 0.044444 | ±0.5
200 | Ω | 120 |  | 119.95 |  | -0.041667 | ±0.5 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 200 | Ω | 120 |  | 119.95 |  | -0.041667 | ±0.5
|  | 160 |  | 159.94 |  | -0.0375 | ±0.5 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 160 |  | 159.94 |  | -0.0375 | ±0.5
|  | 180 |  | 179.95 |  | -0.027778 | ±0.5 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 180 |  | 179.95 |  | -0.027778 | ±0.5
2k | Ω | 1 |  | 1.0005 |  | 0.05 | ±0.5 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2k | Ω | 1 |  | 1.0005 |  | 0.05 | ±0.5
|  | 1.5 |  | 1.4994 |  | -0.04 | ±0.5 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 1.5 |  | 1.4994 |  | -0.04 | ±0.5
|  | 2 |  | 2.0005 |  | 0.025 | ±0.5 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 2 |  | 2.0005 |  | 0.025 | ±0.5
20k | Ω | 10 |  | 10.008 |  | 0.08 | ±0.5 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 20k | Ω | 10 |  | 10.008 |  | 0.08 | ±0.5
|  | 15 |  | 15.009 |  | 0.06 | ±0.5 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 15 |  | 15.009 |  | 0.06 | ±0.5
|  | 20 |  | 20.006 |  | 0.03 | ±0.5 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 20 |  | 20.006 |  | 0.03 | ±0.5
[11 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Note on A16: good: 方案固定为10个
Note on D17: good: 相对误差=（标称值-实际值）/实际值*100% 小数位数：比允许误差多一位。四舍五入。其他以此类推
Note on A27: good: 正负2，正负0.5，正负0.2，正负0.1
Note on A28: good: 方案确定10个
Note on A43: good: 方案中固定不变的。
Note on C43: good: 数据录入-选择 范围：×1000 ×100 ×10 ×1 ×0.1 ×0.01 ×0.001
Note on D43: good: 数据录入环节-选择
Note on H43: good: 量程*侧盘点*测量点 备注：小数位数，与实际值相同。四舍五入
Note on I43: good: 相对误差=（标称值-实际值）/实际值*100% 备注：小数位数对允许误差多一位
Note on J43: good: 下拉列表：正负2，正负0.5，正负0.2，正负0.1
Note on A54: good: 方案中固定，只测试10个。
Note on C54: good: =测量盘示值*100 备注：小数位数5位，四舍五入 实际值与标称值小数位数相同
Note on D54: good:
Note on E54: good: 相对误差=（实际值-标称值）/标称值*100% 备注：小数位数比允许误差多1位 四舍五入
Note on F54: good: 下拉列表：正负2，正负0.5，正负0.2，正负0.1
Note on B66: stone: 1、提供两个文本框输入 2、+号固定
Note on C66: good: =测量盘示值*100
Note on A79: good: 方案中固定不变的。
Note on B79: good: 固定
Note on C79: good: 标称值=量程*测量盘示值 备注：标称值等于1就是5位，标称值0.1就是5位，0.01就是6位，0.001就是7位
Note on E79: good: （实际值-标称值）/标称值*100% 备注：比允许误差多1位小数
Note on F79: good: 下拉列表：正负2，正负0.5，正负0.2，正负0.1
Note on C86: good: 单位范围：mΩ Ω kΩ
Note on E86: good: 单位选择同标准值
Note on G86: good: （显示值-标准值）/标准值*100% 备注：比允许误差多1位
Note on H86: good: 设备的准确度等级的正负值
Note on X86: good: 单位范围：mΩ Ω kΩ
Note on Z86: good: 单位选择同标准值
Note on AB86: good: （显示值-标准值）/标准值*100% 备注：比允许误差多1位
Note on AC86: good: 设备的准确度等级的正负值

## JJG 125-2004 不确定度算法
| 1、 | 项目/量程: | 单电桥/双电桥
|  | （1）不确定度A类评定： |  | 10次
|  |  | 评定点： | 0.001 | Ω
|  | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y 10
|  | 0.001199 | 0.001191 | 0.001187 | 0.001185 | 0.001184 | 0.001183 | 0.001179 | 0.00119 | 0.001188 | 0.001186
|  | uArel= | 0.5412%
| （2） | y1: 不确定度B类评定：
序号 | 误差来源 | Ω y8: 误差限; Ω y 10: 误差分布状况 | k | 不确定度
1 | 标准电阻箱示值误差导致的相对标准不确定度 | Ω y8: 0.01%; Ω y 10: 正态分布 | 3 | 0.003333%
2 | 灵敏度引入的误差导致的测量不确定度 | Ω y8: 0.005%; Ω y 10: 矩形分布 |  | 0.002887%
UB |  | 评定点： y2: 0.00441%
（3）合成不确定度：
|  |  | uc= | 0.5412%
（4）扩展不确定度
| Urel= | y1: 1.082%
Note on D2: good: 同时显示即可
Note on C8: good: 根据项目小数位数不同
Note on D17: good: 根据项目小数位数不同
Note on B19: good: 根据项目小数位数不同

## JJG 982-2003 直流电阻箱检定规程
规程名称： | JJG 982-2003 直流电阻箱检定规程
检定项目
检定项目 检定类别 | 首次检定 | 周期检定 | 备注
外观及线路检查 | + | + | 合格、不合格
绝缘电阻 | + | + | 合格、不合格
工频耐压试验 | + | - | 合格、不合格
残余电阻 | + | + | 数据录入
开关变差 | + | + | 数据录入
示值误差 | + | + | 数据录入，分电压示值，无电压示值，做方案时，由实验人员判断，是否带电压示值列。JJG 982-2003 直流电阻箱检定规程-HY16505-2015和JJG 982-2003 直流电阻箱检定规程-065京能36（015)-2014表构造不一样。
注：符号“+”表示必须检定，“-”表示可不检定。
[13 empty] | 检定证书 | [11 empty] | 无校准证书，是否有不确定度
四、残余电阻： |  | 合格 | [10 empty] | 四、残余电阻： |  | #REF!
序号 | 电压（mV） | 检定电流(A) |  | 残余电阻（mΩ） |  | 平均值（mΩ） |  | 允许值（mΩ） |  |  |  |  | 序号 | 电压（mV） | 检定电流(A) |  | 残余电阻（mΩ） |  | 平均值（mΩ） |  | 允许值（mΩ） |  |  |  | 序号 | 电压（mV） | 检定电流(A) |  | 残余电阻（mΩ） |  | 平均值（mΩ） |  | 允许值（mΩ）
1 | 1.0728 | 0.1 |  | 10.728 |  | 10.7277 | [6 empty] | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 | 1.0727 | 0.1 |  | 10.727 |  |  |  | 9 | ～ | 11 |  | 行数固定 | 2 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | ～ | #REF! |  | 2 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | ～ | #REF!
3 | 1.0728 | 0.1 |  | 10.728 | [8 empty] | 3 | #REF! | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 3 | #REF! | #REF! |  | #REF!
五、开关变差： |  | 合格 | [10 empty] | 检定证书 | [11 empty] | 无校准证书，是否有不确定度
| 检定电流: | 0.1 | 末盘步进： |  | 0.001 | 末盘等级指数： |  |  | 30 |  |  |  |  | 检定电流: | #REF! | 末盘步进： |  | #REF! | 末盘等级指数： |  |  | #REF! |  |  |  | 检定电流: | #REF! | 末盘步进： |  | #REF! | 末盘等级指数： |  |  | #REF!
序号 | Ui(mV) | Mi(mΩ) | ∆i（mΩ） |  | 开关变差（mΩ） |  | 允许变差（mΩ） | [5 empty] | 序号 | Ui(mV) | Mi(mΩ) | ∆i（mΩ） |  | 开关变差（mΩ） |  | 允许变差（mΩ） |  |  |  |  | 序号 | Ui(mV) | Mi(mΩ) | ∆i（mΩ） |  | 开关变差（mΩ） |  | 允许变差（mΩ）
0 | 1.1545 | 11.545 | / |  | 0.03 |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1 | 1.1575 | 11.575 | -0.03 | [9 empty] | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 1.1558 | 11.558 | 0.017 | [8 empty] | 行数不定 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 1.1553 | 11.553 | 0.005 | [9 empty] | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 1.1548 | 11.548 | 0.005 | [9 empty] | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 1.1556 | 11.556 | -0.008 | [9 empty] | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 1.1553 | 11.553 | 0.003 | [9 empty] | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
六、示值误差： |  | 合格 |  | 电阻箱-不带电压示值 | [8 empty] | 检定证书 | [11 empty] | 校准证书
序号 |  | × | 1 | MΩ |  | × |  | 100 | kΩ |  |  |  | 序号 |  | × | #REF! | MΩ |  | × |  | #REF! | KΩ |  |  | 序号 |  | × | 1 | MΩ |  | × |  | 100 | kΩ
| 检定电流: |  | 0.0001 | A |  | 检定电流: |  | 0.0001 | A |  |  |  |  | 检定电流: |  | #REF! | A |  | 检定电流: |  | #REF! | A |  |  |  | 检定电流: |  | 0.0001 | A |  | 检定电流: |  | 0.0001 | A
| 实际值(MΩ) | 误差(%) |  | 校准不确定度(k=2) |  | 实际值(kΩ) |  |  | 误差/校准不确定度(k=2) |  |  |  |  | 实际值(Ω) |  |  | 误差(%) |  | 实际值(Ω) |  |  | 误差(%) |  |  |  | 实际值(MΩ) | 误差(%) |  | 校准不确定度(k=2) |  | 实际值(kΩ) |  |  | 误差（%） |  | 校准不确定度(k=2)
1 | 0.99995 |  |  | 0.0050003 |  | 99.999 |  |  | 0.001 |  |  |  | 1 | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 1 | 0.99995 |  |  | 0.0050003 |  | 99.999 |  |  | 0.001
2 | [12 empty] | 2 | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 2
3 | [11 empty] | 不带电压士值 | 3 | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 3
4 | [12 empty] | 4 | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 4
5 | [12 empty] | 5 | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 5
6 | [12 empty] | 6 | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 6
7 | [12 empty] | 7 | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 7
8 | [12 empty] | 8 | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 8
9 | [12 empty] | 9 | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 9
10 | [12 empty] | 10 | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 10
允许误差(%) |  | ± | 0.01 |  |  |  | ± | 0.01 |  |  |  |  | 允许误差(%) |  | ± | #REF! |  |  |  | ± | #REF! |  |  |  | 允许误差(%) |  | ± | 0.01 |  |  |  | ±0.01
| 电阻箱 |  |  | 电阻箱-带电压示值 | [8 empty] | 检定证书 | [11 empty] | 校准证书
序号 |  | × | 10000 | Ω |  | × |  | 1000 | Ω |  |  |  | 序号 |  | × | #REF! | Ω |  | × |  | #REF! | Ω |  |  | 序号 |  | × | #REF! | Ω |  |  | × |  | #REF! | Ω
| 检定电流: |  | 0.0001 | A |  | 检定电流: |  | 0.001 | A |  |  |  |  | 检定电流: |  | #REF! | A |  | 检定电流: |  | #REF! | A |  |  |  | 检定电流: |  | #REF! | A |  |  | 检定电流: |  | #REF! | A
| 电压示值(V) |  | 实际值(Ω) |  | 误差(%) /校准不确定度(k=2) | 电压示值(V) |  | 实际值(Ω) |  | 误差(%) /校准不确定度(k=2) |  |  |  | 电压示值(V) |  | 实际值(Ω) |  | 误差(%) | 电压示值(V) |  | 实际值(Ω) |  | 误差(%) |  |  | 电压示值(V) |  | 实际值(Ω) |  | 误差(%) | 校准不确定度(k=2) | 电压示值(V) |  | 实际值(Ω) |  | 误差(%) | 校准不确定度(k=2)
1 | 1.0001 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 1.0001 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 带电压士值，表格重复不定，表格行数固定 |  | 1 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 1 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 | 2.0001 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2.0002 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 2 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 2 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
3 | 3 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 3.0002 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 3 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 3 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
4 | 4 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 4.0002 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 4 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 4 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
5 | 5 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 5.0003 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 末盘要选择是否减残余电阻示值平均值？ |  | 5 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 5 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
6 | 5.9999 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 6.0002 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 6 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 6 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
7 | 7 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 7.0003 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 7 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 7 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
8 | 7.9999 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 8.0003 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 8 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 8 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
9 | 9 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 9.0004 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 9 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 9 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
10 | 10 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 10.0004 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 10 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 10 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
允许误差(%) |  | ± | 0.01 |  |  |  | ± | 0.01 |  |  |  |  | 允许误差(%) |  | ± | #REF! |  |  |  | ± | #REF! |  |  |  | 允许误差(%) |  | ± | #REF! |  |  |  |  | ± | #REF!
示值误差-测量盘R0电阻
测量盘R0电阻（外臂） |  |  |  | 测量盘R0电阻（内臂）
第一次： |  |  | 10.09 |  | 第一次： | 10.031 |  |  | 属于比例臂的内容
第二次： |  |  | 10.092 |  | 第二次： | 10.026
第三次： |  |  | 10.092 |  | 第三次： | 10.021
三次平均值： |  |  | 10.0913 |  | 三次平均值： | 10.026
示值误差-外臂 | [11 empty] | 检定证书 | [8 empty] | 校准证书
序号 |  | × | 10000 | Ω |  | × |  | 1000 | Ω |  |  | 序号 |  | × | 1000 | Ω | × | 100 | Ω |  | 序号 |  | × | 1000 | Ω |  | × | 100 | Ω
| 检定电流: |  | 0.0001 | A |  | 检定电流: |  | 0.001 | A |  |  |  |  | 检定电流: | 0.001 | A | 检定电流: | 0.01 | A |  |  |  | 检定电流: | 0.001 | A |  | 检定电流: | 0.01 | A
| 电压示值(V) |  | 实际值(Ω) |  | 误差(%) | 电压示值(V) |  | 实际值(Ω) |  | 误差(%) |  |  |  | 电压示值(V) | 实际值(Ω) | 误差(%) | 电压示值(V) | 实际值(Ω) | 误差(%) |  |  |  | 电压示值(V) | 实际值(Ω) | 误差(%) | 不确定度 | 电压示值(V) | 实际值(Ω) | 误差(%) | 不确定度
1 | 1.0001 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 1.0001 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 2.0001 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2.0002 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 3 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 3.0002 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 3 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 4 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 4.0002 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 4 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 5 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 5.0003 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 5 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 5.9999 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 6.0002 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 6 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 7 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 7.0003 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 7 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 7 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 7.9999 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 8.0003 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 8 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 8 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 9 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 9.0004 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 9 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 9 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 10 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 10.0004 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 10 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 10 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
允许误差(%) |  | ± | 0.01 |  |  |  | ± | 0.01 |  |  |  | 允许误差(%) |  | ± | #REF! |  | ± | #REF! |  |  | 允许误差(%) |  | ± | #REF! |  |  | ± | #REF!
示值误差-内臂 | 同外臂 | [10 empty] | 检定证书 | [8 empty] | 校准证书
序号 |  | × | 10000 | Ω |  | × |  | 1000 | Ω |  |  | 序号 |  | × | 1000 | Ω | × | 100 | Ω |  | 序号 |  | × | 1000 | Ω |  | × | 100 | Ω
| 检定电流: |  | 0.0001 | A |  | 检定电流: |  | 0.001 | A |  |  |  |  | 检定电流: | 0.001 | A | 检定电流: | 0.01 | A |  |  |  | 检定电流: | 0.001 | A |  | 检定电流: | 0.01 | A
| 电压示值(V) |  | 实际值(Ω) |  | 误差(%) | 电压示值(V) |  | 实际值(Ω) |  | 误差(%) |  |  |  | 电压示值(V) | 实际值(Ω) | 误差(%) | 电压示值(V) | 实际值(Ω) | 误差(%) |  |  |  | 电压示值(V) | 实际值(Ω) | 误差(%) | 不确定度 | 电压示值(V) | 实际值(Ω) | 误差(%) | 不确定度
1 | 1.0001 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 1.0001 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 2.0001 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2.0002 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 3 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 3.0002 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 3 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 4 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 4.0002 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 4 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 5 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 5.0003 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 5 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 5.9999 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 6.0002 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 6 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 7 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 7.0003 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 7 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 7 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 7.9999 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 8.0003 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 8 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 8 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 9 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 9.0004 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 9 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 9 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 10 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 10.0004 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 10 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 10 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
允许误差(%) |  | ± | 0.01 |  |  |  | ± | 0.01 |  |  |  | 允许误差(%) |  | ± | #REF! |  | ± | #REF! |  |  | 允许误差(%) |  | ± | #REF! |  |  | ± | #REF!
2、比例臂 | [11 empty] | 检定证书 | [8 empty] | 校准证书
桥臂 |  | 标称值（Ω） | 实际值（Ω） | 误差(%) |  | 允许误差（%） |  | 不确定度 |  |  |  | 桥臂 |  | 标称值（Ω） | 实际值（Ω） | 误差(%) |  | 允许误差（%） |  |  | 桥臂 |  | 标称值（Ω） | 实际值（Ω） | 误差(%) |  | 允许误差（%） |  | 不确定度
R1 |  | 10 | 9.9988 | -0.011901 |  | ±0.02 | [5 empty] | R1 |  | 10 | #REF! | #REF! |  | ±0.02 |  |  | R1 |  | 10 | #REF! | #REF! |  | ±0.02
|  | 100 | 99.9875 | -0.012502 |  | ±0.02 | [7 empty] | 100 | #REF! | #REF! |  | ±0.02 |  |  |  |  | 100 | #REF! | #REF! |  | ±0.02
|  | 1000 | 999.961 | -0.0039002 |  | ±0.02 | [7 empty] | 1000 | #REF! | #REF! |  | ±0.02 |  |  |  |  | 1000 | #REF! | #REF! |  | ±0.02
|  | 10000 | 9999.49 | -0.0051003 |  | ±0.02 | [7 empty] | 10000 | #REF! | #REF! |  | ±0.02 |  |  |  |  | 10000 | #REF! | #REF! |  | ±0.02
R2 |  | 10 | 9.9993 | -0.0074005 |  | ±0.02 | [5 empty] | R2 |  | 10 | #REF! | #REF! |  | ±0.02 |  |  | R2 |  | 10 | #REF! | #REF! |  | ±0.02
|  | 100 | 99.9972 | -0.0028001 |  | ±0.02 | [7 empty] | 100 | #REF! | #REF! |  | ±0.02 |  |  |  |  | 100 | #REF! | #REF! |  | ±0.02
|  | 1000 | 999.991 | -0.00090001 |  | ±0.02 | [7 empty] | 1000 | #REF! | #REF! |  | ±0.02 |  |  |  |  | 1000 | #REF! | #REF! |  | ±0.02
|  | 10000 | 9999.36 | -0.0064004 |  | ±0.02 | [7 empty] | 10000 | #REF! | #REF! |  | ±0.02 |  |  |  |  | 10000 | #REF! | #REF! |  | ±0.02
测量盘R0电阻（外臂） |  |  |  | 测量盘R0电阻（内臂） | [7 empty] | 测量盘R0电阻（外臂） |  |  |  | 测量盘R0电阻（内臂） |  |  |  |  | 测量盘R0电阻（外臂） |  |  |  | 测量盘R0电阻（内臂）
第一次： |  |  | 10.09 |  | 第一次： | 10.031 | [5 empty] | 第一次： |  |  | #REF! |  | 第一次： | #REF! |  |  | 第一次： |  |  | #REF! |  | 第一次： | #REF!
第二次： |  |  | 10.092 |  | 第二次： | 10.026 | [5 empty] | 第二次： |  |  | #REF! |  | 第二次： | #REF! |  |  | 第二次： |  |  | #REF! |  | 第二次： | #REF!
第三次： |  |  | 10.092 |  | 第三次： | 10.021 | [5 empty] | 第三次： |  |  | #REF! |  | 第三次： | #REF! |  |  | 第三次： |  |  | #REF! |  | 第三次： | #REF!
三次平均值： |  |  | 10.0913 |  | 三次平均值： | 10.026 | [5 empty] | 三次平均值： |  |  | #REF! |  | 三次平均值： | #REF! |  |  | 三次平均值： |  |  | #REF! |  | 三次平均值： | #REF!
Note on A13: good: 只做三次
Note on C14: good: 系统默认，都为0.1
Note on E14: good: 电压/电流， 小数位数3位，四舍五入
Note on G14: good: 残余电阻平均值 小数位数1位，四舍五入
Note on I14: good: 数据录入输入
Note on F20: good: 手工输入，单位选择
Note on J20: good: 手动输入
Note on A21: good: 次数不一定
Note on C21: good: 电压/检定电流 小数位数3位 四舍五入
Note on D21: good: Mi的前一个值减去后一个值，第一个默认/
Note on F21: good: D列中最大值
Note on H21: good: 手工输入
Note on A30: good: 做方案时，由实验人员判断，是否带电压示值列。
Note on A31: good: 固定10个
Note on Z31: good: 固定10个
Note on C33: good: 要求误差和不确定度都计算，其他同理。
Note on E33: good: 相对误差=（电阻*序号-实际值）/实际值*100% 备注：比允许误差多1位。出检定书时是误差；出校准时时校准不确定度（k=2）
Note on AB33: good: 要求误差和不确定度都计算，其他同理。
Note on AD33: good: 相对误差=（电阻*序号-实际值）/实际值*100% 备注：比允许误差多1位。出检定书时是误差；出校准时时校准不确定度（k=2）
Note on AK33: good: 相对误差=（电阻*序号-实际值）/实际值*100% 备注：比允许误差多1位。出检定书时是误差；出校准时时校准不确定度（k=2）
Note on A44: good: 下拉选择：正负0.01，正负0.02，正负0.05，正负0.1，正负0.2，正负0.5，正负1，，正负2，正负5，正负10，正负30
Note on D44: good: 对应乘以1MΩ
Note on I44: good: 对应100kΩ
Note on Z44: good: 下拉选择：正负0.01，正负0.02，正负0.05，正负0.1，正负0.2，正负0.5，正负1，，正负2，正负5，正负10，正负30
Note on AC44: good: 对应乘以1MΩ
Note on A46: good: 同上
Note on D46: good: 手动输入
Note on E46: good: 单位：MΩ kΩ Ω
Note on D47: good: 手动输入
Note on B48: good: V mV
Note on D48: good: 分两种情况： 当单位为V时为电压示值/检定电流-残余电阻/1000 当单位为mV为电压示值/(1000*检定电流)-残余电阻/1000 特殊情况： 如果是客户认为是末盘，残余电阻不参与计算，那么： 当单位为V时为电压示值/检定电流 当单位为mV为电压示值/(1000*检定电流) 备注;小数位数参考JJG 982-2003 直流电阻箱检定规程-HY16505-2015，根据乘以电阻值的不同，小数位数不同
Note on F48: good: 相对误差=(盘阻值*序号-实际值）/实际值*100% 备注：小数位数比允许误差多1位
Note on K48: good: 其他表头同理
Note on A59: good: 下拉选择：正负0.01，正负0.02，正负0.05，正负0.1，正负0.2，正负0.5，正负1，，正负2，正负5，正负10，正负30
Note on A69: good: 同上
Note on D69: good: 手动输入
Note on E69: good: 单位：MΩ kΩ Ω
Note on D70: good: 手动输入
Note on B71: good: V mV
Note on D71: good: 分两种情况： 当单位为V时为电压示值/检定电流-R0电阻外臂平均值/1000 当单位为mV为电压示值/(1000*检定电流)-R0电阻外臂平均值/1000 备注;小数位数参考JJG 982-2003 直流电阻箱检定规程-HY16505-2015，根据乘以电阻值的不同，小数位数不同
Note on F71: good: 相对误差=(盘阻值*序号-实际值）/实际值*100% 备注：小数位数比允许误差多1位
Note on K71: good: 其他表头同理
Note on A82: good: 下拉选择：正负0.01，正负0.02，正负0.05，正负0.1，正负0.2，正负0.5，正负1，，正负2，正负5，正负10，正负30
Note on A85: good: 同上
Note on D85: good: 手动输入
Note on E85: good: 单位：MΩ kΩ Ω
Note on D86: good: 手动输入
Note on B87: good: V mV
Note on D87: good: 分两种情况： 当单位为V时为电压示值/检定电流-R0电阻内臂平均值/1000 当单位为mV为电压示值/(1000*检定电流)-R0电阻内臂平均值/1000 备注;小数位数参考JJG 982-2003 直流电阻箱检定规程-HY16505-2015，根据乘以电阻值的不同，小数位数不同
Note on F87: good: 相对误差=(盘阻值*序号-实际值）/实际值*100% 备注：小数位数比允许误差多1位
Note on K87: good: 其他表头同理
Note on A98: good: 下拉选择：正负0.01，正负0.02，正负0.05，正负0.1，正负0.2，正负0.5，正负1，，正负2，正负5，正负10，正负30
Note on E102: stone: 误差=（标称值-实际值）比实际值*百分之百；小数点比允许误差多一位，四舍五入
Note on G102: good: 下拉选择

## JJG 982-2003不确定度算法
所有ub相同，只是ua不同
1、 | 项目/量程: | 0.001Ω～0.01Ω |  |  | 两边都包含
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
|  | 评定点： | 0.001 | Ω
| y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y 10
| 0.001199 | 0.001191 | 0.001187 | 0.001185 | 0.001184 | 0.001183 | 0.001179 | 0.00119 | 0.001188 | 0.001186
| uArel= | 0.5412%
（2） | y1: 不确定度B类评定：
| y1: 误差来源; Ω y 10: 误差限 | 误差分布状况 |  | k | 不确定度
| y1: 电压表量程间的示值误差不同引入的相对标准不确定度; Ω y 10: 0.001% | 均匀 |  |  | 0.0005774%
| y1: 恒流源输出电流不稳引入的相对标准不确定度; Ω y 10: 0.001% | 均匀 |  |  | 0.0005774%
| y1: 标准电阻上级测量不确定度引入的相对标准不确定度; Ω y 10: 0.0005% | 正态 |  | 3 | 0.0001667%
| y1: 标准电阻阻值年变化引入的相对标准不确定度; Ω y 10: 0.01% | 均匀 |  |  | 0.005774%
| UB |  | 0.005833%
（3）合成不确定度：
|  | uc= | 0.5412%
（4）扩展不确定度
Urel= | y1: 1.082%
2、 | y1: 项目/量程:; 评定点： y2: 0.01Ω～0.1Ω
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
|  | 评定点： | 0.01 | Ω
| y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y 10
| 0.010116 | 0.010119 | 0.010121 | 0.010111 | 0.01012 | 0.010117 | 0.010114 | 0.010112 | 0.010107 | 0.010114
| uArel= | 0.04383%
（2） | y1: 不确定度B类评定：
| y1: 误差来源; Ω y 10: 误差限 | 误差分布状况 |  | k | 不确定度
| y1: 电压表量程间的示值误差不同引入的相对标准不确定度; Ω y 10: 0.001% | 均匀 |  |  | 0.0005774%
| y1: 恒流源输出电流不稳引入的相对标准不确定度; Ω y 10: 0.001% | 均匀 |  |  | 0.0005774%
| y1: 标准电阻上级测量不确定度引入的相对标准不确定度; Ω y 10: 0.0005% | 正态 |  | 3 | 0.0001667%
| y1: 标准电阻阻值年变化引入的相对标准不确定度; Ω y 10: 0.01% | 均匀 |  |  | 0.005774%
| UB |  | 0.005833%
（3）合成不确定度：
|  | uc= | 0.04422%
（4）扩展不确定度
Urel= | y1: 0.08843%
3、 | y1: 项目/量程:; 评定点： y2: 0.1Ω～1Ω
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
|  | 评定点： | 0.1 | Ω
| y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y 10
| 0.10041 | 0.10041 | 0.10041 | 0.1004 | 0.1004 | 0.10041 | 0.10042 | 0.1004 | 0.1004 | 0.1004
| uArel= | 0.006992%
（2） | y1: 不确定度B类评定：
| y1: 误差来源; Ω y 10: 误差限 | 误差分布状况 |  | k | 不确定度
| y1: 电压表量程间的示值误差不同引入的相对标准不确定度; Ω y 10: 0.001% | 均匀 |  |  | 0.0005774%
| y1: 恒流源输出电流不稳引入的相对标准不确定度; Ω y 10: 0.001% | 均匀 |  |  | 0.0005774%
| y1: 标准电阻上级测量不确定度引入的相对标准不确定度; Ω y 10: 0.0005% | 正态 |  | 3 | 0.0001667%
| y1: 标准电阻阻值年变化引入的相对标准不确定度; Ω y 10: 0.01% | 均匀 |  |  | 0.005774%
| UB |  | 0.005833%
（3）合成不确定度：
|  | uc= | 0.009106%
（4）扩展不确定度
Urel= | y1: 0.01821%
| 4、 | 项目/量程: | 1Ω～100kΩ
|  | （1）不确定度A类评定： |  | 10次
|  |  | 评定点： | 100 | Ω
|  | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y 10
|  | 99.9908 | 99.9909 | 99.991 | 99.991 | 99.9909 | 99.991 | 99.991 | 99.9911 | 99.9909 | 99.991
|  | uArel= | 8.433e-05%
| （2） | y1: 不确定度B类评定：
|  | y1: 误差来源; Ω y 10: 误差限 | 误差分布状况 |  | k | 不确定度
|  | y1: 电压表量程间的示值误差不同引入的相对标准不确定度; Ω y 10: 0.001% | 均匀 |  |  | 0.0005774%
|  | y1: 恒流源输出电流不稳引入的相对标准不确定度; Ω y 10: 0.001% | 均匀 |  |  | 0.0005774%
|  | y1: 标准电阻上级测量不确定度引入的相对标准不确定度; Ω y 10: 0.0005% | 正态 |  | 3 | 0.0001667%
|  | y1: 标准电阻阻值年变化引入的相对标准不确定度; Ω y 10: 0.01% | 均匀 |  |  | 0.005774%
|  | UB |  | 0.005833%
（3）合成不确定度：
|  |  | uc= | 0.005834%
（4）扩展不确定度
| Urel= | y1: 0.01167%
Note on B8: good: 根据项目小数位数不同
Note on C21: good: 根据项目小数位数不同
Note on A23: good: 根据项目小数位数不同
Note on B31: good: 根据项目小数位数不同
Note on C44: good: 根据项目小数位数不同
Note on A46: good: 根据项目小数位数不同
Note on B54: good: 根据项目小数位数不同
Note on C67: good: 根据项目小数位数不同
Note on A69: good: 根据项目小数位数不同
Note on C77: good: 根据项目小数位数不同
Note on D90: good: 根据项目小数位数不同
Note on B92: good: 根据项目小数位数不同

## JJG 984-2004 接地导通电阻测试仪检定规程
规程名称： | JJG 984-2004 接地导通电阻测试仪检定规程 |  |  | 校准
检定项目
检定项目 检定类别 | 首次检定 | 周期检定 | 备注
外观结构 | + | + | 合格、不合格、/
电阻示值误差 | + | + | 数据录入
试验电流设置（调节）误差 | + | + | 合格、不合格、/
试验电流波动 | + | + | 合格、不合格、/
报警预置误差 | + | + | 合格、不合格、/
试验电流源空载电压 | + | - | 暂不用
泄漏电流 | + | - | 暂不用
介电强度 | + | - | 暂不用 | [11 empty] | 行数固定10行 | [7 empty] | 行数固定10行
注：符号“+”表示必须检定，“-”表示可不检定。
[11 empty] | 检定证书 | [9 empty] | 校准证书
二、电阻示值误差： | 行数固定10行 | [9 empty] | 二、电阻示值误差： | [8 empty] | 二、电阻示值误差：
测量范围 |  |  | 工作电流 | 标准值 |  |  | 显示值 | 误差（%） | 允许限值（%） | 校准不确定度（k=2） | 测量范围 |  |  | 工作电流 | 标准值 |  | 显示值 | 误差（%） | 允许限值（%） | 测量范围 |  |  | 工作电流 | 标准值 |  | 显示值 | 误差（%） | 允许限值（%） | 校准不确定度（k=2）
1 | ~ | 10 | 5A | 1 | 400 | 400 | 1.001 | 0.1 | 0.2 | 0.067% | #REF! | ~ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ~ | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 2 | 400 | 400 | 2.001 | 0.05 | 0.2 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 3 |  |  | 3.001 | 0.033333 | 0.2 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 4 | 400 | 400 | 4.001 | 0.025 | 0.2 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 5 |  |  | 5.001 | 0.02 | 0.2 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 6 | 400 | 400 | 6.001 | 0.016667 | 0.2 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 7 |  |  | 7.004 | 0.057143 | 0.2 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 8 | 400 | 400 | 8.004 | 0.05 | 0.2 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 9 |  |  | 9.005 | 0.055556 | 0.2 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 10 | 400 | 400 | 10 | 0 | 0.2 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Note on A16: good: 单位下拉选择：Ω、mΩ、µΩ
Note on F16: good: 单位下拉选择：Ω、mΩ、µΩ
Note on I16: good: 单位下拉选择：Ω、mΩ、µΩ
Note on K16: good: 相对误差（显示值-标准值）/标准值*100% 备注：小数位数比允许误差多一位
Note on M16: good: 被试设备的准确度等级的正负范围值
Note on O16: good: 原始记录没有
Note on AT16: good: 原始记录没有

## JJG 984-2004 不确定度算法
| 1、 | 项目/量程: | 接地电阻测试仪电阻
|  | （1）不确定度A类评定： |  | 10次
|  |  | 评定点： | 10 | mΩ
|  | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y 10
|  | 9.997 | 10 | 9.998 | 10 | 9.999 | 9.998 | 9.997 | 9.998 | 9.999 | 9.997
|  | uArel= | 0.0116%
| （2） | y1: 不确定度B类评定：
序号 | 误差来源 | mΩ y8: 误差限（mΩ）; mΩ y 10: 误差分布状况 | k | 不确定度
1 | 模拟大功率交直流标准电阻器误差引入的标准不确定度 | mΩ y8: 0.0053; mΩ y 10: 矩形分布 |  | 0.00306
2 | 上级传递误差引入的标准不确定度 | mΩ y8: 0.001; mΩ y 10: 正态分布 | 3 | 0.00033333
UB |  | 评定点： y2: 0.03078%
（3）合成不确定度：
|  |  | uc= | 0.03289%
（4）扩展不确定度
| Urel= | y1: 0.06578%
Note on E9: good: 根据项目小数位数不同
Note on F18: good: 根据项目小数位数不同
Note on D20: good: 根据项目小数位数不同

## JJG 837-2003 直流低电阻表检定规程
规程名称： | JJG 837-2003 直流低电阻表检定规程
检定项目
检定项目 检定类别 | 首次检定 | 周期检定 | 备注
外观检查 | + | + | 合格、不合格 | [9 empty] | 行数不固定，通过量程增加
示值 |  |  | 数据录入
|  | 方案中确认每个量程几个测试点 | [10 empty] | 检定证书 | [6 empty] | 校准证书
量程 |  |  | 工作电流 |  | 标准值 |  | 显示值 |  | 误差（%） | 允许误差（%） | 不确定度 |  | 量程 |  |  | 工作电流 | 标准值 | 显示值 | 误差（%） | 量程 |  |  | 工作电流 |  | 标准值 |  | 显示值 |  | 误差（%） | 校准不确定度（k=2）
0 | ~ | 2 | 3 |  | 1 |  | 0.997 |  | -0.3 | 0.2 |  |  | 0 | ~ | 2 | 3 | 1 | 0.999 | -0.1 | 0 | ~ | 2 | 3 |  | 1 |  | 0.999 |  | -0.1 | 0.05%
[5 empty] | 2 |  | 1.999 |  | -0.05 | 0.2 | [6 empty] | 2 | 2 | 0 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 0
[5 empty] | 3 |  | 2.998 |  | -0.066667 | 0.2 | [6 empty] | 3 | 3 | 0 | [5 empty] | 3 |  | 3 |  | 0
[5 empty] | 4 |  | 3.997 |  | -0.075 | 0.2 | [6 empty] | 4 | 4 | 0 | [5 empty] | 4 |  | 4 |  | 0
[5 empty] | 5 |  | 4.998 |  | -0.04 | 0.2 | [6 empty] | 5 | 4.998 | -0.04 | [5 empty] | 5 |  | 4.998 |  | -0.04
[5 empty] | 6 |  | 5.997 |  | -0.05 | 0.2 | [6 empty] | 6 | 5.998 | -0.033333 | [5 empty] | 6 |  | 5.998 |  | -0.033333
[5 empty] | 7 |  | 6.997 |  | -0.042857 | 0.2 | [6 empty] | 7 | 6.997 | -0.042857 | [5 empty] | 7 |  | 6.997 |  | -0.042857
[5 empty] | 8 |  | 7.996 |  | -0.05 | 0.2 | [6 empty] | 8 | 7.997 | -0.0375 | [5 empty] | 8 |  | 7.997 |  | -0.0375
[5 empty] | 9 |  | 8.996 |  | -0.044444 | 0.2 | [6 empty] | 9 | 8.998 | -0.022222 | [5 empty] | 9 |  | 8.998 |  | -0.022222
[5 empty] | 10 |  | 9.997 |  | -0.03 | 0.2 | [6 empty] | 10 | 9.996 | -0.04 | [5 empty] | 10 |  | 9.996 |  | -0.04
0.03 | ~ | 6 | 1 |  | 2 |  | 1.996 |  | -0.2 | 0.2 |  |  | 0.03 | ~ | 6 | 1 | 2 | 1.996 | -0.2 | 0.03 | ~ | 6 | 1 |  | 2 |  | 1.996 |  | -0.2 | 0.05%
[5 empty] | 4 |  | 3.996 |  | -0.1 | 0.2 | [6 empty] | 4 | 3.995 | -0.125 | [5 empty] | 4 |  | 3.995 |  | -0.125
[5 empty] | 6 |  | 5.989 |  | -0.18333 | 0.2 | [6 empty] | 6 | 5.994 | -0.1 | [5 empty] | 6 |  | 5.994 |  | -0.1
[5 empty] | 8 |  | 7.991 |  | -0.1125 | 0.2 | [6 empty] | 8 | 7.995 | -0.0625 | [5 empty] | 8 |  | 7.995 |  | -0.0625
[5 empty] | 10 |  | 10 |  | 0 | 0.2 | [6 empty] | 10 | 9.992 | -0.08 | [5 empty] | 10 |  | 9.992 |  | -0.08
0.3 | ~ | 60 | 100 |  | 20 |  | 19.99 |  | -0.05 | 0.2 |  |  | 0.3 | ~ | 60 | 100 | 20 | 19.98 | -0.1 | 0.3 | ~ | 60 | 100 |  | 20 |  | 19.98 |  | -0.1 | 0.05%
[5 empty] | 30 |  | 29.98 |  | -0.066667 | 0.2 | [6 empty] | 30 | 29.99 | -0.033333 | [5 empty] | 30 |  | 29.99 |  | -0.033333
[5 empty] | 40 |  | 39.98 |  | -0.05 | 0.2 | [6 empty] | 40 | 39.98 | -0.05 | [5 empty] | 40 |  | 39.98 |  | -0.05
[5 empty] | 50 |  | 49.97 |  | -0.06 | 0.2 | [6 empty] | 50 | 49.98 | -0.04 | [5 empty] | 50 |  | 49.98 |  | -0.04
30 | ~ | 20 | 5 |  | 1000 |  | 999.8 |  | -0.02 | 0.2 |  |  | 30 | ~ | 20 | 5 | 1000 | 999.8 | -0.02 | 30 | ~ | 20 | 5 |  | 1000 |  | 999.8 |  | -0.02 | 0.05%
[5 empty] | 2 |  | 1.999 |  | -0.05 | 0.2 | [6 empty] | 2 | 1.999 | -0.05 | [5 empty] | 2 |  | 1.999 |  | -0.05
[5 empty] | 10 |  | 9.999 |  | -0.01 | 0.2 | [6 empty] | 10 | 9.998 | -0.02 | [5 empty] | 10 |  | 9.998 |  | -0.02
[5 empty] | 20 |  | 19.99 |  | -0.05 | 0.2 | [6 empty] | 20 | 19.99 | -0.05 | [5 empty] | 20 |  | 19.99 |  | -0.05
[12 empty] | 检定证书 | [7 empty] | 校准证书
量程 |  | 工作电流 |  | 标准值 |  | 显示值 |  | 误差（%） |  | 校准不确定度（k=2） |  | 量程 |  | 工作电流 |  | 标准值 | 显示值 | 误差（%） |  | 量程 |  | 工作电流 |  | 标准值 |  | 显示值 |  | 误差（%） |  | 校准不确定度（k=2）
1.5 |  | 1 |  | 2 |  | 2.001 |  | 0.05 |  | 0.05% |  | 1.5 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.5 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0.05%
|  |  |  | 4 |  | 4.001 |  | 0.025 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | 6 |  | 6.002 |  | 0.033333 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | 8 |  | 8.003 |  | 0.0375 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | 10 |  | 9.997 |  | -0.03 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1.5 |  | 29.7 |  | 500 |  | 500 |  | 0 |  | 0.01% |  | 1.5 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.5 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0.01%
|  | 14.8 |  | 1 |  | 1.003 |  | 0.3 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | 9.27 |  | 1.5 |  | 1.5002 |  | 0.013333 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
20 |  | 1.95 |  | 5 |  | 4.999 |  | -0.02 |  | 0.01% |  | 20 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 20 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0.01%
|  | 1.28 |  | 10 |  | 9.999 |  | -0.01 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | 910 |  | 15 |  | 14.98 |  | -0.13333 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
量程有范围的表格有允许误差列，
Note on A9: good: 单位自己选择，其他列同理
Note on J9: good: （显示值-标准值）/标准值*100 备注：比允许误差多1位，四舍五入
Note on K9: good: 仪器的准确度等级的正负
Note on C10: cui: 量程 可能是范围，也能只是一个值。

## JJG 837-2003 不确定度算法
| 1、 | 项目/量程: | 电阻
|  | （1）不确定度A类评定： |  | 10次
|  |  | 评定点： | 10 | mΩ
|  | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y 10
|  | 9.997 | 10 | 9.998 | 10 | 9.999 | 9.998 | 9.997 | 9.998 | 9.999 | 9.997
|  | uArel= | 0.0116%
| （2） | y1: 不确定度B类评定：
序号 | 误差来源 | mΩ y8: 误差限（mΩ）; mΩ y 10: 误差分布状况 | k | 不确定度
1 | 模拟大功率交直流标准电阻器误差引入的标准不确定度 | mΩ y8: 0.0053; mΩ y 10: 矩形分布 |  | 0.00306
2 | 上级传递误差引入的标准不确定度 | mΩ y8: 0.001; mΩ y 10: 正态分布 | 3 | 0.00033333
UB |  | 评定点： y2: 0.03078%
（3）合成不确定度：
|  |  | uc= | 0.03289%
（4）扩展不确定度
| Urel= | y1: 0.06578%
Note on E9: good: 根据项目小数位数不同
Note on F18: good: 根据项目小数位数不同
Note on D20: good: 根据项目小数位数不同

## JJF 1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范
JJF 1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范
检定项目 检定类别 |  |  |  |  | 原始记录/证书追加不确定度即可内容： 测量结果的不确定度为U=0.024℃ (k=2)
测试数据 | 数据录入
测试点分布示意图 | 固定图 | [8 empty] | 校准结果不确定度是怎么计算？
一、测试结果：
次数(i)次 | 示值 | 标准值（℃） |  |  |  |  | 第i次 |  | 温度偏差: |  | #REF!
| （℃） | A | B | C | D | O(中心点) | 最大值 | 最小值 | 修正值: |  | #REF!
1 | 20 | 20.125 | 20.123 | 20.128 | 20.323 | 20.062 | 20.323 | 20.062 | 温度均匀度: |  | #REF!
2 | 20 | 20.123 | 20.148 | 20.238 | 20.253 | 20.057 | 20.253 | 20.057 | 温度波动度: |  | #REF!
3 | 20 | 20.127 | 20.133 | 20.312 | 20.345 | 20.102 | 20.345 | 20.102 | 测量结果的不确定度为U=0.024℃ (k=2)
4 | 20 | 20.125 | 20.132 | 20.231 | 20.24 | 20.068 | 20.24 | 20.068 | 二、测试点分布示意图 :
5 | 20 | 20.127 | 20.136 | 20.149 | 20.114 | 20.069 | 20.149 | 20.069 | 控温箱工作室尺寸： 高H=250mm,长L=600mm,宽W=450mm,体积V=0.068m3。
6 | 20 | 20.138 | 20.133 | 20.254 | 20.351 | 20.058 | 20.351 | 20.058 |  |  | 底层（O为中心点）
7 | 20 | 20.132 | 20.125 | 20.334 | 20.123 | 20.087 | 20.334 | 20.087 |  | 600
8 | 20 | 20.137 | 20.119 | 20.231 | 20.124 | 20.064 | 20.231 | 20.064 |  | 120 |  | 120
9 | 20 | 20.134 | 20.114 | 20.323 | 20.215 | 20.056 | 20.323 | 20.056
10 | 20 | 20.132 | 20.125 | 20.168 | 20.284 | 20.074 | 20.284 | 20.074 | 120 |  |  |  | 120
平均值 | 20 | 20.13 | 20.1288 | 20.2368 | 20.2372 | 20.0697 | 20.2833 | 20.0697
最大值 | 20 | 20.138 | 20.148 | 20.312 | 20.351 | 20.102 | / | / | 450
最小值 | 20 | 20.123 | 20.123 | 20.128 | 20.114 | 20.056 | / | /
温度偏差: | -0.0697
[9 empty] | 120 |  |  |  | 120
|  |  |  | △td—温度偏差，℃； | [5 empty] | 120 |  | 120
|  |  |  | to—测试点O(中心点)标准值的平均值，℃； | [6 empty] | 图-1(单位：mm)
td—示值的温度平均值，℃；
修正值: | 0.0697
修正值= -△td
温度均匀度: |  | 0.2136
△tu—温度均匀度，℃；
timax—各测试点在第i次测得的最高温度，℃；
timin—各测试点在第i次测得的最低温度，℃；
n—测量次数。
温度波动度: |  | 0.023
△tf—温度波动度，℃；
tomax—测试点O(中心点)n次测量中的最高温度，℃；
tomin—测试点O(中心点)n次测量中的最低温度，℃；
二 测试点分布示意图 :
控温箱工作室尺寸： 高H=250mm,长L=600mm,宽W=450mm,体积V=0.068m3。
底层(O为中心点）
600
| 120 |  | 120
120 |  |  |  | 120
450
120 |  |  |  | 120
| 120 |  | 120
图-1(单位：mm)
位置
测试点
位置
位置
测试点
距离离
位置
距离离
.A
.B
.C
.D
.O
位置
测试点
位置
位置
测试点
距离离
位置
距离离
位置
测试点
位置
位置
测试点
距离离
位置
距离离
.A
.B
.C
.D
.O
Note on H9: good: 三位小数，四舍五入
Note on I9: good: 同最大值
Note on O12: stone: 数据录入时写入
Note on A20: good: 三位小数，四舍五入
Note on A21: good: 同平均值
Note on A22: good: 同平均值
Note on B23: good: 两位小数，四舍五入
Note on B28: good: 温度偏差的相反数 两位小数，四舍五入
Note on C30: good: (最高温度之和-减去最低温度之和)/10 两位小数，四舍五入
Note on C36: good: （中心点最大值-最小中的最小值）/2 小数位数两位，四舍五入

## SD112-83 直流仪表检验装置检定方法
SD112-83 直流仪表检验装置检定方法
检定项目 检定类别
外观 | 合格不合格
稳定度及调节细度 | 数据录入
[9 empty] | 检定证书 |  |  | 校准证书
方案中固定量程和测点，即数值
量程(A) | 测点(A) | 读数(mV) |  |  |  |  | 稳定度(%)/30s | 不确定度 | 量程(A) | 测点(A) | 稳定度(%)/30s | 量程(A) | 测点(A) | 稳定度(%)/30s | 校准结果的不确定度（k=2）
1 | 1 | 读数1 | 读数2 | 读数3 | 读数4 | 读数5 | 0.07 |  | 1 | 1 | #VALUE! | 1 | 1 | #REF! | #VALUE!
|  | 1.0147 | 1.0148 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0145
|  | 读数6 | 读数7 | 读数8 | 读数9 | 读数10
|  | 1.0144 | 1.0143 | 1.0148 | 1.0146 | 1.0145
|  | 读数11 | 读数12 | 读数13 | 读数14 | 读数15
|  | 1.0146 | 1.0146 | 1.0142 | 1.0149 | 1.0147
5 | 2 | 读数1 | 读数2 | 读数3 | 读数4 | 读数5 | 0.095 |  | 5 | 2 | #VALUE! | 5 | 2 | #REF! | #VALUE!
|  | 2.0158 | 2.0151 | 2.0147 | 2.0162 | 2.0162
|  | 读数6 | 读数7 | 读数8 | 读数9 | 读数10
|  | 2.0156 | 2.0147 | 2.0154 | 2.0152 | 2.0154
|  | 读数11 | 读数12 | 读数13 | 读数14 | 读数15
|  | 2.0165 | 2.0166 | 2.016 | 2.0156 | 2.0165
| 5 | 读数1 | 读数2 | 读数3 | 读数4 | 读数5 | 0.052 |  |  | 5 | #VALUE! |  | 5 | #REF! | #VALUE!
|  | 5.0156 | 5.0163 | 5.0155 | 5.0154 | 5.0152
|  | 读数6 | 读数7 | 读数8 | 读数9 | 读数10
|  | 5.0156 | 5.0166 | 5.0163 | 5.0167 | 5.0164
|  | 读数11 | 读数12 | 读数13 | 读数14 | 读数15
|  | 5.0156 | 5.0162 | 5.0178 | 5.0153 | 5.0152
10 | 10 | 读数1 | 读数2 | 读数3 | 读数4 | 读数5 | 0.016 |  | 10 | 10 | #VALUE! | 10 | 10 | #REF! | #VALUE!
|  | 10.1032 | 10.1032 | 10.1036 | 10.1044 | 10.1037
|  | 读数6 | 读数7 | 读数8 | 读数9 | 读数10
|  | 10.1043 | 10.1032 | 10.1042 | 10.1033 | 10.1042
|  | 读数11 | 读数12 | 读数13 | 读数14 | 读数15
|  | 10.1046 | 10.1048 | 10.1045 | 10.1036 | 10.1036
Note on H7: good: （读数最大值-读数最小值）/（测点*0.001*1000）*100 备注：小数位数两位，四舍五入

## SD112-83 不确定度算法
1、 | 项目/量程: | 源稳定度
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y 10
| 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009
| uArel= | 0%
（2） | （1）不确定度A类评定： y1: 不确定度B类评定：
| （1）不确定度A类评定： y1: 误差来源; 10次 y 10: 误差限 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| （1）不确定度A类评定： y1: 电压表量程间的示值误差不同引入的相对标准不确定度; 10次 y 10: 0.001% | 均匀 |  | 0.0005774%
| （1）不确定度A类评定： y1: 恒流源输出电流不稳引入的相对标准不确定度; 10次 y 10: 0.001% | 均匀 |  | 0.0005774%
| UB |  | 0.0008165%
（3）合成不确定度：
|  | uc= | 0.0008165%
（4）扩展不确定度
Urel= | （1）不确定度A类评定： y1: 0.001633%
Note on D8: good: 根据项目小数位数不同
Note on E19: good: 根据项目小数位数不同
Note on C21: good: 根据项目小数位数不同

## JJG 1072-2011 直流高压高值电阻器
规程名称： | JJG 1072-2011 直流高压高值电阻器 |  |  |  | 检定 校准
检定项目
检定项目 检定类别 | 首次检定 | 周期检定 | 备注
外观及线路 | + | + | 合格、不合格、/
绝缘电阻 | + | + | 合格、不合格、/ | [12 empty] | 没有给出校准证书，判断？？校准证书比检定证书多一个“校准证书的不确定度”其他不变化
工频耐压试验 | + | - | 合格、不合格、/
残余电阻的检定 | + | + | 数值
开关接触电阻变差 | + | + | 数值
基本误差 | + | + | 为JJG 1072-2011 直流高压高值电阻器-高阻箱GZX92A-2015的基本误差下的电阻示值（盘值（盘点数固定）和定值（行增加））
电压变差 |  |  | 合格、不合格、/
注：符号“+”表示必须检定，“-”表示可不检定。
六、基本误差： | [13 empty] | 检定证书 | [10 empty] | 校准证书
1.电阻示值： | [13 empty] | 序号 |  | × | 10 | GΩ | × | 1 | GΩ | × | 100 | MΩ | 序号 |  | × | 10 | GΩ | × | 1 | GΩ | × | 100 | MΩ | 校准结果的不确定度
序号 |  |  | × | 10 | GΩ | × | 1 | GΩ | × | 100 | MΩ |  |  |  | 实际值 （GΩ） |  | 误差(%) |  | 实际值 （GΩ） | 误差(%) |  | 实际值 （MΩ） | 误差(%) |  |  | 实际值 （GΩ） |  | 误差(%) | 校准结果的不确定度 | 实际值 （GΩ） | 误差(%) | 校准结果的不确定度 | 实际值 （MΩ） | 误差(%)
|  | 实际值 （GΩ） |  | 误差(%) | 校准结果的不确定度 | 实际值 （GΩ） | 误差(%) | 校准结果的不确定度 | 实际值 （MΩ） | 误差(%) | 校准结果的不确定度 |  |  | 1 | 10.07 |  | #VALUE! |  | 1.007 | -100 |  | 99.8 | -100 |  | 1 | 10.07 |  | #VALUE! |  | 1.007 | -100 |  | 99.8 | -100
1 |  | 10.07 |  | -0.69513 |  | 1.007 | -100 |  | 99.8 | -100 |  |  |  | 2 | 20.09 |  | -100 |  | 2.006 | -100 |  | 199.7 | -100 |  | 2 | 20.09 |  | -100 |  | 2.006 | -100 |  | 199.7 | -100
2 |  | 20.09 |  | -100 |  | 2.006 | -100 |  | 199.7 | -100 |  |  | 表格重复3次 | 3 | 30.12 |  | -100 |  | 3.004 | -100 |  | 299.5 | -100 |  | 3 | 30.12 |  | -100 |  | 3.004 | -100 |  | 299.5 | -100
3 |  | 30.12 |  | -100 |  | 3.004 | -100 |  | 299.5 | -100 |  |  |  | 4 | 40.22 |  | -100 |  | 4.011 | -100 |  | 399.3 | -100 |  | 4 | 40.22 |  | -100 |  | 4.011 | -100 |  | 399.3 | -100
4 |  | 40.22 |  | -100 |  | 4.011 | -100 |  | 399.3 | -100 |  |  |  | 5 | 50.27 |  | -100 |  | 5.018 | -100 |  | 499.5 | -100 |  | 5 | 50.27 |  | -100 |  | 5.018 | -100 |  | 499.5 | -100
5 |  | 50.27 |  | -100 |  | 5.018 | -100 |  | 499.5 | -100 |  |  |  | 6 | 60.37 |  | -100 |  | 6.024 | -100 |  | 599.2 | -100 |  | 6 | 60.37 |  | -100 |  | 6.024 | -100 |  | 599.2 | -100
6 |  | 60.37 |  | -100 |  | 6.024 | -100 |  | 599.2 | -100 |  |  |  | 7 | 69.78 |  | -100 |  | 7.028 | -100 |  | 699.5 | -100 |  | 7 | 69.78 |  | -100 |  | 7.028 | -100 |  | 699.5 | -100
7 |  | 69.78 |  | -100 |  | 7.028 | -100 |  | 699.5 | -100 |  |  |  | 8 | 80.89 |  | -100 |  | 8.034 | -100 |  | 798.9 | -100 |  | 8 | 80.89 |  | -100 |  | 8.034 | -100 |  | 798.9 | -100
8 |  | 80.89 |  | -100 |  | 8.034 | -100 |  | 798.9 | -100 |  |  |  | 9 | 91.34 |  | -100 |  | 9.044 | -100 |  | 898.7 | -100 |  | 9 | 91.34 |  | -100 |  | 9.044 | -100 |  | 898.7 | -100
9 |  | 91.34 |  | -100 |  | 9.044 | -100 |  | 898.7 | -100 |  |  |  | 10 | 103.47 |  | -100 |  | 10.058 | -100 |  | 998.5 | -100 |  | 10 | 103.47 |  | -100 |  | 10.058 | -100 |  | 998.5 | -100
10 |  | 103.47 |  | -100 |  | 10.058 | -100 |  | 998.5 | -100 |  |  |  | 允许误差(%) | ±5 |  |  |  | ±2 |  |  | ±1 |  |  | 允许误差(%) | ±5 |  |  |  | ±2 |  |  | ±1
允许误差(%) |  | ±5 |  |  |  | ±2 |  |  | ±1
2.定值电阻 | [13 empty] | 检定证书 | [10 empty] | 校准证书
标准值 |  |  |  | 实际值 |  |  | 误差（%） |  |  | 允许误差（%） |  | 校准结果的不确定度 | 可以增加行 | 标准值 |  |  | 实际值 |  |  | 误差（%） |  |  | 允许误差（%） |  | 标准值 |  |  | 实际值 |  |  | 误差（%） |  |  | 允许误差（%） |  | 校准结果的不确定度
100 |  |  | GΩ | 102 | 104 | GΩ | -1.9608 |  |  | ±5 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | ±5 |  | 100 |  | GΩ | 102 | 104 | GΩ | -1.9608 |  |  | ±5
Note on A15: good: 固定测试9个盘 每个盘测试10个，行数固定
Note on T15: good: 选择数字和单位，其他同理。
Note on AI15: good: 选择数字和单位，其他同理。
Note on C16: good: 选择数字和单位，其他同理。
Note on T16: good: 单位可选，其他同理 GΩ MΩ kΩ Ω
Note on V16: good: 相对误差= （电阻*序号-实际值）/实际值*100% 备注：小数位数比允许误差多1位，四舍五入。其他以此类推。
Note on AI16: good: 单位可选，其他同理 GΩ MΩ kΩ Ω
Note on AK16: good: 相对误差= （电阻*序号-实际值）/实际值*100% 备注：小数位数比允许误差多1位，四舍五入。其他以此类推。
Note on C17: good: 单位可选，其他同理 GΩ MΩ kΩ Ω
Note on E17: good: 相对误差= （电阻*序号-实际值）/实际值*100% 备注：小数位数比允许误差多1位，四舍五入。其他以此类推。
Note on R27: good: 下拉选择，所有允许误差下拉选择。正负5,2,1,0.5,0.2,0.1
Note on AG27: good: 下拉选择，所有允许误差下拉选择。正负5,2,1,0.5,0.2,0.1
Note on A28: good: 下拉选择，所有允许误差下拉选择。正负5,2,1,0.5,0.2,0.1
Note on A31: good: 方案要设定行数，数据录入确定标准值
Note on I31: good: （标准值-实际值）/实际值*100% 备注：小数位数比允许误差多1位，四舍五入
Note on M31: good: 下拉选择，所有允许误差下拉选择。正负5,2,1,0.5,0.2,0.1
Note on AG31: good: 方案要设定行数，数据录入确定标准值
Note on AO31: good: （标准值-实际值）/实际值*100% 备注：小数位数比允许误差多1位，四舍五入
Note on AS31: good: 下拉选择，所有允许误差下拉选择。正负5,2,1,0.5,0.2,0.1

## JJG 1072-2011不确定度算法
1、 | 项目/量程: | 100Ω～10GΩ |  | 包括10GΩ
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
|  | 评定点： | 100 | kΩ
| y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y 10
| 99.93 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.93 | 99.95 | 99.95 | 99.94 | 99.94
| uArel= | 0.006667%
（2） | y1: 不确定度B类评定：
| y1: 误差来源; kΩ y8: 误差限; kΩ y 10: 概率分布 | k | 不确定度
| y1: 电压表量程间的示值误差不同引入的相对标准不确定度; kΩ y8: 0.001%; kΩ y 10: 均匀 |  | 0.0005774%
| y1: 电压源输出电压不稳定引入的相对标准不确定度; kΩ y8: 0.01%; kΩ y 10: 均匀 |  | 0.005774%
| y1: 标准电阻阻值年变化引入的相对标准不确定度; kΩ y8: 0.01%; kΩ y 10: 均匀 |  | 0.005774%
| y1: 高阻箱开关接触电阻变差引入的相对标准不确定度; kΩ y8: 0.005%; kΩ y 10: 均匀 |  | 0.002887%
| UB |  | 0.008679%
（3）合成不确定度：
|  |  | uc= | 0.01094%
（4）扩展不确定度
| Urel= | 0.02189%
2、 | y1: 项目/量程:; 评定点： y2: 10GΩ～500GΩ; kΩ y4: 不包括10GΩ
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
|  | 评定点： | 10 | GΩ
| y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y 10
| 10 | 10.01 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.01
| uArel= | 0.04216%
（2） | y1: 不确定度B类评定：
| y1: 误差来源; GΩ y8: 误差限; GΩ y 10: 概率分布 | k | 不确定度
| y1: 电压表量程间的示值误差不同引入的相对标准不确定度; GΩ y8: 0.001%; GΩ y 10: 均匀 |  | 0.0005774%
| y1: 电压源输出电压不稳定引入的相对标准不确定度; GΩ y8: 0.01%; GΩ y 10: 均匀 |  | 0.005774%
| y1: 标准电阻阻值年变化引入的相对标准不确定度; GΩ y8: 0.03%; GΩ y 10: 均匀 |  | 0.01732%
| y1: 分压箱分压比误差引入的相对标准不确定度; GΩ y8: 0.01%; GΩ y 10: 均匀 |  | 0.005774%
| UB |  | 0.01916%
（3）合成不确定度：
|  |  | uc= | 0.04631%
（4）扩展不确定度
| Urel= | 0.09262%
Note on B8: good: 根据项目小数位数不同
Note on A15: good: 根据项目小数位数不同
Note on D19: good: 根据项目小数位数不同
Note on B21: good: 根据项目小数位数不同
Note on B30: good: 根据项目小数位数不同
Note on A37: good: 根据项目小数位数不同
Note on D41: good: 根据项目小数位数不同
Note on B43: good: 根据项目小数位数不同

## JJG 603-2006 频率表检定规程
规程名称：JJG 603-2006 频率表检定规程
检定项目
检定项目 检定类别 | 首次检定 | 周期检定 | 备注
外观检查 | + | + | 合格，不合格，/
绝缘电阻 | + | - | 合格，不合格，/
基本误差 | + | - | 数据录入 | 测量误差
注：符号“+”表示必须检定，“-”表示可不检定。
原始记录 | [7 empty] | 校准证书 |  |  |  | 检定证书
1、频率输出（A相：57.7V） | [7 empty] | 1、频率输出（A相：57.7V） |  |  |  | 1、频率输出（A相：57.7V）
显示值 |  |  |  | 标准值 | 相对误差 | 校准结果的不确定度 （k=2) | 相对误差=（显示值-标准值）/标准值*100 | 显示值 | 标准值 | 相对误差 | 校准结果的不确定度 （k=2) | 显示值 | 标准值 | 相对误差
45 |  |  |  | 44.999Hz | #VALUE! | 0.01% | 小数点后3位，单位% | 45 | 44.999Hz | #VALUE! | 0.01% | 45 | 44.999Hz | #VALUE!
50 |  |  |  | 50 | 0 |  | Urel （k=2) 参考仪置/仪置-三相四 | 50 | 50 | 0 |  | 50 | 50 | 0
55 |  |  |  | 55 | 0 |  |  | 55 | 55 | 0 |  | 55 | 55 | 0
60 |  |  |  | 60 | 0 |  |  | 60 | 60 | 0 |  | 60 | 60 | 0
65 |  |  |  | 65 | 0 |  |  | 65 | 65 | 0 |  | 65 | 65 | 0
问题：
计算小数位数
3、 | 频率测量（A相：100V）
显示值 |  |  |  | 标准值 | 相对误差 | Urel（k=2)
45 |  |  |  | 45 | 0 | 0.0001
47.0029 |  |  |  | 46.9996 | 0.0070208
49.0044 |  |  |  | 48.9996 | 0.009795
50 |  |  |  | 50 | 0
51.0027 |  |  |  | 50.9997 | 0.005882
53.0036 |  |  |  | 52.9996 | 0.0075467
55 |  |  |  | 55 | 0
60 |  |  |  | 60 | 0
65 |  |  |  | 65 | 0
Note on A15: stone: 修改名称，有频率测量，频率输出
Note on A16: good: 程序默认5个点，可以修改。
Note on R16: good: 程序默认5个点，可以修改。
Note on AF16: good: 程序默认5个点，可以修改。

## JJG 603-2006数表不确定度算法
按量程
（1） 不确定度的A类评定
y1/y6 |  | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
0.99447 |  | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
0.99545 |  | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
UA
（2） 不确定度的B类评定
序号 | 误差来源 |  |  |  | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
1 | 本标准器相对误差导致的不确定度u1 |  |  |  | 0.0002 | 正态分布 | 2 | 0.0001
2 | 被试仪表分辨力导致的不确定度u2 |  |  |  | 5e-07 | 矩形分布 |  | 2.8868e-07
| 标准表上级传递误差导致的测量不确定度（TPZ303交流电流） |  |  |  | 0.0002 | 正态分布 | 3 | 6e-05
| 标准表上级传递误差导致的测量不确定度（PP17） |  |  |  | 0.0002 | / | 3 | 6e-05
UB
（3）合成不确定度评定
uc=
（4） 扩展不确定度评定
Urel=
（5） 测量结果报告
扩展不确定度为：
Note on A6: 作者: 根据项目小数位数不同

## JJG 440-2008 工频单相相位表检定规程
规程名称：JJG 440-2008 工频单相相位表检定规程
三相多功能标准表或者三相仪置检定项目
检定项目 检定类别 |  | 首次检定 |  | 周期检定 | 备注三相
外观检查 |  | + |  | + | 不测
工频耐压 |  | + |  | - | 不测
基本误差和升降变差 | 相位测量（单相） | + |  | + | 基本误差
相位输出（单相）
相位测量（两相）
相位输出（两相）
相位测量（三相）
相位输出（三相）
工作位置改变影响 |  | + |  | - | 不测
频率影响 |  | + |  | - | 不测
端钮极性 |  | + |  | - | 不测
绝缘电阻 |  | + |  | - | 不测
注：符号“+”表示必须检定，“-”表示可不检定。
原始记录
2、 | 相位测量（100V/5A，50Hz） | [12 empty] | 校准证书 | [5 empty] | 检定证书
相位 |  | 显示值 |  |  |  |  | 标准值 |  | 绝对误差 |  |  | 校准结果的不确定度 （k=2） | 参考数表/数表两相和仪置/仪置三相三、三相四 | 2、 | 相位测量（100V/5A，50Hz） |  |  |  |  | 2、 | 相位测量（100V/5A，50Hz）
|  | U1-I2 |  |  |  |  | U1-I2 |  | U1-I2 |  |  |  | Urel（k=2）算法参考上述表格、下标根据列数默认即可 | 相位 |  | 显示值 | 标准值 | 绝对误差 | 校准结果的不确定度 （k=2） | 相位 |  | 显示值 | 标准值 | 绝对误差
0 |  | 359 |  |  |  |  | 0.4 |  | -1.4 |  |  | 0.0689% | 绝对误差=显示值-标准值 |  |  | U1-I2 | U1-I2 | U1-I2 |  |  |  | U1-I2 | U1-I2 | U1-I2
30 |  | 27 |  |  |  |  | 30.17 |  | -3.17 |  |  |  |  | 0 |  | 359 | 0.4 | -1.4 | 0.0689% | 0 |  | 359 | 0.4 | -1.4
60 |  | 59 |  |  |  |  | 60.37 |  | -1.37 |  |  |  |  | 30 |  | 27 | 30.17 | -3.17 |  | 30 |  | 27 | 30.17 | -3.17
90 |  | 88 |  |  |  |  | 90.37 |  | -2.37 |  |  |  |  | 60 |  | 59 | 60.37 | -1.37 |  | 60 |  | 59 | 60.37 | -1.37
120 |  | 117 |  |  |  |  | 120.37 |  | -3.37 |  |  |  |  | 90 |  | 88 | 90.37 | -2.37 |  | 90 |  | 88 | 90.37 | -2.37
150 |  | 148 |  |  |  |  | 150.37 |  | -2.37 |  |  |  |  | 120 |  | 117 | 120.37 | -3.37 |  | 120 |  | 117 | 120.37 | -3.37
180 |  | 178 |  |  |  |  | 360 |  | -182 |  |  |  |  | 150 |  | 148 | 150.37 | -2.37 |  | 150 |  | 148 | 150.37 | -2.37
210 |  | 209 |  |  |  |  | 360 |  | -151 |  |  |  |  | 180 |  | 178 | 360 | -182 |  | 180 |  | 178 | 360 | -182
240 |  | 238 |  |  |  |  | 360 |  | -122 |  |  |  |  | 210 |  | 209 | 360 | -151 |  | 210 |  | 209 | 360 | -151
270 |  | 269 |  |  |  |  | 360 |  | -91 |  |  |  |  | 240 |  | 238 | 360 | -122 |  | 240 |  | 238 | 360 | -122
300 |  | 298 |  |  |  |  | 360 |  | -62 |  |  |  |  | 270 |  | 269 | 360 | -91 |  | 270 |  | 269 | 360 | -91
330 |  | 329 |  |  |  |  | 360 |  | -31 |  |  |  |  | 300 |  | 298 | 360 | -62 |  | 300 |  | 298 | 360 | -62
结论： | 绝对误差小于0.2°。 | [12 empty] | 330 |  | 329 | 360 | -31 |  | 330 |  | 329 | 360 | -31
问题： | 显示值的列数有一列、两列、三列。
计算小数位数
2、 | 相位输出（100V/5A，50Hz）
相位 |  | 显示值 |  |  |  |  | 标准值 |  | 绝对误差 |  |  | 校准结果的不确定度 （k=2）
|  | U1-I2 |  |  |  |  | U1-I2 |  | U1-I2
0 |  | 359 |  |  |  |  | 0.4 |  | -1.4 |  |  | 0.0689%
30 |  | 27 |  |  |  |  | 30.17 |  | -3.17
60 |  | 59 |  |  |  |  | 60.37 |  | -1.37
90 |  | 88 |  |  |  |  | 90.37 |  | -2.37
120 |  | 117 |  |  |  |  | 120.37 |  | -3.37
150 |  | 148 |  |  |  |  | 150.37 |  | -2.37
180 |  | 178 |  |  |  |  | 360 |  | -182
210 |  | 209 |  |  |  |  | 360 |  | -151
240 |  | 238 |  |  |  |  | 360 |  | -122
270 |  | 269 |  |  |  |  | 360 |  | -91
300 |  | 298 |  |  |  |  | 360 |  | -62
330 |  | 329 |  |  |  |  | 360 |  | -31
结论： | 绝对误差小于0.2°。
2、 | 相位输出（100V/5A，50Hz）
相位 |  | 显示值 |  |  |  |  | 标准值 |  | 绝对误差 |  |  | 校准结果的不确定度 （k=2）
|  | U1-I2 |  | U3-I4 |  |  | U1-I2 | U3-I4 | U1-I2 |  | U3-I4
0 |  | 359 |  | 359 |  |  | 0.4 | 359 | -1.4 | -360 |  | 0.0689%
30 |  | 27 |  | 27 |  |  | 30.17 | 27 | -3.17 | 0
60 |  | 59 |  | 59 |  |  | 60.37 | 59 | -1.37 | 0
90 |  | 88 |  | 88 |  |  | 90.37 | 88 | -2.37 | 0
120 |  | 117 |  | 117 |  |  | 120.37 | 117 | -3.37 | 0
150 |  | 148 |  | 148 |  |  | 150.37 | 148 | -2.37 | 0
180 |  | 178 |  | 178 |  |  | 360 | 178 | -182 | 0
210 |  | 209 |  | 209 |  |  | 360 | 209 | -151 | 0
240 |  | 238 |  | 238 |  |  | 360 | 238 | -122 | 0
270 |  | 269 |  | 269 |  |  | 360 | 269 | -91 | 0
300 |  | 298 |  | 298 |  |  | 360 | 298 | -62 | 0
330 |  | 329 |  | 329 |  |  | 360 | 329 | -31 | 0
结论： | 绝对误差小于0.2°。
2、 | 相位测量（100V/5A，50Hz）
相位 |  | 显示值 |  |  |  |  | 标准值 |  | 绝对误差 |  |  | 校准结果的不确定度 （k=2）
|  | U1-I2 | U3-I4 |  |  |  | U1-I2 | U3-I4 | U1-I2 |  | U3-I4
0 |  | 359 | 359 |  |  |  | 0.4 | 359 | -1.4 | -360 |  | 0.0689%
30 |  | 27 | 27 |  |  |  | 30.17 | 27 | -3.17 | 0
60 |  | 59 | 59 |  |  |  | 60.37 | 59 | -1.37 | 0
90 |  | 88 | 88 |  |  |  | 90.37 | 88 | -2.37 | 0
120 |  | 117 | 117 |  |  |  | 120.37 | 117 | -3.37 | 0
150 |  | 148 | 148 |  |  |  | 150.37 | 148 | -2.37 | 0
180 |  | 178 | 178 |  |  |  | 360 | 178 | -182 | 0
210 |  | 209 | 209 |  |  |  | 360 | 209 | -151 | 0
240 |  | 238 | 238 |  |  |  | 360 | 238 | -122 | 0
270 |  | 269 | 269 |  |  |  | 360 | 269 | -91 | 0
300 |  | 298 | 298 |  |  |  | 360 | 298 | -62 | 0
330 |  | 329 | 329 |  |  |  | 360 | 329 | -31 | 0
结论： | 绝对误差小于0.2°。
2、 | 相位测量（100V/5A，50Hz）
相位 |  | 显示值 |  |  |  | 标准值 |  |  | 绝对误差 |  |  | 校准结果的不确定度 （k=2）
|  | U1-I2 | U5-I6 | U3-I4 |  | U1-I2 | U5-I6 | U3-I4 | U1-I2 | U5-I6 | U3-I4
0 |  | 359 | 359 | 359 |  | 0.4 | 359 | 359 | -1.4 | -360 | -360 | 0.0689%
30 |  | 27 | 27 | 27 |  | 30.17 | 27 | 27 | -3.17 | 0 | 0
60 |  | 59 | 59 | 59 |  | 60.37 | 59 | 59 | -1.37 | 0 | 0
90 |  | 88 | 88 | 88 |  | 90.37 | 88 | 88 | -2.37 | 0 | 0
120 |  | 117 | 117 | 117 |  | 120.37 | 117 | 117 | -3.37 | 0 | 0
150 |  | 148 | 148 | 148 |  | 150.37 | 148 | 148 | -2.37 | 0 | 0
180 |  | 178 | 178 | 178 |  | 360 | 178 | 178 | -182 | 0 | 0
210 |  | 209 | 209 | 209 |  | 360 | 209 | 209 | -151 | 0 | 0
240 |  | 238 | 238 | 238 |  | 360 | 238 | 238 | -122 | 0 | 0
270 |  | 269 | 269 | 269 |  | 360 | 269 | 269 | -91 | 0 | 0
300 |  | 298 | 298 | 298 |  | 360 | 298 | 298 | -62 | 0 | 0
330 |  | 329 | 329 | 329 |  | 360 | 329 | 329 | -31 | 0 | 0
结论： | 绝对误差小于0.2°。
2、 | 相位输出（100V/5A，50Hz）
相位 |  | 显示值 |  |  |  | 标准值 |  |  | 绝对误差 |  |  | 校准结果的不确定度 （k=2）
|  | U1-I2 | U5-I6 | U3-I4 |  | U1-I2 | U5-I6 | U3-I4 | U1-I2 | U5-I6 | U3-I4
0 |  | 359 | 359 | 359 |  | 0.4 | 359 | 359 | -1.4 | -360 | -360 | 0.0689%
30 |  | 27 | 27 | 27 |  | 30.17 | 27 | 27 | -3.17 | 0 | 0
60 |  | 59 | 59 | 59 |  | 60.37 | 59 | 59 | -1.37 | 0 | 0
90 |  | 88 | 88 | 88 |  | 90.37 | 88 | 88 | -2.37 | 0 | 0
120 |  | 117 | 117 | 117 |  | 120.37 | 117 | 117 | -3.37 | 0 | 0
150 |  | 148 | 148 | 148 |  | 150.37 | 148 | 148 | -2.37 | 0 | 0
180 |  | 178 | 178 | 178 |  | 360 | 178 | 178 | -182 | 0 | 0
210 |  | 209 | 209 | 209 |  | 360 | 209 | 209 | -151 | 0 | 0
240 |  | 238 | 238 | 238 |  | 360 | 238 | 238 | -122 | 0 | 0
270 |  | 269 | 269 | 269 |  | 360 | 269 | 269 | -91 | 0 | 0
300 |  | 298 | 298 | 298 |  | 360 | 298 | 298 | -62 | 0 | 0
330 |  | 329 | 329 | 329 |  | 360 | 329 | 329 | -31 | 0 | 0
结论： | 绝对误差小于0.2°。
Note on B25: stone: 自己输入，有相位测量，相位输出
Note on A40: stone: 表格下的结论校准证书没有，检定证书有
Note on B47: stone: 自己输入，有相位测量，相位输出
Note on A62: stone: 表格下的结论校准证书没有，检定证书有
Note on B67: stone: 自己输入，有相位测量，相位输出
Note on A82: stone: 表格下的结论校准证书没有，检定证书有
Note on B85: stone: 自己输入，有相位测量，相位输出
Note on A100: stone: 表格下的结论校准证书没有，检定证书有
Note on B107: stone: 自己输入，有相位测量，相位输出
Note on A122: stone: 表格下的结论校准证书没有，检定证书有
Note on B126: stone: 自己输入，有相位测量，相位输出
Note on A141: stone: 表格下的结论校准证书没有，检定证书有

## JJG 440-2008 不确定度算法
按量程
（1） 测量不确定度的A类评定
y1/y6 |  | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
0.99447 |  | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
0.99545 |  | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
UA
UA
（2） 测量不确定度的B类评定
序号 | 误差来源 |  |  |  | 误差限 | 误差分布状况 | k | ui
1 | 上级标准器导致的不确定度u1 |  |  |  | 5.6e-05 | 正态分布 | 2 | 2.8e-05
2 | 本标准器相对误差导致的不确定度u2 |  |  |  | 0.0002 | 正态分布 | 2 | 0.0001
3 | 标准仪表分辨力导致的不确定度u3 |  |  |  | 1.4e-05 | 矩形分布 | √3 | 8.0829e-06
UB | 标准表上级传递误差导致的测量不确定度（TPZ303交流电流） |  |  |  | 0.0002 | 正态分布 | 3 | 6e-05
UB | 标准表上级传递误差导致的测量不确定度（PP17） |  |  |  | 0.0002 | 正态分布 | 3 | 6e-05
UB
（3）合成不确定度评定
uc=
（4） 扩展不确定度评定
Urel=
（5） 测量结果报告
扩展不确定度为：
Note on A6: 作者: 根据项目小数位数不同
Note on A7: 作者: 根据项目小数位数不同

## JJG 410-94 精密交流电压校准源检定
规程名称：JJG 410-94 精密交流电压校准源检定规程
检定项目
检定项目 检定类别 | 首次检定 | 周期检定 | 备注三相
外观检查 | + | + | 不测
伏特量程电压准确度 | + | + | 不测
毫伏量程电压准确度 | + | - | 不测
频率准确度 | + | - | 不测
波形失真 | + | - | 不测
电压误差 | + | - | 数据录入
电压短期稳定度 | + | - | 不测
注：符号“+”表示必须检定，“-”表示可不检定。
电压误差 | [14 empty] | 校准证书 | [11 empty] | 检定证书
原始记录 | [12 empty] | 引用误差=（显示值-标准值）/量程 |  | 1、 | 交流电压输出 | [10 empty] | 1、 | 交流电压输出
1、 | 交流电压输出 | [11 empty] | 不确定度算法，根据列数参考仪置/仪置三相三、仪置三相四 |  | 量程 |  | 显示值 |  |  | 标准值 |  |  | 引用误差 |  |  | 校准结果的不确定度（k=2) | 量程 |  | 显示值 |  |  | 标准值 |  |  | 引用误差
量程 |  | 显示值 |  |  | 标准值 |  |  | 引用误差 |  |  | 校准结果的不确定度（k=2) |  | 交流电压的显示值小数位数分2位、3位、4位。 |  |  |  | UA | UB | UC | UA | UB | UC | UA | UB | UC |  |  |  | UA | UB | UC | UA | UB | UC | UA | UB | UC
|  | UA | UB | UC | UA | UB | UC | UA | UB | UC |  |  |  |  | 57.7 |  | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7033 | 57.6955 | 57.6977 | -0.0057192 | 0.007799 | 0.0039861 | 0.01079% | 57.7 |  | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7033 | 57.6955 | 57.6977 | -0.0057192 | 0.007799 | 0.0039861
57.7 |  | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7033 | 57.6955 | 57.6977 | -0.0057192 | 0.007799 | 0.0039861 | 0.01079% |  | U下标范围为：默认UAB、UCB或者是UA、UB、UC |  |  |  | 51.97 | 51.93 | 51.93 | 51.9758 | 51.9297 | 51.9237 | -0.010052 | 0.00051993 | 0.010919 |  |  |  | 51.97 | 51.93 | 51.93 | 51.9758 | 51.9297 | 51.9237 | -0.010052 | 0.00051993 | 0.010919
|  | 51.97 | 51.93 | 51.93 | 51.9758 | 51.9297 | 51.9237 | -0.010052 | 0.00051993 | 0.010919 |  |  | 范围为：U0到U20,CH0到CH16，UA1到UA6，UB1到UB6，UC1到UC6，U01到U06 |  |  |  | 46.16 | 46.16 | 46.16 | 46.1669 | 46.1624 | 46.1641 | -0.011958 | -0.0041594 | -0.0071057 |  |  |  | 46.16 | 46.16 | 46.16 | 46.1669 | 46.1624 | 46.1641 | -0.011958 | -0.0041594 | -0.0071057
|  | 46.16 | 46.16 | 46.16 | 46.1669 | 46.1624 | 46.1641 | -0.011958 | -0.0041594 | -0.0071057 |  |  | 交流不确定度：小数点后三位，单位% |  |  |  | 40.39 | 40.39 | 40.39 | 40.3979 | 40.3943 | 40.3934 | -0.013692 | -0.0074523 | -0.0058925 |  |  |  | 40.39 | 40.39 | 40.39 | 40.3979 | 40.3943 | 40.3934 | -0.013692 | -0.0074523 | -0.0058925
|  | 40.39 | 40.39 | 40.39 | 40.3979 | 40.3943 | 40.3934 | -0.013692 | -0.0074523 | -0.0058925 | [6 empty] | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.6268 | 34.6239 | 34.6239 | -0.011785 | -0.0067591 | -0.0067591 |  |  |  | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.6268 | 34.6239 | 34.6239 | -0.011785 | -0.0067591 | -0.0067591
|  | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.6268 | 34.6239 | 34.6239 | -0.011785 | -0.0067591 | -0.0067591 | [6 empty] | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.8547 | 28.8558 | 28.8524 | -0.0081456 | -0.010052 | -0.0041594 |  |  |  | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.8547 | 28.8558 | 28.8524 | -0.0081456 | -0.010052 | -0.0041594
|  | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.8547 | 28.8558 | 28.8524 | -0.0081456 | -0.010052 | -0.0041594 | [6 empty] | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.0737 | 23.0918 | 23.0818 | 0.010919 | -0.020451 | -0.0031196 |  |  |  | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.0737 | 23.0918 | 23.0818 | 0.010919 | -0.020451 | -0.0031196
|  | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.0737 | 23.0918 | 23.0818 | 0.010919 | -0.020451 | -0.0031196 | [6 empty] | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.3118 | 17.3097 | 17.3119 | -0.0031196 | 0.00051993 | -0.0032929 |  |  |  | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.3118 | 17.3097 | 17.3119 | -0.0031196 | 0.00051993 | -0.0032929
|  | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.3118 | 17.3097 | 17.3119 | -0.0031196 | 0.00051993 | -0.0032929 | [6 empty] | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.5348 | 11.5383 | 11.5371 | 0.0090121 | 0.0029463 | 0.005026 |  |  |  | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.5348 | 11.5383 | 11.5371 | 0.0090121 | 0.0029463 | 0.005026
|  | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.5348 | 11.5383 | 11.5371 | 0.0090121 | 0.0029463 | 0.005026 | [6 empty] | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.7472 | 5.7531 | 5.7583 | 0.039515 | 0.029289 | 0.020277 |  |  |  | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.7472 | 5.7531 | 5.7583 | 0.039515 | 0.029289 | 0.020277
|  | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.7472 | 5.7531 | 5.7583 | 0.039515 | 0.029289 | 0.020277 |  |  |  |  | 220 |  | 220 | 220 | 220 | 220.051 | 220.02 | 220.014 | -0.023182 | -0.0090909 | -0.0063636 | 0.01223% | 220 |  | 220 | 220 | 220 | 220.051 | 220.02 | 220.014 | -0.023182 | -0.0090909 | -0.0063636
220 |  | 220 | 220 | 220 | 220.051 | 220.02 | 220.014 | -0.023182 | -0.0090909 | -0.0063636 | 0.01223% | [5 empty] | 176 | 176 | 176 | 176.075 | 176.007 | 176.038 | -0.034091 | -0.0031818 | -0.017273 |  |  |  | 176 | 176 | 176 | 176.075 | 176.007 | 176.038 | -0.034091 | -0.0031818 | -0.017273
|  | 176 | 176 | 176 | 176.075 | 176.007 | 176.038 | -0.034091 | -0.0031818 | -0.017273 | [6 empty] | 132 | 132 | 132 | 131.997 | 132.034 | 132.045 | 0.0013636 | -0.015455 | -0.020455 |  |  |  | 132 | 132 | 132 | 131.997 | 132.034 | 132.045 | 0.0013636 | -0.015455 | -0.020455
|  | 132 | 132 | 132 | 131.997 | 132.034 | 132.045 | 0.0013636 | -0.015455 | -0.020455 | [6 empty] | 88 | 88 | 88 | 88.036 | 88.021 | 88.03 | -0.016364 | -0.0095455 | -0.013636 |  |  |  | 88 | 88 | 88 | 88.036 | 88.021 | 88.03 | -0.016364 | -0.0095455 | -0.013636
|  | 88 | 88 | 88 | 88.036 | 88.021 | 88.03 | -0.016364 | -0.0095455 | -0.013636 | [6 empty] | 44 | 44 | 44 | 44.0034 | 43.993 | 44.003 | -0.0015455 | 0.0031818 | -0.0013636 |  |  |  | 44 | 44 | 44 | 44.0034 | 43.993 | 44.003 | -0.0015455 | 0.0031818 | -0.0013636
|  | 44 | 44 | 44 | 44.0034 | 43.993 | 44.003 | -0.0015455 | 0.0031818 | -0.0013636 |  |  |  |  | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 299.831 | 299.844 | 299.849 | 0.056333 | 0.052 | 0.050333 |  | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 299.831 | 299.844 | 299.849 | 0.056333 | 0.052 | 0.050333
300 |  | 300 | 300 | 300 | 299.831 | 299.844 | 299.849 | 0.056333 | 0.052 | 0.050333 | [6 empty] | 179.98 | 179.99 | 179.99 | 179.913 | 179.941 | 179.939 | 0.022333 | 0.016333 | 0.017 |  |  |  | 179.98 | 179.99 | 179.99 | 179.913 | 179.941 | 179.939 | 0.022333 | 0.016333 | 0.017
|  | 179.98 | 179.99 | 179.99 | 179.913 | 179.941 | 179.939 | 0.022333 | 0.016333 | 0.017 | [6 empty] | 30 | 30 | 30 | 29.952 | 29.953 | 29.949 | 0.016 | 0.015667 | 0.017 |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 29.952 | 29.953 | 29.949 | 0.016 | 0.015667 | 0.017
|  | 30 | 30 | 30 | 29.952 | 29.953 | 29.949 | 0.016 | 0.015667 | 0.017 |  |  |  |  | 400 |  | 400 | 400 | 400 | 400.093 | 399.996 | 399.995 | -0.02325 | 0.001 | 0.00125 |  | 400 |  | 400 | 400 | 400 | 400.093 | 399.996 | 399.995 | -0.02325 | 0.001 | 0.00125
400 |  | 400 | 400 | 400 | 400.093 | 399.996 | 399.995 | -0.02325 | 0.001 | 0.00125 | [6 empty] | 240 | 240 | 240 | 240.108 | 240.06 | 240.051 | -0.027 | -0.015 | -0.01275 |  |  |  | 240 | 240 | 240 | 240.108 | 240.06 | 240.051 | -0.027 | -0.015 | -0.01275
|  | 240 | 240 | 240 | 240.108 | 240.06 | 240.051 | -0.027 | -0.015 | -0.01275 | [6 empty] | 40 | 40 | 40 | 39.965 | 39.965 | 39.949 | 0.00875 | 0.00875 | 0.01275 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 39.965 | 39.965 | 39.949 | 0.00875 | 0.00875 | 0.01275
|  | 40 | 40 | 40 | 39.965 | 39.965 | 39.949 | 0.00875 | 0.00875 | 0.01275 |  |  |  |  | 注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。 | [11 empty] | 注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。
注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。
1、 | 交流电压输出
量程 |  | 显示值 |  |  |  | 标准值 |  |  |  | 引用误差 |  |  |  | Urel（k=2)
|  | UAB |  | UCB |  | UAB |  | UCB |  | UAB |  | UCB
100 |  | 100.248 |  | 100.235 |  | 100.18 |  | 100.183 |  | 0.068 |  | 0.052 |  | 0.01223%
|  | 90.243 |  | 90.218 |  | 90.177 |  | 90.165 |  | 0.066 |  | 0.053
|  | 80.097 |  | 80.138 |  | 80.128 |  | 80.07 |  | -0.031 |  | 0.068
|  | 70.026 |  | 70.128 |  | 70.068 |  | 70.048 |  | -0.042 |  | 0.08
|  | 60.113 |  | 60.025 |  | 60.076 |  | 59.97 |  | 0.037 |  | 0.055
|  | 50.135 |  | 49.983 |  | 50.0937 |  | 49.9396 |  | 0.0413 |  | 0.0434
|  | 40.032 |  | 39.909 |  | 40.092 |  | 39.933 |  | -0.06 |  | -0.024
|  | 30.052 |  | 29.896 |  | 30.019 |  | 29.867 |  | 0.033 |  | 0.029
|  | 20.031 |  | 19.865 |  | 19.99 |  | 19.805 |  | 0.041 |  | 0.06
|  | 9.98 |  | 9.801 |  | 9.961 |  | 9.725 |  | 0.019 |  | 0.076
250 |  | 250.489 |  | 250.476 |  | 250.338 |  | 250.39 |  | 0.151 |  | 0.086 |  | 0.01223%
|  | 150.118 |  | 150.016 |  | 150.127 |  | 149.897 |  | -0.009 |  | 0.119
|  | 24.978 |  | 24.877 |  | 24.883 |  | 24.862 |  | 0.095 |  | 0.015
600 |  | 601.285 |  | 601.541 |  | 601.202 |  | 601.114 |  | 0.083 |  | 0.427 |  | 0.01223%
|  | 360.873 |  | 360.363 |  | 360.436 |  | 359.855 |  | 0.437 |  | 0.508
|  | 59.8723 |  | 58.4892 |  | 59.7654 |  | 58.4013 |  | 0.1069 |  | 0.0879
注：显示值与标准值的单位与量程单位一致。
问题：
表头统一，计算小数位数
Note on S21: good: 57.7 的显示值，小数点后四位。 220的显示值，小数点后三位。
Note on V21: good: 小数点位数和显示值一致。
Note on Y21: good: 小数点后三位
Note on AB21: good: 小数点后三位，都入。
Note on AF21: good: 57.7 的显示值，小数点后四位。 220的显示值，小数点后三位。
Note on AI21: good: 小数点位数和显示值一致。
Note on AL21: good: 小数点后三位
Note on C22: good: 57.7 的显示值，小数点后四位。 220的显示值，小数点后三位。
Note on F22: good: 小数点位数和显示值一致。
Note on I22: good: 小数点后三位
Note on L22: good: 小数点后三位，都入。
Note on S22: good: 10个点，
Note on AF22: good: 10个点，
Note on C23: good: 10个点，
Note on S33: good: 5个点，20%到100%
Note on AF33: good: 5个点，20%到100%
Note on C34: good: 5个点，20%到100%

## JJG 410-94 不确定度算法
按量程
（1） 不确定度的A类评定
y1/y6 |  | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 |  | y5/y10
0.99447 |  | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 |  | 0.99447
0.99545 |  | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 |  | 0.99545
UA
（2） 不确定度的B类评定
误差来源 |  |  |  |  | 误差限 |  | 误差分布状况 | k | 不确定度
上级标准器导致的不确定度u1 |  |  |  |  | 4e-05 |  | 正态分布 | 2 | 2e-05
本标准器相对误差导致的不确定度u2 |  |  |  |  | 0.0002 |  | 正态分布 | 2 | 0.0001
标准仪表分辨力导致的不确定度u3 |  |  |  |  | 5e-06 |  | 矩形分布 | √3 | 2.8868e-06
标准表上级传递误差导致的测量不确定度（TPZ303交流电流） |  |  |  |  | 0.0002 |  | 正态分布 | 3 | 6e-05
标准表上级传递误差导致的测量不确定度（PP17） |  |  |  |  | 0.0002 |  | 正态分布 | 3 | 6e-05
UB
（3）合成不确定度
uc=
（4） 扩展不确定度
Urel=
（5） 报告不确定度
扩展不确定度为：
Note on A6: 作者: 根据项目小数位数不同

## JJG 780-92 交流数字功率表检定规程
规程名称：JJG 780-92 交流数字功率表检定规程
检定项目
检定项目 检定类别 |  | 首次检定 | 周期检定 | 备注-三相
外观检查 |  | + | + | 不测
绝缘电阻 |  | + | - | 不测
基本误差 | 三相四线有功功率输出 | + | - | 分三相四线、三相三线
三相三线有功功率输出
年稳定度和附加误差 |  | + | - | 不测
注：符号“+”表示必须检定，“-”表示可不检定。
原始记录
5、 | 有功功率输出（50Hz） | [7 empty] | 校准证书 | [5 empty] | 检定证书
三相四线有功功率输出 | [8 empty] | 三相四线有功功率输出 | [5 empty] | 三相四线有功功率输出
额定 条件 | 功率因数 | 显示值(W) |  |  | 标准值(W) | 引用误差 | 校准结果的不确定度（k=2) | 引用误差=（显示值-标准值）/标准值*100，小数点后3位，单位% | 额定 条件 | 功率因数 | 显示值(W) | 标准值(W) | 引用误差 | 校准结果的不确定度（k=2) | 额定 条件 | 功率因数 | 显示值(W) | 标准值(W) | 引用误差
57.7 | 1 | 865.57 |  |  | 865.54 | 0.002 | 0.01077% |  | 57.7 | 1 | 865.57 | 865.54 | 0.002 | 0.01077% | 57.7 | 1 | 865.57 | 865.54 | 0.002
|  | 692.47 |  |  | 692.45 | 0.0013333 |  | Urel （k=2)参考仪置三相四。算法统一。小数点后3位，单位% |  |  | 692.47 | 692.45 | 0.0013333 |  |  |  | 692.47 | 692.45 | 0.0013333
|  | 519.35 |  |  | 519.34 | 0.00066667 |  |  |  |  | 519.35 | 519.34 | 0.00066667 |  |  |  | 519.35 | 519.34 | 0.00066667
|  | 346.25 |  |  | 346.23 | 0.0013333 |  |  |  |  | 346.25 | 346.23 | 0.0013333 |  |  |  | 346.25 | 346.23 | 0.0013333
/5A |  | 173.12 |  |  | 173.1 | 0.0013333 |  |  | /5A |  | 173.12 | 173.1 | 0.0013333 |  | /5A |  | 173.12 | 173.1 | 0.0013333
| 0.5L | 433.15 |  |  | 433.18 | -0.002 |  |  |  | 0.5L | 433.15 | 433.18 | -0.002 |  |  | 0.5L | 433.15 | 433.18 | -0.002
| 0.5C | 432.45 |  |  | 432.43 | 0.0013333 |  |  |  | 0.5C | 432.45 | 432.43 | 0.0013333 |  |  | 0.5C | 432.45 | 432.43 | 0.0013333
(2)三相三线有功功率输出 | [8 empty] | (2)三相三线有功功率输出 | [5 empty] | (2)三相三线有功功率输出
额定 条件 | 功率因数 | 显示值(W) |  |  | 标准值(W) | 引用误差 | 校准结果的不确定度（k=2) |  | 额定 条件 | 功率因数 | 显示值(W) | 标准值(W) | 引用误差 | 校准结果的不确定度（k=2) | 额定 条件 | 功率因数 | 显示值(W) | 标准值(W) | 引用误差
100 | 1 | 866.23 |  |  | 866.08 | 0.017321 | 0.01166% |  | 100 | 1 | 866.23 | 866.08 | 0.017321 | 0.01166% | 100 | 1 | 866.23 | 866.08 | 0.017321
|  | 692.87 |  |  | 692.81 | 0.0069284 |  |  |  |  | 692.87 | 692.81 | 0.0069284 |  |  |  | 692.87 | 692.81 | 0.0069284
|  | 519.56 |  |  | 519.52 | 0.0046189 |  |  |  |  | 519.56 | 519.52 | 0.0046189 |  |  |  | 519.56 | 519.52 | 0.0046189
|  | 346.51 |  |  | 346.42 | 0.010393 |  |  |  |  | 346.51 | 346.42 | 0.010393 |  |  |  | 346.51 | 346.42 | 0.010393
/5A |  | 173.22 |  |  | 173.2 | 0.0023095 |  |  | /5A |  | 173.22 | 173.2 | 0.0023095 |  | /5A |  | 173.22 | 173.2 | 0.0023095
| 0.5L | 433.07 |  |  | 433.15 | -0.0092379 |  |  |  | 0.5L | 433.07 | 433.15 | -0.0092379 |  |  | 0.5L | 433.07 | 433.15 | -0.0092379
| 0.5C | 433 |  |  | 432.71 | 0.033487 |  |  |  | 0.5C | 433 | 432.71 | 0.033487 |  |  | 0.5C | 433 | 432.71 | 0.033487
问题：
计算小数位，是否合并表头
Note on A18: good: 系统给出默认
Note on B18: good: 系统给出默认
Note on T18: good: 系统给出默认
Note on U18: good: 系统给出默认
Note on AH18: good: 系统给出默认
Note on AI18: good: 系统给出默认

## 国家电网公司交流采样测量装置校验规范
规程名称：国家电网公司交流采样测量装置校验规范
交流采样装置检定项目
检定项目 检定类别 |  | 首次检定 | 周期检定 | 备注
外观检查 |  | + | + | 合格，不合格，/
基本误差 | 电压 | + | + | 数据录入
电流
有功功率
无功功率
频率
功率因数
显示能力 |  | + | + | 合格，不合格，/
分辨力 |  | + | - | 合格，不合格，/
温度系数 |  | + | - | 合格，不合格，/
电源电压变化的影响 |  | + | - | 合格，不合格，/
只做不确定度
注：符号“+”表示必须检定，“-”表示可不检定。
基本误差
原始记录 | [34 empty] | 校准证书 | [30 empty] | 检定证书
一、 |  | 电压 |  |  | ( | U | n | = | 57.7 |  |  | , | 等级： |  |  | 0.2 |  |  | 级 |  | ) |  |  |  |  | ） | [8 empty] | 一、 | 电压 |  |  | ( | U | n | = | 57.7 |  |  | , | 等级： |  |  | 0.2 |  |  | 级 |  | ) |  |  |  |  | ） | [5 empty] | 一、 | 电压 |  |  | ( | U | n | = | 57.7 |  |  | , | 等级： |  |  | 0.2 |  |  | 级 |  | ) |  |  |  |  | ）
测量点 |  |  |  |  | 标准值(V) | [12 empty] | 显示值(V) | [11 empty] | 校准结果的不确定度（k=2) |  |  |  |  | 测量点 |  |  |  | 标准值(V) | [12 empty] | 显示值(V) | [11 empty] | 校准结果的不确定度（k=2) |  | 测量点 |  |  |  | 标准值(V) | [12 empty] | 显示值(V)
[5 empty] | A相 |  |  |  |  | B相 |  |  | C相 |  |  |  |  | A相 |  |  |  |  | B相 |  |  | C相 |  |  |  | 同数表三相四的电压测量， 根据显示值小数位数进行计算， 小数点后三位 | [8 empty] | A相 |  |  |  |  | B相 |  |  | C相 |  |  |  |  | A相 |  |  |  |  | B相 |  |  | C相 |  |  |  | 同数表三相四的电压测量， 根据显示值小数位数进行计算， 小数点后三位 | [5 empty] | A相 |  |  |  |  | B相 |  |  | C相 |  |  |  |  | A相 |  |  |  |  | B相 |  |  | C相
120 |  |  | U | n | 69.24 |  |  |  |  | 69.24 |  |  | 69.24 |  |  |  |  | 69.21 |  |  |  |  | 69.21 |  |  | 69.18 | [8 empty] | 120 |  | U | n | 69.24 |  |  |  |  | 69.24 |  |  | 69.24 |  |  |  |  | 69.21 |  |  |  |  | 69.21 |  |  | 69.18 | [5 empty] | 120 |  | U | n | 69.24 |  |  |  |  | 69.24 |  |  | 69.24 |  |  |  |  | 69.21 |  |  |  |  | 69.21 |  |  | 69.18
100 |  |  | U | n | 57.7 |  |  |  |  | 57.7 |  |  | 57.7 |  |  |  |  | 57.67 |  |  |  |  | 57.68 |  |  | 57.65 | [8 empty] | 100 |  | U | n | 57.7 |  |  |  |  | 57.7 |  |  | 57.7 |  |  |  |  | 57.67 |  |  |  |  | 57.68 |  |  | 57.65 | [5 empty] | 100 |  | U | n | 57.7 |  |  |  |  | 57.7 |  |  | 57.7 |  |  |  |  | 57.67 |  |  |  |  | 57.68 |  |  | 57.65
80 |  |  | U | n | 46.16 |  |  |  |  | 46.16 |  |  | 46.16 |  |  |  |  | 46.15 |  |  |  |  | 46.15 |  |  | 46.12 | [8 empty] | 80 |  | U | n | 46.16 |  |  |  |  | 46.16 |  |  | 46.16 |  |  |  |  | 46.15 |  |  |  |  | 46.15 |  |  | 46.12 | [5 empty] | 80 |  | U | n | 46.16 |  |  |  |  | 46.16 |  |  | 46.16 |  |  |  |  | 46.15 |  |  |  |  | 46.15 |  |  | 46.12
60 |  |  | U | n | 34.62 |  |  |  |  | 34.62 |  |  | 34.62 |  |  |  |  | 34.61 |  |  |  |  | 34.61 |  |  | 34.6 | [8 empty] | 60 |  | U | n | 34.62 |  |  |  |  | 34.62 |  |  | 34.62 |  |  |  |  | 34.61 |  |  |  |  | 34.61 |  |  | 34.6 | [5 empty] | 60 |  | U | n | 34.62 |  |  |  |  | 34.62 |  |  | 34.62 |  |  |  |  | 34.61 |  |  |  |  | 34.61 |  |  | 34.6
40 |  |  | U | n | 23.08 |  |  |  |  | 23.08 |  |  | 23.08 |  |  |  |  | 23.07 |  |  |  |  | 23.08 |  |  | 23.06 | [8 empty] | 40 |  | U | n | 23.08 |  |  |  |  | 23.08 |  |  | 23.08 |  |  |  |  | 23.07 |  |  |  |  | 23.08 |  |  | 23.06 | [5 empty] | 40 |  | U | n | 23.08 |  |  |  |  | 23.08 |  |  | 23.08 |  |  |  |  | 23.07 |  |  |  |  | 23.08 |  |  | 23.06
0 |  |  | U | n | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | U | n | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | U | n | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
二、 |  | 电流 |  |  | ( | I | n | = | 1 |  |  | , | 等级： |  |  | 0.2 |  |  | 级 |  | ) | [12 empty] | 同电压 | 二、 | 电流 |  |  | ( | I | n | = | 1 |  |  | , | 等级： |  |  | 0.2 |  |  | 级 |  | ) | [10 empty] | 二、 | 电流 |  |  | ( | I | n | = | 1 |  |  | , | 等级： |  |  | 0.2 |  |  | 级 |  | )
测量点 |  |  |  |  | 标准值(A) | [12 empty] | 显示值(A) | [11 empty] | 校准结果的不确定度（k=2) |  |  |  | Urel（k=2) | 测量点 |  |  |  | 标准值(A) | [12 empty] | 显示值(A) | [11 empty] | 校准结果的不确定度（k=2) |  | 测量点 |  |  |  | 标准值(A) | [12 empty] | 显示值(A)
[5 empty] | A相 |  |  |  |  | B相 |  |  | C相 |  |  |  |  | A相 |  |  |  |  | B相 |  |  | C相 | [12 empty] | A相 |  |  |  |  | B相 |  |  | C相 |  |  |  |  | A相 |  |  |  |  | B相 |  |  | C相 | [9 empty] | A相 |  |  |  |  | B相 |  |  | C相 |  |  |  |  | A相 |  |  |  |  | B相 |  |  | C相
120 |  |  | I | n | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.198 |  |  |  |  | 1.201 |  |  | 1.2 | [8 empty] | 120 |  | I | n | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.198 |  |  |  |  | 1.201 |  |  | 1.2 | [5 empty] | 120 |  | I | n | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.198 |  |  |  |  | 1.201 |  |  | 1.2
100 |  |  | I | n | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.999 |  |  |  |  | 0.9993 |  |  | 0.999 | [8 empty] | 100 |  | I | n | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.999 |  |  |  |  | 0.9993 |  |  | 0.999 | [5 empty] | 100 |  | I | n | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.999 |  |  |  |  | 0.9993 |  |  | 0.999
80 |  |  | I | n | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.7993 |  |  |  |  | 0.7996 |  |  | 0.7993 | [8 empty] | 80 |  | I | n | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.7993 |  |  |  |  | 0.7996 |  |  | 0.7993 | [5 empty] | 80 |  | I | n | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.7993 |  |  |  |  | 0.7996 |  |  | 0.7993
60 |  |  | I | n | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.5996 |  |  |  |  | 0.5999 |  |  | 0.5996 | [8 empty] | 60 |  | I | n | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.5996 |  |  |  |  | 0.5999 |  |  | 0.5996 | [5 empty] | 60 |  | I | n | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.5996 |  |  |  |  | 0.5999 |  |  | 0.5996
40 |  |  | I | n | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.3998 |  |  |  |  | 0.3999 |  |  | 0.3998 | [8 empty] | 40 |  | I | n | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.3998 |  |  |  |  | 0.3999 |  |  | 0.3998 | [5 empty] | 40 |  | I | n | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.3998 |  |  |  |  | 0.3999 |  |  | 0.3998
20 |  |  | I | n | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.1999 |  |  |  |  | 0.1999 |  |  | 0.1998 | [8 empty] | 20 |  | I | n | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.1999 |  |  |  |  | 0.1999 |  |  | 0.1998 | [5 empty] | 20 |  | I | n | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.1999 |  |  |  |  | 0.1999 |  |  | 0.1998
0 |  |  | I | n | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | I | n | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | I | n | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
三、 |  | 有功功率 |  |  |  |  | ( | U | n | = | 57.7 |  | , | I | n | = | 1 |  |  |  | , | 等级： |  | 0.5 |  | 级 |  | ) | [6 empty] | 三、 | 有功功率 |  |  |  |  | ( | U | n | = | 57.7 |  | , | I | n | = | 1 |  |  |  | , | 等级： |  | 0.5 |  | 级 |  | ) |  |  |  | 三、 | 有功功率 |  |  |  |  | ( | U | n | = | 57.7 |  | , | I | n | = | 1 |  |  |  | , | 等级： |  | 0.5 |  | 级 |  | )
cos |  | φ | 测量点 |  |  |  |  | 标准值(W) | [11 empty] | 显示值(W) | [10 empty] | 校准结果的不确定度（k=2) |  |  |  | cos | φ | 测量点 |  |  |  |  | 标准值(W) | [11 empty] | 显示值(W) | [10 empty] | 校准结果的不确定度（k=2) | cos | φ | 测量点 |  |  |  |  | 标准值(W) | [11 empty] | 显示值(W)
1 |  |  | 120 |  |  | I | n | 207.594 | [11 empty] | 207.5 | [10 empty] | 同数表三相四 |  |  |  | 1 |  | 120 |  |  | I | n | 207.594 | [11 empty] | 207.5 | [10 empty] | 同数表三相四 | 1 |  | 120 |  |  | I | n | 207.594 | [11 empty] | 207.5
|  |  | 100 |  |  | I | n | 173.014 | [11 empty] | 172.8 | [16 empty] | 100 |  |  | I | n | 173.014 | [11 empty] | 172.8 | [13 empty] | 100 |  |  | I | n | 173.014 | [11 empty] | 172.8
|  |  | 80 |  |  | I | n | 138.423 | [11 empty] | 138.6 | [16 empty] | 80 |  |  | I | n | 138.423 | [11 empty] | 138.6 | [13 empty] | 80 |  |  | I | n | 138.423 | [11 empty] | 138.6
|  |  | 60 |  |  | I | n | 103.807 | [11 empty] | 103.7 | [16 empty] | 60 |  |  | I | n | 103.807 | [11 empty] | 103.7 | [13 empty] | 60 |  |  | I | n | 103.807 | [11 empty] | 103.7
|  |  | 50 |  |  | I | n | 86.499 | [11 empty] | 86.46 | [16 empty] | 50 |  |  | I | n | 86.499 | [11 empty] | 86.46 | [13 empty] | 50 |  |  | I | n | 86.499 | [11 empty] | 86.46
|  |  | 40 |  |  | I | n | 69.186 | [11 empty] | 69.16 | [16 empty] | 40 |  |  | I | n | 69.186 | [11 empty] | 69.16 | [13 empty] | 40 |  |  | I | n | 69.186 | [11 empty] | 69.16
|  |  | 20 |  |  | I | n | 34.549 | [11 empty] | 34.58 | [16 empty] | 20 |  |  | I | n | 34.549 | [11 empty] | 34.58 | [13 empty] | 20 |  |  | I | n | 34.549 | [11 empty] | 34.58
|  |  | 0 |  |  | I | n | 0 | [11 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | I | n | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | I | n | 0 | [11 empty] | 0
0.5 |  |  | 100 |  |  | I | n | 86.442 | [11 empty] | 85.98 | [14 empty] | 0.5 |  | 100 |  |  | I | n | 86.442 | [11 empty] | 85.98 | [11 empty] | 0.5 |  | 100 |  |  | I | n | 86.442 | [11 empty] | 85.98
|  |  | 40 |  |  | I | n | 35.061 | [11 empty] | 35.05 | [16 empty] | 40 |  |  | I | n | 35.061 | [11 empty] | 35.05 | [13 empty] | 40 |  |  | I | n | 35.061 | [11 empty] | 35.05
0.5 |  |  | 100 |  |  | I | n | 86.558 | [11 empty] | 86.19 | [14 empty] | 0.5 |  | 100 |  |  | I | n | 86.558 | [11 empty] | 86.19 | [11 empty] | 0.5 |  | 100 |  |  | I | n | 86.558 | [11 empty] | 86.19
|  |  | 40 |  |  | I | n | 34.044 | [11 empty] | 34.11 | [16 empty] | 40 |  |  | I | n | 34.044 | [11 empty] | 34.11 | [13 empty] | 40 |  |  | I | n | 34.044 | [11 empty] | 34.11
四、 |  | 无功功率 |  |  |  |  | ( | U | n | = | 57.7 |  | , | I | n | = | 1 |  |  |  | , | 等级： |  | 0.5 |  | 级 |  | ) | [6 empty] | 四、 | 无功功率 |  |  |  |  | ( | U | n | = | 57.7 |  | , | I | n | = | 1 |  |  |  | , | 等级： |  | 0.5 |  | 级 |  | ) |  |  |  | 四、 | 无功功率 |  |  |  |  | ( | U | n | = | 57.7 |  | , | I | n | = | 1 |  |  |  | , | 等级： |  | 0.5 |  | 级 |  | )
sin |  | φ | 测量点 |  |  |  |  | 标准值(var) | [11 empty] | 显示值(var) | [10 empty] | 校准结果的不确定度（k=2) |  |  |  | sin | φ | 测量点 |  |  |  |  | 标准值(var) | [11 empty] | 显示值(var) | [10 empty] | 校准结果的不确定度（k=2) | sin | φ | 测量点 |  |  |  |  | 标准值(var) | [11 empty] | 显示值(var)
1 |  |  | 120 |  |  | I | n | 207.709 | [11 empty] | 207 | [10 empty] | 无功同有功 |  |  |  | 1 |  | 120 |  |  | I | n | 207.709 | [11 empty] | 207 | [10 empty] | 无功同有功 | 1 |  | 120 |  |  | I | n | 207.709 | [11 empty] | 207
|  |  | 100 |  |  | I | n | 173.093 | [11 empty] | 172.5 | [16 empty] | 100 |  |  | I | n | 173.093 | [11 empty] | 172.5 | [13 empty] | 100 |  |  | I | n | 173.093 | [11 empty] | 172.5
|  |  | 80 |  |  | I | n | 138.476 | [11 empty] | 138.3 | [16 empty] | 80 |  |  | I | n | 138.476 | [11 empty] | 138.3 | [13 empty] | 80 |  |  | I | n | 138.476 | [11 empty] | 138.3
|  |  | 60 |  |  | I | n | 103.854 | [11 empty] | 104.1 | [16 empty] | 60 |  |  | I | n | 103.854 | [11 empty] | 104.1 | [13 empty] | 60 |  |  | I | n | 103.854 | [11 empty] | 104.1
|  |  | 50 |  |  | I | n | 86.542 | [11 empty] | 86.72 | [16 empty] | 50 |  |  | I | n | 86.542 | [11 empty] | 86.72 | [13 empty] | 50 |  |  | I | n | 86.542 | [11 empty] | 86.72
|  |  | 40 |  |  | I | n | 69.236 | [11 empty] | 69.15 | [16 empty] | 40 |  |  | I | n | 69.236 | [11 empty] | 69.15 | [13 empty] | 40 |  |  | I | n | 69.236 | [11 empty] | 69.15
|  |  | 20 |  |  | I | n | 34.611 | [11 empty] | 34.56 | [16 empty] | 20 |  |  | I | n | 34.611 | [11 empty] | 34.56 | [13 empty] | 20 |  |  | I | n | 34.611 | [11 empty] | 34.56
|  |  | 0 |  |  | I | n | 0 | [11 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | I | n | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | I | n | 0 | [11 empty] | 0
0.5 |  |  | 100 |  |  | I | n | 86.774 | [11 empty] | 86.46 | [14 empty] | 0.5 |  | 100 |  |  | I | n | 86.774 | [11 empty] | 86.46 | [11 empty] | 0.5 |  | 100 |  |  | I | n | 86.774 | [11 empty] | 86.46
|  |  | 40 |  |  | I | n | 34.156 | [11 empty] | 34.06 | [16 empty] | 40 |  |  | I | n | 34.156 | [11 empty] | 34.06 | [13 empty] | 40 |  |  | I | n | 34.156 | [11 empty] | 34.06
0.5 |  |  | 100 |  |  | I | n | -86.618 | [11 empty] | -86.2 | [14 empty] | 0.5 |  | 100 |  |  | I | n | -86.618 | [11 empty] | -86.2 | [11 empty] | 0.5 |  | 100 |  |  | I | n | -86.618 | [11 empty] | -86.2
|  |  | 40 |  |  | I | n | -35.265 | [11 empty] | -35.58 | [16 empty] | 40 |  |  | I | n | -35.265 | [11 empty] | -35.58 | [13 empty] | 40 |  |  | I | n | -35.265 | [11 empty] | -35.58
五、 |  | 频率 |  |  | ( | U | n | = | 0 |  |  | , | 等级： |  |  | #REF! |  |  | 级 |  | ) | [13 empty] | 五、 | 频率 |  |  | ( | U | n | = | 0 |  |  | , | 等级： |  |  | #REF! |  |  | 级 |  | ) | [10 empty] | 五、 | 频率 |  |  | ( | U | n | = | 0 |  |  | , | 等级： |  |  | #REF! |  |  | 级 |  | )
测量点 | [7 empty] | 标准值(Hz) | [11 empty] | 显示值(Hz) | [10 empty] | 校准结果的不确定度（k=2) |  |  |  | 测量点 | [6 empty] | 标准值(Hz) | [11 empty] | 显示值(Hz) | [10 empty] | 校准结果的不确定度（k=2) | 测量点 | [6 empty] | 标准值(Hz) | [11 empty] | 显示值(Hz)
55 | [7 empty] | 55 | [11 empty] | 55 | [10 empty] | 同数表三相四的频率不确定度 |  |  |  | 55 | [6 empty] | 55 | [11 empty] | 55 | [10 empty] | 同数表三相四的频率不确定度 | 55 | [6 empty] | 55 | [11 empty] | 55
53 | [7 empty] | 53 | [11 empty] | 53 | [14 empty] | 53 | [6 empty] | 53 | [11 empty] | 53 | [11 empty] | 53 | [6 empty] | 53 | [11 empty] | 53
51 | [7 empty] | 51 | [11 empty] | 51 | [14 empty] | 51 | [6 empty] | 51 | [11 empty] | 51 | [11 empty] | 51 | [6 empty] | 51 | [11 empty] | 51
50 | [7 empty] | 50 | [11 empty] | 50 | [14 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | [11 empty] | 50 | [11 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | [11 empty] | 50
49 | [7 empty] | 49 | [11 empty] | 49 | [14 empty] | 49 | [6 empty] | 49 | [11 empty] | 49 | [11 empty] | 49 | [6 empty] | 49 | [11 empty] | 49
47 | [7 empty] | 47 | [11 empty] | 47 | [14 empty] | 47 | [6 empty] | 47 | [11 empty] | 47 | [11 empty] | 47 | [6 empty] | 47 | [11 empty] | 47
45 | [7 empty] | 45 | [11 empty] | 45 | [14 empty] | 45 | [6 empty] | 45 | [11 empty] | 45 | [11 empty] | 45 | [6 empty] | 45 | [11 empty] | 45
六、 |  | 功率因数 |  |  |  |  | ( | U | n | = | 0 |  |  | , | I | n | = | 0 |  |  |  | , | 等级： |  | #REF! |  | 级 |  | ) | [5 empty] | 六、 | 功率因数 |  |  |  |  | ( | U | n | = | 0 |  |  | , | I | n | = | 0 |  |  |  | , | 等级： |  | #REF! |  | 级 |  | ) |  |  | 六、 | 功率因数 |  |  |  |  | ( | U | n | = | 0 |  |  | , | I | n | = | 0 |  |  |  | , | 等级： |  | #REF! |  | 级 |  | )
测量点 | [7 empty] | 标准值 | [11 empty] | 显示值 | [10 empty] | 校准结果的不确定度（k=2) |  |  |  | 测量点 | [6 empty] | 标准值 | [11 empty] | 显示值 | [10 empty] | 校准结果的不确定度（k=2) | 测量点 | [6 empty] | 标准值 | [11 empty] | 显示值
0.5 |  |  |  |  | L |  |  | 0.49939 | [6 empty] | L |  |  |  |  | 0.501 | [6 empty] | L |  |  |  | 同数表三相四的相位 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | L |  |  | 0.49939 | [6 empty] | L |  |  |  |  | 0.501 | [6 empty] | L |  |  |  | 同数表三相四的相位 | 0.5 |  |  |  | L |  |  | 0.49939 | [6 empty] | L |  |  |  |  | 0.501 | [6 empty] | L
0.866 |  |  |  |  | L |  |  | 0.86577 | [6 empty] | L |  |  |  |  | 0.8668 | [6 empty] | L | [7 empty] | 0.866 |  |  |  | L |  |  | 0.86577 | [6 empty] | L |  |  |  |  | 0.8668 | [6 empty] | L |  |  |  |  | 0.866 |  |  |  | L |  |  | 0.86577 | [6 empty] | L |  |  |  |  | 0.8668 | [6 empty] | L
1 | [7 empty] | 0.9995 | [11 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 0.9995 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0.9995 | [11 empty] | 1
0.866 |  |  |  |  | C |  |  | 0.86564 | [6 empty] | C |  |  |  |  | 0.8657 | [6 empty] | C | [7 empty] | 0.866 |  |  |  | C |  |  | 0.86564 | [6 empty] | C |  |  |  |  | 0.8657 | [6 empty] | C |  |  |  |  | 0.866 |  |  |  | C |  |  | 0.86564 | [6 empty] | C |  |  |  |  | 0.8657 | [6 empty] | C
0.5 |  |  |  |  | C |  |  | 0.49965 | [6 empty] | C |  |  |  |  | 0.499 | [6 empty] | C | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | C |  |  | 0.49965 | [6 empty] | C |  |  |  |  | 0.499 | [6 empty] | C |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | C |  |  | 0.49965 | [6 empty] | C |  |  |  |  | 0.499 | [6 empty] | C
#1燃机零序电压
一、 |  | 电压 |  |  | ( | U | n | = | 57.7 |  |  | , | 等级： |  |  | #REF! |  |  | 级 |  | )
测量点 |  |  |  |  | 标准值(V) | [12 empty] | 显示值(V) | [11 empty] | 引用误差(%)
[5 empty] | A相 |  |  |  |  | B相 |  |  | C相 |  |  |  |  | A相 |  |  |  |  | B相 |  |  | C相 |  |  |  | A相 |  | B相 | C相
120 |  |  | U | n | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 69.21 |  |  |  |  | 69.2 |  |  | 69.14 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
100 |  |  | U | n | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 57.67 |  |  |  |  | 57.66 |  |  | 57.61 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
80 |  |  | U | n | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 46.14 |  |  |  |  | 46.14 |  |  | 46.09 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
60 |  |  | U | n | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 34.58 |  |  | 34.58 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
40 |  |  | U | n | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 23.07 |  |  |  |  | 23.07 |  |  | 23 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0 |  |  | U | n | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
小数点位数？
Note on J27: good: 自己输入，单位默认V
Note on S27: good: 0.2，0.5,1.0下拉选择
Note on BK27: good: 自己输入，单位默认V
Note on BT27: good: 0.2，0.5,1.0下拉选择
Note on DK27: good: 自己输入，单位默认V
Note on DT27: good: 0.2，0.5,1.0下拉选择
Note on A30: good: 自己输入，追加行数
Note on BB30: good: 自己输入，追加行数
Note on DB30: good: 自己输入，追加行数
Note on A51: good: 下拉选择1.0,0.5L,0.5C
Note on D51: good: 下拉选择
Note on BB51: good: 下拉选择1.0,0.5L,0.5C
Note on BE51: good: 下拉选择
Note on DB51: good: 下拉选择1.0,0.5L,0.5C
Note on DE51: good: 下拉选择
Note on A81: good: 方案中默认7行，数值也默认
Note on BB81: good: 方案中默认7行，数值也默认
Note on DB81: good: 方案中默认7行，数值也默认
Note on A91: good: 程序默认5行，数据、单位默认
Note on BB91: good: 程序默认5行，数据、单位默认
Note on DB91: good: 程序默认5行，数据、单位默认

## JJG 1085-2013《标准电能表检定规程》
规程名称： | JJG 1085-2013《标准电能表检定规程》
检定项目
检定项目 检定类别 |  | 首次检定 | 周期检定 | 备注
直观检查 |  | + | + | 合格、不合格、/ | 小数点位数一般4位
通电检查 |  | + | + | 合格、不合格、/
绝缘电阻试验 |  | + | - | 合格、不合格、/
工频耐压 |  | + | - | 合格、不合格、/
动和停止试验 |  | + | - | 合格、不合格、/
电能基本误差 | 平衡负载时有功电能误差 | + | + | 数据录入
单相有功电能误差
不平衡负载时有功电能误差
标准偏差估计值 |  | + | + | 数据录入
8h连续工作基本误差改变量 |  | + | 在必要时做 | 数据录入
24h变差 |  | + | 在必要时做 | 数据录入
注：符号“+”表示必须检定，“-”表示可不检定。 |  |  |  | 检定证书一般4位
校准证书
6、电能基本误差：
a.平衡负载时有功电能误差 |  | 检定、校准原始 |  |  | 三相 | [13 empty] | 检定证书 | [15 empty] | 校准证书
相线及测量模式 |  | 量程 （Un、Ib） |  | 功率因数cosf |  | Ib(%) |  | γ1(%) |  | γ2(%) |  | (%) |  | γ化整(%) |  | 校准结果的不确定度 (%)（k=2） |  |  | 相线及测量模式 |  | Un |  | Ib |  | cosf |  | Ib(%) |  |  | γ(%) |  | s(%) |  |  | 相线及测量模式 |  | Un | Ib | cosφ |  | Ib(%) |  | γ(%) |  |  | s(%) |  | 校准结果的不确定度(%)（k=2）
三相三线 |  | 100V | 5A | 1 |  | 100 |  | 0.0143 |  | 0.0188 |  | 0.01655 |  | #NAME? |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 1 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 50 |  | 0.0159 |  | 0.0169 |  | 0.0164 |  | #NAME? | [12 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | / | [8 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | #REF!
[6 empty] | 10 |  | 0.0093 |  | 0.0101 |  | 0.0097 |  | #NAME? | [12 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | / | [8 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | #REF!
|  |  |  | 0.5L |  | 100 |  | 0.0148 |  | 0.0161 |  | 0.01545 |  | #NAME? | [10 empty] | 0.5L |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 0 | [6 empty] | 0.5L |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 50 |  | 0.0123 |  | 0.0153 |  | 0.0138 |  | #NAME? | [12 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | / | [8 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | #REF!
[6 empty] | 20 |  | 0.0122 |  | 0.0184 |  | 0.0153 |  | #NAME? | [12 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | / | [8 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | #REF!
|  |  |  | 0.8C |  | 100 |  | 0.0207 |  | 0.0153 |  | 0.018 |  | #NAME? | [10 empty] | 0.8C |  | #REF! |  |  | #REF! |  | / | [6 empty] | 0.8C |  | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | #REF!
[6 empty] | 50 |  | 0.0167 |  | 0.0168 |  | 0.01675 |  | #NAME? | [12 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | / | [8 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | #REF!
[6 empty] | 20 |  | 0.0153 |  | 0.0133 |  | 0.0143 |  | #NAME? | [12 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | / | [8 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | #REF!
三相四线 |  | 60V | 1A | 1 |  | 100 |  | 0.0128 |  | 0.0117 |  | 0.01225 |  | #NAME? |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 1.0 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | / |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1.0 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | #REF!
[6 empty] | 50 |  | 0.0145 |  | 0.0121 |  | 0.0133 |  | #NAME? | [12 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | / | [8 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | #REF!
|  |  |  | 0.5L |  | 50 |  | -0.0269 |  | -0.0255 |  | -0.0262 |  | #NAME? | [10 empty] | 0.5L |  | #REF! |  |  | #REF! |  | / | [6 empty] | 0.5L |  | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | #REF!
三相四线 |  | 220V | 5A | 1 |  | 100 |  | 0.0069 |  | 0.0046 |  | 0.00575 |  | #NAME? |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 1.0 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | / |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1.0 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | #REF!
[6 empty] | 50 |  | 0.0218 |  | 0.0199 |  | 0.02085 |  | #NAME? | [12 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | / | [8 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | #REF!
|  |  |  | 0.5L |  | 50 |  | 0.0177 |  | 0.0204 |  | 0.01905 |  | #NAME? | [10 empty] | 0.5L |  | #REF! |  |  | #REF! |  | / | [6 empty] | 0.5L |  | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | #REF!
b.不平衡负载时有功电能误差 |  | 检定、校准原始 | [16 empty] | 检定证书： | [15 empty] | 校准证书：
相线及测量模式 |  | 量程 （Un、Ib） |  | 相别 |  | cosθ |  | Ib(%) |  | γ1(%) |  | γ2(%) |  | (%) |  | γ化整(%) | 校准结果的不确定度 Urel(%)（k=2） | 与上述相同 | [5 empty] | Un | #REF! |  |  | Ib | #REF! | [10 empty] | Un | #REF! |  |  | Ib | #REF!
三相四线 |  | 60V | 5A | A相 |  | 1 |  | 100 |  | 0.312 |  | 0.0286 |  | 0.1703 |  | #NAME?
[8 empty] | 10 |  | 0.0056 |  | 0.0044 |  | 0.005 |  | #NAME? |  |  | Ib(%) γ(%) | [5 empty] | A相 |  |  | B相 |  |  | C相 |  |  |  | Ib(%) γ(%) | [5 empty] | A相 |  |  | B相 |  |  | C相
[6 empty] | 0.5L |  | 100 |  | 0.0093 |  | 0.0093 |  | 0.0093 |  | #NAME? | [8 empty] | 功率因数(cosq) | [15 empty] | 功率因数(cosq)
[8 empty] | 20 |  | -0.0044 |  | -0.0016 |  | -0.003 |  | #NAME? | [8 empty] | 1 | 0.5L |  | 1 |  | 0.5L | 1 |  | 0.5L | [7 empty] | 1 | 0.5L |  | 1 |  | 0.5L | 1 |  | 0.5L
|  |  |  | B相 |  | 1 |  | 100 |  | -0.0017 |  | -0.003 |  | -0.00235 |  | #NAME? |  |  | 100 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 10 |  | -0.026 |  | -0.0308 |  | -0.0284 |  | #NAME? |  |  | 20 | [5 empty] | / | #REF! |  | / |  | 0 | / |  | 0 |  | 20 | [5 empty] | / | #REF! |  | / |  | 0 | / |  | 0
[6 empty] | 0.5L |  | 100 |  | -0.0283 |  | -0.0269 |  | -0.0276 |  | #NAME? |  |  | 10 | [5 empty] | #REF! | / |  | 0 |  | / | 0 |  | / |  | 10 | [5 empty] | #REF! | / |  | 0 |  | / | 0 |  | /
[8 empty] | 20 |  | -0.0563 |  | -0.0542 |  | -0.05525 |  | #NAME? | [18 empty] | 校准结果的不确定度Urel(%)（k=2） | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | C相 |  | 1 |  | 100 |  | 0.0181 |  | 0.0193 |  | 0.0187 |  | #NAME?
[8 empty] | 10 |  | -0.0008 |  | -0.0032 |  | -0.002 |  | #NAME?
[6 empty] | 0.5L |  | 100 |  | -0.0192 |  | -0.0165 |  | -0.01785 |  | #NAME?
[8 empty] | 20 |  | -0.028 |  | -0.0392 |  | -0.0336 |  | #NAME?
a.单相有功电能误差 | y化整为与三相的平衡负载有功电能误差一样 | [16 empty] | 单相-检定证书
|  | 检定、校准原始 | [16 empty] | 单相有功电能误差和标准偏差估计值 | [14 empty] | 单相-校准证书 |  |  | 单相有功电能误差和标准偏差估计值
相线及测量模式 |  | 量程 （Un、Ib） |  | 功率因数cosφ |  | Ib(%) |  | γ1(%) |  | γ2(%) |  | (%) |  | γ化整(%) |  | 校准结果的不确定度 (%)（k=2） |  | 相线及测量模式 |  | Un |  | Ib |  | cosφ |  | Ib(%) |  |  | γ(%) |  | s(%) |  |  | 相线及测量模式 |  | Un | Ib | cosφ |  | Ib(%) |  | γ(%) |  |  | s(%) |  | 校准结果的不确定度 (%)（k=2）
单相 |  | 220V | 5A | 1 |  | 100 |  | -0.0158 |  | -0.0147 |  | -0.01525 |  | #NAME? |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 50 |  | -0.0165 |  | -0.0201 |  | -0.0183 |  | #NAME? | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | / | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | / |  | 0
[6 empty] | 10 |  | -0.0316 |  | -0.024 |  | -0.0278 |  | #NAME? | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | / | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | / |  | 0
|  |  |  | 0.5L |  | 100 |  | -0.022 |  | -0.025 |  | -0.0235 |  | #NAME? | [9 empty] | 0.5L |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.5L |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 50 |  | -0.0267 |  | -0.0255 |  | -0.0261 |  | #NAME? | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | / | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | / |  | 0
[6 empty] | 20 |  | -0.0272 |  | -0.0213 |  | -0.02425 |  | #NAME? | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | / | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | / |  | 0
|  |  |  | 0.8C |  | 100 |  | -0.0147 |  | -0.012 |  | -0.01335 |  | #NAME? | [9 empty] | 0.8C |  | 0 |  |  | 0 |  | / | [6 empty] | 0.8C |  | 0 |  | 0 |  |  | / |  | 0
[6 empty] | 50 |  | -0.0133 |  | -0.024 |  | -0.01865 |  | #NAME? | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | / | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | / |  | 0
[6 empty] | 20 |  | -0.022 |  | -0.02 |  | -0.021 |  | #NAME? | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | / | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | / |  | 0
|  | 220V | 1A | 1 |  | 100 |  | -0.0232 |  | -0.0184 |  | -0.0208 |  | #NAME? | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | 1.0 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | / |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0 |  | 0 |  | 0 |  |  | / |  | 0
[6 empty] | 50 |  | -0.0252 |  | -0.0272 |  | -0.0262 |  | #NAME? | [11 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | / | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | / |  | 0
|  |  |  | 0.5L |  | 50 |  | -0.0212 |  | -0.0124 |  | -0.0168 |  | #NAME? | [9 empty] | 0.5L |  | #REF! |  |  | #REF! |  | / | [6 empty] | 0.5L |  | 0 |  | 0 |  |  | / |  | 0
|  | 220V | 20A | 1 |  | 100 |  | -0.0155 |  | -0.0228 |  | -0.01915 |  | #NAME? | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.0 |  | 0 |  |  | 0 |  | / |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0 |  | 0 |  | 0 |  |  | / |  | 0
[6 empty] | 50 |  | -0.0107 |  | -0.0153 |  | -0.013 |  | #NAME? | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | / | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | / |  | 0
|  |  |  | 0.5L |  | 50 |  | -0.0146 |  | -0.0107 |  | -0.01265 |  | #NAME? | [9 empty] | 0.5L |  | 0 |  |  | 0 |  | / | [6 empty] | 0.5L |  | 0 |  | 0 |  |  | / |  | 0
|  | 220V | 100A | 1 |  | 100 |  | -0.0162 |  | -0.0199 |  | -0.01805 |  | #NAME? | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.0 |  | 0 |  |  | 0 |  | / |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0 |  | 0 |  | 0 |  |  | / |  | 0
[6 empty] | 50 |  | -0.0131 |  | -0.0155 |  | -0.0143 |  | #NAME? | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | / | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | / |  | 0
|  |  |  | 0.5L |  | 50 |  | -0.015 |  | -0.0181 |  | -0.01655 |  | #NAME? | [9 empty] | 0.5L |  | 0 |  |  | 0 |  | / | [6 empty] | 0.5L |  | 0 |  | 0 |  |  | / |  | 0
[20 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.0 |  | 0 |  |  | 0 |  | / |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0 |  | 0 |  | 0 |  |  | / |  | 0
[26 empty] | 0 |  |  | 0 |  | / | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | / |  | 0
[24 empty] | 0.5L |  | 0 |  |  | 0 |  | / | [6 empty] | 0.5L |  | 0 |  | 0 |  |  | / |  | 0
[34 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1.1 |  | 0 |  | 0 |  |  | / |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0 |  |  | / |  | 0
[38 empty] | 0.6L |  | 0 |  | 0 |  |  | / |  | 0
7、 电能标准偏差估计值：
检定、校准原始 | [18 empty] | 检定、校准证书：
量限 |  | cosf |  | γ1(%) |  | γ2(%) |  | γ3(%) |  | γ4(%) |  | γ5(%) |  | s(%) |  | s化整(%) |  |  |  | 与电能基本误差在证书中合并生成一个表
三相三线 100V5A |  | 1 |  | 0.0143 |  | 0.0188 |  | 0.0143 |  | 0.0188 |  | 0.0143 |  | 0.0024648 |  | #NAME?
|  | 0.5L |  | 0.0148 |  | 0.0161 |  | 0.0148 |  | 0.0161 |  | 0.0148 |  | 0.00071204 |  | #NAME?
8、24h变差(%)：
检定、校准原始
| 量限 |  | cosf |  | Ib(%) |  | 初始值γ1(%) |  |  | 24h后γ2(%) |  |  | ¦γ1—γ2¦(%) | [5 empty] | 检定、校准证书：
| / |  | 1 |  | 100 |  | / |  |  | / |  |  | / | [6 empty] | = | /
|  |  | 0.5L |  | 100 |  | / |  |  | / |  |  | /
9、8h变差改变量(%):
检定、校准原始 | [18 empty] | 检定、校准证书：
量限 |  | cosf | Ib(%) |  | γ1/γ6(%) |  | γ2/γ7(%) |  | γ3/γ8(%) |  | γ4/γ9(%) |  | γ5(%) |  | ¦γmax—γmin ¦(%)
/ |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  | = | /
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | /
|  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | /
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | /
Note on A19: good: 下拉列表
Note on C19: good: 数据录入
Note on E19: good: 下拉列表 1.0 0.5L 0.5C 0.8C
Note on G19: good: 下拉列表
Note on M19: good: y1与y2的平均值,保留小数点后四位
Note on O19: good: y化整为 前一列的和装置准确度等级的修约化整值，比装置准确度等级多一位
Note on Q19: good: 原始记录和证书都显示，原始记录自己输入
Note on AG19: good: =检定项目的y化整
Note on AJ19: good: =电能标准偏差估计值的s化整
Note on A37: good: 默认三相四线，无下拉列表
Note on C37: good: 自己输入
Note on E37: good: 下拉选择
Note on G37: good: 下拉选择
Note on I37: good: 下拉选择 10 20 100
Note on S37: good: 原始记录和证书都显示，原始记录自己输入
Note on U42: good: Ib(%)
Note on AA42: good: y化整
Note on AN42: good: Ib(%)
Note on AT42: good: y化整
Note on Q53: good: 原始记录和证书都显示
Note on AF53: good: =检定项目的y化整
Note on AI53: good: =电能标准偏差估计值的s化整
Note on AV53: good: 参考检定证书
Note on AY53: good: 参考检定证书
Note on A80: good:自己输入
Note on C80: good: 下拉选择，1.0,0.5L
Note on O80: good: s(%)为y1到y5的标准偏差，小数点后5位
Note on Q80: good: s化整(%)为s(%)和准确度等级的十分之一化整值，比装置等级多两位
Note on B86: good: 下拉选择 单相、三相三线、三相四线、/
Note on D86: good: 下拉
Note on F86: good: 默认100
Note on N86: good: y1和y2的差值取绝对值 小数点后4位
Note on W87: good: ¦y1-y2¦最后一列的最大值
Note on D92: good: 下拉选择 100 50 /
Note on P92: good: 1、9个数中的最大值减最小值，然后取绝对值 2、小数点后4位
Note on W93: good: ¦γmax—γmin ¦(%)最后一列的最大值

## JJG 596-2012 电子式交流电能表检定规程
规程名称： | JJG 596-2012电子式交流电能表检定规程 |  |  | 检定校准
检定项目
检定项目 检定类别 |  | 首次检定 | 周期检定 | 备注 | 备注2
直观检查 |  | + | + | 合格、不合格、/ | 通过接口 获取试验数据
交流电压试验 |  | + | - | 合格、不合格、/
潜动试验 |  | + | + | 合格、不合格、/
起动试验 |  | + | + | 合格、不合格、/
基本误差 |  | + | + | 数据录入
正向有功 经互感器接入
反向有功 经互感器接入
正向无功 经互感器接入
反向无功 经互感器接入
正向有功 直接接入
反向有功 直接接入
正向无功 直接接入
反向无功 直接接入
仪表常数试验 |  | + | + | 合格、不合格、/
时钟日计时误差 |  | + | + | 数据录入
注：符号“+”表示必须检定，“-”表示可不检定。
5、基本误差：
检定和校准的原始 | [24 empty] | 检定、校准证书：
A) 正向有功 | [6 empty] | 经互感器接入 | [17 empty] | A)正向有功
单相/三相平衡负载 基本误差/% | [24 empty] | 单相/三相平衡负载 基本误差/%
负载 电流 |  |  | cosφ=1 | [8 empty] | cosφ=0.5L | [8 empty] | cosφ=0.8C |  |  |  | 负载电流 | [5 empty] | cosφ=1 |  |  |  |  | cosφ=0.5L |  |  |  |  | cosφ=0.8C
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  |  | 1 | 2 |  | 平均值 | Imax | [5 empty] | +0.00 |  |  |  |  | -0.04 |  |  |  |  | +0.02
Imax |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -0.0294 |  | -0.0323 |  |  | -0.0309 |  |  |  | 0.0148 | 0.0130 |  | 0.0139 | In | [5 empty] | +0.00 |  |  |  |  | -0.04 |  |  |  |  | +0.02
In |  |  | -0.0029 |  |  | 0.0029 |  |  | 0.0000 |  |  | -0.0412 |  | -0.0353 |  |  | -0.0383 |  |  |  | 0.0185 | 0.0111 |  | 0.0148 | 0.1In | [5 empty] | -- |  |  |  |  | -0.04 |  |  |  |  | +0.02
0.1In |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -0.0500 |  | -0.0500 |  |  | -0.0500 |  |  |  | 0.0000 | 0.0333 |  | 0.0167 | 0.05In | [5 empty] | +0.06 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | --
0.05In |  |  | 0.0000 |  |  | 0.1001 |  |  | 0.0501 |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  | -- | 0.02In | [5 empty] | -- |  |  |  |  | -0.04 |  |  |  |  | +0.00
0.02In |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  | 0.0000 |  | -0.0999 |  |  | -0.0500 |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.01In | [5 empty] | +0.00 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | --
0.01In |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  | -- | 不平衡负载 基本误差/%
不平衡负载 基本误差/% | [24 empty] | 负载电流 |  |  | A相 |  |  |  |  | B相 | [6 empty] | C相
负载 电流 |  |  | A相 | [8 empty] | B相 | [8 empty] | C相 | [6 empty] | cosθ=1 |  | cosθ=0.5L |  |  | cosθ=1 |  |  |  | cosθ=0.5L |  |  | cosθ=1 |  |  | cosθ=0.5L
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  |  | 1 | 2 |  | 平均值 | Imax |  |  | +0.00 |  | -0.04 |  |  | +0.02 |  |  |  | -0.04 |  |  | +0.00 |  |  | -0.06
cosθ=1 | [24 empty] | In |  |  | -0.02 |  | -0.04 |  |  | +0.00 |  |  |  | -0.08 |  |  | +0.10 |  |  | -0.06
Imax |  |  | 0.0261 |  |  | -0.0435 |  |  | -0.0087 |  |  | -0.0043 |  | 0.0391 |  |  | 0.0174 |  |  |  | 0.0348 | -0.0304 |  | 0.0022 | 0.1In |  |  | -- |  | -0.04 |  |  | -- |  |  |  | -0.04 |  |  | -- |  |  | -0.04
In |  |  | -0.0333 |  |  | -0.0250 |  |  | -0.0292 |  |  | 0.0000 |  | -0.0167 |  |  | -0.0084 |  |  |  | 0.0417 | 0.1669 |  | 0.1043 | 0.05In |  |  | -0.04 |  | -- |  |  | +0.00 |  |  |  | -- |  |  | +0.00 |  |  | --
0.05In |  |  | 0.0000 |  |  | -0.0999 |  |  | -0.0500 |  |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 负载电流 In cosφ/cosθ=1 不平衡负载与平衡负载时误差之差/%
cosθ=0.5L | [24 empty] | A相 |  |  | -0.02 |  |  | B相 |  |  |  | +0.00 |  |  | C相 |  |  |  | +0.10
Imax |  |  | -0.0416 |  |  | -0.0416 |  |  | -0.0416 |  |  | -0.0333 |  | -0.0333 |  |  | -0.0333 |  |  |  | -0.0583 | -0.0666 |  | -0.0625
In |  |  | -0.0333 |  |  | -0.0333 |  |  | -0.0333 |  |  | -0.1165 |  | -0.0500 |  |  | -0.0833 |  |  |  | -0.0666 | -0.0666 |  | -0.0666
0.1In |  |  | 0.0000 |  |  | -0.0999 |  |  | -0.0500 |  |  | 0.0000 |  | -0.0999 |  |  | -0.0500 |  |  |  | 0.0000 | -0.0999 |  | -0.0500
负载电流 In cosφ/cosθ=1 不平衡负载与平衡负载时误差之差/%
A相 |  |  |  | -0.0292 | [5 empty] | B相 |  |  | -0.0084 | [5 empty] | C相 |  |  | 0.1043
检定和校准的原始 | 同正向有功 | [23 empty] | 检定、校准的证书：
B) 反向有功 | [6 empty] | 经互感器接入 | [17 empty] | B) 反向有功
单相/三相平衡负载 基本误差/% | [24 empty] | 单相/三相平衡负载 基本误差/%
负载 电流 |  |  | cosφ=1 | [8 empty] | cosφ=0.5L | [8 empty] | cosφ=0.8C |  |  |  | 负载电流 | [5 empty] | cosφ=1 |  |  |  |  | cosφ=0.5L |  |  |  |  | cosφ=0.8C
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  |  | 1 | 2 |  | 平均值 | Imax | [5 empty] | +0.00 |  |  |  |  | -0.04 |  |  |  |  | +0.00
Imax |  |  | -0.0091 |  |  | -0.0104 |  |  | -0.0098 |  |  | -0.0513 |  | -0.0461 |  |  | -0.0487 |  |  |  | 0.0097 | 0.0097 |  | 0.0097 | In | [5 empty] | +0.00 |  |  |  |  | -0.04 |  |  |  |  | +0.00
In |  |  | -0.0103 |  |  | -0.0077 |  |  | -0.0090 |  |  | -0.0470 |  | -0.0412 |  |  | -0.0441 |  |  |  | 0.0074 | 0.0074 |  | 0.0074 | 0.1In | [5 empty] | -- |  |  |  |  | -0.02 |  |  |  |  | +0.02
0.1In |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -0.0500 |  | 0.0000 |  |  | -0.0250 |  |  |  | 0.0333 | 0.0000 |  | 0.0167 | 0.05In | [5 empty] | +0.00 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | --
0.05In |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  | -- | 0.02In | [5 empty] | -- |  |  |  |  | -0.04 |  |  |  |  | +0.00
0.02In |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -0.0999 |  | 0.0000 |  |  | -0.0500 |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.01In | [5 empty] | -0.04 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | --
0.01In |  |  | -0.0999 |  |  | 0.0000 |  |  | -0.0500 |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  | -- | 不平衡负载 基本误差/%
不平衡负载 基本误差/% | [24 empty] | 负载电流 |  |  | A相 |  |  |  |  | B相 | [6 empty] | C相
负载 电流 |  |  | A相 | [8 empty] | B相 | [8 empty] | C相 | [6 empty] | cosθ=1 |  | cosθ=0.5L |  |  | cosθ=1 |  |  |  | cosθ=0.5L |  |  | cosθ=1 |  |  | cosθ=0.5L
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  |  | 1 | 2 |  | 平均值 | Imax |  |  | +0.00 |  | +0.00 |  |  | -0.02 |  |  |  | -0.08 |  |  | -0.02 |  |  | -0.06
cosθ=1 | [24 empty] | In |  |  | -0.02 |  | -0.04 |  |  | +0.00 |  |  |  | -0.04 |  |  | -0.02 |  |  | -0.06
Imax |  |  | 0.0000 |  |  | -0.0174 |  |  | -0.0087 |  |  | -0.0217 |  | -0.0217 |  |  | -0.0217 |  |  |  | -0.0304 | -0.0174 |  | -0.0239 | 0.1In |  |  | -- |  | +0.00 |  |  | -- |  |  |  | -0.10 |  |  | -- |  |  | -0.04
In |  |  | -0.0250 |  |  | -0.0083 |  |  | -0.0167 |  |  | -0.0083 |  | -0.0083 |  |  | -0.0083 |  |  |  | -0.0167 | -0.0167 |  | -0.0167 | 0.05In |  |  | +0.00 |  | -- |  |  | +0.00 |  |  |  | -- |  |  | -0.04 |  |  | --
0.05In |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  |  | -0.0999 | 0.0000 |  | -0.0500 | 负载电流 In cosφ/cosθ=1 不平衡负载与平衡负载时误差之差/%
cosθ=0.5L | [24 empty] | A相 |  |  | -0.02 |  |  | B相 |  |  |  | +0.00 |  |  | C相 |  |  |  | -0.02
Imax |  |  | -0.0416 |  |  | 0.0417 |  |  | 0.0001 |  |  | -0.1165 |  | -0.0333 |  |  | -0.0749 |  |  |  | -0.0583 | -0.0749 |  | -0.0666
In |  |  | -0.0500 |  |  | -0.0333 |  |  | -0.0417 |  |  | -0.0333 |  | -0.0333 |  |  | -0.0333 |  |  |  | -0.0666 | -0.0500 |  | -0.0583
0.1In |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | -0.0999 |  | -0.0999 |  |  | -0.0999 |  |  |  | 0.0000 | -0.0999 |  | -0.0500
负载电流 In cosφ/cosθ=1 不平衡负载与平衡负载时误差之差/%
A相 |  |  |  | -0.0077 | [5 empty] | B相 |  |  | +0.0007 | [5 empty] | C相 |  |  | -0.0077
检定和校准的原始 | [24 empty] | 检定和校准的证书
C) 正向无功 | 算法同正向有功 | [5 empty] | 经互感器接入 | [17 empty] | C) 正向无功
单相/三相平衡负载 基本误差/% | [24 empty] | 单相/三相平衡负载 基本误差/%
负载 电流 |  |  | sinφ=1 | [8 empty] | sinφ=0.5L | [8 empty] | sinφ=0.5C |  |  |  | 负载电流 |  |  | sinφ=1 |  |  | sinφ=0.5L |  |  |  | sinφ=0.5C |  |  | sinφ=0.25L |  |  |  | sinφ=0.25C
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  |  | 1 | 2 |  | 平均值 | Imax |  |  | +0.0 |  |  | +0.0 |  |  |  | +0.0 |  |  | -- |  |  |  | --
Imax |  |  | 0.0221 |  |  | -0.0182 |  |  | 0.0020 |  |  | 0.0667 |  | 0.0282 |  |  | 0.0475 |  |  |  | -0.0410 | -0.0333 |  | -0.0372 | In |  |  | +0.0 |  |  | +0.0 |  |  |  | +0.0 |  |  | -- |  |  |  | --
In |  |  | -0.0179 |  |  | 0.1803 |  |  | 0.0812 |  |  | 0.0471 |  | 0.0471 |  |  | 0.0471 |  |  |  | -0.0118 | -0.0470 |  | -0.0294 | 0.1In |  |  | -- |  |  | +0.0 |  |  |  | +0.0 |  |  | -- |  |  |  | --
0.1In |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  | 0.0500 |  | -0.0500 |  |  | 0.0000 |  |  |  | -0.0500 | -0.0500 |  | -0.0500 | 0.05In |  |  | +0.0 |  |  | +0.0 |  |  |  | +0.0 |  |  | -- |  |  |  | --
0.05In |  |  | 0.0000 |  |  | -0.0500 |  |  | -0.0250 |  |  | 0.0000 |  | -0.0999 |  |  | -0.0500 |  |  |  | -0.0999 | -0.0999 |  | -0.0999 | 0.02In |  |  | -0.2 |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  | --
0.02In |  |  | -0.0999 |  |  | -0.1996 |  |  | -0.1498 |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  | -- | 不平衡负载 基本误差/%
负载 电流 |  |  | sinφ=0.25L | [12 empty] | sinφ=0.25C | [8 empty] | 负载电流 |  | A相 |  |  |  |  | B相 | [6 empty] | C相
|  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 平均值 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 平均值 |  |  |  | sinθ=1 | sinθ=0.5L | sinθ=0.5C |  |  | sinθ=1 |  | sinθ=0.5L |  |  | sinθ=0.5C |  | sinθ=1 |  | sinθ=0.5L |  |  | sinθ=0.5C
In |  |  | -- |  |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- |  | -- |  | Imax |  | +0.0 | +0.0 | -- |  |  | +0.0 |  | +0.0 |  |  | -- |  | +0.0 |  | +0.0 |  |  | --
不平衡负载 基本误差/% | [24 empty] | In |  | +0.0 | +0.0 | -- |  |  | +0.0 |  | +0.0 |  |  | -- |  | +0.2 |  | +0.0 |  |  | --
负载 电流 |  |  | A相 | [8 empty] | B相 | [8 empty] | C相 |  |  |  | 0.1In |  | -- | +0.0 | -- |  |  | -- |  | +0.0 |  |  | -- |  | -- |  | +0.0 |  |  | --
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  |  | 1 | 2 |  | 平均值 | 0.05In |  | +0.0 | -- | -- |  |  | +0.0 |  | -- |  |  | -- |  | +0.0 |  | -- |  |  | --
sinθ=1 | [24 empty] | 负载电流 In sinφ/sinθ=1 不平衡负载与平衡负载时误差之差/%
Imax |  |  | -0.0217 |  |  | 0.0217 |  |  | 0.0000 |  |  | -0.0174 |  | 0.0304 |  |  | 0.0065 |  |  |  | -0.0043 | -0.0087 |  | -0.0065 | A相 |  |  | +0.0 |  |  | B相 |  |  |  | +0.0 |  |  | C相 |  |  |  | +0.2
In |  |  | 0.0000 |  |  | 0.1335 |  |  | 0.0668 |  |  | -0.0083 |  | -0.0083 |  |  | -0.0083 |  |  |  | 0.0167 | 0.2278 |  | 0.1223
0.05In |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  | -0.0999 |  |  | -0.0500 |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
sinθ=0.5L
Imax |  |  | -0.0083 |  |  | 0.0333 |  |  | 0.0125 |  |  | 0.0417 |  | 0.0500 |  |  | 0.0459 |  |  |  | 0.0584 | 0.0667 |  | 0.0626
In |  |  | 0.0000 |  |  | -0.0167 |  |  | -0.0084 |  |  | 0.0500 |  | 0.0667 |  |  | 0.0584 |  |  |  | 0.0167 | 0.0667 |  | 0.0417
0.1In |  |  | 0.0000 |  |  | -0.0999 |  |  | -0.0500 |  |  | 0.0000 |  | 0.1001 |  |  | 0.0501 |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
sinθ=0.5C
Imax |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  | --
In |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  | --
0.1In |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  | --
负载电流 In sinφ/sinθ=1 不平衡负载与平衡负载时误差之差/%
A相 |  |  |  | -0.0144 | [5 empty] | B相 |  |  | -0.0895 | [5 empty] | C相 |  |  | +0.0411
检定和校准的原始 | [24 empty] | 检定和校准的证书
D) 反向无功 | 算法同正向有功 | [5 empty] | 经互感器接入 | [17 empty] | D)反向无功
单相/三相平衡负载 基本误差/% | [24 empty] | 单相/三相平衡负载 基本误差/%
负载 电流 |  |  | sinφ=1 | [8 empty] | sinφ=0.5L | [8 empty] | sinφ=0.5C |  |  |  | 负载电流 |  |  | sinφ=1 |  |  | sinφ=0.5L |  |  |  | sinφ=0.5C |  |  | sinφ=0.25L |  |  |  | sinφ=0.25C
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  |  | 1 | 2 |  | 平均值 | Imax |  |  | +0.0 |  |  | +0.0 |  |  |  | +0.0 |  |  | -- |  |  |  | --
Imax |  |  | -0.0117 |  |  | 0.1244 |  |  | 0.0564 |  |  | 0.0590 |  | 0.0282 |  |  | 0.0436 |  |  |  | -0.0436 | -0.0487 |  | -0.0462 | In |  |  | +0.0 |  |  | +0.0 |  |  |  | +0.0 |  |  | -- |  |  |  | --
In |  |  | 0.0205 |  |  | 0.1740 |  |  | 0.0973 |  |  | 0.0412 |  | 0.0412 |  |  | 0.0412 |  |  |  | -0.0588 | -0.0176 |  | -0.0382 | 0.1In |  |  | -- |  |  | +0.0 |  |  |  | +0.0 |  |  | -- |  |  |  | --
0.1In |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  | 0.1001 |  | 0.0000 |  |  | 0.0501 |  |  |  | -0.0500 | -0.0500 |  | -0.0500 | 0.05In |  |  | +0.0 |  |  | +0.0 |  |  |  | +0.0 |  |  | -- |  |  |  | --
0.05In |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.02In |  |  | +0.0 |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  | --
0.02In |  |  | 0.1001 |  |  | -0.0999 |  |  | 0.0001 |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  | -- | 不平衡负载 基本误差/%
负载 电流 |  |  | sinφ=0.25L | [12 empty] | sinφ=0.25C | [8 empty] | 负载电流 |  | A相 |  |  |  |  | B相 | [6 empty] | C相
|  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 平均值 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 平均值 |  |  |  | sinθ=1 | sinθ=0.5L | sinθ=0.5C |  |  | sinθ=1 |  | sinθ=0.5L |  |  | sinθ=0.5C |  | sinθ=1 |  | sinθ=0.5L |  |  | sinθ=0.5C
In |  |  | -- |  |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- |  | -- |  | Imax |  | +0.0 | +0.0 | -- |  |  | +0.0 |  | +0.0 |  |  | -- |  | +0.0 |  | +0.0 |  |  | --
不平衡负载 基本误差/% | [24 empty] | In |  | +0.0 | +0.0 | -- |  |  | +0.0 |  | +0.0 |  |  | -- |  | +0.0 |  | +0.0 |  |  | --
负载 电流 |  |  | A相 | [8 empty] | B相 | [8 empty] | C相 |  |  |  | 0.1In |  | -- | +0.0 | -- |  |  | -- |  | +0.0 |  |  | -- |  | -- |  | +0.0 |  |  | --
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  |  | 1 | 2 |  | 平均值 | 0.05In |  | +0.0 | -- | -- |  |  | +0.0 |  | -- |  |  | -- |  | +0.0 |  | -- |  |  | --
sinθ=1 | [24 empty] | 负载电流 In sinφ/sinθ=1 不平衡负载与平衡负载时误差之差/%
Imax |  |  | 0.0217 |  |  | -0.0348 |  |  | -0.0066 |  |  | 0.0217 |  | -0.0130 |  |  | 0.0044 |  |  |  | 0.0304 | -0.0130 |  | 0.0087 | A相 |  |  | +0.0 |  |  | B相 |  |  |  | +0.0 |  |  | C相 |  |  |  | +0.0
In |  |  | -0.0083 |  |  | 0.1001 |  |  | 0.0459 |  |  | 0.0333 |  | -0.0083 |  |  | 0.0125 |  |  |  | 0.0167 | -0.0333 |  | -0.0083
0.05In |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.1001 |  | 0.0000 |  |  | 0.0501 |  |  |  | 0.1001 | 0.0000 |  | 0.0501
sinθ=0.5L
Imax |  |  | 0.0500 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0250 |  |  | 0.0751 |  | 0.0500 |  |  | 0.0626 |  |  |  | 0.0500 | 0.0417 |  | 0.0459
In |  |  | 0.0333 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0167 |  |  | 0.0500 |  | 0.0667 |  |  | 0.0584 |  |  |  | 0.0500 | 0.0834 |  | 0.0667
0.1In |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.1001 |  | 0.0000 |  |  | 0.0501 |  |  |  | 0.0000 | 0.1001 |  | 0.0501
sinθ=0.5C
Imax |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  | --
In |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  | --
0.1In |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  | --
负载电流 In sinφ/sinθ=1 不平衡负载与平衡负载时误差之差/%
A相 |  |  |  | -0.0514 | [5 empty] | B相 |  |  | -0.0848 | [5 empty] | C相 |  |  | -0.1056
7.时钟日计时误差： | [7 empty] | /
检定、校准原始： | [24 empty] | 检定证书： |  |  | 校准证书：无
测量结果/Hz | [22 empty] | 平均值 Hz |  |  | 时钟日计时误差：
1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5
― | [5 empty] | ― |  |  |  |  | ― |  |  |  | ― |  |  |  |  | ― |  |  | ―
日计时误差/(s/d) | [8 empty] | 按0.1级修约，小数点后两位。
2、校准结果的扩展不确定度 |  |  | 检定校准原始，校准证书：
|  |  | 相线 |  |  |  |  | 负载 |  |  |  | 负载电流 | [5 empty] | 功率因数 |  |  |  | Urel(k=2)
|  |  | 单相 |  |  |  |  | / |  |  |  | 0.01In～Imax | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0.012% |  | 0.013%
[8 empty] | / |  |  |  | 0.02In～Imax | [5 empty] | 0.5L、0.8C |  |  |  | 0.012% |  | 0.013%
[8 empty] | / |  |  |  | 0.1In～Imax | [5 empty] | 0.5C |  |  |  | 0.018% |  | 0.013%
[8 empty] | / |  |  |  | 0.1In～Imax | [5 empty] | 0.25L |  |  |  | 0.035% |  | 0.013%
|  |  | 相线 |  |  |  |  | 负载 |  |  |  | 负载电流 | [5 empty] | 功率因数 |  |  |  | Urel(k=2)
|  |  | 三相四线 |  |  |  |  | 平衡负载 |  |  |  | 0.01In～Imax | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0.013% |  | 0.013%
[8 empty] | 平衡负载 |  |  |  | 0.02In～Imax | [5 empty] | 0.5L、0.8C、0.5C |  |  |  | 0.013% |  | 0.013%
[8 empty] | 平衡负载 |  |  |  | 0.1In～Imax | [5 empty] | 0.25L |  |  |  | 0.039% |  | 0.013%
[8 empty] | 不平衡负载 |  |  |  | 0.05In～Imax | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0.013% |  | 0.013%
[8 empty] | 不平衡负载 |  |  |  | 0.1In～Imax | [5 empty] | 0.5L |  |  |  | 0.018% |  | 0.018%
|  |  | 相线 |  |  |  |  | 负载 |  |  |  | 负载电流 | [5 empty] | 功率因数 |  |  |  | Urel(k=2)
|  |  | 三相三线 |  |  |  |  | 平衡负载 |  |  |  | 0.01In～Imax | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0.014% |  | 0.013%
[8 empty] | 平衡负载 |  |  |  | 0.02In～Imax | [5 empty] | 0.5L、0.8C |  |  |  | 0.014% |  | 0.013%
[8 empty] | 平衡负载 |  |  |  | 0.02In～Imax | [5 empty] | 0.5C |  |  |  | 0.019% |  | 0.013%
[8 empty] | 平衡负载 |  |  |  | 0.1In～Imax | [5 empty] | 0.25L |  |  |  | 0.036% |  | 0.013%
[8 empty] | 不平衡负载 |  |  |  | 0.05In～Imax | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0.014% |  | 0.013%
[8 empty] | 不平衡负载 |  |  |  | 0.1In～Imax | [5 empty] | 0.5L |  |  |  | 0.019% |  | 0.018%
5、基本误差：
5.基本误差： | 算法同互感器接入
检定、校准原始 | [24 empty] | 检定、校准证书：
A) 正向有功 | [6 empty] | 直接接入 | [17 empty] | A)正向有功
单相/三相平衡负载 基本误差/% | [24 empty] | 单相/三相平衡负载 基本误差/%
负载 电流 |  |  | cosφ=1 | [8 empty] | cosφ=0.5L | [8 empty] | cosφ=0.8C |  |  |  | 负载电流 | [5 empty] | cosφ=1 |  |  |  |  | cosφ=0.5L |  |  |  |  | cosφ=0.8C
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  |  | 1 | 2 |  | 平均值 | Imax | [5 empty] | -0.05 |  |  |  |  | -0.05 |  |  |  |  | +0.00
Imax |  |  | -0.0276 |  |  | -0.0241 |  |  | -0.0259 |  |  | -0.0267 |  | -0.0267 |  |  | -0.0267 |  |  |  | -0.0250 | -0.0250 |  | -0.0250 | 0.5Imax | [5 empty] | +0.00 |  |  |  |  | +0.00 |  |  |  |  | -0.05
0.5Imax |  |  | -0.0200 |  |  | -0.0200 |  |  | -0.0200 |  |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  |  | -0.0333 | -0.0250 |  | -0.0292 | Ib | [5 empty] | +0.00 |  |  |  |  | +0.05 |  |  |  |  | -0.05
Ib |  |  | -0.0125 |  |  | -0.0125 |  |  | -0.0125 |  |  | 0.0500 |  | 0.0500 |  |  | 0.0500 |  |  |  | -0.0333 | -0.0500 |  | -0.0417 | 0.2Ib | [5 empty] | -- |  |  |  |  | -0.10 |  |  |  |  | -0.05
0.2Ib |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  | 0.1001 |  | -0.2991 |  |  | -0.0995 |  |  |  | -0.0500 | -0.0500 |  | -0.0500 | 0.1Ib | [5 empty] | +0.00 |  |  |  |  | +0.05 |  |  |  |  | -0.05
0.1Ib |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  | 0.1001 |  |  | 0.0501 |  |  |  | -0.0999 | 0.0000 |  | -0.0500 | 0.05Ib | [5 empty] | +0.00 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | --
0.05Ib |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  | -- | 不平衡负载 基本误差/%
不平衡负载 基本误差/% | [24 empty] | 负载电流 |  |  | A相 |  |  |  |  | B相 | [6 empty] | C相
负载 电流 |  |  | A相 | [8 empty] | B相 | [8 empty] | C相 | [6 empty] | cosθ=1 |  | cosθ=0.5L |  |  | cosθ=1 |  |  |  | cosθ=0.5L |  |  | cosθ=1 |  |  | cosθ=0.5L
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  |  | 1 | 2 |  | 平均值 | Imax |  |  | +0.00 |  | -0.05 |  |  | -0.05 |  |  |  | -0.05 |  |  | +0.00 |  |  | +0.05
cosθ=1 | [24 empty] | Ib |  |  | +0.00 |  | +0.15 |  |  | -0.05 |  |  |  | +0.00 |  |  | +0.00 |  |  | +0.15
Imax |  |  | 0.0100 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0050 |  |  | -0.0500 |  | -0.0500 |  |  | -0.0500 |  |  |  | 0.0000 | -0.0400 |  | -0.0200 | 0.2Ib |  |  | -- |  | +0.25 |  |  | -- |  |  |  | +0.00 |  |  | -- |  |  | +0.10
Ib |  |  | 0.0333 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0167 |  |  | -0.0333 |  | -0.0666 |  |  | -0.0500 |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.1Ib |  |  | +0.00 |  | -- |  |  | -0.05 |  |  |  | -- |  |  | +0.00 |  |  | --
0.1Ib |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | -0.0999 |  | 0.0000 |  |  | -0.0500 |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 负载电流 Ib cosφ/cosθ=1 不平衡负载与平衡负载时误差之差/%
cosθ=0.5L | [24 empty] | A相 |  |  | +0.00 |  |  | B相 |  |  |  | -0.05 |  |  | C相 |  |  |  | +0.00
Imax |  |  | -0.0400 |  |  | -0.0400 |  |  | -0.0400 |  |  | -0.0600 |  | -0.0400 |  |  | -0.0500 |  |  |  | 0.0600 | 0.0801 |  | 0.0701
Ib |  |  | 0.1502 |  |  | 0.1001 |  |  | 0.1252 |  |  | -0.0500 |  | 0.0000 |  |  | -0.0250 |  |  |  | 0.1502 | 0.1001 |  | 0.1252
0.2Ib |  |  | 0.3009 |  |  | 0.2004 |  |  | 0.2507 |  |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  |  | 0.1001 | 0.1001 |  | 0.1001
负载电流 Ib cosφ/cosθ=1 不平衡负载与平衡负载时误差之差/%
A相 |  |  |  | +0.0292 | [5 empty] | B相 |  |  | -0.0375 | [5 empty] | C相 |  |  | +0.0125
[23 empty] | 第3页 共5页 |  | 检定、校准证书：
B) 反向有功 | [6 empty] | 直接接入 | [17 empty] | B)反向有功
单相/三相平衡负载 基本误差/% | [24 empty] | 单相/三相平衡负载 基本误差/%
负载 电流 |  |  | cosφ=1 | [8 empty] | cosφ=0.5L | [8 empty] | cosφ=0.8C |  |  |  | 负载电流 | [5 empty] | cosφ=1 |  |  |  |  | cosφ=0.5L |  |  |  |  | cosφ=0.8C
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  |  | 1 | 2 |  | 平均值 | Imax | [5 empty] | -0.10 |  |  |  |  | -0.05 |  |  |  |  | -0.15
Imax |  |  | -0.1309 |  |  | -0.0517 |  |  | -0.0913 |  |  | -0.0267 |  | -0.0267 |  |  | -0.0267 |  |  |  | -0.0541 | -0.1996 |  | -0.1269 | 0.5Imax | [5 empty] | +0.00 |  |  |  |  | +0.00 |  |  |  |  | +0.00
0.5Imax |  |  | -0.0067 |  |  | -0.0133 |  |  | -0.0100 |  |  | 0.0125 |  | 0.0250 |  |  | 0.0188 |  |  |  | -0.0167 | -0.0250 |  | -0.0209 | Ib | [5 empty] | +0.00 |  |  |  |  | +0.05 |  |  |  |  | -0.05
Ib |  |  | -0.0125 |  |  | 0.0000 |  |  | -0.0063 |  |  | 0.0500 |  | 0.0500 |  |  | 0.0500 |  |  |  | -0.0333 | -0.0333 |  | -0.0333 | 0.2Ib | [5 empty] | -- |  |  |  |  | +0.10 |  |  |  |  | +0.00
0.2Ib |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  | 0.1001 |  | 0.1001 |  |  | 0.1001 |  |  |  | -0.0500 | 0.0000 |  | -0.0250 | 0.1Ib | [5 empty] | +0.00 |  |  |  |  | +0.10 |  |  |  |  | -0.05
0.1Ib |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.1001 |  | 0.1001 |  |  | 0.1001 |  |  |  | -0.0999 | 0.0000 |  | -0.0500 | 0.05Ib | [5 empty] | +0.00 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | --
0.05Ib |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  | -- | 不平衡负载 基本误差/%
不平衡负载 基本误差/% | [24 empty] | 负载电流 |  |  | A相 |  |  |  |  | B相 | [6 empty] | C相
负载 电流 |  |  | A相 | [8 empty] | B相 | [8 empty] | C相 | [6 empty] | cosθ=1 |  | cosθ=0.5L |  |  | cosθ=1 |  |  |  | cosθ=0.5L |  |  | cosθ=1 |  |  | cosθ=0.5L
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  |  | 1 | 2 |  | 平均值 | Imax |  |  | +0.00 |  | -0.05 |  |  | -0.05 |  |  |  | -0.05 |  |  | +0.00 |  |  | +0.05
cosθ=1 | [24 empty] | Ib |  |  | +0.00 |  | +0.15 |  |  | -0.05 |  |  |  | +0.00 |  |  | +0.00 |  |  | +0.10
Imax |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | -0.0500 |  | -0.0600 |  |  | -0.0550 |  |  |  | 0.0000 | -0.0100 |  | -0.0050 | 0.2Ib |  |  | -- |  | +0.25 |  |  | -- |  |  |  | +0.00 |  |  | -- |  |  | +0.05
Ib |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | -0.0333 |  | -0.0333 |  |  | -0.0333 |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.1Ib |  |  | +0.00 |  | -- |  |  | +0.00 |  |  |  | -- |  |  | +0.00 |  |  | --
0.1Ib |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 负载电流 Ib cosφ/cosθ=1 不平衡负载与平衡负载时误差之差/%
cosθ=0.5L | [24 empty] | A相 |  |  | +0.00 |  |  | B相 |  |  |  | -0.05 |  |  | C相 |  |  |  | +0.00
Imax |  |  | -0.0400 |  |  | -0.0600 |  |  | -0.0500 |  |  | -0.0600 |  | -0.0400 |  |  | -0.0500 |  |  |  | 0.0400 | 0.0400 |  | 0.0400
Ib |  |  | 0.1001 |  |  | 0.1502 |  |  | 0.1252 |  |  | 0.0000 |  | -0.0500 |  |  | -0.0250 |  |  |  | 0.1001 | 0.0500 |  | 0.0751
0.2Ib |  |  | 0.2004 |  |  | 0.3009 |  |  | 0.2507 |  |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  |  | 0.1001 | 0.0000 |  | 0.0501
负载电流 Ib cosφ/cosθ=1 不平衡负载与平衡负载时误差之差/%
A相 |  |  |  | +0.0063 | [5 empty] | B相 |  |  | -0.0270 | [5 empty] | C相 |  |  | +0.0063
检定、校准证书：
C) 正向无功 | [6 empty] | 直接接入 | [17 empty] | C) |  | 正向无功
单相/三相平衡负载 基本误差/% | [24 empty] | 单相/三相平衡负载 基本误差/%
负载 电流 |  |  | sinφ=1 | [8 empty] | sinφ=0.5L | [8 empty] | sinφ=0.5C |  |  |  | 负载电流 |  |  | sinφ=1 |  |  | sinφ=0.5L |  |  |  | sinφ=0.5C |  |  | sinφ=0.25L |  |  |  | sinφ=0.25C
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  |  | 1 | 2 |  | 平均值 | Imax |  |  | +0.4 |  |  | -1.0 |  |  |  | +1.0 |  |  | -- |  |  |  | --
Imax |  |  | -0.0241 |  |  | 0.7760 |  |  | 0.3760 |  |  | -1.4325 |  | -0.5371 |  |  | -0.9848 |  |  |  | 1.1122 | 1.0441 |  | 1.0782 | 0.5Imax |  |  | -0.6 |  |  | +0.0 |  |  |  | +0.0 |  |  | -- |  |  |  | --
0.5Imax |  |  | -0.0133 |  |  | -1.2833 |  |  | -0.6483 |  |  | -0.0500 |  | -0.0625 |  |  | -0.0563 |  |  |  | 0.0125 | 0.0125 |  | 0.0125 | Ib |  |  | +0.0 |  |  | +0.0 |  |  |  | +0.0 |  |  | -- |  |  |  | --
Ib |  |  | 0.0000 |  |  | -0.0125 |  |  | -0.0063 |  |  | -0.0500 |  | -0.0749 |  |  | -0.0625 |  |  |  | 0.0751 | 0.0500 |  | 0.0626 | 0.2Ib |  |  | -- |  |  | +0.0 |  |  |  | +0.2 |  |  | -- |  |  |  | --
0.2Ib |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -0.0999 |  | -0.0999 |  |  | -0.0999 |  |  |  | 0.1001 | 0.2004 |  | 0.1503 | 0.1Ib |  |  | +0.0 |  |  | +0.0 |  |  |  | +0.2 |  |  | -- |  |  |  | --
0.1Ib |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | -0.0999 |  | -0.0999 |  |  | -0.0999 |  |  |  | 0.1001 | 0.1001 |  | 0.1001 | 0.05Ib |  |  | +0.0 |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  | --
0.05Ib |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  | -- | 不平衡负载 基本误差/%
负载 电流 |  |  | sinφ=0.25L | [12 empty] | sinφ=0.25C | [8 empty] | 负载电流 |  | A相 |  |  |  |  | B相 | [6 empty] | C相
|  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 平均值 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 平均值 |  |  |  | sinθ=1 | sinθ=0.5L | sinθ=0.5C |  |  | sinθ=1 |  | sinθ=0.5L |  |  | sinθ=0.5C |  | sinθ=1 |  | sinθ=0.5L |  |  | sinθ=0.5C
Ib |  |  | -- |  |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- |  | -- |  | Imax |  | +0.0 | +0.0 | -- |  |  | +0.0 |  | +0.0 |  |  | -- |  | +0.0 |  | -0.4 |  |  | --
不平衡负载 基本误差/% | [24 empty] | Ib |  | +0.0 | +0.0 | -- |  |  | +0.0 |  | +0.0 |  |  | -- |  | +0.0 |  | +0.0 |  |  | --
负载 电流 |  |  | A相 | [8 empty] | B相 | [8 empty] | C相 |  |  |  | 0.2Ib |  | -- | -0.2 | -- |  |  | -- |  | +0.0 |  |  | -- |  | -- |  | +0.0 |  |  | --
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  |  | 1 | 2 |  | 平均值 | 0.1Ib |  | +0.0 | -- | -- |  |  | +0.0 |  | -- |  |  | -- |  | +0.0 |  | -- |  |  | --
sinθ=1 | [24 empty] | 负载电流 Ib sinφ/sinθ=1 不平衡负载与平衡负载时误差之差/%
Imax |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | -0.0500 |  | -0.0600 |  |  | -0.0550 |  |  |  | -0.0100 | -0.0100 |  | -0.0100 | A相 |  |  | +0.0 |  |  | B相 |  |  |  | +0.0 |  |  | C相 |  |  |  | +0.0
Ib |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0333 |  |  | 0.0167 |  |  | -0.0333 |  | -0.0333 |  |  | -0.0333 |  |  |  | 0.0000 | 0.0333 |  | 0.0167
0.1Ib |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  | -0.1996 |  |  | -0.0998 |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
sinθ=0.5L
Imax |  |  | 0.0400 |  |  | 0.0600 |  |  | 0.0500 |  |  | -0.0400 |  | -0.0600 |  |  | -0.0500 |  |  |  | -0.4579 | -0.3190 |  | -0.3885
Ib |  |  | -0.0999 |  |  | -0.0999 |  |  | -0.0999 |  |  | -0.0999 |  | -0.0500 |  |  | -0.0750 |  |  |  | -0.0500 | -0.0999 |  | -0.0750
0.2Ib |  |  | -0.1996 |  |  | -0.1996 |  |  | -0.1996 |  |  | -0.0999 |  | 0.0000 |  |  | -0.0500 |  |  |  | -0.0999 | 0.0000 |  | -0.0500
sinθ=0.5C
Imax |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  | --
Ib |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  | --
0.2Ib |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  | --
负载电流 Ib sinφ/sinθ=1 不平衡负载与平衡负载时误差之差/%
A相 |  |  |  | +0.0230 | [5 empty] | B相 |  |  | -0.0270 | [5 empty] | C相 |  |  | +0.0230
D) 反向无功 | [6 empty] | 直接接入 | [17 empty] | 检定、校准证书：
单相/三相平衡负载 基本误差/% | [24 empty] | D) |  | 反向无功
负载 电流 |  |  | sinφ=1 | [8 empty] | sinφ=0.5L | [8 empty] | sinφ=0.5C |  |  |  | 单相/三相平衡负载 基本误差/%
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  |  | 1 | 2 |  | 平均值 | 负载电流 |  |  | sinφ=1 |  |  | sinφ=0.5L |  |  |  | sinφ=0.5C |  |  | sinφ=0.25L |  |  |  | sinφ=0.25C
Imax |  |  | -0.0207 |  |  | -0.5470 |  |  | -0.2839 |  |  | -0.0200 |  | -0.0267 |  |  | -0.0234 |  |  |  | 0.2138 | 0.0133 |  | 0.1136 | Imax |  |  | -0.2 |  |  | +0.0 |  |  |  | +0.2 |  |  | -- |  |  |  | --
0.5Imax |  |  | -0.0133 |  |  | -1.0127 |  |  | -0.5130 |  |  | -0.0375 |  | -0.0500 |  |  | -0.0438 |  |  |  | 0.0000 | 0.0125 |  | 0.0063 | 0.5Imax |  |  | -0.6 |  |  | +0.0 |  |  |  | +0.0 |  |  | -- |  |  |  | --
Ib |  |  | -0.0125 |  |  | -0.0125 |  |  | -0.0125 |  |  | -0.0500 |  | -0.0749 |  |  | -0.0625 |  |  |  | 0.0500 | 0.0500 |  | 0.0500 | Ib |  |  | +0.0 |  |  | +0.0 |  |  |  | +0.0 |  |  | -- |  |  |  | --
0.2Ib |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -0.0999 |  | -0.0999 |  |  | -0.0999 |  |  |  | 0.1001 | 0.1001 |  | 0.1001 | 0.2Ib |  |  | -- |  |  | +0.0 |  |  |  | +0.2 |  |  | -- |  |  |  | --
0.1Ib |  |  | 0.0000 |  |  | -0.2991 |  |  | -0.1496 |  |  | -0.0999 |  | -0.0999 |  |  | -0.0999 |  |  |  | 0.1001 | 0.1001 |  | 0.1001 | 0.1Ib |  |  | -0.2 |  |  | +0.0 |  |  |  | +0.2 |  |  | -- |  |  |  | --
0.05Ib |  |  | 0.1001 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0501 |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  | -- | 0.05Ib |  |  | +0.0 |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  | --
负载 电流 |  |  | sinφ=0.25L | [12 empty] | sinφ=0.25C | [8 empty] | 不平衡负载 基本误差/%
|  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 平均值 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 平均值 |  | 负载电流 |  | A相 |  |  |  |  | B相 | [6 empty] | C相
Ib |  |  | -- |  |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  | sinθ=1 | sinθ=0.5L | sinθ=0.5C |  |  | sinθ=1 |  | sinθ=0.5L |  |  | sinθ=0.5C |  | sinθ=1 |  | sinθ=0.5L |  |  | sinθ=0.5C
不平衡负载 基本误差/% | [24 empty] | Imax |  | +0.0 | +0.0 | -- |  |  | +0.0 |  | +0.0 |  |  | -- |  | +0.0 |  | -0.6 |  |  | --
负载 电流 |  |  | A相 | [8 empty] | B相 | [8 empty] | C相 |  |  |  | Ib |  | +0.0 | +0.0 | -- |  |  | +0.0 |  | +0.0 |  |  | -- |  | +0.0 |  | +0.0 |  |  | --
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 平均值 |  |  |  | 1 | 2 |  | 平均值 | 0.2Ib |  | -- | -0.2 | -- |  |  | -- |  | +0.0 |  |  | -- |  | -- |  | +0.0 |  |  | --
sinθ=1 | [24 empty] | 0.1Ib |  | +0.0 | -- | -- |  |  | +0.0 |  | -- |  |  | -- |  | +0.0 |  | -- |  |  | --
Imax |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | -0.0500 |  | -0.0600 |  |  | -0.0550 |  |  |  | -0.0100 | 0.0000 |  | -0.0050 | 负载电流 Ib sinφ/sinθ=1 不平衡负载与平衡负载时误差之差/%
Ib |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | -0.0333 |  | -0.0333 |  |  | -0.0333 |  |  |  | 0.0000 | 0.0333 |  | 0.0167 | A相 |  |  | +0.0 |  |  | B相 |  |  |  | +0.0 |  |  | C相 |  |  |  | +0.0
0.1Ib |  |  | 0.1001 |  |  | 0.0000 |  |  | 0.0501 |  |  | -0.0999 |  | 0.0000 |  |  | -0.0500 |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
sinθ=0.5L
Imax |  |  | 0.0400 |  |  | 0.0600 |  |  | 0.0500 |  |  | -0.0400 |  | -0.0600 |  |  | -0.0500 |  |  |  | -0.7543 | -0.6359 |  | -0.6951
Ib |  |  | -0.0999 |  |  | -0.0500 |  |  | -0.0750 |  |  | -0.0999 |  | -0.0500 |  |  | -0.0750 |  |  |  | -0.0500 | -0.0500 |  | -0.0500
0.2Ib |  |  | -0.1996 |  |  | -0.1996 |  |  | -0.1996 |  |  | -0.0999 |  | 0.0000 |  |  | -0.0500 |  |  |  | -0.0999 | 0.0000 |  | -0.0500
sinθ=0.5C
Imax |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  | --
Ib |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  | --
0.2Ib |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  | --
负载电流 Ib sinφ/sinθ=1 不平衡负载与平衡负载时误差之差/%
A相 |  |  |  | +0.0125 | [5 empty] | B相 |  |  | -0.0208 | [5 empty] | C相 |  |  | +0.0292
2、校准结果的扩展不确定度 |  |  | 检定、校准原始，校准证书
|  |  | 相线 |  |  |  |  | 负载 |  |  |  | 负载电流 | [5 empty] | 功率因数 |  |  |  | Urel(k=2)
|  |  | 单相 |  |  |  |  | / |  |  |  | 0.05Ib～Imax | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0.012% |  | 0.013%
[8 empty] | / |  |  |  | 0.1Ib～Imax | [5 empty] | 0.5L、0.8C |  |  |  | 0.012% |  | 0.013%
[8 empty] | / |  |  |  | 0.2Ib～Ib | [5 empty] | 0.5C |  |  |  | 0.018% |  | 0.013%
[8 empty] | / |  |  |  | 0.2Ib～Ib | [5 empty] | 0.25L |  |  |  | 0.035% |  | 0.013%
|  |  | 相线 |  |  |  |  | 负载 |  |  |  | 负载电流 | [5 empty] | 功率因数 |  |  |  | Urel(k=2)
|  |  | 三相四线 |  |  |  |  | 平衡负载 |  |  |  | 0.05Ib～Imax | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0.013% |  | 0.013%
[8 empty] | 平衡负载 |  |  |  | 0.1Ib～Imax | [5 empty] | 0.5L、0.8C、0.5C |  |  |  | 0.013% |  | 0.013%
[8 empty] | 平衡负载 |  |  |  | 0.1Ib～Imax | [5 empty] | 0.25L |  |  |  | 0.039% |  | 0.013%
[8 empty] | 不平衡负载 |  |  |  | 0.1Ib～Imax | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0.013% |  | 0.013%
[8 empty] | 不平衡负载 |  |  |  | 0.2Ib～Imax | [5 empty] | 0.5L |  |  |  | 0.018% |  | 0.018%
|  |  | 相线 |  |  |  |  | 负载 |  |  |  | 负载电流 | [5 empty] | 功率因数 |  |  |  | Urel(k=2)
|  |  | 三相三线 |  |  |  |  | 平衡负载 |  |  |  | 0.05Ib～Imax | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0.014% |  | 0.013%
[8 empty] | 平衡负载 |  |  |  | 0.1Ib～Imax | [5 empty] | 0.5L、0.8C |  |  |  | 0.014% |  | 0.013%
[8 empty] | 平衡负载 |  |  |  | 0.1Ib～Imax | [5 empty] | 0.5C |  |  |  | 0.019% |  | 0.013%
[8 empty] | 平衡负载 |  |  |  | 0.1Ib～Imax | [5 empty] | 0.25L |  |  |  | 0.036% |  | 0.013%
[8 empty] | 不平衡负载 |  |  |  | 0.1Ib～Imax | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0.014% |  | 0.013%
[8 empty] | 不平衡负载 |  |  |  | 0.2Ib～Imax | [5 empty] | 0.5L |  |  |  | 0.019% |  | 0.018%
Note on A29: good: 小数点一般四位
Note on A31: good: 方案中固定成蓝色表格样式
Note on A33: good: 与经互感器接入测试点有区别。Ib In区别
Note on AW34: good: 为原始记录的修约化整值
Note on A52: good: 负载电流 In cosθ=1与In的cosφ=1平均值之差,详细看公式。
Note on AE145: good: 小数点后4位
Note on AO145: good: 取日计时误差/(s/d)或者/
Note on A150: good: 建议数据录入中选择
Note on A179: good: 与经互感器接入测试点有区别。Ib In区别
Note on A289: good: 数据录入中选择

## JJG 597-2005 交流电能表检定装置
规程名称： | JJG 597-2005 交流电能表检定装置 |  | 系统支持文件上传即可，不需要
检定项目
检定项目 检定类别 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中的检验
直观检查 | + | + | +
绝缘电阻 | + | + | ±
工频耐压试验 | ± | - | -
通电检查 | + | + | +
装置的磁场 | + | - | -
监视示值误差 | + | + | ±
调节范围 | + | + | -
调节细度 | + | + | -
相互影响 | + | + | -
相序 | + | - | -
对称度 | + | + | -
波形失真度 | + | + | ±
功率稳定度 | + | + | -
基本误差 | + | + | +
装置的测量重复性 | + | + | +
多路输出的一致性 | + | + | -
负载影响 | ± | - | -
同名端钮间电位差 | + | - | -
相间交变磁场影响 | ± | - | -
短期稳定性变差 | + |  | -
检定周期内变差 | - | + | ±
注：符号“+”表示必须检定，“-”表示可不检定，±为必要时选做。

## JJG-313-2010测量用电流互感器
规程名称： | JJG-313-2010《测量用电流互感器》 |  |  | 校准证书，没有不确定度
直阻仪检定项目
检定项目 检定类别 | 首次检定 | 周期检定 | 备注
外观检查 | + | + | 合格、不合格、/
绝缘电阻测量 | + | - | 合格、不合格、/
工频耐压试验 | + | - | 不测
退磁 | + | + | 不测
绕组极性检查 | + | - | 正确、不正确 | 默认为正确
基本误差测量 | + | + | 分类：变比测试和误差测试
稳定性试验 | - | + | 不测
注：符号“+”表示必须检定，“-”表示可不检定。
基本误差-变比测试 |  |  |  | 检定证书 |  |  |  | 校准证书
CT变比测量示值 | CT变比标准值 |  |  | CT变比测量示值 | CT变比标准值 |  |  | CT变比测量示值 | CT变比标准值
100.0:5.001 | 100.0:5.0000 |  |  | 100.0:5.001 | 100.0:5.0000 |  |  | 100.0:5.001 | 100.0:5.0000
200.0:5.001 | 200.0:5.0000 |  |  | 200.0:5.001 | 200.0:5.0000 |  |  | 200.0:5.001 | 200.0:5.0000
600.0:5.000 | 600.0:5.0000 |  |  | 600.0:5.000 | 600.0:5.0000 |  |  | 600.0:5.000 | 600.0:5.0000
800.0:5.001 | 800.0:5.0000 |  |  | 800.0:5.001 | 800.0:5.0000 |  |  | 800.0:5.001 | 800.0:5.0000
1000.0:5.001 | 1000.0:5.0000 |  |  | 1000.0:5.001 | 1000.0:5.0000 |  |  | 1000.0:5.001 | 1000.0:5.0000
1200.0:5.001 | 1200.0:5.0000 |  |  | 1200.0:5.001 | 1200.0:5.0000 |  |  | 1200.0:5.001 | 1200.0:5.0000
1500.0:5.001 | 1500.0:5.0000 |  |  | 1500.0:5.001 | 1500.0:5.0000 |  |  | 1500.0:5.001 | 1500.0:5.0000
2000.0:5.000 | 2000.0:5.0000 |  |  | 2000.0:5.000 | 2500.0:5.0000 |  |  | 2000.0:5.000 | 2500.0:5.0000
2500.0:4.999 | 2500.0:5.0000 |  |  | 2500.0:4.999 | 2500.0:5.0000 |  |  | 2500.0:4.999 | 2500.0:5.0000
3000.0:5.000 | 3000.0:5.0000 |  |  | 3000.0:5.000 | 3000.0:5.0000 |  |  | 3000.0:5.000 | 3000.0:5.0000
4000.0:5.000 | 4000.0:5.0000 |  |  | 4000.0:5.000 | 4000.0:5.0000 |  |  | 4000.0:5.000 | 4000.0:5.0000
600.0:1.000 | 600.0:1.0000 |  |  | 600.0:1.000 | 600.0:1.0000 |  |  | 600.0:1.000 | 600.0:1.0000
800.0:1.000 | 800.0:1.000 |  |  | 1200.0:1.000 | 1200.0:1.0000 |  |  | 1200.0:1.000 | 1200.0:1.0000
1200.0:1.000 | 1200.0:1.0000 |  |  | 2000.0:1.000 | 1200.0:1.0000 |  |  | 2000.0:1.000 | 1200.0:1.0000
2000.0:1.000 | 2000.0:1.0000 |  |  | 2500.0:1.000 | 2500.0:1.0000 |  |  | 2500.0:1.000 | 2500.0:1.0000
2500.0:1.000 | 2500.0:1.0000 |  |  | 3000.0:1.000 | 3000.0:1.0000 |  |  | 3000.0:1.000 | 3000.0:1.0000
3000.0:1.000 | 3000.0:1.0000 |  |  | 4000.0:1.000 | 4000.0:1.0000 |  |  | 4000.0:1.000 | 4000.0:1.0000
4000.0:1.000 | 4000.0:1.0000 | [8 empty] | 是否有“测试方法”这一列，惠通盛1909282doc-原始记录中没有这一列，其他相同
比值差f的倍率因数：％
基本误差-误差测试，其模板参考证书修改。 |  |  |  |  | 相位差δ的倍率因数： ′ |  |  |  | 量限数目不确定，故而行数目不确定。 |  |  |  |  | 检定证书 | [6 empty] | 校准证书
量限 | 测试方法 | 误差 |  | 额定电流百分值 |  |  |  | 二次负荷 |  |  | 量限 | 测试方法 | 误差 |  | 额定电流百分值 |  |  |  | 二次负荷 |  | 量限 | 测试方法 | 误差 | 额定电流百分值 |  |  |  | 二次负荷
|  |  |  | 5% | 20% | 100% | 120% | VA | cosj | [5 empty] | 5% | 20% | 100% | 120% | VA | cosj |  |  |  | 5% | 20% | 100% | 120% | VA | cosj
100 —— 5 | CT分析测试仪 | f |  | -0.046 | -0.02 | 0.22 | 0.25 | 10 | 0.8 |  | 100 —— 5 | CT分析测试仪 | f |  | -0.046 | -0.02 | 0.22 | 0.25 | 10 | 0.8 | 100 —— 5 | CT分析测试仪 | f | -0.046 | -0.02 | 0.22 | 0.25 | 10 | 0.8
| 常规差流法 |  |  | -0.11 | -0.047 | -0.001 | -0.001 |  |  |  |  | 常规差流法 |  |  | -0.11 | -0.047 | -0.001 | -0.001 |  |  |  | 常规差流法 |  | -0.11 | -0.047 | -0.001 | -0.001
| 测量比对结果 |  |  | 0.064 | 0.027 | 0.221 | 0.251 |  |  |  |  | 测量比对结果 |  |  | 0.064 | 0.027 | 0.221 | 0.251 |  |  |  | 测量比对结果 |  | 0.064 | 0.027 | 0.221 | 0.251
| CT分析测试仪 | δ |  | 3.57 | 1.42 | 0.03 | 0.05 |  |  |  |  | CT分析测试仪 | δ |  | 3.57 | 1.42 | 0.03 | 0.05 |  |  |  | CT分析测试仪 | δ | 3.57 | 1.42 | 0.03 | 0.05
| 常规差流法 |  |  | 5 | 1.7 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 常规差流法 |  |  | 5 | 1.7 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 常规差流法 |  | 5 | 1.7 | 0.3 | 0.3
| 测量比对结果 |  |  | 1.43 | -0.28 | -0.27 | -0.25 |  |  |  |  | 测量比对结果 |  |  | -1.43 | -0.28 | -0.27 | -0.25 |  |  |  | 测量比对结果 |  | -1.43 | -0.28 | -0.27 | -0.25
| CT分析测试仪 | f |  | 0.028 | 0.031 | 0.046 | / | 2.5 |  |  |  | CT分析测试仪 | f |  | 0.028 | 0.031 | 0.046 | / | 2.5 |  |  | CT分析测试仪 | f | 0.028 | 0.031 | 0.046 | / | 2.5
| 常规差流法 |  |  | -0.005 | 0.005 | 0.029 | / |  |  |  |  | 常规差流法 |  |  | -0.005 | 0.005 | 0.029 | / |  |  |  | 常规差流法 |  | -0.005 | 0.005 | 0.029 | /
| 测量比对结果 |  |  | 0.033 | 0.026 | 0.017 | / |  |  |  |  | 测量比对结果 |  |  | 0.033 | 0.026 | 0.017 | / |  |  |  | 测量比对结果 |  | 0.033 | 0.026 | 0.017 | /
| CT分析测试仪 | δ |  | 2.89 | 1.74 | 0.45 | / |  |  |  |  | CT分析测试仪 | δ |  | 2.89 | 1.74 | 0.45 | / |  |  |  | CT分析测试仪 | δ | 2.89 | 1.74 | 0.45 | /
| 常规差流法 |  |  | 3.6 | 1.8 | 0.5 | / |  |  |  |  | 常规差流法 |  |  | 3.6 | 1.8 | 0.5 | / |  |  |  | 常规差流法 |  | 3.6 | 1.8 | 0.5 | /
| 测量比对结果 |  |  | -0.71 | -0.06 | -0.05 | / |  |  |  |  | 测量比对结果 |  |  | -0.71 | -0.06 | -0.05 | / |  |  |  | 测量比对结果 |  | -0.71 | -0.06 | -0.05 | /
600 —— 5 | CT分析测试仪 | f |  | -0.176 | -0.108 | -0.017 | -0.015 | 10 |  |  | 600 —— 5 | CT分析测试仪 | f |  | -0.176 | -0.108 | -0.017 | -0.015 | 10 |  | 600 —— 5 | CT分析测试仪 | f | -0.176 | -0.108 | -0.017 | -0.015 | 10
| 常规差流法 |  |  | -0.268 | -0.101 | -0.017 | -0.013 |  |  |  |  | 常规差流法 |  |  | -0.268 | -0.101 | -0.017 | -0.013 |  |  |  | 常规差流法 |  | -0.268 | -0.101 | -0.017 | -0.013
| 测量比对结果 |  |  | 0.092 | -0.007 | 0 | -0.002 |  |  |  |  | 测量比对结果 |  |  | 0.092 | -0.007 | 0 | -0.002 |  |  |  | 测量比对结果 |  | 0.092 | -0.007 | 0 | -0.002
| CT分析测试仪 | δ |  | 5.59 | 1.42 | 0 | 0 |  |  |  |  | CT分析测试仪 | δ |  | 5.59 | 1.42 | 0 | 0 |  |  |  | CT分析测试仪 | δ | 5.59 | 1.42 | 0 | 0
| 常规差流法 |  |  | 8.4 | 1.7 | 0.4 | 0.5 |  |  |  |  | 常规差流法 |  |  | 8.4 | 1.7 | 0.4 | 0.5 |  |  |  | 常规差流法 |  | 8.4 | 1.7 | 0.4 | 0.5
| 测量比对结果 |  |  | -2.81 | -0.28 | -0.4 | -0.5 |  |  |  |  | 测量比对结果 |  |  | -2.81 | -0.28 | -0.4 | -0.5 |  |  |  | 测量比对结果 |  | -2.81 | -0.28 | -0.4 | -0.5
| CT分析测试仪 | f |  | 0.011 | 0.02 | 0.046 | / | 2.5 |  |  |  | CT分析测试仪 | f |  | 0.011 | 0.02 | 0.046 | / | 2.5 |  |  | CT分析测试仪 | f | 0.011 | 0.02 | 0.046 | / | 2.5
| 常规差流法 |  |  | -0.03 | 0.006 | 0.045 | / |  |  |  |  | 常规差流法 |  |  | -0.03 | 0.006 | 0.045 | / |  |  |  | 常规差流法 |  | -0.03 | 0.006 | 0.045 | /
| 测量比对结果 |  |  | 0.041 | 0.014 | 0.001 | / |  |  |  |  | 测量比对结果 |  |  | 0.041 | 0.014 | 0.001 | / |  |  |  | 测量比对结果 |  | 0.041 | 0.014 | 0.001 | /
| CT分析测试仪 | δ |  | 3.8 | 2.31 | 0.42 | / |  |  |  |  | CT分析测试仪 | δ |  | 3.8 | 2.31 | 0.42 | / |  |  |  | CT分析测试仪 | δ | 3.8 | 2.31 | 0.42 | /
| 常规差流法 |  |  | 6.4 | 3.4 | 1.7 | / |  |  |  |  | 常规差流法 |  |  | 6.4 | 3.4 | 1.7 | / |  |  |  | 常规差流法 |  | 6.4 | 3.4 | 1.7 | /
| 测量比对结果 |  |  | -2.6 | -1.09 | -1.28 | / |  |  |  |  | 测量比对结果 |  |  | -2.6 | -1.09 | -1.28 | / |  |  |  | 测量比对结果 |  | -2.6 | -1.09 | -1.28 | /
Note on B15: good: 方案中固化
Note on B37: good: 方案中程序固定 测量比对结果取绝对值
Note on C37: good: 方案中程序固定
Note on I38: good: 下拉，10、 5、 2.5
Note on J38: good: 下拉 0.8
Note on T38: good: 下拉，10、 5、 2.5
Note on U38: good: 下拉 0.8
Note on AF38: good: 下拉，10、 5、 2.5
Note on AG38: good: 下拉 0.8
Note on E40: good: 方案中固定

## JJF 1075-2001 钳形电流表校准规范
| JJF 1075-2001 《钳形电流表校准规范》 |  |  |  | 校准书
检定项目
检定项目 检定类别 |  | 首次检定 | 周期检定 | 备注
外观检测 |  |  |  | 合格、不合格、/
绝缘电阻 |  |  |  | 合格、不合格、/
基本误差 | 探头 |  |  | 数据录入
钳形表
显示能力 |  |  |  | 合格、不合格、/
注：符号“+”表示必须检定，“-”表示可不检定。
基本误差 | 行数不固定 | [12 empty] | 检定证书 |  | 检定证书没有校准结果不确定度 |  |  |  | 校准证书
量程 |  | 标准电流值(A) | 电流表显示值(A) | 标准电压值(V) | 电压表显示值(V) | 电流值(A) | 计算后实际电流值(A) | 最大基本误差(%) | 引用误差(%) | 不确定度 （k=2） |  |  |  | 量程 | 标准值(A) | 显示值(A) | 最大基本误差 |  |  | 量程 | 标准值(A) | 显示值(A) | 最大基本误差 | 校准结果的不确定度（k=2）
300 | A | 0.5 | 0.514 | 0.3 | 0.315 | 30 | 30.642 | -0.87 | #VALUE! | [7 empty] | （%） | [5 empty] | （%）
|  | 1 | 1.015 | 0.6 | 0.614 | 60 | 60.4926 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 300A（10mv/A） | 30 | 30.6 | -0.87 |  |  | 300A（10mv/A） | 30 | 30.6 | -0.87 | 0.0012
(10mv/A) |  | 2.5 | 2.503 | 1.5 | 1.5 | 150 | 149.8202 |  | #VALUE! | [5 empty] | 60 | 60.5 |  |  |  |  | 60 | 60.5
|  | 4 | 4.021 | 2.4 | 2.4 | 240 | 238.7466 |  | #VALUE! | [5 empty] | 150 | 149.8 |  |  |  |  | 150 | 149.8
|  | 5 | 5.009 | 3 | 3.011 | 300 | 300.559 |  | #VALUE! | [5 empty] | 240 | 238.7 |  |  |  |  | 240 | 238.7
3000 | A | 0.5 | 0.505 | 0.3 | 0.302 | 300 | 299.0099 |  | #VALUE! | [5 empty] | 300 | 300.6 |  |  |  |  | 300 | 300.6
|  | 1 | 1.004 | 0.6 | 0.602 | 600 | 599.6016 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 3000A（1mv/A） | 300 | 299 |  |  |  | 3000A（1mv/A） | 300 | 299
(1mv/A) |  | 2.5 | 2.501 | 1.5 | 1.501 | 1500 | 1500.3998 |  | #VALUE! | [5 empty] | 600 | 599.6 |  |  |  |  | 600 | 599.6
|  | 4 | 4.006 | 2.4 | 2.401 | 2400 | 2397.4039 |  | #VALUE! | [5 empty] | 1500 | 1500.4 |  |  |  |  | 1500 | 1500.4
|  | 5 | 5.012 | 3 | 2.987 | 3000 | 2979.8484 |  | #VALUE! | [5 empty] | 2400 | 2397.4 |  |  |  |  | 2400 | 2397.4
[15 empty] | 3000 | 2979.8 |  |  |  |  | 3000 | 2979.8
钳形表 | [10 empty] | 检定证书 | [6 empty] | 校准证书
量程 |  | 标准值(A) | 显示值(A) | 最大基本误差(%) | 引用误差(%) | 绝对值 | 不确定度 （k=2） |  |  |  | 量程 | 标准值(A) | 显示值(A) | 最大基本误差 |  |  |  | 量程 | 标准值(A) | 显示值(A) | 最大基本误差 | 校准结果的不确定度（k=2）
2000 | A | 200 | 204 | -0.9 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | （%） | [6 empty] | （%）
|  | 400 | 402 |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 2000A | 200 | 204 | -0.9 |  |  |  | 2000A | 200 | 204 | -0.9 | 0.0022
|  | 800 | 804 |  | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 400 | 402 | [5 empty] | 400 | 402
|  | 1000 | 1003 |  | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | 800 | 804 | [5 empty] | 800 | 804
|  | 1600 | 1609 |  | 0.45 | 0.45 | [5 empty] | 1000 | 1003 | [5 empty] | 1000 | 1003
|  | 2000 | 1982 |  | -0.9 | 0.9 | [5 empty] | 1600 | 1609 | [5 empty] | 1600 | 1609
[12 empty] | 2000 | 1982 | [5 empty] | 2000 | 1982
Note on H15: good: 小数点后一位
Note on I15: good: 小数点后两位
Note on J15: good: 1、引用误差在原始记录中显示。 2、小数点后两位 引用误差=（计算后实际电流值-电流值）/对应量程
Note on F28: stone: 原始记录不显示
Note on G28: stone: 原始记录不显示

## JJF 1075-2001不确定算法
1、 | 项目: | 钳形表
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
| UA= | 0.05658%
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准器（电流互感器）引入的不确定度u1 | 0.01% | 正态分布 | 3 | 0.003333%
| 2 | 标准器（数字多用表8808A）引入的不确定度u2 | 0.1% | 正态分布 | 3 | 0.03333%
| 4 | 上级标准器（检电流互感器）引入的标准不确定度u4 | 0.0002% | 均匀分布 |  | 0.0001155%
| 5 | 上级标准器（检8808A）引入的标准不确定度u5 | 0.03% | 均匀分布 |  | 0.01732%
UB
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
（5）报告不确定度
扩展不确定度
1、 | 项目: | 探头
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
| UA= | 0.05658%
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 标准器（电流互感器）引入的不确定度u1 | 0.01% | 正态分布 | 3 | 0.003333%
| 2 | 标准器（数字多用表8808A）引入的不确定度u2 | 0.1% | 正态分布 | 3 | 0.03333%
| 3 | 标准器（数字多用表34410A）引入的不确定度u3 | 0.1% | 正态分布 | 3 | 0.03333%
| 4 | 上级标准器（检电流互感器）引入的标准不确定度u4 | 0.0002% | 均匀分布 |  | 0.0001155%
| 5 | 上级标准器（检8808A）引入的标准不确定度u5 | 0.03% | 均匀分布 |  | 0.01732%
| 6 | 上级标准器（检34410A）引入的标准不确定度u6 | 0.05% | 均匀分布 |  | 0.02887%
UB
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
（5）报告不确定度
扩展不确定度为：
Note on C1: good: 在探头，钳形表上ub的误差来源不同。 当前为手持分析仪
Note on C6: good: 3位小数
Note on G9: good: 3位小数
Note on B14: good: 根据项目小数位数不同
Note on C16: good: 3位小数
Note on C18: good: 3位小数
Note on C19: good: 默认等于上面的扩展不确定度，但是可以修改
Note on C21: good: 在探头，手持分析仪上ub的误差来源不同。 当前为探头
Note on C26: good: 3位小数
Note on G29: good: 3位小数
Note on B36: good: 根据项目小数位数不同
Note on C38: good: 3位小数
Note on C40: good: 3位小数
Note on C42: good: 默认等于上面的扩展不确定度，但是可以修改

## JJG970-2002《变压比电桥》
规程名称： | JJG970-2002《变压比电桥》
检定项目
检定项目 检定类别 | 首次检定 | 周期检定 | 备注
外观 | + | + | 合格、不合格、/
灵敏度 | + | + | 合格、不合格、/
变比示值 | + | + | 数据录入
标准偏差 | + | —，* | 数据录入
误差显示器 | + | + | 不做
分接头 | + | + | 不做
相序、连接组 | + | + | 即三相连接组别 数据录入
绝缘电阻 | + | + | 数值
耐压 | + | —，* | 合格、不合格、/
注：符号“+”表示检定，“-”表示不检定，“*”表示修理后必须检定
1、变比示值 | 校准 | [10 empty] | 检定证书 | [8 empty] | 校准证书
标准变比 | 显示变比 | 显示误差（%） | 计算误差（%） | 标准变比 | 显示变比 | 显示误差（%） | 计算误差（%） | 不确定度 （k=2） |  | 右面插入的批注，在证书中是否显示，待确认 |  | 标准变比 | 显示变比 | 标准变比 | 显示变比 |  | 标准变比 | 显示变比 | 标准变比 | 显示变比 | 不确定度 （k=2）
1 | 0.9999 | -0.02 | -0.01 | 80 | 79.993 | 0 | -0.00875 |  |  |  |  | 1 | 0.9999 | 80 | 79.993 |  | 1 | 0.9999 | 80 | 79.993
2 | 1.9996 | -0.01 | -0.02 | 90 | 90.005 | -0.01 | 0.0055556 |  |  |  |  | 2 | 1.9996 | 90 | 90.005 |  | 2 | 1.9996 | 90 | 90.005
3 | 2.9985 | 0 | -0.05 | 100 | 99.971 | -0.01 | -0.029 |  |  | 1、 标准变比在方案中固定。 2、 显示变比数据录入输入 3、计算误差=（显示变比-标准变比）/标准变比*100% 4、 显示误差：算法与计算误差相同，但是可以修改 5、显示误差和计算误差，小数点后两位。 要求：当重新做某一点时，只输入重做的，不需要所有都重新输入。 |  | 3 | 2.9985 | 100 | 99.971 |  | 3 | 2.9985 | 100 | 99.971
4 | 3.9988 | 0 | -0.03 | 200 | 199.93 | -0.02 | -0.035 |  |  |  |  | 4 | 3.9988 | 200 | 199.93 |  | 4 | 3.9988 | 200 | 199.93
5 | 4.9988 | 0 | -0.024 | 300 | 299.98 | -0.01 | -0.0066667 |  |  |  |  | 5 | 4.9988 | 300 | 299.98 |  | 5 | 4.9988 | 300 | 299.98
6 | 5.9946 | -0.03 | -0.09 | 400 | 399.79 | -0.02 | -0.0525 |  |  |  |  | 6 | 5.9946 | 400 | 399.79 |  | 6 | 5.9946 | 400 | 399.79
7 | 6.9958 | -0.01 | -0.06 | 500 | 499.86 | -0.03 | -0.028 |  |  |  |  | 7 | 6.9958 | 500 | 499.86 |  | 7 | 6.9958 | 500 | 499.86
8 | 7.9956 | 0 | -0.055 | 600 | 599.88 | -0.03 | -0.02 |  |  |  |  | 8 | 7.9956 | 600 | 599.88 |  | 8 | 7.9956 | 600 | 599.88
9 | 8.995 | 0 | -0.055556 | 700 | 699.76 | -0.04 | -0.034286 |  |  |  |  | 9 | 8.995 | 700 | 699.76 |  | 9 | 8.995 | 700 | 699.76
10 | 9.9953 | 0 | -0.047 | 800 | 800.89 | -0.08 | 0.11125 |  |  |  |  | 10 | 9.9953 | 800 | 800.89 |  | 10 | 9.9953 | 800 | 800.89
20 | 19.991 | -0.01 | -0.045 | 900 | 901.18 | -0.08 | 0.13111 |  |  |  |  | 20 | 19.991 | 900 | 901.18 |  | 20 | 19.991 | 900 | 901.18
30 | 29.985 | 0 | -0.05 | 1000 | 1001.4 | -0.08 | 0.14 |  |  |  |  | 30 | 29.985 | 1000 | 1001.4 |  | 30 | 29.985 | 1000 | 1001.4
40 | 39.98 | 0 | -0.05 | 25 | 24.983 | 0 | -0.068 |  |  |  |  | 40 | 39.98 | 25 | 24.983 |  | 40 | 39.98 | 25 | 24.983
50 | 49.974 | -0.02 | -0.052 | 250 | 249.87 | -0.01 | -0.052 |  |  |  |  | 50 | 49.974 | 250 | 249.87 |  | 50 | 49.974 | 250 | 249.87
60 | 59.98 | -0.02 | -0.033333 | 12 | 11.989 | -0.03 | -0.091667 |  |  |  |  | 60 | 59.98 | 12 | 11.989 |  | 60 | 59.98 | 12 | 11.989
70 | 69.984 | 0 | -0.022857 | 120 | 119.98 | 0 | -0.016667 |  |  |  |  | 70 | 69.984 | 120 | 119.98 |  | 70 | 69.984 | 120 | 119.98
2、标准偏差 | [11 empty] | 检定/校准证书
检定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 数据录入输入 |  | 检定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
测得值（xi） | -0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |  |  |  |  | 可以将表头放到上方 |  | 测得值（xi） | -0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02%
平均值（x） | -0.016% | [8 empty] | 平均值为小数点后三位 |  | 平均值（x） | -0.016%
标准偏差 | 0.005477% | [8 empty] | 标准偏差为小数点后两位 |  | 标准偏差 | 0.005477%
3、三相连接组别 | [12 empty] | 检定/校准证书
组别 |  | Y/y0 | Y/y6 | D/d0 | D/d6 | Y/d5 | Y/d11 | D/y5 | D/y11 |  |  |  | 组别 |  | Y/y0 | Y/y6 | D/d0 | D/d6 | Y/d5 | Y/d11 | D/y5 | D/y11
变比值 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10×√3 | 10×√3 | 10/√3 | 10/√3 |  |  |  | 变比值 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10×√3 | 10×√3 | 10/√3 | 10/√3
显示值/误差（%） | AB | 9.9945 | 9.9928 | 9.9808 | 9.9938 | 17.307 | 17.3 | 5.7683 | 5.7671 |  |  |  | 显示值/误差（%） | AB | 9.9945 | 9.9928 | 9.9808 | 9.9938 | 17.307 | 17.3 | 5.7683 | 5.7671
|  | -0.055% | -0.072% | -0.192% | -0.062% | -0.07799% | -0.1184% | -0.09011% | -0.1109% |  | 误差=（显示值-变比值）/变比值*100%，小数点两位 |  |  |  | -0.055% | -0.072% | -0.192% | -0.062% | -0.07799% | -0.1184% | -0.09011% | -0.1109%
| BC | 9.995 | 9.9948 | 9.9924 | 9.9937 | 17.315 | 17.316 | 5.7711 | 5.7728 |  |  |  |  | BC | 9.995 | 9.9948 | 9.9924 | 9.9937 | 17.315 | 17.316 | 5.7711 | 5.7728
|  | 0% | 0% | -0.076% | -0.063% | -0.0318% | -0.02603% | -0.04162% | -0.01217% | [5 empty] | 0% | 0% | -0.076% | -0.063% | -0.0318% | -0.02603% | -0.04162% | -0.01217%
| CA | 9.9961 | 9.9942 | 9.991 | 9.9918 | 17.315 | 17.315 | 5.7709 | 5.7723 |  |  |  |  | CA | 9.9961 | 9.9942 | 9.991 | 9.9918 | 17.315 | 17.315 | 5.7709 | 5.7723
|  | -0.039% | -0.058% | -0.09% | -0.082% | -0.0318% | -0.0318% | -0.04508% | -0.02083% | [5 empty] | -0.039% | -0.058% | -0.09% | -0.082% | -0.0318% | -0.0318% | -0.04508% | -0.02083%
| 组别 | 变比值 | AB |  | BC |  | CA
|  |  | 显示值 | 误差（%） | 显示值 | 误差（%） | 显示值 | 误差（%）
| Y/y0 | 10 | 1 | 2
问题：目前行列不变化
Note on C17: good: 证书不显示
Note on D17: good: 证书不显示
Note on G17: good: 证书不显示
Note on H17: good: 证书不显示

## JJG 970-2002 不确定度算法
1、 | 项目: | 变比示值
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
| uArel= | 0.05658%
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 变压比电桥检定装置 | 0.001% | 均匀分布 | 1.732 | 0.0005774%
UB
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
（5）报告不确定度
| 扩展不确定度为： |  | 1.2×10-5
Note on B7: good: 小数位数5位
Note on G11: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B13: good: 小数5位小数
Note on B15: good: 5位小数
Note on B17: good: 5位小数
Note on D19: good: 按照文件要求，不确定有效位数为两位。 默认等于上面的扩展不确定度，但是可以修改

## JJG 169-2010《互感器校验仪》
规程名称： | JJG169-2010《互感器校验仪》 |  |  | 检定证书
检定项目
检定项目 检定类别 | 首次检定 | 周期检定 | 负荷仪 | 校验仪
外观及标志检查 | + | + | 合格、不合格、/
极性检查 | + | + | 合格、不合格、/
绝缘电阻测量 | + | + | 合格、不合格、/
内附百分表 | + | + | 合格、不合格、/ | 数据录入
仪器分辨力 | + | + | 合格、不合格、/ | 数据录入
误差测量 | + | + | 数据录入 | 数据录入，全检量程测量、非全检量程测量、电流互感器测量回路、电压互感器测量回路
稳定性试验 | - | + | 合格、不合格、/
仪器示值与工作电流（电压）的无关性 | + | - | 不测 | 不测
测量回路的谐波抑制能力 | + | - | 不测 | 不测
校验仪对标准和被检互感器的附加容量 | + | - | 不测 | 不测
注：符号“+”表示必须检定，“-”表示可不检定。
校验仪
1、内附百分表误差测量 |  | 仅校验仪
额定工作电流(A) |  |  | 额定电流百分比 | 显示值(A) |  | 标准值(A) | 误差 | 最大基本误差 |  |  | 结论 | [6 empty] | 检定证书
5 |  |  | 5% | 0.26 |  | 0.25 | 4% | 4% |  |  | 合格 |  | 结论是最大基本误差<=0.2,那么合格；否则不合格。 |  |  |  |  | 合格不合格
|  |  | 20% | 1.03 |  | 1 | 3%
|  |  | 100% | 5.03 |  | 5 | 0.6%
|  |  | 120% | 6.01 |  | 6 | 0.1667%
1 |  |  | 5% | 0.05 |  | 0.051 | -1.961% | 1.961% |  |  | 合格
|  |  | 20% | 0.2 |  | 0.2 | 0%
|  |  | 100% | 1.004 |  | 1 | 0.4%
|  |  | 120% | 1.23 |  | 1.2 | 2.5%
算法与工作电流一样
额定工作电压(V) |  |  | 额定电压百分比 | 指示值(V) |  | 标准值(V) | 误差 | 最大基本误差 |  |  | 结论
100 |  |  | 20% | 20.1 |  | 20 | 0.5% | 0.5% |  |  | 合格
|  |  | 50% | 50.1 |  | 50 | 0.2%
|  |  | 80% | 80.22 |  | 80 | 0.275%
|  |  | 100% | 100.24 |  | 100 | 0.24%
|  |  | 120% | 120.36 |  | 120 | 0.3%
100/根号3 |  |  | 20% | 11.63 |  | 11.54 | 0.7799% | 0.7799% |  |  | 合格
|  |  | 50% | 29.15 |  | 28.85 | 1.04%
|  |  | 80% | 46.28 |  | 46.16 | 0.26%
|  |  | 100% | 57.94 |  | 57.7 | 0.4159%
|  |  | 120% | 69.62 |  | 69.24 | 0.5488%
2、仪器分辨力试验 | 仅校验仪 | [16 empty] | 检定证书
额定工作电压 |  | 100/√3 | V | 试验量程 | 0.01 |  | 比值差变化 | 1×10-6 |  |  | 相位差变化 | 0.001′ | [5 empty] | 仪器分辨力试验：合格不合格
额定工作电流 |  | 1 | A | 试验量程 | 0.01 |  | 比值差变化 | 1×10-6 |  |  | 相位差变化 | 0.001′
4误差测量 | 仅校验仪
4.1、全检量程检定 | 仅校验仪
测量回路 | 电流 |  |  | 量程 |  |  |  | 额定工作电流电压 |  |  |  | 5A
比值误差检定结果 |  |  |  | 合格
相位误差检定结果 |  |  |  | 合格
补充检定点检定结果 |  |  |  | / | [13 empty] | 4误差测量
电流电压无关性检定结果 |  |  |  |  | / | [12 empty] | 电流互感器测量回路、电压互感器测量回路
分/弧量程检定结果 |  |  |  | / | [14 empty] | 校准
4.2、非全检量程检定 | 仅校验仪 | [16 empty] | 检定证书 | 说明 | 整检装置示值 |  | 被检仪器示值 |  | 误差 |  | 校准结果的不确定度（k=2）
电流互感器测量回路受检量程 | [17 empty] | 电流互感器测量回路：合格不合格 |  | 同相分量(%) | 正交分量(ˊ) | 同相分量(%) | 正交分量(ˊ) | 同相分量(%) | 正交分量(ˊ)
电压互感器测量回路受检量程 | [17 empty] | 电压互感器测量回路：合格不合格 | PT 100/√3V | 0 | 0 | 0.007 | -2.08 | 0.007 | -2.08 | 同向扩展不确定度： 正交扩展不确定度：
4.3、电流互感器测量回路、电压互感器测量回路 |  |  | 仅校验仪，压降 | [5 empty] | 算法参考公式 | [10 empty] | 0.01 | 0 | 0.013 | -1.52 | 0.003 | -1.52
说明 | 整检装置示值 |  | a= | 0.02 | 被检仪器示值 |  | 误差 |  | 允许误差 (±) |  | 校准结果的不确定度（k=2） | [8 empty] | 0.03 | 0 | 0.035 | -0.28 | 0.005 | -0.28
| 同相分量(%) | 正交分量(ˊ) | 比差量程 | 角差量程 | 同相分量(%) | 正交分量(ˊ) | 同相分量(%) | 正交分量(ˊ) | 同相分量(%) | 正交分量(ˊ) | [9 empty] | 0.05 | 0 | 0.055 | -0.29 | 0.005 | -0.29
| 0 | 0 | 0.099 | 0.499 |  | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.0022724 | 0.073062 | 同向扩展不确定度： 正交扩展不确定度： | [8 empty] | 0.07 | 0 | 0.074 | -0.28 | 0.004 | -0.28
| 0.01 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0.1 | 0 | 0.105 | -0.22 | 0.005 | -0.22
| -0.01 | 0 | 0.1 | 0.5 | -0.0099 | 0 | 0.0001 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0.3 | 0 | 0.306 | -0.18 | 0.006 | -0.18
| 0.02 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0.5 | 0 | 0.505 | -0.15 | 0.005 | -0.15
| 0.03 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0.7 | 0 | 0.705 | -0.19 | 0.005 | -0.19
| -0.03 | 0 | 0.1 | 0.5 | -0.0299 | -0.001 | 0.0001 | -0.001 | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 1 | 0 | 1.006 | -0.18 | 0.006 | -0.18
| 0.04 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.04 | 0.001 | 0 | 0.001 | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 3 | 0 | 3.005 | -0.22 | 0.005 | -0.22
△U/U | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | 0 | 0.001 | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 5 | 0.5 | 5.004 | -0.2 | 0.004 | -0.7
| -0.05 | 0 | 0.1 | 0.5 | -0.0499 | -0.002 | 0.0001 | -0.002 | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 0.5 | 0.002 | 0.27 | 0.002 | -0.23
| 0.06 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.06 | 0.001 | 0 | 0.001 | #VALUE! | #VALUE! |  | △U/U以及△I/I，PT，同时对应的行数目不确定 | [7 empty] | 0 | 1 | 0.003 | 0.8 | 0.003 | -0.2
| 0.07 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.07 | 0.001 | 0 | 0.001 | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 1.5 | 0.003 | 1.25 | 0.003 | -0.25
| -0.07 | 0 | 0.1 | 0.5 | -0.07 | -0.002 | 0 | -0.002 | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 2 | 0.003 | 1.84 | 0.003 | -0.16
| 0.08 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.0801 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 2.5 | 0.003 | 2.35 | 0.003 | -0.15
| 0.09 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.09 | 0.002 | 0 | 0.002 | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 3 | 0.003 | 2.86 | 0.003 | -0.14
| -0.09 | 0 | 0.1 | 0.5 | -0.09 | -0.003 | 0 | -0.003 | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 3.5 | 0.003 | 3.31 | 0.003 | -0.19
| 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1001 | 0.003 | 0.0001 | 0.003 | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 4 | 0.003 | 3.88 | 0.003 | -0.12
| 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.01 | 0 | 0.01 | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 4.5 | 0.003 | 4.41 | 0.003 | -0.09
| 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 0 | 0.02 | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 5 | 0.003 | 4.84 | 0.003 | -0.16
| 1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.001 | 0.03 | 0.001 | 0.03 | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 10 | 0.002 | 9.76 | 0.002 | -0.24
| 3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 3 | 0.1 | 0 | 0.1 | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 15 | 0.003 | 14.82 | 0.003 | -0.18
| 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 0.2 | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 30 | 0.007 | 29.81 | 0.007 | -0.19
| 10 | 0 | 1 | 5 | 10.01 | 0.4 | 0.01 | 0.4 | #VALUE! | #VALUE!
| -1 | 0 | 10 | 5 | -1.001 | -0.02 | -0.001 | -0.02 | #VALUE! | #VALUE!
| -5 | 0 | 10 | 5 | -5 | -0.1 | 0 | -0.1 | #VALUE! | #VALUE!
| -10 | 0 | 10 | 5 | -10.01 | -0.2 | -0.01 | -0.2 | #VALUE! | #VALUE!
| 5 | 5 | 0.0999 | 0.5 | 4.99 | 5.2 | -0.01 | 0.2 | #VALUE! | #VALUE!
| -5 | -5 | 0.0999 | 0.5 | -5 | -5.1 | 0 | -0.1 | #VALUE! | #VALUE!
△U/U | 10 | 10 | 0.999 | 5 | 10 | 10.5 | 0 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE!
U=100V | -10 | -10 | 0.999 | 5 | -10 | -10.2 | 0 | -0.2 | #VALUE! | #VALUE!
| 0.1 | 0.5 | 9.99 | 50 | 0.1001 | 0.502 | 0.0001 | 0.002 | #VALUE! | #VALUE!
| -0.1 | -0.5 | 0.0999 | 0.5 | -0.1 | -0.505 | 0 | -0.005 | #VALUE! | #VALUE!
| 10 | 0 | 0.0999 | 0.5 | 10 | 0.6 | 0 | 0.6 | #VALUE! | #VALUE!
| -10 | 0 | 0.0999 | 0.5 | -10 | -0.3 | 0 | -0.3 | #VALUE! | #VALUE!
互感器负荷仪
1、误差测量 | [8 empty] | 检定证书 |  |  |  | 校准证书
二次负荷导纳误差 工作电压100/ √3 V | [8 empty] | 工作电压100/ √3 V |  |  |  | 工作电压100/ √3 V
标准值（mS） |  | 实测值（mS） |  | 校准结果的不确定度 |  |  |  |  | 标准值（mS） |  | 实测值（mS） |  | 标准值（mS） |  | 实测值（mS） |  | 校准结果的不确定度
GO | BO | GO | BO |  |  | 工作电压100/ √3 V，工作电压100V，工作电流5A，工作电流1A |  |  | GO | BO | GO | BO | GO | BO | GO | BO
0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 同向扩展不确定度： 正交扩展不确定度： |  |  |  |  | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 同向扩展不确定度： 正交扩展不确定度：
0.03 | 0 | 0.03 | 0 | [5 empty] | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
0.05 | 0 | 0.051 | 0 | [5 empty] | 0.05 | 0 | 0.051 | 0 | 0.05 | 0 | 0.051 | 0
0.07 | 0 | 0.072 | -0.001 | [5 empty] | 0.07 | 0 | 0.072 | -0.001 | 0.07 | 0 | 0.072 | -0.001
0.1 | 0 | 0.102 | -0.001 | [5 empty] | 0.1 | 0 | 0.102 | -0.001 | 0.1 | 0 | 0.102 | -0.001
0.3 | 0 | 0.308 | -0.002 | [5 empty] | 0.3 | 0 | 0.308 | -0.002 | 0.3 | 0 | 0.308 | -0.002
0.5 | 0 | 0.514 | -0.002 | [5 empty] | 0.5 | 0 | 0.514 | -0.002 | 0.5 | 0 | 0.514 | -0.002
1 | 0 | 1.028 | -0.004 | [5 empty] | 1 | 0 | 1.028 | -0.004 | 1 | 0 | 1.028 | -0.004
0 | 0.01 | -0.001 | 0.01 |  |  | 一个表格共17行数据 |  |  | 0 | 0.01 | -0.001 | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.001 | 0.01
0 | 0.03 | -0.001 | 0.03 | [5 empty] | 0 | 0.03 | -0.001 | 0.03 | 0 | 0.03 | -0.001 | 0.03
0 | 0.05 | -0.001 | 0.05 | [5 empty] | 0 | 0.05 | -0.001 | 0.05 | 0 | 0.05 | -0.001 | 0.05
0 | 0.07 | -0.002 | 0.071 | [5 empty] | 0 | 0.07 | -0.002 | 0.071 | 0 | 0.07 | -0.002 | 0.071
0 | 0.1 | -0.002 | 0.101 | [5 empty] | 0 | 0.1 | -0.002 | 0.101 | 0 | 0.1 | -0.002 | 0.101
0 | 0.3 | -0.004 | 0.303 | [5 empty] | 0 | 0.3 | -0.004 | 0.303 | 0 | 0.3 | -0.004 | 0.303
0 | 0.5 | -0.006 | 0.505 | [5 empty] | 0 | 0.5 | -0.006 | 0.505 | 0 | 0.5 | -0.006 | 0.505
0 | 1 | -0.012 | 1.012 | [5 empty] | 0 | 1 | -0.012 | 1.012 | 0 | 1 | -0.012 | 1.012
0.1 | 0.1 | 0.101 | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.101 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.101 | 0.1
二次负荷阻抗误差 | [8 empty] | 检定证书 |  |  |  | 校准证书
工作电流1A | [8 empty] | 工作电流1A |  |  |  | 工作电流1A
标准值（Ω） |  | 实测值（Ω） |  | 校准结果的不确定度 |  |  |  |  | 标准值（Ω） |  | 实测值（Ω） |  | 标准值（Ω） |  | 实测值（Ω） |  | 校准结果的不确定度
RO | XO | RX | XX | [5 empty] | RO | XO | RX | XX | RO | XO | RX | XX
0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 同向扩展不确定度： 正交扩展不确定度： |  |  |  |  | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 同向扩展不确定度： 正交扩展不确定度：
0.03 | 0 | 0.03 | 0 | [5 empty] | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
0.05 | 0 | 0.05 | 0 | [5 empty] | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0
0.07 | 0 | 0.07 | -0.01 | [5 empty] | 0.07 | 0 | 0.07 | -0.01 | 0.07 | 0 | 0.07 | -0.01
0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [5 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0
0.3 | 0 | 0.31 | -0.01 | [5 empty] | 0.3 | 0 | 0.31 | -0.01 | 0.3 | 0 | 0.31 | -0.01
0.5 | 0 | 0.51 | -0.01 | [5 empty] | 0.5 | 0 | 0.51 | -0.01 | 0.5 | 0 | 0.51 | -0.01
1 | 0 | 1.02 | -0.02 | [5 empty] | 1 | 0 | 1.02 | -0.02 | 1 | 0 | 1.02 | -0.02
0 | 0.01 | 0 | 0.01 | [5 empty] | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01
0 | 0.03 | 0 | 0.023 | [5 empty] | 0 | 0.03 | 0 | 0.023 | 0 | 0.03 | 0 | 0.023
0 | 0.05 | 0 | 0.05 | [5 empty] | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05
0 | 0.07 | 0 | 0.07 | [5 empty] | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07
0 | 0.1 | 0 | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1
0 | 0.3 | 0 | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
0 | 0.5 | 0 | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
0 | 1 | 0 | 1.01 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 1.01
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Note on A18: good: 行数固定，数固定
Note on D18: good: 行数固定，数值固定
Note on G18: good: =额定工作电流*额定电流百分比
Note on H18: good: =（显示值-标准值）/标准值*100%
Note on I18: good: 误差中绝对值中的最大值
Note on F41: good: 下拉选择：0.01、0.1、自动、手动
Note on I41: good:下拉列表 1×10-4 、1×10-6
Note on M41: good: 单位固定
Note on B46: 作者: 下拉选择 电流、电压
Note on F46: 作者: 下拉选择，自动、手动
Note on M46: 作者: 下拉选择 1A 5A 100V 100/根3
Note on E47: good: 下拉选择 合格、不合格、/
Note on E49: 作者: 下拉选择
Note on A55: stone: 电流、电压，在用一个表格中
Note on A56: good: 电压下拉列表， 100/根3V、100V 电流下拉列表 1A 、5A
Note on D56: 作者: 原始记录隐藏列
Note on E56: 作者: 原始记录隐藏列
Note on H56: good: 误差中 1、同相小数位数与被检仪器示值-同相分量小数位数保持一致。 2、正交分量小数位数与被检仪器示值-正交分量保持一致
Note on J56: good: 原始记录隐藏
Note on D57: good: 比差下拉列表：比差与角差存在对应关系。 比差1对应角差1，以此类推。 比差三大范围段： 1、0.01-0.1 间隔为0.01 2、0.1-1 间隔为0.1 3、1-10 间隔为1 角差三大范围段： 1、0.05-0.5 间隔0.05 2、0.5-5 间隔0.5 3、5-50 间隔为5
Note on A65: stone: 下拉框选择△U/U,△I/I, PT
Note on A96: good: 100V、 100/√3 V
Note on J96: good: 100V、 100/√3 V
Note on O96: good: 100V、 100/√3 V
Note on A118: good: 下拉列表：1A、5A
Note on J118: good: 下拉列表：1A、5A
Note on O118: good: 下拉列表：1A、5A

## JJG 169-2010不确定度算法
1、 | 项目: | 误差测量
| 类别： | 同向分量(%)
| 评定点： | 三相四线方式，AN的电压降：同向分量为-1％，正交分量为0ˊ，电压为100%
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
uArel=
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 整检装置误差 | 0.002% |  | 1.732 | 0.001155%
| 2 | 上级传递误差 | 0.0004% |  | 2 | 0.0002%
UB
（3）合成不确定度：
uc=
（4）扩展不确定度
Urel=
（5）报告不确定度
| 扩展不确定度为： |  | 0.003%
1、 | 项目: | 误差测量
| 类别： | 正交分量(ˊ)
| 评定点： | 三相四线方式，AN的电压降：同向分量为-1％，正交分量为0ˊ，电压为100%
| （1）不确定度A类评定： |  | 10次
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
uArel=
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 |  | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 整检装置误差 | 0.0688 | （ˊ） |  | 1.732 | 0.039722 | （ˊ）
| 2 | 上级传递误差 | 0.0165 | （ˊ） |  | 2 | 0.00825 | （ˊ）
| UB | 0.0405（ˊ）
（3）合成不确定度：
| uc= | 0.0405（ˊ）
（4）扩展不确定度
| Urel= | 0.081（ˊ）
（5）报告不确定度
| 扩展不确定度为： |  | 0.081（ˊ）
Note on C2: good: 负荷仪
Note on B8: good: 小数位数4位
Note on G12: good: 小数位数4
Note on B15: good: 小数4位小数
Note on B17: good: 4位小数
Note on B19: good: 3位小数
Note on D21: good: 3位
Note on C24: good: 负荷仪
Note on B30: good: 小数位数4位
Note on H34: good: 小数位数4
Note on B37: good: 小数4位小数
Note on B39: good: 4位小数
Note on B41: good: 3位小数
Note on D43: good: 3位

## JJF 1264-2010 互感器负荷箱校准规范
| JJF 1264-2010 互感器负荷箱校准规范 |  |  |  | 校准书有不确定度
检定项目
检定项目 检定类别 | 首次检定 | 周期检定 | 备注
外观和通电检查 | + | + | 合格、不合格、/
绝缘电阻 | + | + | 合格、不合格、/
有功分量和无功分量 | + | + | 数据录入,分电压和电流（分额定容量欧和VA）
|  |  |  | 电压 | （电压100、电压57.7算法相同）
|  |  |  | 电流 | 容量欧和VA
注：符号“+”表示必须检定，“-”表示可不检定。
电压 | [12 empty] | 检定证书 | [6 empty] | 校准证书
电压-100V | 57.7V和100V相同
标称值 S(VA) | 校准点（%） | 有功分量 |  |  | 无功分量 |  |  | cosφ | 额定电压（V） | 不确定度 |  |  | 标称值S(VA) | 额定电压百分比(％) | 有功分量 | 无功分量 |  | 额定电压(V) |  | 标称值S(VA) | 额定电压百分比(％) | 有功分量 | 无功分量 |  | 额定电压(V) | 校准结果的不确定度
|  | 实测值 (ms) | 相对误差（％） |  | 实测值 (ms) | 相对误差（％） | [8 empty] | 误差 | 误差 | [5 empty] | 误差 | 误差
1.25 | 20 | 0.098 | -100 |  | -0.075 | #VALUE! |  | 0.8 | 100 | 有功分量 Urel=1.2％ |  |  |  |  | (％) | (％) | [5 empty] | (％) | (％)
| 100 | 0.097 | #DIV/0! |  | -0.075 | #VALUE! | [6 empty] | 1.25 | 20 | -2 | 0 | 0.8 | 100 |  | 1.25 | 20 | -2 | 0 | 0.8 | 100 | 有功分量 Urel=1.2％
| 120 | 0.097 | #DIV/0! |  | -0.075 | #VALUE! | [7 empty] | 100 | -2 | 0 |  |  |  |  | 100 | -2 | 0
2.5 | 20 | 0.198 | -100 |  | -0.151 | #VALUE! | [7 empty] | 120 | -2 | 0 |  |  |  |  | 120 | -2 | 0
| 100 | 0.197 | #DIV/0! |  | -0.151 | #VALUE! | [6 empty] | 2.5 | 20 | -0.5 | 0 |  |  |  | 2.5 | 20 | -0.5 | 0
| 120 | 0.197 | #DIV/0! |  | -0.151 | #VALUE! | [7 empty] | 100 | -0.5 | 0 |  |  |  |  | 100 | -0.5 | 0
5 | 20 | / | #VALUE! |  | / | / |  |  |  |  | 额定电压以及cosφ值不固定，可以组合，行数不固定，额定电压不同，对应的算法相同 |  |  | 120 | -0.5 | 0 |  |  |  |  | 120 | -0.5 | 0
| 100 | / | #VALUE! |  | / | / | [6 empty] | 3.75 | 20 | -0.7 | 0 |  |  |  | 3.75 | 20 | -0.7 | 0
| 120 | / | #VALUE! |  | / | / | [7 empty] | 100 | -1 | 0.4 |  |  |  |  | 100 | -1 | 0.4
10 | 20 | 0.8 | -100 |  | -0.603 | #DIV/0! | [7 empty] | 120 | -1 | 0.4 |  |  |  |  | 120 | -1 | 0.4
| 100 | 0.797 | #DIV/0! |  | -0.605 | #DIV/0! |  |  |  | 无功分量 Urel=1.2％ |  |  | 5 | 20 | -0.7 | 0.3 |  |  |  | 5 | 20 | -0.7 | 0.3
| 120 | 0.798 | #DIV/0! |  | -0.605 | #DIV/0! | [7 empty] | 100 | -1.3 | 0.3 |  |  |  |  | 100 | -1.3 | 0.3 |  |  | 无功分量 Urel=1.2％
20 | 20 | 1.595 | -100 |  | -1.205 | #VALUE! | [7 empty] | 120 | -1.3 | 0.3 |  |  |  |  | 120 | -1.3 | 0.3
| 100 | 1.59 | #DIV/0! |  | -1.209 | #VALUE! | [6 empty] | 6.25 | 20 | -0.6 | 0.3 |  |  |  | 6.25 | 20 | -0.6 | 0.3
| 120 | 1.591 | #DIV/0! |  | -1.209 | #VALUE! | [7 empty] | 100 | -1 | 0.5 |  |  |  |  | 100 | -1 | 0.5
40 | 20 | 3.14 | -100 |  | -2.41 | -100 | [7 empty] | 120 | -1 | 0.8 |  |  |  |  | 120 | -1 | 0.8
| 100 | 3.15 | #DIV/0! |  | -2.41 | -100 | [6 empty] | 7.5 | 20 | -0.3 | 0 |  |  |  | 7.5 | 20 | -0.3 | 0
| 120 | 3.15 | #DIV/0! |  | -2.41 | -100 | [7 empty] | 100 | -0.7 | 0.4 |  |  |  |  | 100 | -0.7 | 0.4
80 | 20 | 6.38 | -100 |  | -4.83 | -100 | [7 empty] | 120 | -0.7 | 0.4 |  |  |  |  | 120 | -0.7 | 0.4
| 100 | 6.38 | #DIV/0! |  | -4.84 | -100 | [6 empty] | 10 | 20 | -0.2 | 0.5 |  |  |  | 10 | 20 | -0.2 | 0.5
| 120 | 6.39 | #DIV/0! |  | -4.84 | -100 | [7 empty] | 100 | -1 | 0.8 |  |  |  |  | 100 | -1 | 0.8
[14 empty] | 120 | -1 | 0.8 |  |  |  |  | 120 | -1 | 0.8
电压-57.7V
标称值 S(VA) | 校准点（%） | 有功分量 |  |  | 无功分量 |  |  | cosφ | 额定电压（V） | 不确定度
|  | 实测值 (ms) | 误差（％） |  | 实测值 (ms) | 误差（％） | [6 empty] | 检定证书，校准证书同100V的表格，同上
1.25 | 20 | 0.299 | #VALUE! |  | -0.227 | #VALUE! |  | 0.8 | 57.7
| 100 | 0.297 | #VALUE! |  | -0.227 | #VALUE!
| 120 | 0.297 | #VALUE! |  | -0.227 | #VALUE!
2.5 | 20 | 0.599 | #VALUE! |  | -0.452 | #VALUE!
| 100 | 0.597 | #VALUE! |  | -0.453 | #VALUE!
| 120 | 0.598 | #VALUE! |  | -0.453 | #VALUE!
3.75 | 20 | 0.9 | #VALUE! |  | -0.679 | #DIV/0!
| 100 | 0.897 | #VALUE! |  | -0.681 | #DIV/0!
| 120 | 0.897 | #VALUE! |  | -0.681 | #DIV/0!
5 | 20 | 1.204 | #VALUE! |  | -0.901 | #DIV/0!
| 100 | 1.195 | #VALUE! |  | -0.902 | #DIV/0!
| 120 | 1.195 | #VALUE! |  | -0.902 | #DIV/0!
6.25 | 20 | 1.495 | #VALUE! |  | -1.123 | #VALUE!
| 100 | 1.485 | #VALUE! |  | -1.131 | #VALUE!
| 120 | 1.485 | #VALUE! |  | -1.131 | #VALUE!
7.5 | 20 | 1.791 | #VALUE! |  | -1.346 | -100
| 100 | 1.778 | #VALUE! |  | -1.354 | -100
| 120 | 1.776 | #VALUE! |  | -1.353 | -100
10 | 20 | 2.37 | #VALUE! |  | -1.8 | -100
| 100 | 2.32 | #VALUE! |  | -1.8 | -100
| 120 | 2.32 | #VALUE! |  | -1.8 | -100
12.5 | 20 | 2.93 | #VALUE! |  | -2.26 | -100
| 100 | 2.87 | #VALUE! |  | -2.24 | -100
| 120 | 2.87 | #VALUE! |  | -2.25 | -100
15 | 20 | 3.58 | #VALUE! |  | -2.71 | -100
| 100 | 3.55 | #VALUE! |  | -2.72 | -100
| 120 | 3.55 | #VALUE! |  | -2.72 | -100
20 | 20 | 4.78 | #VALUE! |  | -3.62 | -100
| 100 | 4.75 | #VALUE! |  | -3.63 | -100
| 120 | 4.75 | #VALUE! |  | -3.63 | -100
25 | 20 | 5.96 | #VALUE! |  | -4.52 | -100
| 100 | 5.92 | #VALUE! |  | -4.53 | -100
| 120 | 5.92 | #VALUE! |  | -4.53 | -100
30 | 20 | 7.13 | #VALUE! |  | -5.45 | -100
| 100 | 7.07 | #VALUE! |  | -5.45 | -100
| 120 | 7.07 | #VALUE! |  | -5.45 | -100
40 | 20 | 9.58 | #VALUE! |  | -7.4 | #DIV/0!
| 100 | 9.53 | #VALUE! |  | -7.33 | #DIV/0!
| 120 | 9.53 | #VALUE! |  | -7.33 | #DIV/0!
50 | 20 | 11.8 | #VALUE! |  | -9.16 | -100
| 100 | 11.75 | #VALUE! |  | -9.22 | -100
| 120 | 11.78 | #VALUE! |  | -9.22 | -100
60 | 20 | 14.17 | #VALUE! |  | -10.86 | -100
| 100 | 14.1 | #VALUE! |  | -10.86 | -100
| 120 | 14.12 | #VALUE! |  | -10.86 | -100
电流
电流-5A的VA | [13 empty] | 检定证书 | [7 empty] | 校准证书
标称值 Z(VA) | 校准点(%) | 0.06 | 有功分量 |  |  | 无功分量 |  |  |  | 额定电流（A) | 不确定度 | 有功分量计算采用 0.8 |  |  | 标称值Z（VA) | 校准点I/In (%) | 有功分量 | 无功分量 |  | 额定电流(A) |  |  | 标称值Z（VA) | 校准点I/In (%) | 有功分量 | 无功分量 |  | 额定电流(A) | 不确定度
|  | 显示值（Ω） | 实测值 （Ω） | 相对误差 （%） |  | 实测值 （Ω） | 相对误差 （%） |  |  |  |  | 无功分量计算采用0.6 |  |  |  |  | 误差 | 误差 | [6 empty] | 误差 | 误差
2.5 | 5 | 0.024 | 0.084 | #VALUE! |  | 0.059 | #VALUE! |  | 0.8 | 5 | [6 empty] | (％) | (％) | [6 empty] | (％) | (％)
| 100 |  | #REF! | #VALUE! |  | 0.059 | #VALUE! | [7 empty] | 1.25 | 5 | 0 | -0.2 | 0.8 | 5 |  |  | 1.25 | 5 | 0 | -0.2 | 0.8 | 5 | 有功分量 Urel=1.2％
| 120 |  | #REF! | #VALUE! |  | 0.059 | #VALUE! | [8 empty] | 100 | 0.6 | 0.6 | [5 empty] | 100 | 0.6 | 0.6
3.75 | 5 |  | #REF! | #VALUE! |  | 0.088 | #VALUE! | [8 empty] | 120 | 0.5 | 0.6 | [5 empty] | 120 | 0.5 | 0.6
| 100 |  | #REF! | #VALUE! |  | 0.089 | #VALUE! | [7 empty] | 2.5 | 5 | 1.9 | -0.2 |  |  |  |  | 2.5 | 5 | 1.9 | -0.2
| 120 |  | #REF! | #VALUE! |  | 0.089 | #VALUE! | [8 empty] | 100 | 1.2 | 0.6 | [5 empty] | 100 | 1.2 | 0.6
5 | 5 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.118 | #DIV/0! | [8 empty] | 120 | 1.2 | 0.7 | [5 empty] | 120 | 1.2 | 0.7
| 100 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.119 | #DIV/0! | [7 empty] | 3.75 | 5 | 1.1 | -0.8 |  |  |  |  | 3.75 | 5 | 1.1 | -0.8
| 120 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.119 | #DIV/0! | [8 empty] | 100 | -0.5 | 0.8 | [5 empty] | 100 | -0.5 | 0.8
6.25 | 5 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.148 | #DIV/0! | [8 empty] | 120 | -0.5 | 0.8 | [5 empty] | 120 | -0.5 | 0.8
| 100 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.15 | #DIV/0! | [7 empty] | 5 | 5 | 0.6 | -1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0.6 | -1
| 120 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.15 | #DIV/0! | [8 empty] | 100 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 100 | 0.4 | 0.4
7.5 | 5 |  | #REF! | #VALUE! |  | 0.178 | #VALUE! | [8 empty] | 120 | 0.2 | 0.4 | [5 empty] | 120 | 0.2 | 0.4
| 100 |  | #REF! | #VALUE! |  | 0.18 | #VALUE! | [7 empty] | 10 | 5 | 0.3 | -1.6 |  |  |  |  | 10 | 5 | 0.3 | -1.6
| 120 |  | #REF! | #VALUE! |  | 0.181 | #VALUE! | [8 empty] | 100 | 0.4 | 0.7 | [5 empty] | 100 | 0.4 | 0.7 |  |  | 无功分量 Urel=1.2％
10 | 5 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.238 | #DIV/0! | [8 empty] | 120 | 0.5 | 0.8 | [5 empty] | 120 | 0.5 | 0.8
| 100 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.241 | #DIV/0! | [7 empty] | 15 | 5 | 1.2 | -0.9 |  |  |  |  | 15 | 5 | 1.2 | -0.9
| 120 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.241 | #DIV/0! | [8 empty] | 100 | 1.3 | 0.8 | [5 empty] | 100 | 1.3 | 0.8
12.5 | 5 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.295 | #DIV/0! | [8 empty] | 120 | 1.3 | 1 | [5 empty] | 120 | 1.3 | 1
| 100 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.298 | #DIV/0! | [7 empty] | 20 | 5 | 1.5 | -0.4 |  |  |  |  | 20 | 5 | 1.5 | -0.4
| 120 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.298 | #DIV/0! | [8 empty] | 100 | 1.5 | 0.9 | [5 empty] | 100 | 1.5 | 0.9
15 | 5 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.355 | #DIV/0! | [8 empty] | 120 | 1.5 | 0.9 | [5 empty] | 120 | 1.5 | 0.9
| 100 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.358 | #DIV/0! | [7 empty] | 30 | 5 | 1.6 | -1.6 |  |  |  |  | 30 | 5 | 1.6 | -1.6
| 120 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.358 | #DIV/0! | [8 empty] | 100 | 1.6 | 0.4 | [5 empty] | 100 | 1.6 | 0.4
20 | 5 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.474 | #DIV/0! | [8 empty] | 120 | 1.6 | 0.4 | [5 empty] | 120 | 1.6 | 0.4
| 100 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.48 | #DIV/0! | [7 empty] | 40 | 5 | 1 | -1 |  |  |  |  | 40 | 5 | 1 | -1
| 120 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.48 | #DIV/0! | [8 empty] | 100 | 1.3 | 0.3 | [5 empty] | 100 | 1.3 | 0.3
25 | 5 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.593 | #DIV/0! | [8 empty] | 120 | 1.7 | 0.3 | [5 empty] | 120 | 1.7 | 0.3
| 100 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.599 | #DIV/0! | [7 empty] | 50 | 5 | 1 | -1 |  |  |  |  | 50 | 5 | 1 | -1
| 120 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.599 | #DIV/0! | [8 empty] | 100 | 1.3 | 0.5 | [5 empty] | 100 | 1.3 | 0.5
30 | 5 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.708 | #DIV/0! | [8 empty] | 120 | 1.3 | 0.5 | [5 empty] | 120 | 1.3 | 0.5
| 100 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.716 | #DIV/0! | [7 empty] | 60 | 5 | 1.4 | -1.2 |  |  |  |  | 60 | 5 | 1.4 | -1.2
| 120 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.716 | #DIV/0! | [8 empty] | 100 | 1.4 | 0.6 | [5 empty] | 100 | 1.4 | 0.6
40 | 5 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.943 | #DIV/0! | [8 empty] | 120 | 1.4 | 0.6 | [5 empty] | 120 | 1.4 | 0.6
| 100 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.954 | #DIV/0!
| 120 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 0.955 | #DIV/0!
50 | 5 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 1.18 | #DIV/0!
| 100 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 1.191 | #DIV/0!
| 120 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 1.19 | #DIV/0!
60 | 5 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 1.414 | #DIV/0!
| 100 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 1.429 | #DIV/0!
| 120 |  | #REF! | #DIV/0! |  | 1.429 | #DIV/0!
电流-5A的容量欧 | [13 empty] | 检定证书 | [7 empty] | 校准证书
标称值 Z(Ω) | 校准点(%) | 0.06 | 有功分量 |  |  | 无功分量 |  |  |  | 额定电流（A) | 不确定度 |  |  |  | 标称值Z（Ω） | 额定电流百分比 | 有功分量 | 无功分量 |  | 额定电流(A) |  |  | 标称值Z（Ω） | 额定电流百分比 | 有功分量 | 无功分量 |  | 额定电流(A) | 不确定度
|  | 显示值（Ω） | 实测值 （Ω） | 相对误差 （％） |  | 实测值 （Ω） | 相对误差（％） | [9 empty] | 误差(％) | 误差(％) | [6 empty] | 误差（%） | 误差（%）
0.1 | 5 | 0.024 | 0.084 | #VALUE! |  | 0.059 | -1 |  | 0.8 | 5
| 100 |  | 0.083 | #VALUE! |  | 0.06 | 0 | [7 empty] | 1.25 | 5 | 0 | -0.2 | 0.8 | 5 |  |  | 1.25 | 5 | 0 | -0.2 | 0.8 | 5
| 120 |  | 0.083 | #VALUE! |  | 0.06 | 0 | [8 empty] | 100 | 0.6 | 0.6 | [5 empty] | 100 | 0.6 | 0.6
0.15 | 5 |  | 0.122 | 1.3333 |  | 0.088 | -1.3333 | [8 empty] | 120 | 0.5 | 0.6 | [5 empty] | 120 | 0.5 | 0.6
| 100 |  | 0.124 | 2.6667 |  | 0.09 | 0 | [7 empty] | 2.5 | 5 | 1.9 | -0.2 |  |  |  |  | 2.5 | 5 | 1.9 | -0.2
| 120 |  | 0.124 | 2.6667 |  | 0.09 | 0 | [8 empty] | 100 | 1.2 | 0.6 | [5 empty] | 100 | 1.2 | 0.6
0.2 | 5 |  | 0.162 | 1 |  | 0.118 | -1 | [8 empty] | 120 | 1.2 | 0.7 | [5 empty] | 120 | 1.2 | 0.7
| 100 |  | 0.164 | #DIV/0! |  | 0.12 | #DIV/0! | [7 empty] | 3.75 | 5 | 1.1 | -0.8 |  |  |  |  | 3.75 | 5 | 1.1 | -0.8
| 120 |  | 0.164 | #DIV/0! |  | 0.12 | #DIV/0! | [8 empty] | 100 | -0.5 | 0.8 | [5 empty] | 100 | -0.5 | 0.8
0.3 | 5 |  | 0.241 | #DIV/0! |  | 0.175 | #DIV/0! | [8 empty] | 120 | -0.5 | 0.8 | [5 empty] | 120 | -0.5 | 0.8
| 100 |  | 0.244 | #DIV/0! |  | 0.18 | #DIV/0! | [7 empty] | 5 | 5 | 0.6 | -1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0.6 | -1
| 120 |  | 0.244 | #DIV/0! |  | 0.181 | #DIV/0! | [8 empty] | 100 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 100 | 0.4 | 0.4
0.4 | 5 |  | 0.322 | #VALUE! |  | 0.234 | #VALUE! | [8 empty] | 120 | 0.2 | 0.4 | [5 empty] | 120 | 0.2 | 0.4
| 100 |  | 0.326 | #VALUE! |  | 0.243 | #VALUE! | [7 empty] | 10 | 5 | 0.3 | -1.6 |  |  |  |  | 10 | 5 | 0.3 | -1.6
| 120 |  | 0.326 | #VALUE! |  | 0.243 | #VALUE! | [8 empty] | 100 | 0.4 | 0.7 | [5 empty] | 100 | 0.4 | 0.7
0.5 | 5 |  | 0.404 | #DIV/0! |  | 0.292 | #VALUE! | [8 empty] | 120 | 0.5 | 0.8 | [5 empty] | 120 | 0.5 | 0.8
| 100 |  | 0.408 | #DIV/0! |  | 0.301 | #DIV/0! | [7 empty] | 15 | 5 | 1.2 | -0.9 |  |  |  |  | 15 | 5 | 1.2 | -0.9
| 120 |  | 0.408 | #DIV/0! |  | 0.301 | #DIV/0! | [8 empty] | 100 | 1.3 | 0.8 | [5 empty] | 100 | 1.3 | 0.8
0.6 | 5 |  | 0.466 | #DIV/0! |  | 0.351 | #DIV/0! | [8 empty] | 120 | 1.3 | 1 | [5 empty] | 120 | 1.3 | 1
| 100 |  | 0.49 | #DIV/0! |  | 0.364 | #DIV/0! | [7 empty] | 20 | 5 | 1.5 | -0.4 |  |  |  |  | 20 | 5 | 1.5 | -0.4
| 120 |  | 0.49 | #DIV/0! |  | 0.365 | #DIV/0! | [8 empty] | 100 | 1.5 | 0.9 | [5 empty] | 100 | 1.5 | 0.9
0.8 | 5 |  | 0.647 | #DIV/0! |  | 0.469 | #DIV/0! | [8 empty] | 120 | 1.5 | 0.9 | [5 empty] | 120 | 1.5 | 0.9
| 100 |  | 0.65 | #DIV/0! |  | 0.482 | #DIV/0! | [7 empty] | 30 | 5 | 1.6 | -1.6 |  |  |  |  | 30 | 5 | 1.6 | -1.6
| 120 |  | 0.65 | #DIV/0! |  | 0.483 | #DIV/0! | [8 empty] | 100 | 1.6 | 0.4 | [5 empty] | 100 | 1.6 | 0.4
1 | 5 |  | 0.809 | #DIV/0! |  | 0.591 | #DIV/0! | [8 empty] | 120 | 1.6 | 0.4 | [5 empty] | 120 | 1.6 | 0.4
| 100 |  | 0.814 | #DIV/0! |  | 0.605 | #DIV/0! | [7 empty] | 40 | 5 | 1 | -1 |  |  |  |  | 40 | 5 | 1 | -1
| 120 |  | 0.814 | #DIV/0! |  | 0.606 | #DIV/0! | [8 empty] | 100 | 1.3 | 0.3 | [5 empty] | 100 | 1.3 | 0.3
1.2 | 5 |  | 0.971 | #DIV/0! |  | 0.714 | #DIV/0! | [8 empty] | 120 | 1.7 | 0.3 | [5 empty] | 120 | 1.7 | 0.3
| 100 |  | 0.975 | #DIV/0! |  | 0.727 | #DIV/0! | [7 empty] | 50 | 5 | 1 | -1 |  |  |  |  | 50 | 5 | 1 | -1
| 120 |  | 0.975 | #DIV/0! |  | 0.728 | #DIV/0! | [8 empty] | 100 | 1.3 | 0.5 | [5 empty] | 100 | 1.3 | 0.5
1.6 | 5 |  | 1.29 | #DIV/0! |  | 0.957 | #DIV/0! | [8 empty] | 120 | 1.3 | 0.5 | [5 empty] | 120 | 1.3 | 0.5
| 100 |  | 1.295 | #DIV/0! |  | 0.975 | #DIV/0! | [7 empty] | 60 | 5 | 1.4 | -1.2 |  |  |  |  | 60 | 5 | 1.4 | -1.2
| 120 |  | 1.294 | #DIV/0! |  | 0.977 | #DIV/0! | [8 empty] | 100 | 1.4 | 0.6 | [5 empty] | 100 | 1.4 | 0.6
2 | 5 |  | 1.607 | #DIV/0! |  | 1.192 | #DIV/0! | [8 empty] | 120 | 1.4 | 0.6 | [5 empty] | 120 | 1.4 | 0.6
| 100 |  | 1.617 | #DIV/0! |  | 1.216 | #DIV/0!
| 120 |  | 1.614 | #DIV/0! |  | 1.216 | #DIV/0!
2.4 | 5 |  | 1.934 | #DIV/0! |  | 1.428 | #DIV/0!
| 100 |  | 1.943 | #DIV/0! |  | 1.455 | #DIV/0!
| 0.081 |  | 1.941 | #DIV/0! |  | 1.455 | #DIV/0!
Note on A17: good: 自己输入
Note on B17: good: 下拉 20 100 120
Note on I17: good: 下拉选择 0.8 1
Note on J17: good: 下拉 100 57.7
Note on D18: good:有功分量和无功分量的算法相同 算法：实测值、标称值、额定电压、0.8取cosφ 误差：小数点后2位
Note on E18: good: 比误差少一位小数 是误差的四舍五入
Note on G18: good: 同有功分量
Note on H18: good: 比误差少一位小数 是误差的四舍五入
Note on K19: cui: 两个不确定度怎么计算
Note on AB20: cui: 两个不确定度怎么计算
Note on B92: good: 下拉列表 5 100 120
Note on C92: good: 大多数0.06，极少数0.05,0
Note on J92: good: 0.8 1
Note on K92: good: 1 5
Note on E93: good: 小数点后两位
Note on F93: good: 误差的四舍五入，小数点后1位
Note on H93: good: 小数点后两位
Note on I93: good: 误差的四舍五入，小数点后1位
Note on K137: good: 5 1

## JJF 1264-2010 不确定度算法
1、 | 项目: | 有功分量和无功分量
| 量程/测量范围/类别： | 电压100V-有功
| 评定点： | 额定电压（V） | 100 | 负载（VA） | 10 | 功率因数 | 0.8
（1）不确定度A类评定：
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
| uArel= | 0.0005658
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 检定装置误差 | 1% | 均匀分布 | 1.73 | 0.578%
| 2 | 上级传递误差 | 0.29% | 正态分布 | 2.06 | 0.1408%
| 3 | 检定装置的最小分辨率-有功分量 | 0.001mS | 均匀分布 |  | 0.03608%
| UB | 0.0059602
（3）合成不确定度：
| uc= | 0.006
（4）扩展不确定度
| Urel= | 0.012
（5）报告不确定度
| 扩展不确定度为： | 0.012
| 量程/测量范围/类别： | 电压100V-无功
| 评定点： | 额定电压（V） | 100 | 负载（VA） | 10 | 功率因数 | 0.8
（1）不确定度A类评定：
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
| uArel= | 0.0005658
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 检定装置误差 | 1% | 均匀分布 | 1.73 | 0.578%
| 2 | 上级传递误差 | 0.29% | 正态分布 | 2.06 | 0.1408%
| 3 | 检定装置的最小分辨率-无功分量 | 0.001mS | 均匀分布 |  | 0.04811%
| UB | 0.006
（3）合成不确定度：
| uc= | 0.006
（4）扩展不确定度
| Urel= | 0.012
（5）报告不确定度
| 扩展不确定度为： | 0.012
1、 | 项目: | 有功分量和无功分量
| 量程/测量范围/类别： | 电压57.7V-有功
| 评定点： | 额定电压（V） | 57.7 | 负载（VA） | 20 | 功率因数 | 0.8
（1）不确定度A类评定：
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
| uArel= | 0.00052383
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 检定装置误差 | 1% | 均匀分布 | 1.73 | 0.578%
| 2 | 上级传递误差 | 0.29% | 正态分布 | 2.06 | 0.1408%
| 3 | 检定装置的最小分辨率-有功分量 | 0.01mS | 均匀分布 |  | 0.06007%
| UB | 0.0059796
（3）合成不确定度：
| uc= | 0.006
（4）扩展不确定度
| Urel= | 0.012
（5）报告不确定度
| 扩展不确定度为： | 0.012
| 量程/测量范围/类别： | 电压57.7V-无功
| 评定点： | 额定电压（V） | 57.7 | 负载（VA） | 20 | 功率因数 | 0.8
（1）不确定度A类评定：
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
| uArel= | 0.0005658
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 检定装置误差 | 1% | 均匀分布 | 1.73 | 0.578%
| 2 | 上级传递误差 | 0.29% | 正态分布 | 2.06 | 0.1408%
| 3 | 检定装置的最小分辨率-无功分量 | 0.01mS | 均匀分布 |  | 0.08009%
| UB | 0.006
（3）合成不确定度：
| uc= | 0.006
（4）扩展不确定度
| Urel= | 0.012
（5）报告不确定度
| 扩展不确定度为： | 0.012
1、 | 项目: | 有功分量和无功分量
| 量程/测量范围/类别： | 电流5A/1A-有功
| 评定点： | 额定电流（A） | 5 | 负载（VA） | 0.4 | 功率因数 | 0.8
（1）不确定度A类评定：
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
| uArel= | 0.0005658
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 检定装置误差 | 1% | 均匀分布 | 1.73 | 0.578%
| 2 | 上级传递误差 | 0.29% | 正态分布 | 2.06 | 0.1408%
| 3 | 检定装置的最小分辨率-有功分量 | 0.001Ω | 均匀分布 |  | 0.09021%
| UB | 0.0060173
（3）合成不确定度：
| uc= | 0.006
（4）扩展不确定度
| Urel= | 0.012
（5）报告不确定度
| 扩展不确定度为： | 0.012
| 量程/测量范围/类别： | 电流5A/1A-无功
| 评定点： | 额定电流（V） | 5 | 负载（VA） | 0.4 | 功率因数 | 0.8
（1）不确定度A类评定：
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
| uArel= | 0.0005658
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 检定装置误差 | 1% | 均匀分布 | 1.73 | 0.578%
| 2 | 上级传递误差 | 0.29% | 正态分布 | 2.06 | 0.1408%
| 3 | 检定装置的最小分辨率-无功分量 | 0.001Ω | 均匀分布 |  | 0.1203%
| UB | 0.006
（3）合成不确定度：
| uc= | 0.006
（4）扩展不确定度
| Urel= | 0.012
（5）报告不确定度
| 扩展不确定度为： | 0.012
1、 | 项目: | 有功分量和无功分量
| 量程/测量范围/类别： | 电流5A-有功
| 评定点： | 额定电流（A） | 5 | 负载（VA） | 5 | 功率因数 | 0.8
（1）不确定度A类评定：
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
| uArel= | 0.0005658
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 检定装置误差 | 1% | 均匀分布 | 1.73 | 0.578%
| 2 | 上级传递误差 | 0.29% | 正态分布 | 2.06 | 0.1408%
| 3 | 检定装置的最小分辨率-有功分量 | 0.001Ω | 均匀分布 |  | 0.1804%
| UB | 0.0062169
（3）合成不确定度：
| uc= | 0.006
（4）扩展不确定度
| Urel= | 0.012
（5）报告不确定度
| 扩展不确定度为： | 0.012
| 量程/测量范围/类别： | 电流5A-无功
| 评定点： | 额定电流（V） | 5 | 负载（VA） | 5 | 功率因数 | 0.8
（1）不确定度A类评定：
| y1/y6 | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
| 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
| 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
| uArel= | 0.0005658
（2） | 不确定度B类评定：
| 序号 | 误差来源 | 误差限值 | 误差分布状况 | k | 不确定度
| 1 | 检定装置误差 | 1% | 均匀分布 | 1.73 | 0.578%
| 2 | 上级传递误差 | 0.29% | 正态分布 | 2.06 | 0.1408%
| 3 | 检定装置的最小分辨率-无功分量 | 0.001Ω | 均匀分布 |  | 0.2406%
| UB | 0.006
（3）合成不确定度：
| uc= | 0.006
（4）扩展不确定度
| Urel= | 0.012
（5）报告不确定度
| 扩展不确定度为： | 0.012
Note on C2: good: 算有功或者无功的不确定度
Note on B8: good: 根据项目小数位数不同
Note on G12: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B16: good: 根据项目小数位数不同
Note on B18: good: 根据项目小数位数不同
Note on B20: good: 根据项目小数位数不同
Note on D22: good: 默认等于上面的扩展不确定度，但是可以修改
Note on C24: good: 算有功或者无功的不确定度
Note on B30: good: 根据项目小数位数不同
Note on G34: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B38: good: 根据项目小数位数不同
Note on B40: good: 根据项目小数位数不同
Note on B42: good: 根据项目小数位数不同
Note on D44: good: 默认等于上面的扩展不确定度，但是可以修改
Note on C47: good: 算有功或者无功的不确定度
Note on B53: good: 根据项目小数位数不同
Note on G57: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B61: good: 根据项目小数位数不同
Note on B63: good: 根据项目小数位数不同
Note on B65: good: 根据项目小数位数不同
Note on D67: good: 默认等于上面的扩展不确定度，但是可以修改
Note on C69: good: 算有功或者无功的不确定度
Note on B75: good: 根据项目小数位数不同
Note on G79: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B83: good: 根据项目小数位数不同
Note on B85: good: 根据项目小数位数不同
Note on B87: good: 根据项目小数位数不同
Note on D89: good: 默认等于上面的扩展不确定度，但是可以修改
Note on C93: good: 此为5A中的欧 和1A算法相同，采用的UB参数一致 与下面5A中的VA算法不同
Note on B99: good: 根据项目小数位数不同
Note on G103: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B107: good: 根据项目小数位数不同
Note on B109: good: 根据项目小数位数不同
Note on B111: good: 根据项目小数位数不同
Note on D113: good: 默认等于上面的扩展不确定度，但是可以修改
Note on C115: good: 算有功或者无功的不确定度
Note on B121: good: 根据项目小数位数不同
Note on G125: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B129: good: 根据项目小数位数不同
Note on B131: good: 根据项目小数位数不同
Note on B133: good: 根据项目小数位数不同
Note on D135: good: 默认等于上面的扩展不确定度，但是可以修改
Note on C139: good: 此为5A中的VA
Note on B145: good: 根据项目小数位数不同
Note on G149: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B153: good: 根据项目小数位数不同
Note on B155: good: 根据项目小数位数不同
Note on B157: good: 根据项目小数位数不同
Note on D159: good: 默认等于上面的扩展不确定度，但是可以修改
Note on C161: good: 算有功或者无功的不确定度
Note on B167: good: 根据项目小数位数不同
Note on G171: good: 小数位数根据实际情况，不同
Note on B175: good: 根据项目小数位数不同
Note on B177: good: 根据项目小数位数不同
Note on B179: good: 根据项目小数位数不同
Note on D181: good: 默认等于上面的扩展不确定度，但是可以修改

## JJG126-1995 交流电量变换为直流电量电工测量变送器
规程名称：JJG126-1995 交流电量变换为直流电量电工测量变送器
变送器检定项目
检定项目 检定类别 |  | 首次检定 | 周期检定 | 备注
外观检查 |  | + | + | 合格、不合格、/
基本误差 | 频率 | + | + | 数据录入，根据设备类别不同，模板不同
| 电压 |  |  | 误差， 不确定度都做
电流
有功功率
无功功率
功率因数
相位
绝缘电阻试验 |  | + | - | 不测
不平衡电流对三相有功和无功功率变送器的影响引起的改变量 |  | + | - | 不测
工频电压试验 |  | + | - | 不测
自热影响 |  | + | - | 不测
输出纹波含量 |  | + | - | 不测
交流被测量的电压和电流分量引起的误差改变量 |  | + | - | 不测
三相有功和无功功率变送器的测量线路之间，相互影响引起的误差改变量 |  | + | - | 不测
注：符号“+”表示必须检定，“-”表示可不检定。
被试变送器所测量线路的相关参数
|  |  |  | 电压互感器变比: | [6 empty] | 20 |  |  |  | kV |  | / | 100 |  |  | V
被试变送器的相关参数及配置 | [34 empty] | 1.7321 |  | 3000 | 200 | 600000
测 试 量： | [10 empty] | 1 | 频率
变送器输入范围： | [9 empty] | ( | 49.5 |  |  | ~ |  | 50.5 |  |  | ) | Hz
变送器输出范围： | [9 empty] | ( | 4 |  |  | ~ |  | 20 |  |  | ) | mA
[11 empty] | 被试变送器在测量屏上的标识： | [27 empty] | 100
检 定 结 果 | [38 empty] | #REF!
[5 empty] | 电压：对应U,单位V | [5 empty] | 电流：对应I,单位A | [9 empty] | 标准输出值和实际输出值可供选择mA和V
|  | 电流 | [7 empty] | 变送器输入范围： |  |  |  | (0 |  | ~ |  | 5)A | 通道 |  |  |  |  | In | =5A | [9 empty] | 修约方式
测试量 |  |  |  | 等级 |  |  | 测量点 |  |  | cos |  | φ | 二次输入标准值 (A) | [7 empty] | 标准输出值 (mA) |  |  |  | 实际输出值 (mA) |  |  |  |  | 引用误差 (%) |  |  |  |  | 5 | 2
I |  |  |  | 0 |  |  | 100 | I | n | 1 |  |  | 5 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  | 20.0153 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 80 | I | n |  |  |  | 4 | [7 empty] | 16.8 |  |  |  | 16.8134 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 60 | I | n |  |  |  | 3 | [7 empty] | 13.6 |  |  |  | 13.6112 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 40 | I | n |  |  |  | 2 | [7 empty] | 10.4 |  |  |  | 10.4096 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 20 | I | n |  |  |  | 1 | [7 empty] | 7.2 |  |  |  | 7.2028 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | I | n |  |  |  | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4.0029 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 电压 |  |  | 同电流 |  |  |  |  | 变送器输入范围： |  |  |  | (0 |  | ~ |  | 5)V | 通道 |  |  |  |  | Un | =5V | [9 empty] | 修约方式
测试量 |  |  |  | 等级 |  |  | 测量点 |  |  | cos |  | φ | 二次输入标准值 (V) | [7 empty] | 标准输出值 (mA) |  |  |  | 实际输出值 (mA) |  |  |  |  | 引用误差 (%) |  |  |  |  | 5 | 2
U |  |  |  | 0 |  |  | 100 | U | n | 1 |  |  | 5 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  | 20.0153 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 80 | U | n |  |  |  | 4 | [7 empty] | 16.8 |  |  |  | 16.8134 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 60 | U | n |  |  |  | 3 | [7 empty] | 13.6 |  |  |  | 13.6112 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 40 | U | n |  |  |  | 2 | [7 empty] | 10.4 |  |  |  | 10.4096 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 20 | U | n |  |  |  | 1 | [7 empty] | 7.2 |  |  |  | 7.2028 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | U | n |  |  |  | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4.0029 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 有功功率 | [7 empty] | 变送器输入范围： |  |  |  | (0 |  | ~ |  | 5)W | 通道 |  |  |  |  | Un | =5V |  |  |  |  | In = 5A |  |  |  |  | 修约方式
测试量 |  |  |  | 等级 |  |  | 测量点 |  |  | cos |  | φ | 二次输入标准值 (W) | [7 empty] | 标准输出值 (mA) |  |  |  | 实际输出值 (mA) |  |  |  |  | 引用误差 (%) |  |  |  |  | 5 | 2
P |  |  |  | 0 |  |  | 100 | I | n | 1 |  |  | 1000 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 19.9837 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
[7 empty] | 80 | I | n |  |  |  | 800 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 16.7883 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
[7 empty] | 60 | I | n |  |  |  | 600 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 13.5905 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
[7 empty] | 40 | I | n |  |  |  | 400 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 10.395 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
[7 empty] | 20 | I | n |  |  |  | 200 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 7.1966 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
[7 empty] | 0 | I | n |  |  |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 3.9988 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 100 | I | n | 0.5 |  |  | 500 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 11.993 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.8106
[7 empty] | 0 | I | n |  |  |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 3.9989 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.6682
[7 empty] | 100 | I | n | 0.5 |  |  | 500 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 11.9808 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | I | n |  |  |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 3.999 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
|  | 无功功率 | [7 empty] | 变送器输入范围： |  |  |  | (0 |  | ~ |  | 5)Var | 通道 |  |  |  |  | Un | =5V |  |  |  |  | In = 5A |  |  |  |  | 修约方式
测试量 |  |  |  | 等级 |  |  | 测量点 |  |  | sin |  | φ | 二次输入标准值 (Var) | [7 empty] | 标准输出值 (mA) |  |  |  | 实际输出值 (mA) |  |  |  |  | 引用误差 (%) |  |  |  |  | 5 | 2
Q |  |  |  | 0 |  |  | 100 | I | n | 1 |  |  | 1000 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 19.9837 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
[7 empty] | 80 | I | n |  |  |  | 800 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 16.7883 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
[7 empty] | 60 | I | n |  |  |  | 600 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 13.5905 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
[7 empty] | 40 | I | n |  |  |  | 400 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 10.395 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
[7 empty] | 20 | I | n |  |  |  | 200 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 7.1966 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
[7 empty] | 0 | I | n |  |  |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 3.9988 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 100 | I | n | 0.5 |  |  | 500 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 11.993 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.8106
[7 empty] | 0 | I | n |  |  |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 3.9989 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.6682
[7 empty] | 100 | I | n | 0.5 |  |  | 500 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 11.9808 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | I | n |  |  |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 3.999 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 频率 |  | 频率 |  |  |  | 变送器输入范围： | [5 empty] | 通道 | [9 empty] | U | n | = | 100 |  | V |  |  |  | 修约方式
测试量 |  |  |  | 等级 |  |  | 测量点 |  |  | 二次输入标准值 (Hz) | [7 empty] | 标准输出值 (mA) |  |  |  |  | 实际输出值 (mA) |  |  |  |  | 引用误差 (%) | [5 empty] | 校准结果的不确定度 （k=2） | 5 | 2
f |  |  |  | 0 |  |  | 50.5 | H | z | 50.5 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 19.9994 |  |  |  |  | #VALUE!
[7 empty] | 50.3 | H | z | 50.3 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 16.7945 |  |  |  |  | #VALUE!
[7 empty] | 50.1 | H | z | 50.1 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 13.5923 |  |  |  |  | #VALUE!
[7 empty] | 50 | H | z | 50 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 11.9907 |  |  |  |  | #VALUE! | [11 empty] | 10.3698
[7 empty] | 49.9 | H | z | 49.9 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 10.3986 |  |  |  |  | #VALUE!
[7 empty] | 49.7 | H | z | 49.7 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 7.1874 |  |  |  |  | #VALUE!
[7 empty] | 49.5 | H | z | 49.5 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 3.9855 |  |  |  |  | #VALUE!
|  | 功率因数 | [7 empty] | 变送器输入范围： |  |  |  | (0 |  | ~ |  | 5) | 通道 |  |  |  |  | Un | =5V |  |  |  |  | In = 5A |  |  |  |  | 修约方式
测试量 |  |  |  | 等级 |  |  | 测量点 |  |  | U |  | A | 二次输入标准值 | [7 empty] | 标准输出值 (mA) |  |  |  | 实际输出值 (mA) |  |  |  |  | 引用误差 (%) |  |  |  |  | 5 | 2
cosφ |  |  |  | 0 |  |  | 0.5 | L |  | 100V |  | 5A | 60º | [7 empty] | 20 |  |  |  | 20.0208 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0.8 | L |  |  |  |  | 30º | [7 empty] | 14.144 |  |  |  | 14.3813 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 0º | [7 empty] | 12 |  |  |  | 12.0193 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0.8 | C |  |  |  |  | 330º | [7 empty] | 9.856 |  |  |  | 10.0783 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0.5 | C |  |  |  |  | 300º | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4.3713 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 相位 | [7 empty] | 变送器输入范围： |  |  |  | (0 |  | ~ |  | 5) | 通道 |  |  |  |  | Un | =5V |  |  |  |  | In = 5A |  |  |  |  | 修约方式
测试量 |  |  |  | 等级 |  |  | 测量点 |  |  | 二次输入标准值 (A) | [7 empty] | 标准输出值 (mA) |  |  |  | 实际输出值 (mA) |  |  |  | 引用误差 (%) | [5 empty] | 5 | 2
φ |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | o | 60º | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  | 20.0212 |  |  |  | #VALUE! | [5 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 30 |  | o | 60º | [15 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 60º | [15 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 60º | [15 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 60º | [15 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 60º | [15 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0 |  | 0
问题：
多功能的表能不能改改，表太长，页面显示有问题，可以分为多个表吗
Note on A1: good: 后期做校准
Note on P29: good: 手动输入，电压、电流、频率
Note on N30: good: 手工输入
Note on N31: good: 手工输入
Note on AF32: good: 手工输入
Note on AC35: good: 输入通道值 1 2
Note on I36: good: 程序写死
Note on A37: good: 程序写死
Note on N37: good: 程序写死
Note on AC44: good: 输入通道值 1 2
Note on AC53: good: 输入通道值 1 2
Note on A55: good: 程序写死
Note on E55: good: 自己输入
Note on I55: good: 程序写死
Note on N55: good: 程序写死
Note on AC66: good: 输入通道值 1 2
Note on A68: good: 程序写死
Note on E68: good: 自己输入
Note on I68: good: 程序写死
Note on N68: good: 程序写死
Note on T79: good: 自己输入
Note on Y79: good: 输入通道值 1 2
Note on AP79: good: 手工输入
Note on AO80: good: （实际输出值-标准输出值）/标准输出值*100% 并与等级，修约化整。小数点比等级一位
Note on AX80: good: 其他类似
Note on E81: good: 选 0.1 0.2 0.5 1.0
Note on I81: good: 自己输入
Note on AC89: good: 输入通道值 1 2
Note on E90: good: 自己输入
Note on I90: good: 程序写死
Note on R90: good: 程序写死
Note on A91: good: 程序写死
Note on P97: good: 输入，默认单位度
Note on AC97: good: 输入通道值 1 2
Note on I98: good: 自己输入，加行
Note on N98: good: 单位系统固化
Note on L99: good: 单位默认度

## JJG126-1995不确定度算法
测量不确定度的评定
评定依据：
JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示
（1） 测量不确定度的A类评定
y1/y6 |  | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 |  | y5/y10
0.99447 |  | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 |  | 0.99447
0.99545 |  | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 |  | 0.99545
UA
（2） 测量不确定度的B类评定
序号 | 误差来源 |  |  |  | 误差限 |  | 误差分布状况 | k | ui
1 | RD33相对误差导致的不确定度u1 |  |  |  | 0.0001 |  | 正态分布 | 2 | 5e-05
2 | 8508A相对误差导致的不确定度u2 |  |  |  | 5e-06 |  | 正态分布 | 2 | 2.5e-06
UB
（3）合成不确定度评定
uc=
（4） 扩展不确定度评定
Urel=
（5） 测量结果报告
扩展不确定度为：
Note on A8: 作者: 根据项目小数位数不同