## 校准原始记录封皮
原始记录编号：DC/仪置原始-013-2016
数字仪表校准原始记录
收发单编号：
委托单位： | [11 empty] | 原始记录编号：
被试品主要参数: | [11 empty] | DC/仪置原始-
仪器名称： |  |  |  |  | 制造厂名： | [5 empty] | 报告编号： | 013
仪器型号： |  |  |  |  | 仪器编号： | [6 empty] | -2016
仪器规格： | / |  |  |  | 准确度等级： | [6 empty] | 证书编号：
DC/仪置-
技术依据： | [10 empty] | 测试/校准： | 检定
| JJG 724-91 |  |  | 直流数字欧姆表检定规程
环境温度： |  | ℃ |  | 环境湿度： |  | % |  | 校准地点：
校准： |  |  |  | 审核： |  |  |  | 校准日期：
校准说明： | / | [6 empty] | 有效期：
使用的计量标准：
名称 |  |  | 编号 |  | 测量范围 |  | 最大允许误差 |  | 证书编号 | 有效期至
扩展不确定度为：DCV: 0.0006%，(k=2)；ACV: 0.012%, (k=2)；DCV: 0.0006%(k=2)；DCI: 0.04%(k=2)；
结论及说明： | 交流电压输出、交流电流输出、直流电压输出、直流电流输出、频率输出、有功功率输出准确度等级符合0.05级；相位绝对误差小于±0.2°；直流电流测量、直流电压测量准确度符合0.02级。
使用的计量标准：
名称 |  |  | 型号 |  | 编号 |  | 最大允许误差 |  | 证书编号
数字多用表 |  |  | 8508A |  | 136561133 |  | DCV:±(4.0-58)×10-6 |  | DLsc2013-1627
ACV:±(1.2-1.4)×10-5
DCI:±0.002%
ACI:±0.02%
DCR:±0.001%
频率标准 |  |  | PP17 |  | 3025 |  | ±0.005Hz |  | D411J-D0035
相位标准 |  |  | PHS-1 |  | 508 |  | ±0.03° |  | XDwb2011-0259
三相标准功率电能表 |  |  | RD-33-434 |  | 300747 |  | ±0.01% |  | DLdr2014-0155
标准电阻 |  |  | BZ6 |  | 77168 |  | ±0.01% |  | DLdz2014-0941
交流电流电压变换器 |  |  | LYB-02 |  | 4 |  | ±0.005% |  | DC/互流-135-2010
多功能校验仪 |  |  | 5720A |  | 1015202 |  | DCV:±（3.8-12）×10-6 |  | DLdr2013-1086
[7 empty] | DCI:±（3.9-9.2）×10-5 |  | DLsc2013-1628
三相电能表校验装置 |  |  | YC-1893(Ⅱ) |  | 327015 |  | ±0.02% |  | DC/仪置-047-2009
扩展不确定度为：DCV: 0.0006%，(k=2)；ACV: 0.012%, (k=2)；DCV: 0.0006%(k=2)；DCI: 0.04%(k=2)；
一、外观及通电检查：合格。
二、显示能力：合格。
三、基本误差

## 校准证书 封皮
华北电力科学研究院有限责任公司
校 准 证 书
证书编号： |  |  | DC/仪置- |  | -2016
客户名称
器具名称
型号/规格
出厂编号
制造厂家
| 检定结论 | 合格
批准
审核
校准
校准日期 |  |  | 2016 年 1 月 27 日
有效期至 |  |  | 2017 年 1 月 26 日
Note on I3: 作者: 标注部分为原始记录链接

## 校准证书内页
证书编号：DC/仪置-013-2016
资质说明
/
环境条件及地点
| 温 度： |  | ℃ |  | 相对湿度： |  | %
| 地 点：电研大厦A707 |  |  |  | 其 它： | /
依据的技术文件
| JJG 724-91 |  |  | 直流数字欧姆表检定规程
使用的计量标准
名称 |  |  | 编号 |  | 测量范围 | 最大允许误差 |  | 证书编号 | 有效期至
三相电能表校验装置 |  |  | YC-1893(Ⅱ) |  | 327015 | ±0.02% |  | DC/仪置-047-2009
结论及说明 |  | 交流电压输出、交流电流输出、直流电流输出、直流电压输出、频率输出、有功功率输出准确度等级符合0.05级；相位绝对误差小于±0.2°；直流电流测量、直流电压测量准确度符合0.02级。
注：
1.本单位仅对加盖“印章”的完整证书负责。
2.本报告仅对所测器具有效，未经本单位批准，不准部分复印。
Note on B4: 作者: CNAS说明或/

## 仪置
原始记录编号：DC/仪置原始-013-2016
校 准 结 果 | [12 empty] | 11列
1、 | 交流电压输出
量程 |  | 显示值 |  |  | 标准值 |  |  | 引用误差 |  |  | Urel（k=2) | 指标1 | 指标2 | 分辨力
|  | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相
25 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 100 | 100 | 100
|  | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 60 | 60 | 60
|  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 10 | 10 | 10
57.7 |  | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7033 | 57.6955 | 57.6977 | -0.0057192 | 0.007799 | 0.0039861 | 0.01079%
|  | 51.97 | 51.93 | 51.93 | 51.9758 | 51.9297 | 51.9237 | -0.010052 | 0.00051993 | 0.010919
|  | 46.16 | 46.16 | 46.16 | 46.1669 | 46.1624 | 46.1641 | -0.011958 | -0.0041594 | -0.0071057
|  | 40.39 | 40.39 | 40.39 | 40.3979 | 40.3943 | 40.3934 | -0.013692 | -0.0074523 | -0.0058925
|  | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.6268 | 34.6239 | 34.6239 | -0.011785 | -0.0067591 | -0.0067591
|  | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.8547 | 28.8558 | 28.8524 | -0.0081456 | -0.010052 | -0.0041594
|  | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.0737 | 23.0918 | 23.0818 | 0.010919 | -0.020451 | -0.0031196
|  | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.3118 | 17.3097 | 17.3119 | -0.0031196 | 0.00051993 | -0.0032929
|  | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.5348 | 11.5383 | 11.5371 | 0.0090121 | 0.0029463 | 0.005026
|  | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.7472 | 5.7531 | 5.7583 | 0.039515 | 0.029289 | 0.020277
220 |  | 220 | 220 | 220 | 220.051 | 220.02 | 220.014 | -0.023182 | -0.0090909 | -0.0063636 | 0.01223%
|  | 176 | 176 | 176 | 176.075 | 176.007 | 176.038 | -0.034091 | -0.0031818 | -0.017273
|  | 132 | 132 | 132 | 131.997 | 132.034 | 132.045 | 0.0013636 | -0.015455 | -0.020455
|  | 88 | 88 | 88 | 88.036 | 88.021 | 88.03 | -0.016364 | -0.0095455 | -0.013636
|  | 44 | 44 | 44 | 44.0034 | 43.993 | 44.003 | -0.0015455 | 0.0031818 | -0.0013636
300 |  | 300 | 300 | 300 | 299.831 | 299.844 | 299.849 | 0.056333 | 0.052 | 0.050333
|  | 179.98 | 179.99 | 179.99 | 179.913 | 179.941 | 179.939 | 0.022333 | 0.016333 | 0.017
|  | 30 | 30 | 30 | 29.952 | 29.953 | 29.949 | 0.016 | 0.015667 | 0.017
400 |  | 400 | 400 | 400 | 400.093 | 399.996 | 399.995 | -0.02325 | 0.001 | 0.00125
|  | 240 | 240 | 240 | 240.108 | 240.06 | 240.051 | -0.027 | -0.015 | -0.01275
|  | 40 | 40 | 40 | 39.965 | 39.965 | 39.949 | 0.00875 | 0.00875 | 0.01275
400 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论： | 引用误差符合0.05级。
2、 | 交流电流输出 | [7 empty] | 1 | 5
量程 |  | 显示值 |  |  | 标准值 |  |  | 引用误差 |  |  | Urel（k=2)
|  | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相
200 |  | 200 | 200 | 200 | 200.008 | 200.015 | 200.014 | -0.004 | -0.0075 | -0.007
|  | 120 | 120 | 120 | 120.035 | 120.048 | 120.035 | -0.0175 | -0.024 | -0.0175
|  | 20 | 20 | 20 | 19.978 | 19.984 | 19.972 | 0.011 | 0.008 | 0.014 |  |  | 1.4989
1 |  | 1 | 1 | 1 | 0.99989 | 0.9999 | 0.99995 | 0.011 | 0.01 | 0.005 | 0.01077% |  | 19.9848
|  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89996 | 0.89991 | 0.89999 | 0.004 | 0.009 | 0.001
|  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.79999 | 0.79995 | 0.80001 | 0.001 | 0.005 | -0.001
|  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.70008 | 0.70004 | 0.70008 | -0.008 | -0.004 | -0.008
|  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.60008 | 0.60004 | 0.60008 | -0.008 | -0.004 | -0.008
|  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.50007 | 0.50004 | 0.50007 | -0.007 | -0.004 | -0.007
|  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.39984 | 0.4 | 0.40005 | 0.016 | 0.0003 | -0.005
|  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.29999 | 0.3 | 0.30001 | 0.001 | 0 | -0.001
|  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19994 | 0.19993 | 0.19995 | 0.006 | 0.007 | 0.005
|  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09986 | 0.09985 | 0.09984 | 0.014 | 0.015 | 0.016
5 |  | 5 | 5 | 5 | 4.9993 | 4.9995 | 4.9998 | 0.014 | 0.0096 | 0.0046 | 0.01077%
|  | 4 | 4 | 4 | 4.0014 | 4.0007 | 4.0002 | -0.0278 | -0.0138 | -0.004
|  | 3 | 3 | 3 | 3.0003 | 3.0002 | 3.0004 | -0.0054 | -0.0032 | -0.008 |  |  |  | 0
|  | 2 | 2 | 2 | 2.0002 | 2.0001 | 2.0002 | -0.0038 | -0.0022 | -0.004 |  |  |  | -29.98
|  | 1 | 1 | 1 | 0.99972 | 0.99956 | 0.99979 | 0.0056 | 0.0088 | 0.0042 |  | 1.4988 |  | -59.98
20 |  | 20 | 20 | 20 | 19.9973 | 19.9991 | 19.9987 | 0.0135 | 0.0045 | 0.0065 | 0.01079% | 19.9844 |  | -89.98
|  | 12 | 12 | 12 | 12.0012 | 12.0027 | 12.001 | -0.006 | -0.0135 | -0.005 |  |  |  | -119.98
|  | 2 | 2 | 2 | 1.997 | 1.997 | 1.9965 | 0.015 | 0.015 | 0.0175 |  |  |  | -149.99
|  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | -179.99
|  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 149.98
|  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 119.98
|  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 89.99
|  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 59.97
|  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 29.98
注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论： | 引用误差符合0.05级。
3、 | 频率输出（A相：57.7V）
显示值 |  |  |  | 标准值 |  |  | 相对误差 |  |  |  | Urel （k=2)
45 |  |  |  | 45 |  |  | 0 |  |  |  | 0.01% |  | 0.02
47 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | [5 empty] | -29.99
49 |  |  |  | 49 |  |  | 0 | [5 empty] | -59.99
50 |  |  |  | 50 |  |  | 0 | [5 empty] | -90
51 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | [5 empty] | -120.01
53 |  |  |  | 53 |  |  | 0 | [5 empty] | -149.99
55 |  |  |  | 55 |  |  | 0 | [5 empty] | -179.99
60 |  |  |  | 60 |  |  | 0 | [5 empty] | 150.01
65 |  |  |  | 65 |  |  | 0 | [5 empty] | 120
69.999 |  |  |  | 69.9999 |  |  | -0.0013143 | [5 empty] | 89.98
结论： | 相对误差符合0.05级。 | [11 empty] | 60
30.01
3、 | 相位输出（57.7V/5A）
相位 |  | 显示值 |  |  | 标准值 |  |  | 绝对误差 |  |  | Urel （k=2)
|  | UA-IA | UB-IB | UC-IC | UA-IA | UB-IB | UC-IC | UA-IA | UB-IB | UC-IC
0 |  | 0 | 0 | -0.00034394 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.019656 | 0.03439% | 0.04
30 |  | 30 | 30 | 30 | 29.98 | 30.01 | 30 | 0.02 | -0.01 | 0 |  | -30.01
60 |  | 60 | 60 | 60 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |  | -60.01
90 |  | 90 | 90 | 90 | 89.98 | 90.01 | 90.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |  | -90.01
120 |  | 120 | 120 | 120 | 119.98 | 120.01 | 120.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |  | -120.02
150 |  | 150 | 150 | 150 | 149.98 | 150.01 | 150.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |  | -150.01
180 |  | 180 | 180 | 180 | 179.98 | 180.01 | 180 | 0.02 | -0.01 | 0 |  | 179.98
210 |  | 210 | 210 | 210 | 209.98 | 210.01 | 210 | 0.02 | -0.01 | 0 |  | 149.99
240 |  | 240 | 240 | 240 | 239.98 | 240.01 | 240.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |  | 119.99
270 |  | 270 | 270 | 270 | 269.98 | 270.02 | 270.01 | 0.02 | -0.02 | -0.01 |  | 89.99
300 |  | 300 | 300 | 300 | 299.98 | 300.02 | 300.01 | 0.02 | -0.02 | -0.01 |  | 59.99
330 |  | 330 | 330 | 330 | 329.98 | 330.02 | 330.01 | 0.02 | -0.02 | -0.01 |  | 29.98
结论： | 绝对误差小于0.2°。 | [11 empty] | 144.28
5、 | 有功功率输出
(1)单相有功功率输出
量程 | 功率因数 | 显示值(W) |  |  | 标准值(W) |  |  | 引用误差
|  | A | B | C | A | B | C | A | B | C
57.7 | 1 | 282.994 | 282.307 | 281.913 | 288.27 | 288.62 | 288.41 | -1.8288 | -2.1882 | -2.252
|  | 282.994 | 282.307 | 281.913 | 288.27 | 288.62 | 288.41 | -1.8288 | -2.1882 | -2.252
|  | 282.994 | 282.307 | 281.913 | 288.27 | 288.62 | 288.41 | -1.8288 | -2.1882 | -2.252
|  | 282.994 | 282.307 | 281.913 | 288.27 | 288.62 | 288.41 | -1.8288 | -2.1882 | -2.252
/5A |  | 282.994 | 282.307 | 281.913 | 288.27 | 288.62 | 288.41 | -1.8288 | -2.1882 | -2.252
| 0.5L | 282.994 | 282.307 | 281.913 | 288.27 | 288.62 | 288.41 | -1.8288 | -2.1882 | -2.252 | 144.116 | 144.77
| 0.5C | 282.994 | 282.307 | 281.913 | 288.27 | 288.62 | 288.41 | -1.8288 | -2.1882 | -2.252
(1)三相四线有功功率输出
额定 条件 | 功率因数 | 显示值(W) |  |  | 标准值(W) |  |  | 引用误差 |  |  | Urel （k=2)
57.7 | 1 | 865.5 |  |  | 865.47 |  |  | 0.0034642 |  |  | 0.01077%
|  | 692.31 |  |  | 692.29 |  |  | 0.0023095
|  | 519.28 |  |  | 519.26 |  |  | 0.0023095
|  | 346.24 |  |  | 346.23 |  |  | 0.0011547
/5A |  | 172.98 |  |  | 172.96 |  |  | 0.0023095
| 0.5L | 432.67 |  |  | 432.7 |  |  | -0.0034642
| 0.5C | 432.82 |  |  | 432.78 |  |  | 0.0046189
(2)三相三线有功功率输出
额定 条件 | 功率因数 | 显示值(W) |  |  | 标准值(W) |  |  | 引用误差 |  |  | Urel （k=2)
100 | 1 | 865.99 |  |  | 865.95 |  |  | 0.0046189 |  |  | 0.01166%
|  | 692.93 |  |  | 692.89 |  |  | 0.0046189
|  | 519.68 |  |  | 519.68 |  |  | 0
|  | 346.42 |  |  | 346.46 |  |  | -0.0046189
/5A |  | 173.1 |  |  | 173.17 |  |  | -0.0080831
| 0.5L | 432.62 |  |  | 432.67 |  |  | -0.0057737
| 0.5C | 433.11 |  |  | 433.1 |  |  | 0.0011547
结论： | 引用误差符合0.05级。
6、 | 直流电压输出
量程 |  | 显示值 |  |  | 标准值 |  |  | 引用误差
75 |  | 75 |  |  | 74.9884 |  |  | 0.015467
|  | 45 |  |  | 44.993 |  |  | 0.0093333
|  | 7.5 |  |  | 7.4977 |  |  | 0.0030667
300 |  | 300 | [5 empty] | 100
|  | 180 | [5 empty] | 60
|  | 30 | [5 empty] | 10
1 |  | 1 |  |  | 0.99998 |  |  | 0.0017
|  | 0.6 |  |  | 0.59989 |  |  | 0.011
|  | 0.1 |  |  | 0.099971 |  |  | 0.0029
10 |  | 10 |  |  | 9.9977 |  |  | 0.023
|  | 6 |  |  | 5.9961 |  |  | 0.039
|  | 1 |  |  | 0.9998 |  |  | 0.002
100 |  | 100 |  |  | 99.985 |  |  | 0.015
|  | 90 |  |  | 89.983 |  |  | 0.017
|  | 80 |  |  | 79.989 |  |  | 0.011
|  | 70 |  |  | 69.991 |  |  | 0.009
|  | 60 |  |  | 59.992 |  |  | 0.008
|  | 50 |  |  | 49.998 |  |  | 0.002
|  | 40 |  |  | 39.999 |  |  | 0.001
|  | 30 |  |  | 30 |  |  | 0
|  | 20 |  |  | 20.001 |  |  | -0.001
|  | 10 |  |  | 9.999 |  |  | 0.001
300 |  | 300 |  |  | 299.879 |  |  | 0.040333
|  | 180 |  |  | 179.926 |  |  | 0.024667
|  | 30 |  |  | 29.992 |  |  | 0.0026667
600 |  | 600 |  |  | 599.927 |  |  | 0.012167
|  | 360 |  |  | 359.949 |  |  | 0.0085
|  | 60 |  |  | 59.993 |  |  | 0.0011667
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论： | 引用误差符合0.05级。
7、 | 直流电流输出
量程 |  | 选用电阻 阻值 （Ω） | 显示值 |  | 标准值 |  | 标准转换值 |  | 引用误差
1 |  | / | 1 |  | 1.0005 |  | / |  | -0.046
|  |  | 0.6 |  | 0.60034 |  | / |  | -0.034
|  |  | 0.1 |  | 0.10013 |  | / |  | -0.013
5 |  | / | 5 |  |  |  | / |  | 100
|  |  | 3 |  |  |  | / |  | 60
|  |  | 0.5 |  |  |  | / |  | 10
10 |  | / | 10 |  | 10.0022 |  | / |  | -0.022
|  |  | 6 |  | 6.0013 |  | / |  | -0.013
|  |  | 1 |  | 1.0001 |  | / |  | -0.001
100 |  | / | 100 |  | 100.02 |  | / |  | -0.02
|  |  | 60 |  | 60.012 |  | / |  | -0.012
|  |  | 10 |  | 9.993 |  | / |  | 0.007
10 |  | 0.001 | 10 |  | 10.0062 |  | 10.0062 |  | -0.062
|  |  | 9 |  | 9.0059 |  | 9.0059 |  | -0.059
|  |  | 8 |  | 8.005 |  | 8.005 |  | -0.05
|  |  | 7 |  | 7.0059 |  | 7.0059 |  | -0.059
|  |  | 6 |  | 6.0054 |  | 6.0054 |  | -0.054
|  |  | 5 |  | 5.0052 |  | 5.0052 |  | -0.052
|  |  | 4 |  | 4.0051 |  | 4.0051 |  | -0.051
|  |  | 3 |  | 3.0049 |  | 3.0049 |  | -0.049
|  |  | 2 |  | 2.0047 |  | 2.0047 |  | -0.047
|  |  | 1 |  | 1.0045 |  | 1.0045 |  | -0.0453
20 |  | 0.001 | 20 |  | 20.013 |  | 20.013 |  | -0.065
|  |  | 12 |  | 12.007 |  | 12.007 |  | -0.035
|  |  | 2 |  | 2.0053 |  | 2.0053 |  | -0.0265
20 |  | 0.001 | 20 |  | 20.0079 |  | 20.0079 |  | -0.0395
|  |  | 12 |  | 12.0066 |  | 12.0066 |  | -0.033
|  |  | 2 |  | 2.0034 |  | 2.0034 |  | -0.017
注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论： | 引用误差符合0.05级。
8、 | 直流电压测量
量程 |  | 标准值 |  |  | 显示值 |  |  | 引用误差
10 |  | 10 |  |  | 9.9981 |  |  | -0.019
|  | 9 |  |  | 8.9982 |  |  | -0.018
|  | 8 |  |  | 7.998 |  |  | -0.02
|  | 7 |  |  | 6.9982 |  |  | -0.018
|  | 6 |  |  | 5.9984 |  |  | -0.016
|  | 5 |  |  | 4.9986 |  |  | -0.014
|  | 4 |  |  | 3.9989 |  |  | -0.011
|  | 3 |  |  | 2.9992 |  |  | -0.008
|  | 2 |  |  | 1.9995 |  |  | -0.005
|  | 1 |  |  | 0.9997 |  |  | -0.003
1 |  | 1 |  |  | 0.99989 |  |  | -0.011
|  | 0.6 |  |  | 0.59984 |  |  | -0.016
|  | 0.1 |  |  | 0.09996 |  |  | -0.004
注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论： | 引用误差符合0.02级。
9、 | 直流电流测量
量程 |  | 标准值 |  |  | 显示值 |  |  | 引用误差
20 |  | 20 |  |  | 19.9968 |  |  | -0.016
|  | 18 |  |  | 17.996 |  |  | -0.02
|  | 16 |  |  | 15.9966 |  |  | -0.017
|  | 14 |  |  | 13.9968 |  |  | -0.016
|  | 12 |  |  | 11.9974 |  |  | -0.013
|  | 10 |  |  | 9.9979 |  |  | -0.0105
|  | 8 |  |  | 7.9982 |  |  | -0.009
|  | 6 |  |  | 5.9987 |  |  | -0.0065
|  | 4 |  |  | 3.9991 |  |  | -0.0045
|  | 2 |  |  | 1.9997 |  |  | -0.0015
1 |  | 1 |  |  | 0.99988 |  |  | -0.012 |  |  | 0.99898
|  | 0.6 |  |  | 0.59986 |  |  | -0.014 |  |  | 0.59938
|  | 0.1 |  |  | 0.09998 |  |  | -0.002
注：显示值、标准值的单位与量程单位一致。
结论： | 引用误差符合0.02级。
………………………………………………以下空白………………………………………………